## Latencies - Test Setup
Test Setup for frequency response and latency measurements
Test Signal: | Pseudo Random Pink Noise, Full Range
Measurement Method: | Transfer Function (10s Average for frequency measuring)
Software: | Rational Acoustics Smaart V8
Audio Interface: | QSC Q-SYS Core 8 flex, Designer V9.13
Test Signal Feeding: | analog
Playback Testsignal | Electrically via headphone output or acoustically via measurement microphone
Limitations: | Frequency response measurements only with electrical output
Only one transmitter was operated at any given time.
All transmitters operate without a PIN code, except for the Starkey Edge TV‑Streamer, on which the PIN code cannot be disabled.
Date of measurements: | 25 August 2025 to 5 September 2025

## Latencies - values
Latency [ms] | Listen Auri TX2N FW:1.5 |  |  | Opus Auragate FW:2.1.0 |  |  | Bettear B-CASTER FW:1.0.3 |  |  | William Infinium FW:1.4.0 |  | Bettear RTX FW:1.0.1 | Opus AurOEM & AurLoop FW:2.0.0 |  |  | GN TV-Streamer + FW:1.0.2.7 | GN MultiMic+ FW:1.0.2.7 | GN MultiMic+ FW:1.0.2.7 | GN MultiMic+ FW:1.0.2.7 | Starkey TV-Streamer | Humantechnik EarisMAX Transmitter FW:3.6.6 |  | Arendi TV-Streamer FW:0.8.1 | [5 empty] | JBL Tour Pro 3 Case FW:4.6.5 |  | Moer Moor Duo FW:3.7.0 | Moor Moer SoundLinker FW:5.2.2 |  | Moor Moer SoundLinker FW:5.2.2
Sampling Rate [kHz] | 16 | 24 | 48 | 16 | 24 | 48 | 16 | 24 | 48 | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | 48 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 48 | 16 LL | 16 HR | 24 LL | 24 HR | 48 LL | 48 HR | 16 SQ | 48 HQ | 48 | 24 | 48 | 24 | 48
Listen Auri RX1 FW:1.5 | 36 | 40 | 55 | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP
Bettear RTX FW:1.0.1 & 1.0.3 | 37 | 47 | 49 | 58 | 49 | 49 | 33 | 34 | 36 | 29 | 33 | 34 | 88 | 49 | 39 | 49 | 29 | ND | ND | NP | 36 | 48 | 32 | 42 | 31 | 44 | 39 | 71 | 52 | 58 | 63 | 26 | 26 | 28 | ND
Williams Infinium Rx FW:? | ND | ND | ND | NV | NV | NV | NV | NV | NV | 30 | 32 |  | NV | NV | NV | NV | NV | ND | ND | NV | NV |  | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | ND | NV | NV | ND | ND
GN Resound Vivia FW:10.21.2.1 via App iPhone 12 | 54 | 55 | NS | 94 | 95 | NS | 68 | 68 | NS | 64 | 65 | 67 | 124 | 94 | NS | 54 | 44 | ND | ND | 49 | 70 | NS | 69 | 101 | 70 | 102 | NS | NS | NV | 99 | NS | 42 | NS | 42 | ND
Starkey Edge AI | ND | ND | ND | 80 | 80 | NS | 52 | 53 | NS | 50 | 53 |  | 110 | 80 | NS | 60 | 50 | ND | ND | 44 | 56 | NS | 53 | 83 | 52 | 83 | NS | NS | 85 | NS | ND | 48 | NS | ND | ND
JBL Tour Pro 3 FW:4.9.5 | 46 | 48 | 68 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NC | NC | 48 | 38 | 39 | ND | 43 | NC | 66 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | 68 | 86 | NV | 34 | 46 | 35 | ND
Humantechnik earis MAX Headphone FW: 4.4.0 | 45 | 48 | 50 | 66 | 67 | 68 | 39 | 41 | 44 | 35 | 38 | 41 | 96 | 66 | 68 | 47 | 37 | 38 | ND | 43 | 37 | 57 | 38 | 70 | 41 | 74 | 55 | 75 | 67 | 77 | 81 | 34 | 38 | 34 | ND
Moer Moor Duo #21 FW:3.7.0 via BT Menu on Samsung Galaxy Z Flip 5 | 45 | 47 | 59 | 65 | 66 | 67 | 39 | 40 | 43 | 35 | 38 | 40 | 95 | 65 | 67 | 46 | 36 | 38 | 38 | 42 | 42 | 57 | 38 | 69 | 40 | 73 | 55 | 75 | 67 | 86 | 90 | 33 | 37 | 34 | ND
Moer The Show FW:? *2 via BT Menu on Samsung Galaxy S23 Ultra | 47 | 49 | ND | 67 | 68 | 69 | 41 | 43 | 46 | 40 | 43 | 45 | 97 | 67 | 69 | 49 | 38 | 40 | ND | 44 | 44 | 59 | 42 | 74 | 42 | 75 | 57 | 77 | 66 | 78 | 85 | 36 | 40 | 36 | ND
Moor Moer hearClear | [9 empty] | 35 | [9 empty] | ND
Samsung Buds Pro 3 FW:R630XXU0AYG3 | 115 | 113 | 111 | 145 | 143 | 139 | 88 | 87 | 85 | 85 | 85 | 87 | 205 | 142 | 139 | 103 | 87 | ND | ND | ND | 89 | 99 | 110 | 172 | 108 | 170 | 127 | 147 | NV | 120 | 122 | 80 | 79 | 81 | ND
Legende
MP - Measurement/Test pending
ND - Measurement Not Done
NV - Not visable (Stream is not displayed on the receiver or APP)
NC - No Connection (stream is displayed on the receiver or APP but no connection is established or no audio is played back)
NS – Not Supported (Stream is displayed in the App but greyed out or is displayed in the Bluetooth Menu but message "Your Bluetooth Audio device dosen't support this broadcast)" apears, because 48 kHz is not supported by hearing aids)
NP – No PIN code supported on the receiver. The stream is visible but not selectable
LL Low Latency (Arendi TV-Streamer)
HR High Reliability (Arendi TV-Streamer)
transmitter: Test signal feed electrically via Line or AUX input to the transmitter
receiver: Electrical measurement at the headphone output
transmitter: Test signal feed acoustically via microphone of the transmitter
receiver: Acoustic measurement at the headphones/loudspeaker
Test signal feed magnetically via telecoil
Note on H1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Latency is not stable and fluctuates by approximately 1 ms.
Note on N1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: AurLoop contains an AurOEM, which is why these measurements apply to both devices. AurLoop only supports hearing aid-compatible sampling rates of 16 and 24 kHz. The measurements were conducted on the AurOEM.
Note on AF1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: This device only transmits at a 48 kHz sampling rate, which is considered unsuitable for the intended use cases of the device.
Note on N3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Firmware error: With FW:2.0.0 the latency with 16 kHz Sampling Rate is 30 ms higher than with FW:1.2.0. Measurement was conducted using AuraLoop, which contains an AurOEM.
Note on AB3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Latency dropped by 1 ms on all receivers after a few minutes. The values below show the latency before the 1 ms reduction.
Note on AC3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Latency dropped by 1 ms on all receivers after a few minutes. The values below show the latency before the 1 ms reduction.
Note on B4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The latency measured during testing is significantly higher than in previous tests and as reported by other individuals. Further testing is required.
Note on C4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The latency measured during testing is significantly higher than in previous tests and as reported by other individuals. Further testing is required.
Note on D4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The latency measured during testing is significantly higher than in previous tests and as reported by other individuals. Further testing is required.
Note on A5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Receiver latency is unstable, occasionally increasing by up to 10 ms. Reconnecting to the stream can restore lower latency. Assuming a firmware bug is the cause, the lower initial latency is recorded. Measurements without comments were taken before the issue was identified and may reflect either low or elevated latency. The same behavior was also observed with firmware version 1.0.3. The output level at 16 kHz is approximately 4 dB lower than at 24 and 48 kHz.
Note on E5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX.
Note on F5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX.
Note on G5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX. After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 49 ms to 66 ms.
Note on H5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Audio level at 16 kHz is 3 dB lower than at 24 and 48 kHz. After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 33 ms to 41 ms.
Note on I5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 34 ms to 41 ms.
Note on J5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 36 ms to 43 ms.
Note on K5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX. After a short time of connection, the latency suddenly jumped from 29 ms to 37 ms and sometimes to 40 ms.
Note on L5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX.
Note on M5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 34 ms to 42 ms.
Note on O5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX. After a short time of connection, the latency suddenly jumped from 39 ms to 37 ms and sometimes to 58 ms.
Note on P5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX. After a short time of connection, the latency suddenly jumped from 39 ms to 37 ms and sometimes to 58 ms.
Note on V5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 36 ms to 44 ms.
Note on X5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream became available with firmware version 1.0.3 on the Bettear RTX.
Note on Y5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 42 ms to 45 ms and a few minutes later to 54 ms and sometimes to 60 ms. If the connection is disabled on the receiver, the receiver cannot re-establish the connection. A restart of the device is required. This causes the latency to return to its initial value.
Note on Z5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The receiver latency is unstable, fluctuating between 31 ms and 42 ms.
Note on AA5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 44 ms to 45 ms and a few minutes later to 53 ms.
Note on AB5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The receiver latency is unstable, fluctuating between 39 ms and 52 ms.
Note on AC5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The receiver latency is unstable, fluctuating between 42 ms and 71 ms.
Note on AD5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The receiver latency is unstable, fluctuating between 52 ms and 85 ms.
Note on AE5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The receiver latency is unstable, fluctuating between 58 ms and 83 ms.
Note on AF5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 63 ms to 64 ms.
Note on AG5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The receiver latency is unstable, fluctuating between 26 ms and 47 ms.
Note on AH5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly increased from 26 ms to 27 ms and finally to 28 ms.
Note on A7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 48 kHz sampling rate is not compatible with hearing aids.
Note on A9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The reason this receiver does not work with certain transmitters is suspected to be a software issue in the headphones (FW: 4.9.5). The new firmware version 4.9.6 appears to have resolved the issue, but further testing is required.
Note on Y10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 70 ms to 73 ms.
Note on E11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on F11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on G11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on H11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on I11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on J11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on K11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on L11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on M11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on N11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on O11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on P11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on Y11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: After a few minutes of connection, the latency suddenly jumped from 69 ms to 72 ms.
Note on AD11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The stream is not displayed in the "MoerLab Asst." app on iPhone 12. Connection is only possible via the Bluetooth menu of an Auracast-compatible smartphone.
Note on A12: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Streams with a 48 kHz sampling rate are only played back if the receiver automatically detects and connects to them, for example, when only one Auracast stream is available. Connection via the Bluetooth menu is not possible; the message 'Your Bluetooth audio device doesn’t support this broadcast' appears. In the Bluetooth menu, the receiver is displayed as a hearing aid.

## Latencies - Conclusions
Latencies
Lowest measured latencies across all transmitters by sampling rate
16 kHz: 29 ms (Williams Infinium Transmitter to Williams Infinium Receiver)
24kHz: 26 ms (Moor Moer SoundLinker to Bettear RTX, see comment in cell AF5)
48 kHz: 26 ms (Moor Moer SoundLinker to Bettear RTX, see comment in cell AG5)
Lowest measured latencies, professional transmitters for installations by sampling rate (Listen Auri TX2N, Opus AuraGate, Bettear B-CASTER, Williams Infinium)
16 kHz: 29 ms (Williams Infinium Transmitter to Williams Infinium Receiver)
24 kHz: 33 ms (Williams Infinium Transmitter to Williams Infinium Receiver)
48 kHz: 36 ms (Bettear B-CASTER to Bettear RTX at start of the measurment, see comments in cell J5)
Highest measured latencies
The highest latency measured is 205 ms (Opus AurOEM 16kHz on Samsung Buds Pro 3). Samsung Buds Pro 3 generally has too high latency and can be considered unsuitable.
The next highest latency measured is 124 ms (OpusAurOEM 16 kHz on GN Resound Vivia). Opus AurOEM with firmware 2.0.0 has a latency that is 30 ms higher than with firmware 1.2.0 at a sampling rate of 16 kHZ. It can be assumed that there is a bug in the firmware.
The next highest latencies measured are 101 and 102 ms (Arendi TV Streamer to GN Resound Vivia). This latency was measured in High Reliability Mode, which is not recommended for time-critical applications.
The next highest latency measured is 99 ms (JBL Tour 3 Pro at 48 kHz sampling rate on GN Resound Vivia. This is the highest latency of a consumer transmitter to a receiver (hearing aids).
95 ms is the highest latency of a transmitter for professional applications to a receiver (Opus AuraGate at 24 kHz on GN Resound Vivia). This is the highest possible latency in our test, which can be achieved in real situations in public spaces with permanently installed transmitters. GN Savia generally has a much higher latency than other receivers, except for its own transmitters GN TV Streamer and MultiMic+.
GN Resound Vivia hearing aids exhibit a 6 ms lower latency when paired with their proprietary transmitters — MultiMic+ and TV Streamer+ — compared to Starkey Edge AI hearing aid. Conversely, Starkey Edge AI hearing aids show a 5 ms lower latency than GN Resound Vivia when used with Starkey’s own TV Streamer. These results suggest that proprietary transmitters and hearing aids are likely optimized for each other. However, when compared to other receivers, hearing aids tend to be slower.
Conclusions
Latency is highly dependent on the transmitter-receiver combination.
Receivers that have a relatively low latency on a certain transmitter also have a relatively low latency on other transmitters. The reverse also applies to relatively high latency. The same conclusion applies to transmitters.
Often, the latency increases moderately with the sampling rate. However, the combination of Moor Moer SoundLinker on Bettear RTX with the lowest measured latency shows that the sampling rate does not necessarily have to have an influence on latency.
PIN code protection does not affect latency. Tested with Apous AurOEM and GN Savia and Samsung Buds 3 Pro
Further findings
At present, certain transmitter–receiver combinations are not yet interoperable. Listen Technologies is addressing these limitations through targeted firmware updates. The case of the JBL Tour Pro 3 illustrates that such compatibility issues can be resolved by means of firmware adjustments.
Some receivers automatically reconnect to the transmitter after an interruption. E.g. after restarting the transmitter and changing the sampling rate.

## Frequency Response
Hier sehen Sie die Frequenzgangmessungen über der Kopfhörerausgänge (open-circuit). You can filter in the table below by transmitter, receiver, and sampling rate to display the desired transmitter‑receiver combinations.
Filter by transmitter, receiver, and sampling rate to display the desired transmitter‑receiver combinations.
|  |  | Frequency | 10.7422 | 11.7188 | 12.6953 | 13.6719 | 14.6484 | 15.625 | 16.6016 | 17.5781 | 18.5547 | 19.5312 | 20.5078 | 21.4844 | 22.4609 | 23.4375 | 24.4141 | 25.3906 | 26.3672 | 27.3438 | 28.3203 | 29.2969 | 30.2734 | 31.25 | 32.2266 | 33.2031 | 34.1797 | 35.1562 | 36.1328 | 37.1094 | 38.0859 | 39.0625 | 40.0391 | 41.0156 | 41.9922 | 42.9688 | 43.9453 | 44.9219 | 45.8984 | 46.875 | 47.8516 | 48.8281 | 49.8047 | 50.7812 | 51.7578 | 52.7344 | 53.7109 | 54.6875 | 55.6641 | 56.6406 | 57.6172 | 58.5938 | 59.5703 | 60.5469 | 61.5234 | 62.5 | 63.4766 | 64.4531 | 65.4297 | 66.4062 | 67.3828 | 68.3594 | 69.3359 | 70.3125 | 71.2891 | 72.2656 | 73.2422 | 74.2188 | 75.1953 | 76.1719 | 77.1484 | 78.125 | 79.1016 | 80.0781 | 81.0547 | 82.0312 | 83.0078 | 83.9844 | 84.9609 | 85.9375 | 86.9141 | 87.8906 | 88.8672 | 89.8438 | 90.8203 | 91.7969 | 92.7734 | 93.75 | 94.7266 | 95.7031 | 96.6797 | 97.6562 | 98.6328 | 99.6094 | 100.5859 | 101.5625 | 102.5391 | 103.5156 | 104.4922 | 105.4688 | 106.4453 | 107.4219 | 108.3984 | 109.375 | 110.3516 | 111.3281 | 112.3047 | 113.2812 | 114.2578 | 115.2344 | 116.2109 | 117.1875 | 118.1641 | 119.1406 | 120.1172 | 121.0938 | 122.0703 | 123.0469 | 124.0234 | 125 | 125.9766 | 126.9531 | 127.9297 | 128.9062 | 129.8828 | 130.8594 | 131.8359 | 132.8125 | 133.7891 | 134.7656 | 135.7422 | 136.7188 | 137.6953 | 138.6719 | 140.625 | 142.5781 | 144.5312 | 146.4844 | 148.4375 | 150.3906 | 152.3438 | 154.2969 | 156.25 | 158.2031 | 160.1562 | 162.1094 | 164.0625 | 166.0156 | 167.9688 | 169.9219 | 171.875 | 173.8281 | 175.7812 | 177.7344 | 179.6875 | 181.6406 | 183.5938 | 185.5469 | 187.5 | 189.4531 | 191.4062 | 193.3594 | 195.3125 | 197.2656 | 199.2188 | 201.1719 | 203.125 | 205.0781 | 207.0312 | 208.9844 | 210.9375 | 212.8906 | 214.8438 | 216.7969 | 218.75 | 220.7031 | 222.6562 | 224.6094 | 226.5625 | 228.5156 | 230.4688 | 232.4219 | 234.375 | 236.3281 | 238.2812 | 240.2344 | 242.1875 | 244.1406 | 246.0938 | 248.0469 | 250 | 251.9531 | 253.9062 | 255.8594 | 257.8125 | 259.7656 | 261.7188 | 263.6719 | 265.625 | 267.5781 | 269.5312 | 271.4844 | 273.4375 | 275.3906 | 277.3438 | 281.25 | 285.1562 | 289.0625 | 292.9688 | 296.875 | 300.7812 | 304.6875 | 308.5938 | 312.5 | 316.4062 | 320.3125 | 324.2188 | 328.125 | 332.0312 | 335.9375 | 339.8438 | 343.75 | 347.6562 | 351.5625 | 355.4688 | 359.375 | 363.2812 | 367.1875 | 371.0938 | 375 | 378.9062 | 382.8125 | 386.7188 | 390.625 | 394.5312 | 398.4375 | 402.3438 | 406.25 | 410.1562 | 414.0625 | 417.9688 | 421.875 | 425.7812 | 429.6875 | 433.5938 | 437.5 | 441.4062 | 445.3125 | 449.2188 | 453.125 | 457.0312 | 460.9375 | 464.8438 | 468.75 | 472.6562 | 476.5625 | 480.4688 | 484.375 | 488.2812 | 492.1875 | 496.0938 | 500 | 503.9062 | 507.8125 | 511.7188 | 515.625 | 519.5312 | 523.4375 | 527.3438 | 531.25 | 535.1562 | 539.0625 | 542.9688 | 546.875 | 550.7812 | 554.6875 | 560 | 568 | 576 | 584 | 592 | 600 | 608 | 616 | 624 | 632 | 640 | 648 | 656 | 664 | 672 | 680 | 688 | 696 | 704 | 712 | 720 | 728 | 736 | 744 | 752 | 760 | 768 | 776 | 784 | 792 | 800 | 808 | 816 | 824 | 832 | 840 | 848 | 856 | 864 | 872 | 880 | 888 | 896 | 904 | 912 | 920 | 928 | 936 | 944 | 952 | 960 | 968 | 976 | 984 | 992 | 1000 | 1008 | 1016 | 1024 | 1032 | 1040 | 1048 | 1056 | 1064 | 1072 | 1080 | 1088 | 1096 | 1104 | 1112 | 1120 | 1128 | 1136 | 1144 | 1152 | 1160 | 1168 | 1176 | 1184 | 1192 | 1200 | 1208 | 1216 | 1224 | 1232 | 1240 | 1248 | 1256 | 1264 | 1272 | 1280 | 1288 | 1296 | 1304 | 1312 | 1320 | 1328 | 1336 | 1344 | 1352 | 1360 | 1368 | 1376 | 1384 | 1392 | 1400 | 1408 | 1416 | 1424 | 1432 | 1440 | 1448 | 1456 | 1464 | 1472 | 1480 | 1488 | 1496 | 1504 | 1512 | 1520 | 1528 | 1536 | 1544 | 1552 | 1560 | 1568 | 1576 | 1584 | 1592 | 1600 | 1608 | 1616 | 1624 | 1632 | 1640 | 1648 | 1656 | 1664 | 1672 | 1680 | 1688 | 1696 | 1704 | 1712 | 1720 | 1728 | 1736 | 1744 | 1752 | 1760 | 1768 | 1776 | 1784 | 1792 | 1800 | 1808 | 1816 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 | 1856 | 1866.6656 | 1893.3323 | 1919.9989 | 1946.6655 | 1973.3322 | 1999.9988 | 2026.6654 | 2053.332 | 2079.9988 | 2106.6655 | 2133.3323 | 2159.999 | 2186.6658 | 2213.3325 | 2239.9993 | 2266.666 | 2293.3328 | 2319.9995 | 2346.6663 | 2373.333 | 2399.9998 | 2426.6665 | 2453.3333 | 2480 | 2506.6667 | 2533.3335 | 2560.0002 | 2586.667 | 2613.3337 | 2640.0005 | 2666.6672 | 2693.334 | 2720.0007 | 2746.6675 | 2773.3342 | 2800.001 | 2826.6677 | 2853.3345 | 2880.0012 | 2906.668 | 2933.3347 | 2960.0015 | 2986.6682 | 3013.335 | 3040.0017 | 3066.6685 | 3093.3352 | 3120.002 | 3146.6687 | 3173.3354 | 3200.0022 | 3226.6689 | 3253.3357 | 3280.0024 | 3306.6692 | 3333.3359 | 3360.0027 | 3386.6694 | 3413.3362 | 3440.0029 | 3466.6697 | 3493.3364 | 3520.0032 | 3546.6699 | 3573.3367 | 3600.0034 | 3626.6702 | 3653.3369 | 3680.0037 | 3706.6704 | 3733.3372 | 3760.0039 | 3786.6707 | 3813.3374 | 3840.0042 | 3866.6709 | 3893.3376 | 3920.0044 | 3946.6711 | 3973.3379 | 4000.0046 | 4026.6714 | 4053.3381 | 4080.0049 | 4106.6714 | 4133.3379 | 4160.0044 | 4186.6709 | 4213.3374 | 4240.0039 | 4266.6704 | 4293.3369 | 4320.0034 | 4346.6699 | 4373.3364 | 4400.0029 | 4426.6694 | 4453.3359 | 4480.0024 | 4506.6689 | 4533.3354 | 4560.002 | 4586.6685 | 4613.335 | 4640.0015 | 4666.668 | 4693.3345 | 4720.001 | 4746.6675 | 4773.334 | 4800.0005 | 4826.667 | 4853.3335 | 4880 | 4906.6665 | 4933.333 | 4959.9995 | 4986.666 | 5013.3325 | 5039.999 | 5066.6655 | 5093.332 | 5119.9985 | 5146.665 | 5173.3315 | 5199.998 | 5226.6646 | 5253.3311 | 5279.9976 | 5306.6641 | 5333.3306 | 5359.9971 | 5386.6636 | 5413.3301 | 5439.9966 | 5466.6631 | 5493.3296 | 5519.9961 | 5546.6626 | 5573.3291 | 5599.9956 | 5626.6621 | 5653.3286 | 5679.9951 | 5706.6616 | 5733.3281 | 5759.9946 | 5786.6611 | 5813.3276 | 5839.9941 | 5866.6606 | 5893.3271 | 5919.9937 | 5946.6602 | 5973.3267 | 5999.9932 | 6026.6597 | 6053.3262 | 6079.9927 | 6106.6592 | 6133.3257 | 6159.9922 | 6186.6587 | 6213.3252 | 6239.9917 | 6266.6582 | 6293.3247 | 6319.9912 | 6346.6577 | 6373.3242 | 6399.9907 | 6426.6572 | 6453.3237 | 6479.9902 | 6506.6567 | 6533.3232 | 6559.9897 | 6586.6562 | 6613.3228 | 6639.9893 | 6666.6558 | 6693.3223 | 6719.9888 | 6746.6553 | 6773.3218 | 6799.9883 | 6826.6548 | 6853.3213 | 6879.9878 | 6906.6543 | 6933.3208 | 6959.9873 | 6986.6538 | 7013.3203 | 7039.9868 | 7066.6533 | 7093.3198 | 7119.9863 | 7146.6528 | 7173.3193 | 7199.9858 | 7226.6523 | 7253.3188 | 7279.9854 | 7306.6519 | 7333.3184 | 7359.9849 | 7386.6514 | 7413.3179 | 7439.9844 | 7466.6509 | 7493.3174 | 7519.9839 | 7546.6504 | 7573.3169 | 7599.9834 | 7626.6499 | 7653.3164 | 7679.9829 | 7706.6494 | 7733.3159 | 7759.9824 | 7786.6489 | 7813.3154 | 7839.9819 | 7866.6484 | 7893.3149 | 7919.9814 | 7946.6479 | 7973.3145 | 7999.981 | 8026.6475 | 8053.314 | 8079.9805 | 8106.647 | 8133.3135 | 8159.98 | 8186.6465 | 8213.3135 | 8239.9805 | 8266.6475 | 8293.3145 | 8319.9814 | 8346.6484 | 8373.3154 | 8399.9824 | 8426.6494 | 8453.3164 | 8479.9834 | 8506.6504 | 8533.3174 | 8559.9844 | 8586.6514 | 8613.3184 | 8639.9854 | 8666.6523 | 8693.3193 | 8719.9863 | 8746.6533 | 8773.3203 | 8799.9873 | 8826.6543 | 8853.3213 | 8879.9883 | 8906.6553 | 8933.3223 | 8959.9893 | 8986.6562 | 9013.3232 | 9039.9902 | 9066.6572 | 9093.3242 | 9119.9912 | 9146.6582 | 9173.3252 | 9199.9922 | 9226.6592 | 9253.3262 | 9279.9932 | 9306.6602 | 9333.3271 | 9359.9941 | 9386.6611 | 9413.3281 | 9439.9951 | 9466.6621 | 9493.3291 | 9519.9961 | 9546.6631 | 9573.3301 | 9600.001 | 9733.334 | 9866.667 | 10000 | 10133.333 | 10266.666 | 10399.999 | 10533.332 | 10666.665 | 10799.9981 | 10933.3311 | 11066.6641 | 11199.9971 | 11333.3301 | 11466.6631 | 11599.9961 | 11733.3291 | 11866.6621 | 11999.9951 | 12133.3281 | 12266.6611 | 12399.9941 | 12533.3271 | 12666.6602 | 12799.9932 | 12933.3262 | 13066.6592 | 13199.9922 | 13333.3252 | 13466.6582 | 13599.9912 | 13733.3242 | 13866.6572 | 13999.9902 | 14133.3232 | 14266.6562 | 14400 | 14533 | 14667 | 14800 | 14933 | 15067 | 15200 | 15333.3203 | 15466.6533 | 15599.9863 | 15733.3193 | 15866.6523 | 15999.9854 | 16133.3184 | 16266.6514 | 16399.9844 | 16533.3184 | 16666.6523 | 16799.9863 | 16933.3203 | 17066.6543 | 17199.9883 | 17333.3223 | 17466.6562 | 17599.9902 | 17733.3242 | 17866.6582 | 17999.9922 | 18133.3262 | 18266.6602 | 18399.9941 | 18533.3281 | 18666.6621 | 18799.9961 | 18933.3301 | 19066.6641 | 19199.998 | 19333.332 | 19466.666 | 19600 | 19733.334 | 19866.668 | 20000.002
Transmitter | Receiver | Sampling Rate | Full Name | 10.742188 | 11.71875 | 12.695313 | 13.671875 | 14.648438 | 15.625 | 16.601563 | 17.578125 | 18.554688 | 19.53125 | 20.507813 | 21.484375 | 22.460938 | 23.4375 | 24.414063 | 25.390625 | 26.367188 | 27.34375 | 28.320313 | 29.296875 | 30.273438 | 31.25 | 32.226563 | 33.203125 | 34.179688 | 35.15625 | 36.132813 | 37.109375 | 38.085938 | 39.0625 | 40.039063 | 41.015625 | 41.992188 | 42.96875 | 43.945313 | 44.921875 | 45.898438 | 46.875 | 47.851563 | 48.828125 | 49.804688 | 50.78125 | 51.757813 | 52.734375 | 53.710938 | 54.6875 | 55.664063 | 56.640625 | 57.617188 | 58.59375 | 59.570313 | 60.546875 | 61.523438 | 62.5 | 63.476563 | 64.453125 | 65.429688 | 66.40625 | 67.382813 | 68.359375 | 69.335938 | 70.3125 | 71.289063 | 72.265625 | 73.242188 | 74.21875 | 75.195313 | 76.171875 | 77.148438 | 78.125 | 79.101563 | 80.078125 | 81.054688 | 82.03125 | 83.007813 | 83.984375 | 84.960938 | 85.9375 | 86.914063 | 87.890625 | 88.867188 | 89.84375 | 90.820313 | 91.796875 | 92.773438 | 93.75 | 94.726563 | 95.703125 | 96.679688 | 97.65625 | 98.632813 | 99.609375 | 100.585938 | 101.5625 | 102.539063 | 103.515625 | 104.492188 | 105.46875 | 106.445313 | 107.421875 | 108.398438 | 109.375 | 110.351563 | 111.328125 | 112.304688 | 113.28125 | 114.257813 | 115.234375 | 116.210938 | 117.1875 | 118.164063 | 119.140625 | 120.117188 | 121.09375 | 122.070313 | 123.046875 | 124.023438 | 125 | 125.976563 | 126.953125 | 127.929688 | 128.90625 | 129.882813 | 130.859375 | 131.835938 | 132.8125 | 133.789063 | 134.765625 | 135.742188 | 136.71875 | 137.695313 | 138.671875 | 140.625 | 142.578125 | 144.53125 | 146.484375 | 148.4375 | 150.390625 | 152.34375 | 154.296875 | 156.25 | 158.203125 | 160.15625 | 162.109375 | 164.0625 | 166.015625 | 167.96875 | 169.921875 | 171.875 | 173.828125 | 175.78125 | 177.734375 | 179.6875 | 181.640625 | 183.59375 | 185.546875 | 187.5 | 189.453125 | 191.40625 | 193.359375 | 195.3125 | 197.265625 | 199.21875 | 201.171875 | 203.125 | 205.078125 | 207.03125 | 208.984375 | 210.9375 | 212.890625 | 214.84375 | 216.796875 | 218.75 | 220.703125 | 222.65625 | 224.609375 | 226.5625 | 228.515625 | 230.46875 | 232.421875 | 234.375 | 236.328125 | 238.28125 | 240.234375 | 242.1875 | 244.140625 | 246.09375 | 248.046875 | 250 | 251.953125 | 253.90625 | 255.859375 | 257.8125 | 259.765625 | 261.71875 | 263.671875 | 265.625 | 267.578125 | 269.53125 | 271.484375 | 273.4375 | 275.390625 | 277.34375 | 281.25 | 285.15625 | 289.0625 | 292.96875 | 296.875 | 300.78125 | 304.6875 | 308.59375 | 312.5 | 316.40625 | 320.3125 | 324.21875 | 328.125 | 332.03125 | 335.9375 | 339.84375 | 343.75 | 347.65625 | 351.5625 | 355.46875 | 359.375 | 363.28125 | 367.1875 | 371.09375 | 375 | 378.90625 | 382.8125 | 386.71875 | 390.625 | 394.53125 | 398.4375 | 402.34375 | 406.25 | 410.15625 | 414.0625 | 417.96875 | 421.875 | 425.78125 | 429.6875 | 433.59375 | 437.5 | 441.40625 | 445.3125 | 449.21875 | 453.125 | 457.03125 | 460.9375 | 464.84375 | 468.75 | 472.65625 | 476.5625 | 480.46875 | 484.375 | 488.28125 | 492.1875 | 496.09375 | 500 | 503.90625 | 507.8125 | 511.71875 | 515.625 | 519.53125 | 523.4375 | 527.34375 | 531.25 | 535.15625 | 539.0625 | 542.96875 | 546.875 | 550.78125 | 554.6875 | 560 | 568 | 576 | 584 | 592 | 600 | 608 | 616 | 624 | 632 | 640 | 648 | 656 | 664 | 672 | 680 | 688 | 696 | 704 | 712 | 720 | 728 | 736 | 744 | 752 | 760 | 768 | 776 | 784 | 792 | 800 | 808 | 816 | 824 | 832 | 840 | 848 | 856 | 864 | 872 | 880 | 888 | 896 | 904 | 912 | 920 | 928 | 936 | 944 | 952 | 960 | 968 | 976 | 984 | 992 | 1000 | 1008 | 1016 | 1024 | 1032 | 1040 | 1048 | 1056 | 1064 | 1072 | 1080 | 1088 | 1096 | 1104 | 1112 | 1120 | 1128 | 1136 | 1144 | 1152 | 1160 | 1168 | 1176 | 1184 | 1192 | 1200 | 1208 | 1216 | 1224 | 1232 | 1240 | 1248 | 1256 | 1264 | 1272 | 1280 | 1288 | 1296 | 1304 | 1312 | 1320 | 1328 | 1336 | 1344 | 1352 | 1360 | 1368 | 1376 | 1384 | 1392 | 1400 | 1408 | 1416 | 1424 | 1432 | 1440 | 1448 | 1456 | 1464 | 1472 | 1480 | 1488 | 1496 | 1504 | 1512 | 1520 | 1528 | 1536 | 1544 | 1552 | 1560 | 1568 | 1576 | 1584 | 1592 | 1600 | 1608 | 1616 | 1624 | 1632 | 1640 | 1648 | 1656 | 1664 | 1672 | 1680 | 1688 | 1696 | 1704 | 1712 | 1720 | 1728 | 1736 | 1744 | 1752 | 1760 | 1768 | 1776 | 1784 | 1792 | 1800 | 1808 | 1816 | 1824 | 1832 | 1840 | 1848 | 1856 | 1866.665649 | 1893.332275 | 1919.998901 | 1946.665527 | 1973.332153 | 1999.998779 | 2026.665405 | 2053.332031 | 2079.998779 | 2106.665527 | 2133.332275 | 2159.999023 | 2186.665771 | 2213.33252 | 2239.999268 | 2266.666016 | 2293.332764 | 2319.999512 | 2346.66626 | 2373.333008 | 2399.999756 | 2426.666504 | 2453.333252 | 2480 | 2506.666748 | 2533.333496 | 2560.000244 | 2586.666992 | 2613.33374 | 2640.000488 | 2666.667236 | 2693.333984 | 2720.000732 | 2746.66748 | 2773.334229 | 2800.000977 | 2826.667725 | 2853.334473 | 2880.001221 | 2906.667969 | 2933.334717 | 2960.001465 | 2986.668213 | 3013.334961 | 3040.001709 | 3066.668457 | 3093.335205 | 3120.001953 | 3146.668701 | 3173.335449 | 3200.002197 | 3226.668945 | 3253.335693 | 3280.002441 | 3306.669189 | 3333.335938 | 3360.002686 | 3386.669434 | 3413.336182 | 3440.00293 | 3466.669678 | 3493.336426 | 3520.003174 | 3546.669922 | 3573.33667 | 3600.003418 | 3626.670166 | 3653.336914 | 3680.003662 | 3706.67041 | 3733.337158 | 3760.003906 | 3786.670654 | 3813.337402 | 3840.00415 | 3866.670898 | 3893.337646 | 3920.004395 | 3946.671143 | 3973.337891 | 4000.004639 | 4026.671387 | 4053.338135 | 4080.004883 | 4106.671387 | 4133.337891 | 4160.004395 | 4186.670898 | 4213.337402 | 4240.003906 | 4266.67041 | 4293.336914 | 4320.003418 | 4346.669922 | 4373.336426 | 4400.00293 | 4426.669434 | 4453.335938 | 4480.002441 | 4506.668945 | 4533.335449 | 4560.001953 | 4586.668457 | 4613.334961 | 4640.001465 | 4666.667969 | 4693.334473 | 4720.000977 | 4746.66748 | 4773.333984 | 4800.000488 | 4826.666992 | 4853.333496 | 4880 | 4906.666504 | 4933.333008 | 4959.999512 | 4986.666016 | 5013.33252 | 5039.999023 | 5066.665527 | 5093.332031 | 5119.998535 | 5146.665039 | 5173.331543 | 5199.998047 | 5226.664551 | 5253.331055 | 5279.997559 | 5306.664063 | 5333.330566 | 5359.99707 | 5386.663574 | 5413.330078 | 5439.996582 | 5466.663086 | 5493.32959 | 5519.996094 | 5546.662598 | 5573.329102 | 5599.995605 | 5626.662109 | 5653.328613 | 5679.995117 | 5706.661621 | 5733.328125 | 5759.994629 | 5786.661133 | 5813.327637 | 5839.994141 | 5866.660645 | 5893.327148 | 5919.993652 | 5946.660156 | 5973.32666 | 5999.993164 | 6026.659668 | 6053.326172 | 6079.992676 | 6106.65918 | 6133.325684 | 6159.992188 | 6186.658691 | 6213.325195 | 6239.991699 | 6266.658203 | 6293.324707 | 6319.991211 | 6346.657715 | 6373.324219 | 6399.990723 | 6426.657227 | 6453.32373 | 6479.990234 | 6506.656738 | 6533.323242 | 6559.989746 | 6586.65625 | 6613.322754 | 6639.989258 | 6666.655762 | 6693.322266 | 6719.98877 | 6746.655273 | 6773.321777 | 6799.988281 | 6826.654785 | 6853.321289 | 6879.987793 | 6906.654297 | 6933.320801 | 6959.987305 | 6986.653809 | 7013.320313 | 7039.986816 | 7066.65332 | 7093.319824 | 7119.986328 | 7146.652832 | 7173.319336 | 7199.98584 | 7226.652344 | 7253.318848 | 7279.985352 | 7306.651855 | 7333.318359 | 7359.984863 | 7386.651367 | 7413.317871 | 7439.984375 | 7466.650879 | 7493.317383 | 7519.983887 | 7546.650391 | 7573.316895 | 7599.983398 | 7626.649902 | 7653.316406 | 7679.98291 | 7706.649414 | 7733.315918 | 7759.982422 | 7786.648926 | 7813.31543 | 7839.981934 | 7866.648438 | 7893.314941 | 7919.981445 | 7946.647949 | 7973.314453 | 7999.980957 | 8026.647461 | 8053.313965 | 8079.980469 | 8106.646973 | 8133.313477 | 8159.97998 | 8186.646484 | 8213.313477 | 8239.980469 | 8266.647461 | 8293.314453 | 8319.981445 | 8346.648438 | 8373.31543 | 8399.982422 | 8426.649414 | 8453.316406 | 8479.983398 | 8506.650391 | 8533.317383 | 8559.984375 | 8586.651367 | 8613.318359 | 8639.985352 | 8666.652344 | 8693.319336 | 8719.986328 | 8746.65332 | 8773.320313 | 8799.987305 | 8826.654297 | 8853.321289 | 8879.988281 | 8906.655273 | 8933.322266 | 8959.989258 | 8986.65625 | 9013.323242 | 9039.990234 | 9066.657227 | 9093.324219 | 9119.991211 | 9146.658203 | 9173.325195 | 9199.992188 | 9226.65918 | 9253.326172 | 9279.993164 | 9306.660156 | 9333.327148 | 9359.994141 | 9386.661133 | 9413.328125 | 9439.995117 | 9466.662109 | 9493.329102 | 9519.996094 | 9546.663086 | 9573.330078 | 9600.000977 | 9733.333984 | 9866.666992 | 10000 | 10133.33301 | 10266.66602 | 10399.99902 | 10533.33203 | 10666.66504 | 10799.99805 | 10933.33106 | 11066.66406 | 11199.99707 | 11333.33008 | 11466.66309 | 11599.99609 | 11733.3291 | 11866.66211 | 11999.99512 | 12133.32813 | 12266.66113 | 12399.99414 | 12533.32715 | 12666.66016 | 12799.99316 | 12933.32617 | 13066.65918 | 13199.99219 | 13333.3252 | 13466.6582 | 13599.99121 | 13733.32422 | 13866.65723 | 13999.99023 | 14133.32324 | 14266.65625 | 14’400 | 14’533 | 14’667 | 14’800 | 14’933 | 15’067 | 15’200 | 15333.32031 | 15466.65332 | 15599.98633 | 15733.31934 | 15866.65234 | 15999.98535 | 16133.31836 | 16266.65137 | 16399.98438 | 16533.31836 | 16666.65234 | 16799.98633 | 16933.32031 | 17066.6543 | 17199.98828 | 17333.32227 | 17466.65625 | 17599.99023 | 17733.32422 | 17866.6582 | 17999.99219 | 18133.32617 | 18266.66016 | 18399.99414 | 18533.32813 | 18666.66211 | 18799.99609 | 18933.33008 | 19066.66406 | 19199.99805 | 19333.33203 | 19466.66602 | 19600 | 19733.33398 | 19866.66797 | 20000.00195
Starkey Edge TV Streamer | MoorMoerDUO |  | Starkey Edge TV Streamer - MoorMoerDUO | -4.544 | -4.244 | -3.304 | -3.154 | -2.834 | -2.534 | -2.284 | -1.864 | -1.814 | -1.704 | -1.394 | -1.454 | -1.304 | -1.194 | -1.104 | -0.97402 | -0.90402 | -0.91402 | -0.79402 | -0.67402 | -0.65402 | -0.57402 | -0.54402 | -0.38402 | -0.37402 | -0.49402 | -0.48402 | -0.40402 | -0.23402 | -0.15402 | -0.074022 | -0.094022 | -0.15402 | -0.25402 | -0.27402 | -0.20402 | -0.13402 | -0.10402 | -0.094022 | -0.084022 | -0.084022 | -0.0040217 | 0.075978 | 0.085978 | 0.035978 | -0.0040217 | -0.014022 | 0.035978 | 0.035978 | 0.035978 | 0.025978 | 0.015978 | -0.014022 | -0.014022 | 0.015978 | 0.035978 | 0.075978 | 0.095978 | 0.085978 | 0.025978 | -0.014022 | -0.014022 | 0.0059783 | 0.015978 | -0.0040217 | -0.024022 | -0.064022 | -0.12402 | -0.14402 | -0.12402 | -0.034022 | 0.10598 | 0.18598 | 0.15598 | 0.16598 | 0.15598 | 0.12598 | 0.085978 | 0.075978 | 0.085978 | 0.095978 | 0.075978 | 0.045978 | 0.075978 | 0.15598 | 0.18598 | 0.16598 | 0.11598 | 0.065978 | 0.035978 | 0.0059783 | -0.0040217 | -0.0040217 | 0.015978 | 0.015978 | -0.0040217 | -0.034022 | -0.064022 | -0.084022 | -0.074022 | -0.054022 | -0.034022 | -0.014022 | 0.015978 | 0.055978 | 0.10598 | 0.15598 | 0.20598 | 0.23598 | 0.24598 | 0.23598 | 0.21598 | 0.17598 | 0.13598 | 0.095978 | 0.045978 | 0.0059783 | -0.024022 | -0.034022 | -0.024022 | -0.014022 | 0.0059783 | 0.035978 | 0.045978 | 0.055978 | 0.055978 | 0.065978 | 0.085978 | 0.10598 | 0.13598 | 0.15598 | 0.16598 | 0.15598 | 0.13598 | 0.15598 | 0.16598 | 0.17598 | 0.15598 | 0.14598 | 0.18598 | 0.18598 | 0.14598 | 0.095978 | 0.075978 | 0.065978 | 0.055978 | 0.075978 | 0.075978 | 0.075978 | 0.085978 | 0.085978 | 0.075978 | 0.075978 | 0.11598 | 0.16598 | 0.20598 | 0.23598 | 0.27598 | 0.30598 | 0.32598 | 0.29598 | 0.24598 | 0.19598 | 0.17598 | 0.18598 | 0.19598 | 0.18598 | 0.16598 | 0.12598 | 0.095978 | 0.075978 | 0.075978 | 0.11598 | 0.17598 | 0.23598 | 0.29598 | 0.31598 | 0.29598 | 0.27598 | 0.23598 | 0.18598 | 0.10598 | 0.025978 | -0.044022 | -0.094022 | -0.12402 | -0.11402 | -0.10402 | -0.074022 | -0.044022 | -0.024022 | 0.0059783 | 0.045978 | 0.10598 | 0.14598 | 0.19598 | 0.22598 | 0.24598 | 0.23598 | 0.22598 | 0.20598 | 0.20598 | 0.20598 | 0.19598 | 0.20598 | 0.19598 | 0.17598 | 0.14598 | 0.12598 | 0.12598 | 0.18598 | 0.19598 | 0.15598 | 0.095978 | 0.025978 | -0.024022 | 0.015978 | 0.045978 | 0.065978 | 0.12598 | 0.19598 | 0.20598 | 0.20598 | 0.20598 | 0.21598 | 0.22598 | 0.22598 | 0.21598 | 0.24598 | 0.28598 | 0.33598 | 0.33598 | 0.28598 | 0.23598 | 0.19598 | 0.16598 | 0.14598 | 0.14598 | 0.15598 | 0.16598 | 0.16598 | 0.15598 | 0.16598 | 0.17598 | 0.22598 | 0.28598 | 0.33598 | 0.36598 | 0.36598 | 0.35598 | 0.32598 | 0.29598 | 0.26598 | 0.24598 | 0.22598 | 0.19598 | 0.14598 | 0.095978 | 0.065978 | 0.045978 | 0.045978 | 0.045978 | 0.035978 | 0.015978 | -0.014022 | -0.054022 | -0.084022 | -0.10402 | -0.13402 | -0.14402 | -0.12402 | -0.094022 | -0.064022 | -0.054022 | -0.044022 | -0.034022 | -0.064022 | -0.044022 | -0.0040217 | 0.045978 | 0.095978 | 0.12598 | 0.11598 | 0.055978 | 0.015978 | -0.014022 | -0.024022 | -0.054022 | -0.084022 | -0.064022 | -0.054022 | -0.044022 | 0.015978 | 0.035978 | 0.035978 | 0.065978 | 0.075978 | 0.065978 | 0.025978 | 0.0059783 | 0.055978 | 0.14598 | 0.20598 | 0.22598 | 0.21598 | 0.17598 | 0.11598 | 0.085978 | 0.055978 | 0.035978 | 0.025978 | 0.015978 | -0.0040217 | 0.015978 | 0.055978 | 0.055978 | 0.035978 | 0.025978 | 0.025978 | 0.025978 | 0.035978 | 0.035978 | 0.045978 | 0.055978 | 0.075978 | 0.065978 | 0.045978 | 0.0059783 | -0.034022 | -0.074022 | -0.11402 | -0.15402 | -0.18402 | -0.19402 | -0.18402 | -0.17402 | -0.14402 | -0.10402 | -0.044022 | 0.0059783 | 0.025978 | 0.0059783 | -0.024022 | -0.044022 | -0.044022 | -0.0040217 | 0.045978 | 0.085978 | 0.11598 | 0.14598 | 0.18598 | 0.22598 | 0.26598 | 0.26598 | 0.24598 | 0.22598 | 0.19598 | 0.17598 | 0.14598 | 0.12598 | 0.095978 | 0.055978 | 0.015978 | -0.024022 | -0.064022 | -0.094022 | -0.11402 | -0.12402 | -0.12402 | -0.14402 | -0.17402 | -0.21402 | -0.26402 | -0.32402 | -0.35402 | -0.37402 | -0.35402 | -0.32402 | -0.28402 | -0.23402 | -0.17402 | -0.094022 | -0.024022 | 0.055978 | 0.13598 | 0.19598 | 0.24598 | 0.26598 | 0.26598 | 0.24598 | 0.19598 | 0.13598 | 0.085978 | 0.045978 | 0.015978 | 0.0059783 | 0.015978 | 0.035978 | 0.045978 | 0.055978 | 0.055978 | 0.065978 | 0.075978 | 0.085978 | 0.10598 | 0.12598 | 0.14598 | 0.14598 | 0.13598 | 0.12598 | 0.095978 | 0.075978 | 0.045978 | 0.015978 | -0.0040217 | -0.024022 | -0.034022 | -0.034022 | -0.024022 | -0.014022 | 0.0059783 | 0.025978 | 0.045978 | 0.045978 | 0.045978 | 0.035978 | 0.015978 | -0.014022 | -0.044022 | -0.074022 | -0.11402 | -0.14402 | -0.17402 | -0.20402 | -0.23402 | -0.26402 | -0.29402 | -0.30402 | -0.31402 | -0.21402 | -0.11402 | 0.045978 | 0.21598 | 0.29598 | 0.17598 | -0.014022 | -0.17402 | -0.20402 | -0.23402 | -0.30402 | -0.35402 | -0.34402 | -0.24402 | -0.074022 | 0.015978 | 0.0059783 | -0.064022 | -0.15402 | -0.20402 | -0.25402 | -0.29402 | -0.32402 | -0.25402 | -0.11402 | -0.024022 | 0.025978 | 0.045978 | 0.015978 | -0.034022 | -0.034022 | 0.0059783 | 0.095978 | 0.17598 | 0.22598 | 0.24598 | 0.24598 | 0.21598 | 0.15598 | 0.095978 | 0.11598 | 0.12598 | 0.11598 | 0.085978 | 0.025978 | -0.024022 | -0.044022 | -0.084022 | -0.15402 | -0.18402 | -0.14402 | -0.15402 | -0.25402 | -0.43402 | -0.55402 | -0.53402 | -0.45402 | -0.38402 | -0.32402 | -0.28402 | -0.27402 | -0.26402 | -0.23402 | -0.20402 | -0.14402 | -0.074022 | -0.0040217 | 0.025978 | 0.025978 | 0.025978 | 0.015978 | -0.014022 | -0.074022 | -0.12402 | -0.12402 | -0.074022 | -0.024022 | 0.035978 | 0.075978 | 0.075978 | 0.065978 | 0.045978 | 0.045978 | 0.065978 | 0.095978 | 0.095978 | 0.075978 | 0.045978 | 0.015978 | -0.014022 | -0.064022 | -0.12402 | -0.19402 | -0.24402 | -0.28402 | -0.33402 | -0.39402 | -0.46402 | -0.53402 | -0.60402 | -0.66402 | -0.71402 | -0.74402 | -0.73402 | -0.71402 | -0.69402 | -0.66402 | -0.62402 | -0.57402 | -0.51402 | -0.45402 | -0.41402 | -0.40402 | -0.38402 | -0.35402 | -0.33402 | -0.30402 | -0.28402 | -0.28402 | -0.28402 | -0.30402 | -0.33402 | -0.36402 | -0.40402 | -0.44402 | -0.46402 | -0.48402 | -0.49402 | -0.52402 | -0.54402 | -0.55402 | -0.55402 | -0.54402 | -0.54402 | -0.54402 | -0.53402 | -0.50402 | -0.46402 | -0.40402 | -0.34402 | -0.29402 | -0.24402 | -0.20402 | -0.17402 | -0.16402 | -0.15402 | -0.17402 | -0.19402 | -0.22402 | -0.25402 | -0.27402 | -0.28402 | -0.27402 | -0.26402 | -0.24402 | -0.22402 | -0.21402 | -0.22402 | -0.25402 | -0.32402 | -0.41402 | -0.53402 | -0.65402 | -0.78402 | -0.90402 | -1.004 | -1.084 | -1.124 | -1.114 | -1.074 | -1.004 | -0.92402 | -0.86402 | -0.83402 | -0.83402 | -0.87402 | -0.93402 | -1.024 | -1.104 | -1.194 | -1.264 | -1.314 | -1.344 | -1.374 | -1.394 | -1.414 | -1.434 | -1.444 | -1.474 | -1.494 | -1.534 | -1.574 | -1.624 | -1.654 | -1.664 | -1.654 | -1.614 | -1.564 | -1.504 | -1.444 | -1.384 | -1.334 | -1.304 | -1.294 | -1.294 | -1.304 | -1.334 | -1.354 | -1.384 | -1.404 | -1.414 | -1.414 | -1.414 | -1.404 | -1.384 | -1.354 | -1.304 | -1.244 | -1.164 | -1.084 | -0.99402 | -0.91402 | -0.83402 | -0.77402 | -0.72402 | -0.69402 | -0.67402 | -0.66402 | -0.67402 | -0.68402 | -0.70402 | -0.72402 | -0.74402 | -0.75402 | -0.76402 | -0.78402 | -0.80402 | -0.82402 | -0.85402 | -0.86402 | -0.87402 | -0.86402 | -0.84402 | -0.81402 | -0.76402 | -0.71402 | -0.65402 | -0.60402 | -0.56402 | -0.53402 | -0.52402 | -0.52402 | -0.52402 | -0.54402 | -0.56402 | -0.59402 | -0.63402 | -0.66402 | -0.69402 | -0.72402 | -0.75402 | -0.78402 | -0.79402 | -0.81402 | -0.81402 | -0.81402 | -0.80402 | -0.79402 | -0.78402 | -0.76402 | -0.74402 | -0.72402 | -0.70402 | -0.68402 | -0.68402 | -0.67402 | -0.67402 | -0.68402 | -0.70402 | -0.72402 | -0.75402 | -0.78402 | -0.82402 | -0.86402 | -0.91402 | -0.97402 | -1.024 | -1.084 | -1.134 | -1.184 | -1.524 | -1.744 | -1.804 | -1.924 | -2.544 | -4.004 | -7.134 | -11.774 | -17.134 | -22.174 | -26.374 | -29.694 | -32.364 | -34.564 | -36.664 | -38.594 | -40.204 | -41.454 | -42.644 | -44.064 | -45.584 | -46.814 | -47.534 | -47.544 | -46.534 | -44.784 | -43.004 | -41.974 | -41.964 | -42.954 | -44.664 | -46.684 | -48.774 | -50.804 | -52.734 | -54.464 | -55.884 | -56.894 | -57.444 | -57.564 | -57.404 | -57.164 | -56.964 | -56.834 | -56.664 | -56.464 | -56.364 | -56.494 | -56.794 | -57.044 | -57.144 | -57.094 | -57.064 | -57.104 | -57.154 | -57.164 | -57.154 | -57.164 | -57.134 | -57.054 | -56.904 | -56.724 | -56.514 | -56.334 | -56.234 | -56.224 | -56.204 | -56.154 | -56.074 | -56.014 | -55.974 | -55.954 | -55.904 | -55.814 | -55.724 | -55.654 | -55.624
Moor Moer SoundLinker | BettearRTX | 48 kHz | Moor Moer SoundLinker 48 kHz - BettearRTX | -2.0197 | -1.8297 | -1.7597 | -1.2497 | -1.1397 | -0.89967 | -0.63967 | -0.91967 | -0.70967 | -0.39967 | -0.50967 | -0.34967 | -0.28967 | -0.47967 | -0.12967 | -0.059674 | -0.17967 | -0.29967 | -0.11967 | -0.13967 | -0.049674 | 0.060326 | 0.20033 | 0.28033 | 0.50033 | 0.58033 | 0.43033 | 0.20033 | 0.14033 | 0.00032609 | -0.13967 | -0.12967 | 0.11033 | 0.20033 | 0.020326 | -0.079674 | -0.16967 | -0.16967 | -0.15967 | -0.12967 | -0.019674 | -0.12967 | -0.13967 | 0.32033 | 0.41033 | 0.26033 | 0.20033 | 0.32033 | 0.28033 | 0.14033 | 0.10033 | 0.18033 | 0.29033 | 0.19033 | 0.080326 | 0.12033 | 0.20033 | 0.31033 | 0.40033 | 0.35033 | 0.13033 | 0.060326 | 0.20033 | 0.34033 | 0.36033 | 0.31033 | 0.34033 | 0.44033 | 0.51033 | 0.52033 | 0.50033 | 0.46033 | 0.40033 | 0.39033 | 0.40033 | 0.47033 | 0.54033 | 0.60033 | 0.60033 | 0.59033 | 0.58033 | 0.59033 | 0.63033 | 0.67033 | 0.69033 | 0.69033 | 0.68033 | 0.66033 | 0.63033 | 0.57033 | 0.49033 | 0.44033 | 0.42033 | 0.37033 | 0.32033 | 0.31033 | 0.35033 | 0.43033 | 0.49033 | 0.49033 | 0.44033 | 0.37033 | 0.34033 | 0.35033 | 0.36033 | 0.35033 | 0.34033 | 0.33033 | 0.32033 | 0.28033 | 0.26033 | 0.27033 | 0.31033 | 0.35033 | 0.37033 | 0.37033 | 0.36033 | 0.36033 | 0.36033 | 0.35033 | 0.35033 | 0.36033 | 0.37033 | 0.38033 | 0.40033 | 0.42033 | 0.45033 | 0.46033 | 0.46033 | 0.46033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.44033 | 0.44033 | 0.44033 | 0.43033 | 0.42033 | 0.42033 | 0.41033 | 0.40033 | 0.38033 | 0.35033 | 0.35033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.37033 | 0.39033 | 0.39033 | 0.35033 | 0.32033 | 0.32033 | 0.35033 | 0.40033 | 0.46033 | 0.50033 | 0.53033 | 0.52033 | 0.47033 | 0.41033 | 0.37033 | 0.37033 | 0.38033 | 0.41033 | 0.43033 | 0.43033 | 0.45033 | 0.48033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.50033 | 0.51033 | 0.52033 | 0.55033 | 0.57033 | 0.56033 | 0.54033 | 0.51033 | 0.47033 | 0.43033 | 0.41033 | 0.40033 | 0.41033 | 0.45033 | 0.47033 | 0.48033 | 0.45033 | 0.41033 | 0.37033 | 0.35033 | 0.38033 | 0.42033 | 0.43033 | 0.42033 | 0.38033 | 0.35033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.33033 | 0.29033 | 0.22033 | 0.15033 | 0.080326 | 0.020326 | -0.0096739 | -0.0096739 | 0.070326 | 0.15033 | 0.26033 | 0.40033 | 0.51033 | 0.58033 | 0.52033 | 0.41033 | 0.30033 | 0.24033 | 0.24033 | 0.25033 | 0.29033 | 0.33033 | 0.37033 | 0.40033 | 0.40033 | 0.37033 | 0.36033 | 0.37033 | 0.41033 | 0.44033 | 0.46033 | 0.45033 | 0.45033 | 0.47033 | 0.47033 | 0.49033 | 0.51033 | 0.52033 | 0.51033 | 0.49033 | 0.47033 | 0.46033 | 0.45033 | 0.43033 | 0.41033 | 0.40033 | 0.40033 | 0.40033 | 0.40033 | 0.38033 | 0.36033 | 0.34033 | 0.33033 | 0.32033 | 0.33033 | 0.35033 | 0.37033 | 0.39033 | 0.42033 | 0.45033 | 0.47033 | 0.48033 | 0.47033 | 0.45033 | 0.42033 | 0.37033 | 0.32033 | 0.29033 | 0.27033 | 0.27033 | 0.26033 | 0.25033 | 0.22033 | 0.18033 | 0.15033 | 0.14033 | 0.17033 | 0.22033 | 0.31033 | 0.41033 | 0.42033 | 0.42033 | 0.43033 | 0.43033 | 0.40033 | 0.35033 | 0.30033 | 0.30033 | 0.29033 | 0.21033 | 0.11033 | 0.060326 | -0.0096739 | -0.089674 | -0.099674 | -0.079674 | -0.019674 | 0.040326 | 0.090326 | 0.10033 | 0.10033 | 0.12033 | 0.14033 | 0.16033 | 0.18033 | 0.19033 | 0.17033 | 0.13033 | 0.090326 | 0.060326 | 0.050326 | 0.040326 | -0.0096739 | -0.11967 | -0.21967 | -0.25967 | -0.23967 | -0.16967 | -0.079674 | -0.019674 | 0.020326 | 0.050326 | 0.070326 | 0.090326 | 0.11033 | 0.12033 | 0.12033 | 0.11033 | 0.080326 | 0.030326 | -0.029674 | -0.069674 | -0.079674 | -0.059674 | -0.029674 | 0.010326 | 0.050326 | 0.10033 | 0.14033 | 0.18033 | 0.20033 | 0.21033 | 0.21033 | 0.20033 | 0.19033 | 0.17033 | 0.14033 | 0.10033 | 0.060326 | 0.010326 | -0.019674 | -0.029674 | -0.0096739 | 0.020326 | 0.050326 | 0.080326 | 0.090326 | 0.10033 | 0.080326 | 0.030326 | -0.039674 | -0.14967 | -0.25967 | -0.35967 | -0.41967 | -0.42967 | -0.38967 | -0.33967 | -0.28967 | -0.24967 | -0.23967 | -0.22967 | -0.21967 | -0.22967 | -0.24967 | -0.26967 | -0.28967 | -0.28967 | -0.26967 | -0.22967 | -0.18967 | -0.15967 | -0.14967 | -0.16967 | -0.18967 | -0.20967 | -0.20967 | -0.18967 | -0.16967 | -0.13967 | -0.099674 | -0.069674 | -0.029674 | 0.010326 | 0.020326 | 0.030326 | 0.020326 | 0.010326 | -0.0096739 | -0.029674 | -0.039674 | -0.039674 | -0.039674 | -0.049674 | -0.049674 | -0.049674 | -0.049674 | -0.039674 | -0.039674 | -0.039674 | -0.029674 | -0.029674 | -0.029674 | -0.019674 | -0.0096739 | 0.00032609 | 0.010326 | 0.030326 | 0.030326 | 0.040326 | 0.030326 | 0.030326 | 0.020326 | 0.010326 | 0.00032609 | -0.0096739 | -0.019674 | -0.019674 | -0.019674 | -0.019674 | -0.029674 | -0.029674 | -0.049674 | -0.079674 | -0.11967 | -0.16967 | -0.22967 | -0.27967 | -0.32967 | -0.35967 | -0.38967 | -0.42967 | -0.53967 | -0.56967 | -0.41967 | -0.21967 | -0.099674 | -0.059674 | -0.039674 | -0.039674 | -0.079674 | -0.16967 | -0.20967 | -0.23967 | -0.27967 | -0.25967 | -0.23967 | -0.21967 | -0.18967 | -0.16967 | -0.15967 | -0.14967 | -0.15967 | -0.18967 | -0.23967 | -0.30967 | -0.37967 | -0.40967 | -0.37967 | -0.32967 | -0.30967 | -0.29967 | -0.27967 | -0.23967 | -0.18967 | -0.14967 | -0.11967 | -0.099674 | -0.089674 | -0.059674 | -0.049674 | -0.079674 | -0.12967 | -0.14967 | -0.17967 | -0.21967 | -0.24967 | -0.28967 | -0.29967 | -0.27967 | -0.23967 | -0.20967 | -0.20967 | -0.23967 | -0.27967 | -0.28967 | -0.25967 | -0.17967 | -0.099674 | -0.029674 | 0.00032609 | -0.019674 | -0.059674 | -0.10967 | -0.15967 | -0.18967 | -0.21967 | -0.23967 | -0.23967 | -0.20967 | -0.17967 | -0.16967 | -0.16967 | -0.17967 | -0.18967 | -0.20967 | -0.23967 | -0.25967 | -0.29967 | -0.33967 | -0.38967 | -0.42967 | -0.46967 | -0.50967 | -0.54967 | -0.57967 | -0.60967 | -0.62967 | -0.62967 | -0.61967 | -0.58967 | -0.57967 | -0.58967 | -0.59967 | -0.61967 | -0.62967 | -0.64967 | -0.66967 | -0.66967 | -0.66967 | -0.63967 | -0.59967 | -0.55967 | -0.51967 | -0.49967 | -0.49967 | -0.51967 | -0.55967 | -0.60967 | -0.65967 | -0.69967 | -0.73967 | -0.76967 | -0.78967 | -0.80967 | -0.80967 | -0.80967 | -0.80967 | -0.80967 | -0.81967 | -0.82967 | -0.82967 | -0.83967 | -0.83967 | -0.82967 | -0.80967 | -0.77967 | -0.73967 | -0.69967 | -0.66967 | -0.65967 | -0.66967 | -0.67967 | -0.70967 | -0.72967 | -0.75967 | -0.77967 | -0.78967 | -0.77967 | -0.74967 | -0.71967 | -0.68967 | -0.65967 | -0.64967 | -0.64967 | -0.66967 | -0.69967 | -0.72967 | -0.75967 | -0.76967 | -0.76967 | -0.75967 | -0.73967 | -0.69967 | -0.65967 | -0.61967 | -0.57967 | -0.53967 | -0.50967 | -0.46967 | -0.44967 | -0.41967 | -0.40967 | -0.39967 | -0.39967 | -0.40967 | -0.41967 | -0.42967 | -0.43967 | -0.44967 | -0.45967 | -0.46967 | -0.47967 | -0.47967 | -0.46967 | -0.45967 | -0.43967 | -0.40967 | -0.38967 | -0.35967 | -0.33967 | -0.31967 | -0.30967 | -0.29967 | -0.28967 | -0.28967 | -0.27967 | -0.27967 | -0.27967 | -0.28967 | -0.29967 | -0.30967 | -0.32967 | -0.33967 | -0.35967 | -0.37967 | -0.39967 | -0.40967 | -0.41967 | -0.40967 | -0.40967 | -0.39967 | -0.37967 | -0.36967 | -0.36967 | -0.36967 | -0.36967 | -0.37967 | -0.38967 | -0.40967 | -0.42967 | -0.43967 | -0.44967 | -0.45967 | -0.46967 | -0.47967 | -0.48967 | -0.50967 | -0.51967 | -0.53967 | -0.55967 | -0.57967 | -0.58967 | -0.60967 | -0.61967 | -0.62967 | -0.63967 | -0.64967 | -0.66967 | -0.67967 | -0.69967 | -0.72967 | -0.76967 | -0.80967 | -0.85967 | -0.91967 | -0.97967 | -1.0497 | -1.1197 | -1.1797 | -1.2397 | -1.2797 | -1.3197 | -1.3497 | -1.3597 | -1.3597 | -1.3397 | -1.3197 | -1.2897 | -1.2597 | -1.2197 | -1.1897 | -1.1597 | -1.1297 | -1.1097 | -1.0997 | -1.0797 | -1.0697 | -1.0697 | -1.0597 | -1.0697 | -1.0697 | -1.0797 | -1.0897 | -1.0997 | -1.1097 | -1.1197 | -1.1297 | -1.1397 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1397 | -1.1397 | -1.1397 | -1.1397 | -1.1497 | -1.1497 | -1.1697 | -1.1897 | -1.2197 | -1.2397 | -1.2697 | -1.2997 | -1.3197 | -1.3397 | -1.3497 | -1.3397 | -1.2797 | -1.1197 | -1.0397 | -0.90967 | -0.83967 | -0.73967 | -0.75967 | -0.83967 | -0.91967 | -0.93967 | -0.82967 | -0.66967 | -0.62967 | -0.70967 | -0.77967 | -0.73967 | -0.66967 | -0.63967 | -0.61967 | -0.60967 | -0.61967 | -0.65967 | -0.70967 | -0.67967 | -0.56967 | -0.52967 | -0.61967 | -0.69967 | -0.70967 | -0.73967 | -0.81967 | -0.90967 | -1.0897 | -1.3397 | -1.5997 | -1.8197 | -1.9697 | -2.0297 | -2.0397 | -1.9897 | -1.8497 | -1.6997 | -1.5997 | -1.5797 | -1.6497 | -1.7697 | -1.8697 | -1.9597 | -2.0397 | -2.0697 | -2.0497 | -2.0197 | -1.9897 | -1.9297 | -1.8297 | -1.7197 | -1.6197 | -1.5397 | -1.4597 | -1.3997 | -1.3897 | -1.4497 | -1.5497 | -1.6397 | -1.6597 | -1.6197 | -1.5197 | -1.3997 | -1.3197 | -1.2797 | -1.3197 | -1.4697 | -1.6997 | -1.9797 | -2.2897 | -2.5597 | -2.7097
Moor Moer SoundLinker | MoorMoerDUO | 48 kHz | Moor Moer SoundLinker 48 kHz - MoorMoerDUO | -5.3585 | -4.5085 | -4.1585 | -3.7185 | -3.2185 | -3.0885 | -2.5585 | -2.4285 | -2.1885 | -1.9785 | -1.7985 | -1.6285 | -1.4685 | -1.3485 | -1.1485 | -1.0685 | -1.0285 | -0.97853 | -0.83853 | -0.73853 | -0.64853 | -0.59853 | -0.54853 | -0.50853 | -0.43853 | -0.38853 | -0.35853 | -0.35853 | -0.34853 | -0.32853 | -0.29853 | -0.26853 | -0.22853 | -0.21853 | -0.21853 | -0.18853 | -0.11853 | -0.058533 | -0.038533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.038533 | -0.028533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.028533 | 0.0014674 | 0.021467 | 0.021467 | 0.021467 | 0.0014674 | 0.0014674 | 0.021467 | 0.041467 | 0.051467 | 0.061467 | 0.061467 | 0.051467 | 0.041467 | 0.031467 | 0.031467 | 0.051467 | 0.091467 | 0.13147 | 0.15147 | 0.15147 | 0.14147 | 0.14147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.12147 | 0.13147 | 0.14147 | 0.15147 | 0.15147 | 0.16147 | 0.16147 | 0.16147 | 0.16147 | 0.17147 | 0.18147 | 0.19147 | 0.20147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.20147 | 0.20147 | 0.20147 | 0.20147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.18147 | 0.18147 | 0.17147 | 0.17147 | 0.17147 | 0.17147 | 0.18147 | 0.18147 | 0.19147 | 0.20147 | 0.21147 | 0.22147 | 0.24147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.26147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.28147 | 0.28147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.28147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.26147 | 0.24147 | 0.23147 | 0.22147 | 0.23147 | 0.24147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.26147 | 0.27147 | 0.28147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.30147 | 0.31147 | 0.32147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.29147 | 0.28147 | 0.28147 | 0.27147 | 0.26147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.26147 | 0.27147 | 0.29147 | 0.30147 | 0.31147 | 0.32147 | 0.32147 | 0.31147 | 0.30147 | 0.29147 | 0.27147 | 0.26147 | 0.25147 | 0.24147 | 0.23147 | 0.23147 | 0.25147 | 0.27147 | 0.28147 | 0.28147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.28147 | 0.28147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.28147 | 0.27147 | 0.25147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.23147 | 0.23147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.24147 | 0.25147 | 0.25147 | 0.26147 | 0.27147 | 0.28147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.29147 | 0.28147 | 0.27147 | 0.25147 | 0.24147 | 0.22147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.20147 | 0.19147 | 0.18147 | 0.18147 | 0.18147 | 0.18147 | 0.19147 | 0.20147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.20147 | 0.20147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0.20147 | 0.21147 | 0.22147 | 0.22147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.22147 | 0.23147 | 0.22147 | 0.21147 | 0.18147 | 0.16147 | 0.14147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.15147 | 0.16147 | 0.15147 | 0.14147 | 0.13147 | 0.12147 | 0.11147 | 0.11147 | 0.12147 | 0.14147 | 0.16147 | 0.17147 | 0.16147 | 0.16147 | 0.16147 | 0.17147 | 0.18147 | 0.20147 | 0.20147 | 0.20147 | 0.18147 | 0.16147 | 0.14147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.13147 | 0.14147 | 0.14147 | 0.13147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.11147 | 0.091467 | 0.081467 | 0.061467 | 0.051467 | 0.051467 | 0.051467 | 0.051467 | 0.061467 | 0.071467 | 0.081467 | 0.081467 | 0.081467 | 0.071467 | 0.061467 | 0.041467 | 0.021467 | 0.0014674 | -0.0085326 | -0.018533 | -0.028533 | -0.028533 | -0.028533 | -0.028533 | -0.028533 | -0.018533 | -0.018533 | -0.018533 | -0.018533 | -0.028533 | -0.028533 | -0.038533 | -0.048533 | -0.058533 | -0.078533 | -0.088533 | -0.098533 | -0.10853 | -0.11853 | -0.12853 | -0.13853 | -0.14853 | -0.16853 | -0.18853 | -0.20853 | -0.21853 | -0.22853 | -0.23853 | -0.23853 | -0.23853 | -0.22853 | -0.21853 | -0.20853 | -0.19853 | -0.18853 | -0.18853 | -0.17853 | -0.16853 | -0.16853 | -0.16853 | -0.17853 | -0.17853 | -0.18853 | -0.18853 | -0.18853 | -0.17853 | -0.17853 | -0.16853 | -0.16853 | -0.15853 | -0.14853 | -0.12853 | -0.11853 | -0.10853 | -0.10853 | -0.098533 | -0.098533 | -0.098533 | -0.10853 | -0.10853 | -0.11853 | -0.12853 | -0.14853 | -0.15853 | -0.16853 | -0.17853 | -0.17853 | -0.17853 | -0.17853 | -0.16853 | -0.15853 | -0.14853 | -0.13853 | -0.11853 | -0.098533 | -0.078533 | -0.068533 | -0.058533 | -0.058533 | -0.058533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.058533 | -0.068533 | -0.068533 | -0.078533 | -0.088533 | -0.088533 | -0.098533 | -0.14853 | -0.27853 | -0.37853 | -0.42853 | -0.40853 | -0.38853 | -0.39853 | -0.43853 | -0.43853 | -0.39853 | -0.33853 | -0.24853 | -0.18853 | -0.13853 | -0.10853 | -0.10853 | -0.12853 | -0.17853 | -0.20853 | -0.22853 | -0.24853 | -0.30853 | -0.37853 | -0.42853 | -0.42853 | -0.38853 | -0.31853 | -0.24853 | -0.16853 | -0.10853 | -0.068533 | -0.058533 | -0.068533 | -0.078533 | -0.078533 | -0.078533 | -0.078533 | -0.098533 | -0.11853 | -0.12853 | -0.13853 | -0.14853 | -0.16853 | -0.21853 | -0.26853 | -0.28853 | -0.27853 | -0.21853 | -0.16853 | -0.14853 | -0.13853 | -0.12853 | -0.11853 | -0.098533 | -0.078533 | -0.068533 | -0.068533 | -0.078533 | -0.078533 | -0.088533 | -0.088533 | -0.098533 | -0.11853 | -0.15853 | -0.19853 | -0.23853 | -0.24853 | -0.24853 | -0.23853 | -0.21853 | -0.19853 | -0.18853 | -0.18853 | -0.19853 | -0.20853 | -0.20853 | -0.21853 | -0.21853 | -0.22853 | -0.23853 | -0.27853 | -0.31853 | -0.36853 | -0.40853 | -0.43853 | -0.44853 | -0.45853 | -0.45853 | -0.45853 | -0.45853 | -0.44853 | -0.43853 | -0.42853 | -0.40853 | -0.39853 | -0.37853 | -0.38853 | -0.39853 | -0.43853 | -0.48853 | -0.54853 | -0.61853 | -0.67853 | -0.72853 | -0.76853 | -0.78853 | -0.80853 | -0.81853 | -0.84853 | -0.87853 | -0.90853 | -0.92853 | -0.92853 | -0.91853 | -0.89853 | -0.86853 | -0.82853 | -0.80853 | -0.77853 | -0.75853 | -0.73853 | -0.72853 | -0.72853 | -0.71853 | -0.70853 | -0.68853 | -0.66853 | -0.63853 | -0.61853 | -0.61853 | -0.61853 | -0.64853 | -0.67853 | -0.70853 | -0.73853 | -0.75853 | -0.75853 | -0.74853 | -0.73853 | -0.72853 | -0.70853 | -0.69853 | -0.67853 | -0.65853 | -0.63853 | -0.62853 | -0.61853 | -0.60853 | -0.59853 | -0.58853 | -0.57853 | -0.57853 | -0.57853 | -0.57853 | -0.58853 | -0.59853 | -0.60853 | -0.62853 | -0.64853 | -0.65853 | -0.66853 | -0.66853 | -0.67853 | -0.68853 | -0.70853 | -0.72853 | -0.74853 | -0.76853 | -0.79853 | -0.80853 | -0.81853 | -0.82853 | -0.82853 | -0.81853 | -0.79853 | -0.77853 | -0.75853 | -0.72853 | -0.68853 | -0.65853 | -0.61853 | -0.58853 | -0.55853 | -0.53853 | -0.51853 | -0.50853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.49853 | -0.50853 | -0.51853 | -0.53853 | -0.56853 | -0.59853 | -0.62853 | -0.65853 | -0.69853 | -0.73853 | -0.76853 | -0.80853 | -0.84853 | -0.88853 | -0.92853 | -0.96853 | -0.99853 | -1.0185 | -1.0385 | -1.0485 | -1.0585 | -1.0685 | -1.0785 | -1.0985 | -1.1185 | -1.1485 | -1.1685 | -1.1985 | -1.2085 | -1.2185 | -1.2185 | -1.1985 | -1.1785 | -1.1385 | -1.0985 | -1.0585 | -1.0285 | -1.0085 | -0.98853 | -0.98853 | -0.99853 | -1.0185 | -1.0385 | -1.0685 | -1.0985 | -1.1285 | -1.1585 | -1.1885 | -1.2085 | -1.2285 | -1.2385 | -1.2485 | -1.2485 | -1.2485 | -1.2385 | -1.2285 | -1.2085 | -1.1785 | -1.1485 | -1.1185 | -1.0785 | -1.0485 | -1.0085 | -0.96853 | -0.93853 | -0.89853 | -0.85853 | -0.82853 | -0.78853 | -0.75853 | -0.73853 | -0.70853 | -0.68853 | -0.67853 | -0.67853 | -0.67853 | -0.67853 | -0.68853 | -0.69853 | -0.70853 | -0.71853 | -0.72853 | -0.73853 | -0.74853 | -0.74853 | -0.74853 | -0.73853 | -0.71853 | -0.69853 | -0.67853 | -0.64853 | -0.62853 | -0.59853 | -0.58853 | -0.53853 | -0.65853 | -0.87853 | -1.1185 | -1.1985 | -1.0885 | -0.90853 | -0.78853 | -0.72853 | -0.63853 | -0.67853 | -0.81853 | -0.93853 | -1.0785 | -1.2685 | -1.4585 | -1.5785 | -1.6685 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.6085 | -1.3285 | -1.0285 | -0.83853 | -0.73853 | -0.72853 | -0.76853 | -0.85853 | -1.0185 | -1.2085 | -1.4185 | -1.5785 | -1.6685 | -1.7285 | -1.7785 | -1.8085 | -1.8285 | -1.8085 | -1.7985 | -1.8285 | -1.8685 | -1.8985 | -1.8785 | -1.7985 | -1.6585 | -1.5685 | -1.5385 | -1.6085 | -1.7185 | -1.8785 | -2.0285 | -2.0885 | -2.0485 | -1.9685 | -1.9185 | -1.8985 | -1.9185 | -1.9785 | -2.0785 | -2.1985 | -2.3185 | -2.4185 | -2.4685 | -2.4985 | -2.5585 | -2.6385 | -2.7085 | -2.7485 | -2.8085 | -2.8785 | -2.8885 | -2.8085 | -2.7085 | -2.6385 | -2.6385 | -2.6685
Moor Moer SoundLinker | BettearRTX | 24 kHz | Moor Moer SoundLinker 24 kHz - BettearRTX | -1.17 | -1.24 | -0.51 | -0.29 | -0.17 | 0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.2 | 0.33 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.7 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.9 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.17 | -0.2 | -0.24 | -0.29 | -0.34 | -0.39 | -0.4 | -0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.35 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.33 | -0.3 | -0.28 | -0.28 | -0.31 | -0.36 | -0.41 | -0.44 | -0.49 | -0.54 | -0.56 | -0.53 | -0.45 | -0.35 | -0.26 | -0.2 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.12 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.23 | -0.27 | -0.32 | -0.36 | -0.4 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.5 | -0.52 | -0.54 | -0.57 | -0.65 | -0.75 | -0.88 | -1.02 | -1.18 | -1.33 | -1.41 | -1.39 | -1.37 | -1.36 | -1.29 | -1.18 | -1.08 | -0.97 | -0.82 | -0.71 | -0.68 | -0.64 | -0.53 | -0.4 | -0.34 | -0.37 | -0.45 | -0.52 | -0.51 | -0.45 | -0.29 | -0.04 | 0.19 | 0.3 | 0.29 | 0.18 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | -0.09 | -0.22 | -0.38 | -0.57 | -0.75 | -0.87 | -0.93 | -0.97 | -1.03 | -1.07 | -1.09 | -1.08 | -1.06 | -1.02 | -0.95 | -0.89 | -0.87 | -0.9 | -0.96 | -1.02 | -1.04 | -1.01 | -0.93 | -0.83 | -0.73 | -0.65 | -0.6 | -0.54 | -0.49 | -0.44 | -0.41 | -0.37 | -0.34 | -0.3 | -0.25 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.1 | -0.13 | -0.17 | -0.21 | -0.25 | -0.3 | -0.35 | -0.43 | -0.53 | -0.63 | -0.75 | -0.87 | -0.98 | -1.1 | -1.22 | -1.33 | -1.43 | -1.53 | -1.62 | -1.69 | -1.74 | -1.78 | -1.79 | -1.78 | -1.77 | -1.76 | -1.76 | -1.77 | -1.78 | -1.8 | -1.79 | -1.78 | -1.74 | -1.68 | -1.58 | -1.45 | -1.3 | -1.15 | -1.02 | -0.91 | -0.83 | -0.78 | -0.75 | -0.76 | -0.78 | -0.82 | -0.86 | -0.9 | -0.94 | -1 | -1.06 | -1.12 | -1.16 | -1.18 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.21 | -1.26 | -1.35 | -1.44 | -1.53 | -1.6 | -1.66 | -1.68 | -1.69 | -1.69 | -1.68 | -1.67 | -1.68 | -1.7 | -1.75 | -1.81 | -1.89 | -1.96 | -2.03 | -2.08 | -2.14 | -2.18 | -2.21 | -2.24 | -2.26 | -2.26 | -2.25 | -2.23 | -2.18 | -2.11 | -2.01 | -1.9 | -1.78 | -1.66 | -1.54 | -1.44 | -1.36 | -1.3 | -1.26 | -1.22 | -1.17 | -1.12 | -1.05 | -0.98 | -0.91 | -0.85 | -0.81 | -0.78 | -0.78 | -0.79 | -0.81 | -0.84 | -0.88 | -0.91 | -0.95 | -0.98 | -1.03 | -1.08 | -1.14 | -1.22 | -1.3 | -1.37 | -1.45 | -1.52 | -1.59 | -1.65 | -1.71 | -1.76 | -1.81 | -1.85 | -1.89 | -1.92 | -1.95 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.94 | -1.91 | -1.88 | -1.85 | -1.82 | -1.79 | -1.75 | -1.72 | -1.68 | -1.64 | -1.6 | -1.55 | -1.51 | -1.46 | -1.42 | -1.37 | -1.34 | -1.3 | -1.27 | -1.24 | -1.22 | -1.21 | -1.2 | -1.2 | -1.21 | -1.22 | -1.24 | -1.25 | -1.27 | -1.3 | -1.33 | -1.37 | -1.41 | -1.46 | -1.52 | -1.57 | -1.62 | -1.67 | -1.71 | -1.75 | -1.79 | -1.83 | -1.88 | -1.92 | -1.96 | -2.01 | -2.05 | -2.09 | -2.13 | -2.16 | -2.18 | -2.19 | -2.19 | -2.19 | -2.17 | -2.15 | -2.13 | -2.09 | -2.06 | -2.01 | -1.97 | -1.93 | -1.9 | -1.88 | -1.86 | -1.86 | -1.86 | -1.87 | -2 | -2.29 | -2.97 | -3.67 | -4.23 | -4.65 | -4.84 | -5.04 | -5.45 | -6.16 | -7.11 | -8.15 | -9.6 | -11.74 | -14.36 | -17.32 | -20.85 | -24.93 | -29.24 | -33.25 | -36.13 | -37.71 | -38.07 | -37.84 | -37.78 | -38.05 | -38.26 | -38.07 | -37.82 | -37.59 | -37.25 | -36.6 | -35.82 | -35.12 | -34.63 | -34.21 | -33.62 | -32.85 | -32.25 | -32.03 | -32.22 | -32.45 | -32.55 | -32.4 | -32.08 | -31.66 | -31.09 | -30.47 | -29.97 | -29.58 | -29.29 | -29.01 | -28.83 | -28.74 | -28.61 | -28.3 | -27.8 | -27.2 | -26.65 | -26.15 | -25.68 | -25.13 | -24.58 | -24.1 | -23.64 | -23.1 | -22.43 | -21.65 | -20.82 | -20.07 | -19.58 | -19.49 | -19.77 | -20.32 | -20.94 | -21.4 | -21.58
Moor Moer SoundLinker | MoorMoerDUO | 24 kHz | Moor Moer SoundLinker 24 kHz - MoorMoerDUO | -4.8633 | -4.9633 | -3.6933 | -3.3033 | -2.8933 | -2.6133 | -2.3833 | -2.3833 | -2.4133 | -1.6033 | -1.4333 | -1.3433 | -1.1533 | -1.2133 | -1.0033 | -0.91332 | -0.86332 | -0.78332 | -0.61332 | -0.59332 | -0.61332 | -0.54332 | -0.65332 | -0.49332 | -0.42332 | -0.37332 | -0.28332 | -0.16332 | -0.12332 | -0.15332 | -0.25332 | -0.28332 | -0.15332 | -0.023315 | -0.043315 | -0.043315 | -0.053315 | -0.093315 | -0.013315 | 0.11668 | 0.096685 | 0.026685 | 0.026685 | 0.056685 | 0.056685 | 0.046685 | 0.016685 | 0.036685 | 0.10668 | 0.14668 | 0.11668 | 0.096685 | 0.10668 | 0.16668 | 0.25668 | 0.29668 | 0.31668 | 0.30668 | 0.27668 | 0.24668 | 0.21668 | 0.19668 | 0.20668 | 0.20668 | 0.17668 | 0.17668 | 0.17668 | 0.16668 | 0.12668 | 0.12668 | 0.14668 | 0.15668 | 0.16668 | 0.14668 | 0.13668 | 0.14668 | 0.19668 | 0.24668 | 0.28668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.27668 | 0.23668 | 0.19668 | 0.16668 | 0.18668 | 0.25668 | 0.32668 | 0.35668 | 0.32668 | 0.26668 | 0.21668 | 0.20668 | 0.21668 | 0.24668 | 0.27668 | 0.31668 | 0.35668 | 0.37668 | 0.39668 | 0.40668 | 0.41668 | 0.40668 | 0.38668 | 0.35668 | 0.32668 | 0.33668 | 0.39668 | 0.45668 | 0.50668 | 0.52668 | 0.52668 | 0.52668 | 0.53668 | 0.54668 | 0.57668 | 0.61668 | 0.64668 | 0.65668 | 0.63668 | 0.59668 | 0.54668 | 0.48668 | 0.43668 | 0.39668 | 0.38668 | 0.39668 | 0.40668 | 0.42668 | 0.42668 | 0.40668 | 0.37668 | 0.33668 | 0.27668 | 0.27668 | 0.31668 | 0.31668 | 0.29668 | 0.30668 | 0.33668 | 0.35668 | 0.34668 | 0.33668 | 0.32668 | 0.31668 | 0.32668 | 0.34668 | 0.38668 | 0.41668 | 0.42668 | 0.40668 | 0.39668 | 0.38668 | 0.38668 | 0.40668 | 0.44668 | 0.48668 | 0.49668 | 0.48668 | 0.46668 | 0.45668 | 0.43668 | 0.41668 | 0.39668 | 0.37668 | 0.36668 | 0.37668 | 0.38668 | 0.38668 | 0.38668 | 0.40668 | 0.44668 | 0.48668 | 0.52668 | 0.53668 | 0.50668 | 0.46668 | 0.42668 | 0.38668 | 0.34668 | 0.33668 | 0.32668 | 0.33668 | 0.36668 | 0.38668 | 0.41668 | 0.43668 | 0.46668 | 0.50668 | 0.55668 | 0.58668 | 0.58668 | 0.56668 | 0.53668 | 0.49668 | 0.45668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.45668 | 0.46668 | 0.46668 | 0.45668 | 0.44668 | 0.43668 | 0.40668 | 0.37668 | 0.34668 | 0.32668 | 0.32668 | 0.36668 | 0.42668 | 0.48668 | 0.51668 | 0.47668 | 0.41668 | 0.36668 | 0.32668 | 0.28668 | 0.25668 | 0.24668 | 0.27668 | 0.33668 | 0.38668 | 0.40668 | 0.39668 | 0.38668 | 0.37668 | 0.36668 | 0.37668 | 0.40668 | 0.43668 | 0.43668 | 0.42668 | 0.40668 | 0.36668 | 0.32668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.28668 | 0.26668 | 0.26668 | 0.28668 | 0.29668 | 0.29668 | 0.31668 | 0.34668 | 0.36668 | 0.37668 | 0.38668 | 0.38668 | 0.38668 | 0.37668 | 0.36668 | 0.34668 | 0.32668 | 0.29668 | 0.27668 | 0.25668 | 0.25668 | 0.27668 | 0.28668 | 0.29668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.30668 | 0.29668 | 0.28668 | 0.28668 | 0.29668 | 0.31668 | 0.32668 | 0.33668 | 0.34668 | 0.34668 | 0.30668 | 0.28668 | 0.32668 | 0.36668 | 0.37668 | 0.36668 | 0.35668 | 0.33668 | 0.31668 | 0.30668 | 0.25668 | 0.20668 | 0.16668 | 0.14668 | 0.13668 | 0.11668 | 0.11668 | 0.12668 | 0.15668 | 0.17668 | 0.20668 | 0.22668 | 0.22668 | 0.23668 | 0.24668 | 0.25668 | 0.27668 | 0.29668 | 0.29668 | 0.24668 | 0.15668 | 0.066685 | 0.0066848 | -0.063315 | -0.12332 | -0.15332 | -0.12332 | -0.053315 | 0.036685 | 0.10668 | 0.14668 | 0.15668 | 0.14668 | 0.13668 | 0.11668 | 0.10668 | 0.086685 | 0.076685 | 0.086685 | 0.096685 | 0.10668 | 0.11668 | 0.11668 | 0.096685 | 0.076685 | 0.076685 | 0.086685 | 0.086685 | 0.076685 | 0.066685 | 0.066685 | 0.056685 | 0.056685 | 0.026685 | -0.013315 | -0.063315 | -0.10332 | -0.14332 | -0.15332 | -0.14332 | -0.12332 | -0.10332 | -0.083315 | -0.073315 | -0.063315 | -0.053315 | -0.033315 | -0.013315 | 0.0066848 | 0.026685 | 0.036685 | 0.036685 | 0.026685 | 0.016685 | 0.016685 | 0.016685 | 0.0066848 | -0.0033152 | -0.013315 | -0.033315 | -0.043315 | -0.053315 | -0.063315 | -0.063315 | -0.083315 | -0.11332 | -0.14332 | -0.16332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.15332 | -0.13332 | -0.10332 | -0.073315 | -0.033315 | -0.013315 | -0.0033152 | -0.0033152 | -0.013315 | -0.043315 | -0.073315 | -0.11332 | -0.15332 | -0.19332 | -0.23332 | -0.27332 | -0.29332 | -0.30332 | -0.28332 | -0.25332 | -0.21332 | -0.19332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.18332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.16332 | -0.16332 | -0.15332 | -0.16332 | -0.16332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.17332 | -0.16332 | -0.15332 | -0.15332 | -0.16332 | -0.17332 | -0.18332 | -0.18332 | -0.18332 | -0.18332 | -0.18332 | -0.18332 | -0.18332 | -0.19332 | -0.22332 | -0.24332 | -0.27332 | -0.30332 | -0.32332 | -0.33332 | -0.32332 | -0.31332 | -0.29332 | -0.28332 | -0.26332 | -0.24332 | -0.20332 | -0.24332 | -0.28332 | -0.37332 | -0.43332 | -0.39332 | -0.29332 | -0.23332 | -0.33332 | -0.46332 | -0.60332 | -0.78332 | -0.91332 | -0.97332 | -0.96332 | -0.92332 | -0.80332 | -0.64332 | -0.56332 | -0.56332 | -0.57332 | -0.53332 | -0.53332 | -0.50332 | -0.45332 | -0.42332 | -0.30332 | -0.14332 | -0.073315 | -0.10332 | -0.18332 | -0.27332 | -0.30332 | -0.25332 | -0.16332 | -0.083315 | -0.063315 | -0.10332 | -0.20332 | -0.34332 | -0.49332 | -0.61332 | -0.63332 | -0.55332 | -0.41332 | -0.29332 | -0.20332 | -0.14332 | -0.12332 | -0.17332 | -0.25332 | -0.35332 | -0.45332 | -0.51332 | -0.51332 | -0.45332 | -0.36332 | -0.26332 | -0.16332 | -0.11332 | -0.12332 | -0.14332 | -0.15332 | -0.18332 | -0.20332 | -0.21332 | -0.20332 | -0.19332 | -0.18332 | -0.16332 | -0.16332 | -0.18332 | -0.24332 | -0.31332 | -0.38332 | -0.46332 | -0.52332 | -0.55332 | -0.54332 | -0.49332 | -0.43332 | -0.37332 | -0.30332 | -0.23332 | -0.18332 | -0.15332 | -0.12332 | -0.093315 | -0.063315 | -0.053315 | -0.083315 | -0.13332 | -0.20332 | -0.28332 | -0.36332 | -0.42332 | -0.48332 | -0.53332 | -0.58332 | -0.62332 | -0.68332 | -0.75332 | -0.84332 | -0.93332 | -1.0233 | -1.0933 | -1.1633 | -1.2233 | -1.2933 | -1.3533 | -1.3933 | -1.4133 | -1.4133 | -1.4033 | -1.4033 | -1.4333 | -1.5033 | -1.5933 | -1.7033 | -1.8133 | -1.9033 | -1.9733 | -1.9833 | -1.9433 | -1.8733 | -1.7733 | -1.6833 | -1.6033 | -1.5233 | -1.4433 | -1.3833 | -1.3433 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3233 | -1.2933 | -1.2633 | -1.2333 | -1.2033 | -1.1833 | -1.1733 | -1.1533 | -1.1433 | -1.1433 | -1.1733 | -1.2333 | -1.3333 | -1.4533 | -1.5833 | -1.6933 | -1.7833 | -1.8333 | -1.8533 | -1.8433 | -1.8133 | -1.7733 | -1.7133 | -1.6533 | -1.6133 | -1.5833 | -1.5633 | -1.5533 | -1.5433 | -1.5433 | -1.5533 | -1.5633 | -1.5733 | -1.5733 | -1.5833 | -1.5733 | -1.5433 | -1.5033 | -1.4533 | -1.4033 | -1.3533 | -1.3033 | -1.2633 | -1.2233 | -1.1933 | -1.1833 | -1.1733 | -1.1833 | -1.1933 | -1.2333 | -1.2733 | -1.3133 | -1.3633 | -1.4233 | -1.4733 | -1.5333 | -1.6033 | -1.6633 | -1.7133 | -1.7533 | -1.7733 | -1.7633 | -1.7433 | -1.7133 | -1.6833 | -1.6533 | -1.6333 | -1.6333 | -1.6533 | -1.6933 | -1.7333 | -1.7933 | -1.8433 | -1.8933 | -1.9233 | -1.9333 | -1.9233 | -1.8933 | -1.8433 | -1.7833 | -1.7233 | -1.6533 | -1.5933 | -1.5433 | -1.5033 | -1.4633 | -1.4233 | -1.3833 | -1.3533 | -1.3233 | -1.2933 | -1.2733 | -1.2633 | -1.2633 | -1.2833 | -1.3133 | -1.3433 | -1.3833 | -1.4233 | -1.4433 | -1.4633 | -1.4633 | -1.4633 | -1.4433 | -1.4333 | -1.4233 | -1.4133 | -1.4033 | -1.4133 | -1.4333 | -1.4633 | -1.4933 | -1.5333 | -1.5633 | -1.6033 | -1.6433 | -1.6933 | -1.7333 | -1.7733 | -1.8133 | -1.8533 | -1.8833 | -1.9033 | -1.9233 | -1.9433 | -1.9533 | -1.9633 | -1.9833 | -2.0133 | -2.0433 | -2.0833 | -2.1233 | -2.1633 | -2.2133 | -2.2433 | -2.2733 | -2.2833 | -2.2833 | -2.2833 | -2.2733 | -2.2733 | -2.2733 | -2.2933 | -2.3133 | -2.3433 | -2.3933 | -2.4433 | -2.4933 | -2.5533 | -2.6233 | -2.6833 | -2.7533 | -2.8033 | -2.8533 | -2.8833 | -3.0333 | -3.2433 | -3.3133 | -3.6133 | -3.9333 | -4.5833 | -5.6433 | -7.1433 | -9.0533 | -11.0633 | -13.3033 | -15.7433 | -18.2533 | -20.5933 | -22.7233 | -24.9233 | -27.1033 | -28.9033 | -30.7233 | -32.6433 | -34.3133 | -35.7233 | -36.9633 | -38.1533 | -39.2833 | -40.0733 | -40.7333 | -41.4533 | -42.1633 | -42.6833 | -43.0933 | -43.4733 | -43.7633 | -43.8233 | -43.6633 | -43.5233 | -43.5133 | -43.6633 | -43.8633 | -43.9333 | -43.9333 | -43.8433 | -43.5733 | -43.2333 | -43.0233 | -42.9933 | -42.9933 | -42.8633 | -42.7133 | -42.6633 | -42.7333 | -42.8833 | -43.0633 | -43.1633 | -43.2133 | -43.2033 | -43.1033 | -42.8933 | -42.6033 | -42.3133 | -42.1633 | -42.1733 | -42.2533 | -42.3333 | -42.3833 | -42.4033 | -42.3533 | -42.2533 | -42.1133 | -41.9733 | -41.8533 | -41.8333 | -41.9333 | -42.1233 | -42.3233 | -42.4533 | -42.5133
JBL Tour Pro 3 Case | BettearRTX | 16 kHz | JBL Tour Pro 3 Case 16 kHz - BettearRTX | -5.1143 | -4.7143 | -3.9043 | -3.3143 | -3.8043 | -2.6343 | -2.5443 | -2.3243 | -1.8443 | -1.7643 | -1.7243 | -1.5043 | -1.2643 | -1.2143 | -1.0843 | -0.94429 | -1.0243 | -1.0343 | -1.0143 | -0.85429 | -0.79429 | -0.70429 | -0.62429 | -0.53429 | -0.44429 | -0.36429 | -0.27429 | -0.24429 | -0.29429 | -0.21429 | -0.084293 | 0.0057065 | 0.095707 | 0.16571 | 0.15571 | 0.21571 | 0.23571 | 0.20571 | 0.16571 | 0.17571 | 0.17571 | 0.11571 | 0.095707 | 0.12571 | 0.065707 | 0.12571 | 0.16571 | 0.18571 | 0.26571 | 0.28571 | 0.31571 | 0.34571 | 0.35571 | 0.38571 | 0.48571 | 0.53571 | 0.47571 | 0.36571 | 0.30571 | 0.28571 | 0.31571 | 0.38571 | 0.39571 | 0.37571 | 0.33571 | 0.32571 | 0.29571 | 0.33571 | 0.41571 | 0.47571 | 0.51571 | 0.55571 | 0.61571 | 0.65571 | 0.67571 | 0.66571 | 0.59571 | 0.48571 | 0.38571 | 0.33571 | 0.32571 | 0.33571 | 0.35571 | 0.38571 | 0.40571 | 0.40571 | 0.42571 | 0.46571 | 0.49571 | 0.52571 | 0.52571 | 0.52571 | 0.53571 | 0.54571 | 0.52571 | 0.52571 | 0.54571 | 0.56571 | 0.58571 | 0.62571 | 0.66571 | 0.68571 | 0.70571 | 0.71571 | 0.72571 | 0.72571 | 0.71571 | 0.70571 | 0.69571 | 0.66571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.66571 | 0.68571 | 0.69571 | 0.70571 | 0.72571 | 0.73571 | 0.72571 | 0.69571 | 0.64571 | 0.59571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.57571 | 0.60571 | 0.61571 | 0.61571 | 0.63571 | 0.64571 | 0.66571 | 0.68571 | 0.71571 | 0.78571 | 0.84571 | 0.79571 | 0.73571 | 0.79571 | 0.82571 | 0.78571 | 0.70571 | 0.60571 | 0.55571 | 0.58571 | 0.61571 | 0.63571 | 0.64571 | 0.63571 | 0.62571 | 0.64571 | 0.67571 | 0.72571 | 0.77571 | 0.76571 | 0.75571 | 0.75571 | 0.78571 | 0.82571 | 0.84571 | 0.89571 | 0.91571 | 0.90571 | 0.86571 | 0.80571 | 0.71571 | 0.63571 | 0.60571 | 0.61571 | 0.60571 | 0.57571 | 0.52571 | 0.50571 | 0.52571 | 0.57571 | 0.62571 | 0.67571 | 0.70571 | 0.72571 | 0.73571 | 0.77571 | 0.81571 | 0.84571 | 0.85571 | 0.85571 | 0.83571 | 0.79571 | 0.76571 | 0.73571 | 0.71571 | 0.70571 | 0.70571 | 0.71571 | 0.74571 | 0.78571 | 0.83571 | 0.88571 | 0.90571 | 0.87571 | 0.81571 | 0.73571 | 0.64571 | 0.55571 | 0.48571 | 0.43571 | 0.36571 | 0.35571 | 0.43571 | 0.51571 | 0.57571 | 0.56571 | 0.51571 | 0.50571 | 0.56571 | 0.63571 | 0.64571 | 0.67571 | 0.69571 | 0.72571 | 0.72571 | 0.69571 | 0.63571 | 0.58571 | 0.53571 | 0.50571 | 0.46571 | 0.44571 | 0.43571 | 0.38571 | 0.32571 | 0.26571 | 0.23571 | 0.25571 | 0.25571 | 0.24571 | 0.24571 | 0.24571 | 0.22571 | 0.23571 | 0.28571 | 0.35571 | 0.42571 | 0.48571 | 0.54571 | 0.58571 | 0.58571 | 0.55571 | 0.52571 | 0.53571 | 0.55571 | 0.56571 | 0.56571 | 0.55571 | 0.54571 | 0.52571 | 0.50571 | 0.46571 | 0.41571 | 0.37571 | 0.34571 | 0.33571 | 0.32571 | 0.33571 | 0.36571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.36571 | 0.34571 | 0.30571 | 0.25571 | 0.18571 | 0.12571 | 0.10571 | 0.16571 | 0.21571 | 0.26571 | 0.29571 | 0.22571 | 0.12571 | 0.075707 | 0.075707 | 0.085707 | 0.095707 | 0.085707 | 0.065707 | 0.065707 | 0.085707 | 0.11571 | 0.11571 | 0.065707 | 0.015707 | -0.0042935 | 0.025707 | 0.045707 | 0.055707 | 0.025707 | -0.074293 | -0.19429 | -0.27429 | -0.29429 | -0.30429 | -0.27429 | -0.24429 | -0.20429 | -0.17429 | -0.13429 | -0.12429 | -0.11429 | -0.10429 | -0.084293 | -0.054293 | -0.034293 | -0.044293 | -0.094293 | -0.14429 | -0.16429 | -0.16429 | -0.16429 | -0.20429 | -0.27429 | -0.36429 | -0.46429 | -0.54429 | -0.58429 | -0.55429 | -0.49429 | -0.39429 | -0.29429 | -0.21429 | -0.15429 | -0.10429 | -0.064293 | -0.064293 | -0.11429 | -0.18429 | -0.27429 | -0.34429 | -0.37429 | -0.37429 | -0.35429 | -0.30429 | -0.23429 | -0.16429 | -0.11429 | -0.11429 | -0.13429 | -0.16429 | -0.20429 | -0.24429 | -0.25429 | -0.25429 | -0.23429 | -0.20429 | -0.17429 | -0.14429 | -0.11429 | -0.074293 | -0.034293 | -0.0042935 | 0.0057065 | -0.0042935 | -0.024293 | -0.054293 | -0.084293 | -0.10429 | -0.11429 | -0.10429 | -0.084293 | -0.044293 | -0.0042935 | 0.035707 | 0.065707 | 0.075707 | 0.075707 | 0.055707 | 0.015707 | -0.044293 | -0.10429 | -0.18429 | -0.27429 | -0.34429 | -0.39429 | -0.40429 | -0.38429 | -0.33429 | -0.27429 | -0.21429 | -0.16429 | -0.11429 | -0.084293 | -0.064293 | -0.064293 | -0.074293 | -0.084293 | -0.094293 | -0.094293 | -0.10429 | -0.094293 | -0.094293 | -0.084293 | -0.054293 | -0.024293 | 0.0057065 | 0.035707 | 0.065707 | 0.095707 | 0.12571 | 0.17571 | 0.21571 | 0.26571 | 0.30571 | 0.33571 | 0.35571 | 0.37571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.38571 | 0.37571 | 0.36571 | 0.35571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.34571 | 0.35571 | 0.35571 | 0.35571 | 0.36571 | 0.37571 | 0.38571 | 0.39571 | 0.41571 | 0.43571 | 0.45571 | 0.46571 | 0.45571 | 0.27571 | -0.014293 | -0.31429 | -0.54429 | -0.62429 | -0.55429 | -0.55429 | -0.71429 | -0.95429 | -1.0843 | -1.0443 | -0.88429 | -0.65429 | -0.41429 | -0.26429 | -0.28429 | -0.51429 | -0.76429 | -0.86429 | -0.88429 | -0.83429 | -0.79429 | -0.79429 | -0.79429 | -0.74429 | -0.66429 | -0.54429 | -0.43429 | -0.36429 | -0.33429 | -0.34429 | -0.39429 | -0.45429 | -0.46429 | -0.47429 | -0.49429 | -0.46429 | -0.40429 | -0.36429 | -0.33429 | -0.29429 | -0.25429 | -0.24429 | -0.25429 | -0.28429 | -0.24429 | -0.12429 | -0.0042935 | 0.055707 | 0.045707 | -0.014293 | -0.10429 | -0.20429 | -0.27429 | -0.28429 | -0.23429 | -0.16429 | -0.12429 | -0.064293 | -0.0042935 | 0.075707 | 0.13571 | 0.14571 | 0.11571 | 0.025707 | -0.094293 | -0.22429 | -0.35429 | -0.45429 | -0.54429 | -0.62429 | -0.71429 | -0.80429 | -0.84429 | -0.83429 | -0.77429 | -0.70429 | -0.67429 | -0.66429 | -0.67429 | -0.66429 | -0.64429 | -0.63429 | -0.61429 | -0.59429 | -0.58429 | -0.59429 | -0.62429 | -0.66429 | -0.68429 | -0.67429 | -0.63429 | -0.57429 | -0.51429 | -0.42429 | -0.33429 | -0.21429 | -0.10429 | 0.0057065 | 0.085707 | 0.12571 | 0.12571 | 0.095707 | 0.035707 | -0.054293 | -0.17429 | -0.29429 | -0.40429 | -0.50429 | -0.59429 | -0.65429 | -0.68429 | -0.66429 | -0.60429 | -0.55429 | -0.50429 | -0.49429 | -0.51429 | -0.54429 | -0.59429 | -0.64429 | -0.70429 | -0.76429 | -0.84429 | -0.91429 | -0.97429 | -1.0243 | -1.0743 | -1.1043 | -1.1443 | -1.1643 | -1.1643 | -1.1343 | -1.0943 | -1.0243 | -0.93429 | -0.84429 | -0.76429 | -0.69429 | -0.62429 | -0.58429 | -0.55429 | -0.54429 | -0.55429 | -0.56429 | -0.57429 | -0.58429 | -0.57429 | -0.53429 | -0.48429 | -0.42429 | -0.35429 | -0.30429 | -0.26429 | -0.23429 | -0.24429 | -0.26429 | -0.30429 | -0.35429 | -0.40429 | -0.46429 | -0.50429 | -0.53429 | -0.57429 | -0.62429 | -0.70429 | -0.80429 | -0.92429 | -1.0443 | -1.1643 | -1.2843 | -1.3843 | -1.4643 | -1.5443 | -1.6043 | -1.6443 | -1.6743 | -1.6943 | -1.6943 | -1.6843 | -1.6743 | -1.6743 | -1.6943 | -1.7543 | -1.8343 | -1.9443 | -2.0643 | -2.1943 | -2.3343 | -2.4643 | -2.5743 | -2.6743 | -2.7443 | -2.8043 | -2.8443 | -2.8743 | -2.9043 | -2.9343 | -2.9643 | -3.0043 | -3.0443 | -3.0943 | -3.1543 | -3.2343 | -3.3443 | -3.4843 | -3.6643 | -3.8643 | -4.0843 | -4.3243 | -4.5743 | -4.8443 | -5.1343 | -5.4243 | -5.7443 | -6.0743 | -6.4343 | -6.8043 | -7.2143 | -7.6443 | -8.0943 | -8.5843 | -9.1043 | -9.6543 | -10.2443 | -10.8743 | -11.5443 | -12.2543 | -13.0043 | -13.8043 | -14.6543 | -15.5643 | -16.5343 | -17.5543 | -18.6543 | -19.8143 | -21.0443 | -22.3543 | -23.7143 | -25.1443 | -26.6243 | -28.1543 | -29.6943 | -31.2543 | -32.7943 | -34.2843 | -35.6943 | -37.0043 | -38.1743 | -39.1943 | -40.0543 | -40.7843 | -41.4143 | -41.9543 | -42.4343 | -42.8643 | -43.2643 | -43.6243 | -43.9343 | -44.1943 | -44.3843 | -44.4943 | -44.5043 | -44.4243 | -44.2543 | -44.0143 | -43.7243 | -43.4043 | -43.0943 | -42.8143 | -42.5943 | -42.4343 | -42.3543 | -42.3443 | -42.4043 | -42.5243 | -42.6943 | -42.8743 | -43.0343 | -43.1643 | -43.2243 | -43.2043 | -43.0943 | -42.8843 | -42.6043 | -42.2843 | -41.9443 | -41.6343 | -41.3743 | -41.1843 | -40.2743 | -40.0043 | -39.2643 | -38.5343 | -38.4443 | -38.9043 | -39.1343 | -38.4543 | -37.5643 | -37.2543 | -37.4743 | -37.5343 | -36.8543 | -36.1643 | -35.9943 | -36.2043 | -36.1743 | -35.6643 | -35.1743 | -34.9043 | -34.6943 | -34.1843 | -33.4143 | -32.8643 | -32.7943 | -32.9043 | -32.7743 | -32.3743 | -32.1643 | -32.3343 | -32.6743 | -32.7643 | -32.5343 | -32.3443 | -32.3443 | -32.2343 | -31.6343 | -30.5143 | -29.2443 | -28.0843 | -26.9843 | -25.7143 | -24.2943 | -23.0043 | -22.0743 | -21.5543 | -21.3143 | -21.4343 | -22.0543 | -23.0943 | -24.2943 | -25.2943 | -25.9243 | -26.3443 | -26.7743 | -27.2043 | -27.4943 | -27.5443 | -27.4243 | -27.2443 | -27.0543 | -26.8743 | -26.6943 | -26.5743 | -26.4643 | -26.2343 | -25.7843 | -25.1043 | -24.3543 | -23.7343 | -23.4343 | -23.5443 | -23.9743 | -24.5243 | -25.0643 | -25.4743 | -25.6443
JBL Tour Pro 3 Case | MoorMoerDUO | 16 kHz | JBL Tour Pro 3 Case 16 kHz - MoorMoerDUO | -8.8704 | -7.9804 | -6.7704 | -6.0804 | -6.4704 | -4.9004 | -4.7204 | -4.3304 | -3.5504 | -3.5204 | -3.3804 | -3.1504 | -2.7004 | -2.6004 | -2.4204 | -2.2204 | -2.2504 | -2.2704 | -2.2204 | -1.9804 | -1.9004 | -1.7504 | -1.6304 | -1.5404 | -1.4304 | -1.3104 | -1.2104 | -1.1504 | -1.2304 | -1.1404 | -0.97043 | -0.82043 | -0.69043 | -0.58043 | -0.55043 | -0.54043 | -0.53043 | -0.54043 | -0.59043 | -0.58043 | -0.58043 | -0.63043 | -0.64043 | -0.60043 | -0.65043 | -0.57043 | -0.51043 | -0.47043 | -0.38043 | -0.32043 | -0.30043 | -0.30043 | -0.30043 | -0.26043 | -0.13043 | -0.050435 | -0.11043 | -0.22043 | -0.29043 | -0.28043 | -0.23043 | -0.16043 | -0.14043 | -0.15043 | -0.17043 | -0.18043 | -0.20043 | -0.18043 | -0.12043 | -0.090435 | -0.070435 | -0.050435 | 0.0095652 | 0.059565 | 0.10957 | 0.10957 | 0.079565 | -0.020435 | -0.10043 | -0.15043 | -0.18043 | -0.19043 | -0.18043 | -0.16043 | -0.14043 | -0.14043 | -0.12043 | -0.090435 | -0.050435 | -0.040435 | -0.030435 | -0.030435 | -0.020435 | -0.00043478 | -0.010435 | -0.00043478 | 0.039565 | 0.079565 | 0.11957 | 0.15957 | 0.18957 | 0.20957 | 0.22957 | 0.23957 | 0.22957 | 0.21957 | 0.19957 | 0.17957 | 0.14957 | 0.12957 | 0.11957 | 0.12957 | 0.15957 | 0.17957 | 0.19957 | 0.21957 | 0.22957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.21957 | 0.16957 | 0.12957 | 0.099565 | 0.089565 | 0.099565 | 0.11957 | 0.11957 | 0.12957 | 0.14957 | 0.17957 | 0.21957 | 0.25957 | 0.29957 | 0.38957 | 0.44957 | 0.38957 | 0.32957 | 0.35957 | 0.36957 | 0.31957 | 0.22957 | 0.13957 | 0.10957 | 0.13957 | 0.16957 | 0.18957 | 0.19957 | 0.19957 | 0.18957 | 0.20957 | 0.25957 | 0.30957 | 0.36957 | 0.36957 | 0.34957 | 0.33957 | 0.36957 | 0.40957 | 0.43957 | 0.48957 | 0.51957 | 0.52957 | 0.50957 | 0.45957 | 0.36957 | 0.27957 | 0.23957 | 0.21957 | 0.19957 | 0.15957 | 0.11957 | 0.099565 | 0.11957 | 0.15957 | 0.21957 | 0.25957 | 0.28957 | 0.29957 | 0.30957 | 0.34957 | 0.39957 | 0.42957 | 0.45957 | 0.45957 | 0.43957 | 0.39957 | 0.35957 | 0.31957 | 0.28957 | 0.27957 | 0.29957 | 0.32957 | 0.36957 | 0.41957 | 0.48957 | 0.53957 | 0.55957 | 0.54957 | 0.49957 | 0.42957 | 0.34957 | 0.27957 | 0.21957 | 0.16957 | 0.029565 | 0.0095652 | 0.079565 | 0.18957 | 0.28957 | 0.31957 | 0.30957 | 0.31957 | 0.37957 | 0.42957 | 0.40957 | 0.39957 | 0.38957 | 0.39957 | 0.40957 | 0.38957 | 0.33957 | 0.28957 | 0.24957 | 0.21957 | 0.19957 | 0.20957 | 0.21957 | 0.18957 | 0.14957 | 0.12957 | 0.12957 | 0.12957 | 0.099565 | 0.079565 | 0.059565 | 0.039565 | 0.019565 | 0.0095652 | 0.029565 | 0.079565 | 0.12957 | 0.17957 | 0.23957 | 0.29957 | 0.31957 | 0.30957 | 0.28957 | 0.28957 | 0.27957 | 0.24957 | 0.19957 | 0.15957 | 0.18957 | 0.23957 | 0.27957 | 0.27957 | 0.26957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.24957 | 0.26957 | 0.29957 | 0.33957 | 0.35957 | 0.36957 | 0.36957 | 0.37957 | 0.37957 | 0.38957 | 0.37957 | 0.36957 | 0.35957 | 0.34957 | 0.32957 | 0.29957 | 0.25957 | 0.22957 | 0.14957 | 0.079565 | 0.049565 | 0.069565 | 0.039565 | 0.0095652 | 0.049565 | 0.089565 | 0.14957 | 0.19957 | 0.20957 | 0.19957 | 0.17957 | 0.18957 | 0.17957 | 0.10957 | 0.019565 | 0.029565 | 0.11957 | 0.20957 | 0.25957 | 0.22957 | 0.10957 | -0.00043478 | -0.090435 | -0.090435 | -0.070435 | -0.010435 | 0.049565 | 0.099565 | 0.12957 | 0.15957 | 0.17957 | 0.18957 | 0.18957 | 0.18957 | 0.20957 | 0.22957 | 0.21957 | 0.18957 | 0.15957 | 0.14957 | 0.15957 | 0.15957 | 0.11957 | 0.059565 | -0.00043478 | -0.040435 | -0.050435 | -0.040435 | -0.00043478 | 0.049565 | 0.11957 | 0.18957 | 0.24957 | 0.29957 | 0.34957 | 0.36957 | 0.34957 | 0.29957 | 0.20957 | 0.12957 | 0.069565 | 0.039565 | 0.029565 | 0.029565 | 0.039565 | 0.059565 | 0.079565 | 0.099565 | 0.099565 | 0.069565 | 0.039565 | -0.00043478 | -0.040435 | -0.080435 | -0.11043 | -0.12043 | -0.11043 | -0.10043 | -0.080435 | -0.060435 | -0.040435 | -0.010435 | -0.00043478 | 0.0095652 | -0.010435 | -0.040435 | -0.080435 | -0.13043 | -0.17043 | -0.20043 | -0.22043 | -0.20043 | -0.16043 | -0.090435 | -0.020435 | 0.029565 | 0.059565 | 0.049565 | 0.019565 | -0.040435 | -0.10043 | -0.18043 | -0.26043 | -0.36043 | -0.44043 | -0.50043 | -0.51043 | -0.46043 | -0.39043 | -0.30043 | -0.22043 | -0.17043 | -0.14043 | -0.13043 | -0.15043 | -0.18043 | -0.23043 | -0.28043 | -0.32043 | -0.36043 | -0.40043 | -0.44043 | -0.48043 | -0.50043 | -0.51043 | -0.50043 | -0.49043 | -0.47043 | -0.46043 | -0.45043 | -0.43043 | -0.39043 | -0.34043 | -0.29043 | -0.24043 | -0.20043 | -0.16043 | -0.13043 | -0.10043 | -0.080435 | -0.050435 | -0.020435 | 0.0095652 | 0.039565 | 0.059565 | 0.079565 | 0.099565 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.099565 | 0.089565 | 0.079565 | 0.059565 | 0.049565 | 0.039565 | 0.029565 | 0.029565 | 0.0095652 | -0.10043 | -0.22043 | -0.34043 | -0.40043 | -0.39043 | -0.39043 | -0.48043 | -0.48043 | -0.38043 | -0.27043 | -0.20043 | -0.10043 | -0.010435 | 0.089565 | 0.15957 | 0.15957 | 0.11957 | 0.029565 | -0.040435 | -0.17043 | -0.25043 | -0.26043 | -0.21043 | -0.15043 | -0.16043 | -0.27043 | -0.47043 | -0.73043 | -0.92043 | -1.0404 | -1.0504 | -0.94043 | -0.75043 | -0.61043 | -0.47043 | -0.30043 | -0.13043 | -0.020435 | -0.010435 | -0.050435 | -0.11043 | -0.15043 | -0.21043 | -0.25043 | -0.25043 | -0.23043 | -0.19043 | -0.17043 | -0.18043 | -0.23043 | -0.33043 | -0.45043 | -0.55043 | -0.57043 | -0.53043 | -0.44043 | -0.37043 | -0.36043 | -0.42043 | -0.51043 | -0.57043 | -0.54043 | -0.45043 | -0.33043 | -0.26043 | -0.28043 | -0.36043 | -0.47043 | -0.56043 | -0.61043 | -0.61043 | -0.56043 | -0.50043 | -0.41043 | -0.31043 | -0.24043 | -0.21043 | -0.22043 | -0.25043 | -0.30043 | -0.36043 | -0.42043 | -0.48043 | -0.54043 | -0.58043 | -0.60043 | -0.61043 | -0.63043 | -0.68043 | -0.76043 | -0.89043 | -1.0404 | -1.1704 | -1.2604 | -1.2704 | -1.2104 | -1.0804 | -0.91043 | -0.73043 | -0.58043 | -0.47043 | -0.39043 | -0.35043 | -0.33043 | -0.32043 | -0.32043 | -0.33043 | -0.36043 | -0.40043 | -0.45043 | -0.48043 | -0.50043 | -0.50043 | -0.49043 | -0.48043 | -0.49043 | -0.53043 | -0.61043 | -0.71043 | -0.80043 | -0.87043 | -0.91043 | -0.92043 | -0.91043 | -0.90043 | -0.89043 | -0.87043 | -0.85043 | -0.84043 | -0.82043 | -0.79043 | -0.75043 | -0.71043 | -0.66043 | -0.63043 | -0.59043 | -0.54043 | -0.49043 | -0.44043 | -0.41043 | -0.41043 | -0.45043 | -0.50043 | -0.54043 | -0.58043 | -0.62043 | -0.65043 | -0.69043 | -0.74043 | -0.79043 | -0.85043 | -0.91043 | -0.97043 | -1.0304 | -1.0804 | -1.1204 | -1.1404 | -1.1504 | -1.1504 | -1.1604 | -1.1704 | -1.2104 | -1.2704 | -1.3604 | -1.4604 | -1.5604 | -1.6404 | -1.6904 | -1.7104 | -1.7004 | -1.6704 | -1.6504 | -1.6304 | -1.6304 | -1.6504 | -1.6804 | -1.7304 | -1.7904 | -1.8704 | -1.9704 | -2.1004 | -2.2504 | -2.4304 | -2.6404 | -2.8904 | -3.1604 | -3.4604 | -3.7804 | -4.1404 | -4.5204 | -4.9304 | -5.3604 | -5.8204 | -6.3104 | -6.8204 | -7.3704 | -7.9404 | -8.5304 | -9.1304 | -9.7604 | -10.4104 | -11.0604 | -11.7204 | -12.3804 | -13.0404 | -13.7004 | -14.3604 | -15.0004 | -15.6404 | -16.2804 | -16.9104 | -17.5504 | -18.1804 | -18.8004 | -19.4104 | -20.0104 | -20.6104 | -21.2004 | -21.8004 | -22.4104 | -23.0304 | -23.6704 | -24.3204 | -24.9804 | -25.6304 | -26.2904 | -26.9304 | -27.5704 | -28.1904 | -28.8104 | -29.4104 | -30.0104 | -30.5904 | -31.1704 | -31.7504 | -32.3304 | -32.9104 | -33.4804 | -34.0704 | -34.6504 | -35.2404 | -35.8304 | -36.4204 | -37.0204 | -37.6104 | -38.2204 | -38.8204 | -39.4304 | -40.0404 | -40.6404 | -41.2204 | -41.7804 | -42.3204 | -42.8304 | -43.3104 | -43.7704 | -44.2004 | -44.6104 | -45.0004 | -45.3704 | -45.7104 | -46.0304 | -46.3204 | -46.5804 | -46.8004 | -46.9804 | -47.1204 | -47.2104 | -47.2504 | -47.2604 | -47.2304 | -47.1704 | -47.1004 | -47.0104 | -46.9304 | -46.8504 | -46.7904 | -46.7504 | -46.7304 | -46.7504 | -46.7904 | -46.8704 | -46.9804 | -47.1204 | -47.2804 | -47.4704 | -47.6704 | -47.8804 | -48.0704 | -48.2404 | -49.3204 | -50.2004 | -51.1904 | -52.4904 | -53.6004 | -54.5604 | -55.5004 | -55.8504 | -55.3204 | -54.3904 | -53.4204 | -52.4104 | -51.4304 | -50.3204 | -49.2404 | -48.4304 | -47.5904 | -46.8404 | -46.3104 | -46.0804 | -46.1104 | -46.1004 | -45.7404 | -45.1904 | -44.6504 | -44.2304 | -44.0604 | -44.0504 | -43.9404 | -43.7204 | -43.5604 | -43.5304 | -43.4404 | -43.2804 | -43.1804 | -43.0904 | -43.0104 | -42.8704 | -42.5604 | -42.1104 | -41.6304 | -41.0704 | -40.4804 | -39.9604 | -39.6104 | -39.6004 | -40.0604 | -41.0104 | -42.4004 | -44.0204 | -45.7004 | -47.3704 | -48.9204 | -50.2504 | -51.3304 | -52.0904 | -52.4804 | -52.5904 | -52.4904 | -52.1504 | -51.6104 | -50.9504 | -50.2504 | -49.5904 | -48.9804 | -48.4504 | -47.9804 | -47.5604 | -47.2004 | -46.9004 | -46.6304 | -46.3204 | -45.9904 | -45.6804 | -45.4504 | -45.3204 | -45.2804
GN MultiMic+ | BettearRTX | 16 kHz | GN MultiMic+ 16 kHz - BettearRTX | -27.1054 | -19.4654 | -17.9254 | -19.9254 | -17.3554 | -17.5654 | -12.4254 | -14.7854 | -16.1754 | -15.5954 | -13.8054 | -10.7654 | -7.2554 | -8.3254 | -9.2354 | -9.3954 | -8.7154 | -8.9754 | -7.9554 | -7.8854 | -7.6154 | -7.7054 | -7.6954 | -7.9654 | -7.6654 | -7.3754 | -7.2854 | -6.0054 | -5.5954 | -5.8754 | -6.1054 | -5.9154 | -5.3354 | -5.1754 | -5.5054 | -5.1454 | -4.8754 | -4.5954 | -4.3954 | -4.4154 | -4.4154 | -4.3354 | -4.4654 | -5.1854 | -5.3354 | -5.0654 | -4.4054 | -3.8754 | -3.5354 | -3.3854 | -3.4854 | -3.5954 | -2.8954 | -2.2954 | -1.9154 | -1.8454 | -1.9354 | -2.0954 | -2.4054 | -2.6354 | -2.6454 | -2.4554 | -2.1754 | -1.8054 | -1.6354 | -1.6654 | -1.7554 | -1.6854 | -1.5354 | -1.4354 | -1.5554 | -1.7754 | -1.9254 | -1.9954 | -2.0554 | -2.0854 | -1.9354 | -1.6454 | -1.4054 | -1.2954 | -1.2954 | -1.2254 | -1.0454 | -0.84538 | -0.69538 | -0.62538 | -0.58538 | -0.56538 | -0.57538 | -0.57538 | -0.53538 | -0.51538 | -0.55538 | -0.66538 | -0.79538 | -0.81538 | -0.74538 | -0.62538 | -0.53538 | -0.49538 | -0.44538 | -0.36538 | -0.27538 | -0.18538 | -0.13538 | -0.11538 | -0.14538 | -0.24538 | -0.30538 | -0.24538 | -0.03538 | 0.26462 | 0.58462 | 0.77462 | 0.80462 | 0.73462 | 0.60462 | 0.38462 | 0.10462 | -0.14538 | -0.32538 | -0.40538 | -0.37538 | -0.21538 | -0.0053804 | 0.23462 | 0.49462 | 0.69462 | 0.78462 | 0.77462 | 0.68462 | 0.53462 | 0.39462 | 0.21462 | 0.16462 | -0.05538 | -0.28538 | -0.28538 | -0.18538 | -0.07538 | 0.08462 | 0.33462 | 0.39462 | 0.26462 | 0.10462 | -0.07538 | -0.15538 | -0.14538 | -0.18538 | -0.13538 | 0.0046196 | 0.13462 | 0.19462 | 0.28462 | 0.48462 | 0.68462 | 0.76462 | 0.68462 | 0.51462 | 0.42462 | 0.39462 | 0.33462 | 0.22462 | 0.18462 | 0.33462 | 0.52462 | 0.64462 | 0.69462 | 0.63462 | 0.47462 | 0.28462 | 0.19462 | 0.14462 | 0.04462 | -0.02538 | -0.0053804 | 0.13462 | 0.33462 | 0.49462 | 0.59462 | 0.68462 | 0.71462 | 0.73462 | 0.74462 | 0.75462 | 0.75462 | 0.75462 | 0.70462 | 0.63462 | 0.56462 | 0.59462 | 0.66462 | 0.70462 | 0.70462 | 0.63462 | 0.52462 | 0.39462 | 0.31462 | 0.33462 | 0.47462 | 0.69462 | 0.91462 | 1.0646 | 1.1246 | 1.0046 | 0.76462 | 0.45462 | 0.33462 | 0.45462 | 0.61462 | 0.64462 | 0.64462 | 0.70462 | 0.73462 | 0.74462 | 0.70462 | 0.64462 | 0.55462 | 0.50462 | 0.49462 | 0.58462 | 0.70462 | 0.77462 | 0.73462 | 0.60462 | 0.48462 | 0.44462 | 0.47462 | 0.56462 | 0.65462 | 0.64462 | 0.60462 | 0.60462 | 0.65462 | 0.73462 | 0.84462 | 0.91462 | 0.96462 | 0.94462 | 0.89462 | 0.90462 | 0.92462 | 0.89462 | 0.80462 | 0.70462 | 0.62462 | 0.57462 | 0.57462 | 0.56462 | 0.54462 | 0.53462 | 0.52462 | 0.55462 | 0.62462 | 0.67462 | 0.72462 | 0.77462 | 0.80462 | 0.81462 | 0.78462 | 0.71462 | 0.60462 | 0.51462 | 0.43462 | 0.37462 | 0.35462 | 0.39462 | 0.44462 | 0.45462 | 0.45462 | 0.51462 | 0.58462 | 0.61462 | 0.61462 | 0.59462 | 0.53462 | 0.42462 | 0.21462 | -0.0053804 | -0.19538 | -0.42538 | -0.58538 | -0.59538 | -0.32538 | -0.07538 | 0.02462 | 0.09462 | 0.07462 | -0.03538 | -0.15538 | -0.18538 | -0.15538 | -0.07538 | 0.09462 | 0.21462 | 0.28462 | 0.29462 | 0.29462 | 0.26462 | 0.21462 | 0.20462 | 0.21462 | 0.20462 | 0.16462 | 0.09462 | 0.0046196 | -0.09538 | -0.22538 | -0.31538 | -0.31538 | -0.19538 | -0.06538 | -0.04538 | -0.14538 | -0.34538 | -0.49538 | -0.58538 | -0.61538 | -0.60538 | -0.57538 | -0.55538 | -0.51538 | -0.40538 | -0.23538 | -0.03538 | 0.07462 | 0.05462 | -0.0053804 | -0.06538 | -0.09538 | -0.10538 | -0.11538 | -0.15538 | -0.21538 | -0.27538 | -0.30538 | -0.29538 | -0.26538 | -0.23538 | -0.23538 | -0.26538 | -0.29538 | -0.33538 | -0.36538 | -0.39538 | -0.40538 | -0.37538 | -0.30538 | -0.22538 | -0.15538 | -0.08538 | -0.03538 | 0.01462 | 0.04462 | 0.05462 | 0.05462 | 0.02462 | -0.0053804 | -0.02538 | -0.03538 | -0.04538 | -0.05538 | -0.06538 | -0.07538 | -0.08538 | -0.07538 | -0.06538 | -0.02538 | 0.03462 | 0.12462 | 0.22462 | 0.33462 | 0.44462 | 0.52462 | 0.58462 | 0.60462 | 0.56462 | 0.48462 | 0.36462 | 0.24462 | 0.14462 | 0.05462 | -0.0053804 | -0.04538 | -0.04538 | -0.02538 | 0.02462 | 0.07462 | 0.12462 | 0.15462 | 0.18462 | 0.18462 | 0.16462 | 0.11462 | 0.04462 | -0.01538 | -0.06538 | -0.10538 | -0.13538 | -0.16538 | -0.17538 | -0.18538 | -0.16538 | -0.11538 | -0.04538 | 0.02462 | 0.10462 | 0.17462 | 0.23462 | 0.28462 | 0.32462 | 0.36462 | 0.39462 | 0.41462 | 0.43462 | 0.45462 | 0.46462 | 0.47462 | 0.44462 | 0.40462 | 0.33462 | 0.26462 | 0.16462 | 0.06462 | -0.03538 | -0.13538 | -0.22538 | -0.28538 | -0.32538 | -0.34538 | -0.35538 | -0.36538 | -0.36538 | -0.37538 | -0.39538 | -0.40538 | -0.42538 | -0.45538 | -0.48538 | -0.54538 | -0.57538 | -0.75538 | -0.81538 | -0.84538 | -0.74538 | -0.71538 | -0.72538 | -0.77538 | -0.92538 | -1.1354 | -1.2654 | -1.2054 | -0.99538 | -0.86538 | -0.80538 | -0.61538 | -0.42538 | -0.37538 | -0.67538 | -1.1654 | -1.5854 | -1.7554 | -1.5954 | -1.4354 | -1.3454 | -1.2254 | -1.1354 | -1.0154 | -0.85538 | -0.57538 | -0.29538 | -0.13538 | -0.14538 | -0.28538 | -0.45538 | -0.67538 | -0.86538 | -0.87538 | -0.63538 | -0.35538 | -0.20538 | -0.19538 | -0.27538 | -0.39538 | -0.50538 | -0.51538 | -0.42538 | -0.32538 | -0.19538 | -0.02538 | 0.09462 | 0.13462 | 0.08462 | 0.01462 | -0.09538 | -0.27538 | -0.47538 | -0.64538 | -0.76538 | -0.80538 | -0.78538 | -0.69538 | -0.59538 | -0.52538 | -0.47538 | -0.40538 | -0.31538 | -0.18538 | -0.06538 | -0.0053804 | -0.01538 | -0.06538 | -0.12538 | -0.22538 | -0.38538 | -0.58538 | -0.78538 | -0.99538 | -1.1854 | -1.2954 | -1.2954 | -1.2354 | -1.1354 | -1.0254 | -0.92538 | -0.84538 | -0.75538 | -0.59538 | -0.36538 | -0.08538 | 0.21462 | 0.51462 | 0.75462 | 0.91462 | 0.99462 | 0.98462 | 0.90462 | 0.79462 | 0.67462 | 0.57462 | 0.48462 | 0.39462 | 0.31462 | 0.24462 | 0.16462 | 0.07462 | -0.06538 | -0.21538 | -0.39538 | -0.59538 | -0.78538 | -0.93538 | -1.0454 | -1.1154 | -1.1354 | -1.1354 | -1.1354 | -1.1454 | -1.1954 | -1.2854 | -1.4254 | -1.5854 | -1.7554 | -1.9054 | -2.0454 | -2.1854 | -2.3254 | -2.4354 | -2.5154 | -2.5854 | -2.6554 | -2.7254 | -2.7854 | -2.8554 | -2.9254 | -2.9954 | -3.0654 | -3.1154 | -3.1554 | -3.1654 | -3.1454 | -3.0854 | -2.9954 | -2.8854 | -2.7554 | -2.5854 | -2.3954 | -2.1854 | -1.9554 | -1.7454 | -1.5554 | -1.3854 | -1.2454 | -1.1054 | -0.96538 | -0.83538 | -0.71538 | -0.60538 | -0.50538 | -0.42538 | -0.35538 | -0.30538 | -0.26538 | -0.24538 | -0.23538 | -0.23538 | -0.24538 | -0.26538 | -0.27538 | -0.30538 | -0.32538 | -0.36538 | -0.40538 | -0.45538 | -0.52538 | -0.62538 | -0.73538 | -0.85538 | -0.97538 | -1.0854 | -1.1954 | -1.3054 | -1.4054 | -1.5254 | -1.6754 | -1.8554 | -2.0954 | -2.3954 | -2.7854 | -3.2654 | -3.8554 | -4.5554 | -5.3654 | -6.2654 | -7.2454 | -8.2654 | -9.2954 | -10.3254 | -11.3254 | -12.2654 | -13.1254 | -13.8954 | -14.5754 | -15.1554 | -15.6554 | -16.0954 | -16.4654 | -16.8054 | -17.1054 | -17.3854 | -17.6654 | -17.9554 | -18.2554 | -18.5654 | -18.8854 | -19.2154 | -19.5654 | -19.9354 | -20.3454 | -20.7954 | -21.2954 | -21.8454 | -22.4554 | -23.1154 | -23.8154 | -24.5554 | -25.3254 | -26.1354 | -26.9654 | -27.8154 | -28.6954 | -29.6154 | -30.5654 | -31.5554 | -32.5954 | -33.6854 | -34.8154 | -35.9954 | -37.2254 | -38.4754 | -39.7454 | -41.0154 | -42.2854 | -43.5254 | -44.7154 | -45.8454 | -46.8754 | -47.7754 | -48.5354 | -49.1454 | -49.6054 | -49.9254 | -50.1254 | -50.2154 | -50.2054 | -50.1054 | -49.9354 | -49.6754 | -49.3554 | -48.9554 | -48.4654 | -47.9054 | -47.2754 | -46.5954 | -45.8854 | -45.1754 | -44.4854 | -43.8354 | -43.2554 | -42.7554 | -42.3354 | -42.0054 | -41.7654 | -41.6054 | -41.5254 | -41.5054 | -41.5154 | -41.5454 | -41.5654 | -41.5654 | -41.5154 | -41.4054 | -41.2354 | -41.0054 | -40.7554 | -40.5054 | -40.2954 | -40.1454 | -40.0654 | -39.9654 | -40.6454 | -40.5154 | -39.7354 | -39.9054 | -40.9654 | -41.7554 | -41.3154 | -40.0454 | -39.1354 | -38.9754 | -38.7854 | -37.8354 | -36.7454 | -36.2154 | -35.9654 | -35.7254 | -35.1354 | -34.7354 | -34.8954 | -35.6254 | -36.1654 | -35.9954 | -35.5854 | -35.4454 | -35.4854 | -35.2254 | -34.6354 | -34.3454 | -34.4154 | -34.4654 | -34.0954 | -33.5154 | -33.0054 | -32.6454 | -32.3854 | -31.8454 | -30.8254 | -29.6754 | -28.6554 | -27.6954 | -26.5754 | -25.2254 | -24.0454 | -23.3954 | -23.1854 | -23.0754 | -23.0654 | -23.3754 | -24.0754 | -24.9854 | -25.7854 | -26.3454 | -26.8254 | -27.3654 | -27.9054 | -28.3354 | -28.6654 | -29.0154 | -29.3654 | -29.6354 | -29.7354 | -29.5954 | -29.2654 | -28.7854 | -28.2654 | -27.6954 | -27.0754 | -26.5054 | -26.0954 | -25.9654 | -26.1654 | -26.6254 | -27.1754 | -27.6854 | -28.0654 | -28.2454
GN MultiMic+ | MoorMoerDUO | 16 kHz | GN MultiMic+ 16 kHz - MoorMoerDUO | -29.9992 | -22.6992 | -21.0992 | -22.8792 | -20.0192 | -19.6892 | -14.2292 | -16.5692 | -17.8992 | -17.4292 | -15.5092 | -12.6692 | -8.8792 | -9.6592 | -10.4392 | -10.5992 | -9.7892 | -10.1292 | -9.3192 | -9.1392 | -8.7792 | -8.7592 | -8.6192 | -8.6892 | -8.5292 | -8.4492 | -8.2592 | -6.9392 | -6.4792 | -6.7792 | -7.0092 | -6.7492 | -6.0892 | -5.8792 | -6.2092 | -5.9192 | -5.7192 | -5.5092 | -5.3192 | -5.1892 | -5.0692 | -4.9492 | -5.0092 | -5.6492 | -5.7892 | -5.5992 | -5.0192 | -4.5292 | -4.1792 | -3.9992 | -4.0792 | -4.2392 | -3.4992 | -2.8692 | -2.4992 | -2.4392 | -2.5692 | -2.7492 | -2.8992 | -3.0292 | -3.0092 | -2.8692 | -2.6292 | -2.2692 | -2.0992 | -2.1292 | -2.2692 | -2.2292 | -2.0592 | -1.9192 | -1.9992 | -2.1992 | -2.3692 | -2.4792 | -2.5892 | -2.6692 | -2.5392 | -2.2292 | -1.9992 | -1.9092 | -1.8992 | -1.8392 | -1.6892 | -1.4892 | -1.3392 | -1.2292 | -1.1492 | -1.0892 | -1.0592 | -1.0292 | -0.96918 | -0.92918 | -0.95918 | -1.0692 | -1.2192 | -1.2692 | -1.2092 | -1.1092 | -1.0092 | -0.96918 | -0.92918 | -0.83918 | -0.74918 | -0.65918 | -0.58918 | -0.54918 | -0.55918 | -0.65918 | -0.71918 | -0.65918 | -0.47918 | -0.20918 | 0.090815 | 0.28082 | 0.31082 | 0.26082 | 0.16082 | -0.019185 | -0.27918 | -0.54918 | -0.74918 | -0.86918 | -0.86918 | -0.72918 | -0.53918 | -0.30918 | -0.069185 | 0.13082 | 0.22082 | 0.22082 | 0.14082 | 0.00081522 | -0.12918 | -0.28918 | -0.34918 | -0.57918 | -0.81918 | -0.85918 | -0.77918 | -0.66918 | -0.49918 | -0.26918 | -0.13918 | -0.16918 | -0.24918 | -0.39918 | -0.47918 | -0.45918 | -0.48918 | -0.44918 | -0.32918 | -0.23918 | -0.20918 | -0.14918 | 0.020815 | 0.22082 | 0.31082 | 0.26082 | 0.080815 | -0.029185 | -0.079185 | -0.16918 | -0.30918 | -0.37918 | -0.23918 | -0.039185 | 0.11082 | 0.20082 | 0.17082 | 0.030815 | -0.14918 | -0.23918 | -0.27918 | -0.39918 | -0.47918 | -0.45918 | -0.28918 | -0.079185 | 0.10082 | 0.20082 | 0.28082 | 0.33082 | 0.37082 | 0.41082 | 0.43082 | 0.43082 | 0.42082 | 0.36082 | 0.27082 | 0.18082 | 0.19082 | 0.25082 | 0.31082 | 0.32082 | 0.28082 | 0.21082 | 0.12082 | 0.050815 | 0.080815 | 0.20082 | 0.40082 | 0.60082 | 0.74082 | 0.79082 | 0.67082 | 0.44082 | 0.13082 | 0.020815 | 0.060815 | 0.16082 | 0.20082 | 0.22082 | 0.31082 | 0.38082 | 0.39082 | 0.35082 | 0.27082 | 0.17082 | 0.090815 | 0.11082 | 0.26082 | 0.45082 | 0.55082 | 0.50082 | 0.38082 | 0.26082 | 0.17082 | 0.15082 | 0.19082 | 0.26082 | 0.28082 | 0.26082 | 0.26082 | 0.32082 | 0.42082 | 0.52082 | 0.57082 | 0.60082 | 0.55082 | 0.45082 | 0.43082 | 0.45082 | 0.47082 | 0.46082 | 0.42082 | 0.37082 | 0.38082 | 0.42082 | 0.43082 | 0.43082 | 0.41082 | 0.40082 | 0.41082 | 0.45082 | 0.48082 | 0.50082 | 0.52082 | 0.56082 | 0.59082 | 0.60082 | 0.58082 | 0.51082 | 0.45082 | 0.39082 | 0.35082 | 0.34082 | 0.39082 | 0.44082 | 0.46082 | 0.46082 | 0.52082 | 0.58082 | 0.62082 | 0.64082 | 0.63082 | 0.59082 | 0.49082 | 0.24082 | -0.0091848 | -0.10918 | -0.27918 | -0.42918 | -0.38918 | -0.069185 | 0.19082 | 0.29082 | 0.31082 | 0.26082 | 0.13082 | -0.019185 | -0.059185 | -0.0091848 | 0.11082 | 0.31082 | 0.49082 | 0.61082 | 0.66082 | 0.66082 | 0.62082 | 0.55082 | 0.54082 | 0.57082 | 0.58082 | 0.56082 | 0.48082 | 0.38082 | 0.30082 | 0.22082 | 0.15082 | 0.13082 | 0.17082 | 0.20082 | 0.12082 | -0.039185 | -0.21918 | -0.31918 | -0.36918 | -0.35918 | -0.27918 | -0.20918 | -0.17918 | -0.13918 | -0.029185 | 0.13082 | 0.31082 | 0.39082 | 0.37082 | 0.30082 | 0.24082 | 0.19082 | 0.15082 | 0.11082 | 0.060815 | -0.0091848 | -0.069185 | -0.089185 | -0.079185 | -0.049185 | -0.029185 | -0.029185 | -0.049185 | -0.039185 | -0.029185 | -0.029185 | -0.039185 | -0.049185 | -0.029185 | 0.020815 | 0.060815 | 0.090815 | 0.11082 | 0.12082 | 0.12082 | 0.14082 | 0.16082 | 0.14082 | 0.080815 | 0.010815 | -0.049185 | -0.059185 | -0.049185 | -0.029185 | -0.029185 | -0.039185 | -0.059185 | -0.079185 | -0.089185 | -0.079185 | -0.029185 | 0.050815 | 0.14082 | 0.24082 | 0.33082 | 0.39082 | 0.41082 | 0.39082 | 0.33082 | 0.23082 | 0.10082 | -0.019185 | -0.11918 | -0.18918 | -0.23918 | -0.25918 | -0.24918 | -0.21918 | -0.18918 | -0.14918 | -0.10918 | -0.089185 | -0.089185 | -0.10918 | -0.15918 | -0.23918 | -0.33918 | -0.41918 | -0.47918 | -0.49918 | -0.49918 | -0.47918 | -0.45918 | -0.44918 | -0.44918 | -0.43918 | -0.41918 | -0.39918 | -0.35918 | -0.32918 | -0.28918 | -0.25918 | -0.21918 | -0.17918 | -0.12918 | -0.079185 | -0.039185 | 0.00081522 | 0.040815 | 0.070815 | 0.080815 | 0.060815 | 0.00081522 | -0.079185 | -0.19918 | -0.33918 | -0.47918 | -0.59918 | -0.69918 | -0.75918 | -0.77918 | -0.75918 | -0.71918 | -0.65918 | -0.58918 | -0.51918 | -0.44918 | -0.37918 | -0.30918 | -0.24918 | -0.20918 | -0.24918 | -0.41918 | -0.59918 | -0.68918 | -0.63918 | -0.50918 | -0.41918 | -0.25918 | -0.16918 | -0.27918 | -0.47918 | -0.60918 | -0.47918 | -0.21918 | -0.029185 | -0.029185 | 0.010815 | 0.14082 | 0.16082 | 0.090815 | -0.22918 | -0.71918 | -1.0592 | -1.0392 | -0.85918 | -0.78918 | -0.74918 | -0.75918 | -0.75918 | -0.72918 | -0.57918 | -0.35918 | -0.17918 | -0.10918 | -0.15918 | -0.36918 | -0.72918 | -1.0592 | -1.1892 | -1.0992 | -0.92918 | -0.78918 | -0.68918 | -0.64918 | -0.62918 | -0.67918 | -0.70918 | -0.69918 | -0.66918 | -0.64918 | -0.58918 | -0.49918 | -0.50918 | -0.54918 | -0.52918 | -0.46918 | -0.43918 | -0.44918 | -0.51918 | -0.60918 | -0.68918 | -0.74918 | -0.74918 | -0.70918 | -0.65918 | -0.60918 | -0.52918 | -0.40918 | -0.23918 | -0.049185 | 0.11082 | 0.18082 | 0.16082 | 0.070815 | -0.049185 | -0.19918 | -0.33918 | -0.45918 | -0.50918 | -0.46918 | -0.34918 | -0.15918 | 0.030815 | 0.15082 | 0.18082 | 0.12082 | -0.0091848 | -0.16918 | -0.29918 | -0.34918 | -0.28918 | -0.12918 | 0.060815 | 0.18082 | 0.21082 | 0.12082 | -0.079185 | -0.32918 | -0.58918 | -0.76918 | -0.84918 | -0.83918 | -0.74918 | -0.58918 | -0.40918 | -0.24918 | -0.15918 | -0.14918 | -0.20918 | -0.34918 | -0.53918 | -0.71918 | -0.84918 | -0.94918 | -1.0392 | -1.1692 | -1.3192 | -1.4792 | -1.6292 | -1.7492 | -1.8692 | -1.9892 | -2.1192 | -2.2192 | -2.2892 | -2.3292 | -2.3692 | -2.4092 | -2.4592 | -2.5092 | -2.5692 | -2.6292 | -2.6792 | -2.7092 | -2.7092 | -2.6992 | -2.6792 | -2.6392 | -2.5992 | -2.5392 | -2.4892 | -2.4292 | -2.3692 | -2.3292 | -2.2992 | -2.2792 | -2.2392 | -2.1892 | -2.1292 | -2.0592 | -1.9892 | -1.9092 | -1.8192 | -1.7192 | -1.5992 | -1.4692 | -1.3292 | -1.1892 | -1.0592 | -0.92918 | -0.78918 | -0.66918 | -0.55918 | -0.45918 | -0.38918 | -0.33918 | -0.30918 | -0.29918 | -0.30918 | -0.32918 | -0.37918 | -0.43918 | -0.52918 | -0.65918 | -0.80918 | -0.98918 | -1.1792 | -1.3892 | -1.6092 | -1.8292 | -2.0492 | -2.2592 | -2.4592 | -2.6592 | -2.8892 | -3.1592 | -3.4892 | -3.8992 | -4.3992 | -4.9892 | -5.6992 | -6.5292 | -7.4992 | -8.5992 | -9.8092 | -11.1292 | -12.4992 | -13.8992 | -15.2792 | -16.6392 | -17.9392 | -19.1792 | -20.3392 | -21.4292 | -22.4492 | -23.4192 | -24.3292 | -25.1892 | -26.0092 | -26.7892 | -27.5392 | -28.2592 | -28.9692 | -29.6592 | -30.3392 | -30.9992 | -31.6392 | -32.2692 | -32.8892 | -33.5092 | -34.1192 | -34.7292 | -35.3592 | -35.9992 | -36.6592 | -37.3392 | -38.0292 | -38.7192 | -39.4292 | -40.1192 | -40.8092 | -41.4792 | -42.1292 | -42.7592 | -43.3692 | -43.9592 | -44.5292 | -45.0692 | -45.5792 | -46.0692 | -46.5392 | -46.9992 | -47.4492 | -47.8892 | -48.3492 | -48.7992 | -49.2592 | -49.7192 | -50.1792 | -50.6192 | -51.0292 | -51.4192 | -51.7792 | -52.0992 | -52.3692 | -52.5992 | -52.7892 | -52.9392 | -53.0492 | -53.1392 | -53.2092 | -53.2492 | -53.2792 | -53.2792 | -53.2592 | -53.1992 | -53.1092 | -52.9692 | -52.7992 | -52.5792 | -52.3492 | -52.0892 | -51.8092 | -51.5292 | -51.2592 | -50.9892 | -50.7392 | -50.4992 | -50.2992 | -50.1292 | -49.9892 | -49.8992 | -49.8392 | -49.8192 | -49.8292 | -49.8792 | -49.9492 | -50.0492 | -50.1592 | -50.2792 | -51.1692 | -52.4292 | -53.8692 | -55.5692 | -57.3292 | -58.7692 | -59.3592 | -59.2292 | -58.3792 | -56.9192 | -55.2592 | -53.4792 | -52.0492 | -50.8892 | -49.8892 | -48.9692 | -48.1092 | -47.3192 | -46.7592 | -46.7592 | -47.1392 | -47.4392 | -47.6092 | -47.5992 | -47.2492 | -46.8192 | -46.2392 | -45.5592 | -44.9892 | -44.5692 | -44.3992 | -44.3492 | -44.2592 | -44.2492 | -44.1592 | -43.8092 | -43.2592 | -42.5592 | -41.9792 | -41.6592 | -41.5792 | -41.7192 | -41.8592 | -41.8892 | -41.9192 | -42.1592 | -42.7392 | -43.6892 | -45.0992 | -46.8192 | -48.6492 | -50.5092 | -52.2492 | -53.7892 | -55.0392 | -55.9292 | -56.3892 | -56.4492 | -56.1692 | -55.6892 | -55.1392 | -54.5492 | -53.9092 | -53.2892 | -52.6892 | -52.1092 | -51.6092 | -51.2192 | -50.8792 | -50.4992 | -49.9992 | -49.4192 | -48.8492 | -48.3492 | -47.9592 | -47.7592 | -47.6892
GN TV-Streamer+ | BettearRTX | 24 kHz | GN TV-Streamer+ 24 kHz - BettearRTX | -17.2784 | -13.0384 | -13.1084 | -15.9684 | -14.8284 | -14.4884 | -12.3284 | -11.3984 | -11.5584 | -10.7784 | -9.8484 | -9.2984 | -9.3184 | -8.5684 | -7.4084 | -8.4384 | -8.2584 | -7.7384 | -7.2084 | -6.9684 | -6.6384 | -5.6684 | -5.9384 | -6.0084 | -5.1084 | -5.2184 | -5.2084 | -5.2284 | -4.9084 | -4.3384 | -4.4284 | -4.5384 | -4.2984 | -3.9984 | -3.5284 | -2.9984 | -2.8184 | -2.7884 | -2.7384 | -2.5884 | -2.3784 | -2.3084 | -2.5984 | -2.8084 | -2.7384 | -2.7484 | -3.1484 | -3.6484 | -3.2184 | -2.5984 | -2.1584 | -1.8984 | -1.8284 | -1.8884 | -1.8884 | -1.7484 | -1.6284 | -1.4984 | -1.5484 | -1.7284 | -2.1084 | -2.3884 | -2.2784 | -1.7184 | -1.0184 | -0.52842 | -0.31842 | -0.50842 | -0.74842 | -0.76842 | -0.62842 | -0.55842 | -0.55842 | -0.59842 | -0.63842 | -0.64842 | -0.43842 | -0.15842 | -0.078424 | 0.021576 | 0.17158 | 0.18158 | -0.018424 | -0.27842 | -0.40842 | -0.35842 | -0.15842 | 0.17158 | 0.25158 | 0.16158 | 0.14158 | 0.24158 | 0.32158 | 0.24158 | 0.051576 | -0.12842 | -0.29842 | -0.36842 | -0.37842 | -0.35842 | -0.26842 | -0.13842 | -0.058424 | -0.028424 | -0.10842 | -0.29842 | -0.50842 | -0.57842 | -0.47842 | -0.33842 | -0.22842 | -0.12842 | -0.0084239 | 0.031576 | -0.0084239 | -0.15842 | -0.35842 | -0.59842 | -0.86842 | -1.1284 | -1.2984 | -1.2884 | -1.0784 | -0.78842 | -0.48842 | -0.22842 | -0.018424 | 0.15158 | 0.28158 | 0.39158 | 0.47158 | 0.52158 | 0.53158 | 0.46158 | 0.34158 | 0.23158 | 0.17158 | 0.22158 | 0.12158 | -0.058424 | -0.28842 | -0.56842 | -0.83842 | -0.86842 | -0.66842 | -0.48842 | -0.39842 | -0.31842 | -0.20842 | -0.058424 | 0.071576 | 0.17158 | 0.19158 | 0.17158 | 0.21158 | 0.27158 | 0.36158 | 0.43158 | 0.46158 | 0.47158 | 0.52158 | 0.65158 | 0.77158 | 0.89158 | 0.99158 | 0.97158 | 0.82158 | 0.64158 | 0.48158 | 0.44158 | 0.50158 | 0.62158 | 0.72158 | 0.72158 | 0.60158 | 0.40158 | 0.22158 | 0.12158 | 0.051576 | 0.031576 | 0.031576 | 0.11158 | 0.25158 | 0.40158 | 0.51158 | 0.54158 | 0.49158 | 0.41158 | 0.33158 | 0.30158 | 0.32158 | 0.34158 | 0.37158 | 0.40158 | 0.40158 | 0.38158 | 0.36158 | 0.33158 | 0.30158 | 0.29158 | 0.31158 | 0.36158 | 0.43158 | 0.49158 | 0.65158 | 0.80158 | 0.94158 | 0.96158 | 0.78158 | 0.67158 | 0.73158 | 0.83158 | 0.79158 | 0.56158 | 0.25158 | -0.048424 | -0.24842 | -0.34842 | -0.32842 | -0.18842 | -0.058424 | -0.018424 | -0.098424 | -0.19842 | -0.22842 | -0.21842 | -0.23842 | -0.22842 | -0.14842 | -0.018424 | 0.081576 | 0.13158 | 0.17158 | 0.27158 | 0.40158 | 0.48158 | 0.47158 | 0.34158 | 0.11158 | -0.17842 | -0.41842 | -0.55842 | -0.59842 | -0.55842 | -0.45842 | -0.33842 | -0.19842 | -0.10842 | -0.12842 | -0.23842 | -0.30842 | -0.25842 | -0.13842 | -0.0084239 | 0.041576 | 0.041576 | 0.021576 | 0.041576 | 0.081576 | 0.10158 | 0.071576 | 0.031576 | -0.038424 | -0.11842 | -0.19842 | -0.28842 | -0.37842 | -0.44842 | -0.49842 | -0.55842 | -0.61842 | -0.68842 | -0.72842 | -0.71842 | -0.66842 | -0.56842 | -0.38842 | -0.15842 | -0.018424 | 0.081576 | 0.061576 | -0.038424 | -0.25842 | -0.52842 | -0.74842 | -0.97842 | -1.0184 | -0.82842 | -0.51842 | -0.26842 | -0.20842 | -0.32842 | -0.44842 | -0.56842 | -0.75842 | -0.98842 | -1.1784 | -1.1784 | -1.0384 | -0.88842 | -0.66842 | -0.45842 | -0.34842 | -0.36842 | -0.44842 | -0.52842 | -0.56842 | -0.58842 | -0.60842 | -0.58842 | -0.56842 | -0.50842 | -0.42842 | -0.35842 | -0.29842 | -0.24842 | -0.22842 | -0.23842 | -0.25842 | -0.23842 | -0.18842 | -0.14842 | -0.14842 | -0.13842 | -0.098424 | 0.011576 | 0.15158 | 0.28158 | 0.37158 | 0.39158 | 0.33158 | 0.23158 | 0.14158 | 0.091576 | 0.10158 | 0.14158 | 0.18158 | 0.21158 | 0.22158 | 0.22158 | 0.24158 | 0.26158 | 0.26158 | 0.24158 | 0.21158 | 0.17158 | 0.16158 | 0.16158 | 0.18158 | 0.23158 | 0.28158 | 0.32158 | 0.34158 | 0.36158 | 0.40158 | 0.43158 | 0.44158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.43158 | 0.45158 | 0.48158 | 0.53158 | 0.58158 | 0.62158 | 0.64158 | 0.66158 | 0.68158 | 0.70158 | 0.71158 | 0.70158 | 0.67158 | 0.64158 | 0.61158 | 0.61158 | 0.65158 | 0.72158 | 0.79158 | 0.85158 | 0.87158 | 0.85158 | 0.79158 | 0.71158 | 0.63158 | 0.56158 | 0.50158 | 0.47158 | 0.47158 | 0.49158 | 0.52158 | 0.52158 | 0.51158 | 0.47158 | 0.43158 | 0.39158 | 0.36158 | 0.35158 | 0.35158 | 0.38158 | 0.43158 | 0.48158 | 0.53158 | 0.56158 | 0.57158 | 0.54158 | 0.49158 | 0.43158 | 0.35158 | 0.28158 | 0.22158 | 0.17158 | 0.15158 | 0.14158 | 0.14158 | 0.13158 | 0.12158 | 0.091576 | 0.061576 | 0.011576 | -0.028424 | -0.068424 | -0.10842 | -0.13842 | -0.15842 | -0.17842 | -0.19842 | -0.21842 | -0.24842 | -0.26842 | -0.28842 | -0.30842 | -0.31842 | -0.32842 | -0.34842 | -0.36842 | -0.38842 | -0.41842 | -0.45842 | -0.50842 | -0.72842 | -0.94842 | -1.0284 | -1.1484 | -1.2384 | -1.1884 | -1.0484 | -0.99842 | -1.0984 | -1.0984 | -0.96842 | -0.91842 | -0.91842 | -0.83842 | -0.79842 | -0.83842 | -0.82842 | -0.66842 | -0.49842 | -0.42842 | -0.42842 | -0.44842 | -0.48842 | -0.54842 | -0.56842 | -0.51842 | -0.41842 | -0.35842 | -0.28842 | -0.18842 | -0.058424 | 0.11158 | 0.28158 | 0.39158 | 0.42158 | 0.39158 | 0.29158 | 0.14158 | 0.011576 | -0.088424 | -0.17842 | -0.27842 | -0.33842 | -0.35842 | -0.34842 | -0.37842 | -0.44842 | -0.46842 | -0.46842 | -0.47842 | -0.49842 | -0.52842 | -0.54842 | -0.57842 | -0.62842 | -0.67842 | -0.75842 | -0.85842 | -0.94842 | -1.0384 | -1.1284 | -1.1884 | -1.1884 | -1.1484 | -1.1084 | -1.0984 | -1.1184 | -1.1284 | -1.1084 | -1.0384 | -0.92842 | -0.83842 | -0.78842 | -0.75842 | -0.74842 | -0.73842 | -0.72842 | -0.68842 | -0.65842 | -0.62842 | -0.57842 | -0.51842 | -0.44842 | -0.36842 | -0.28842 | -0.20842 | -0.12842 | -0.078424 | -0.048424 | -0.038424 | -0.028424 | -0.018424 | 0.011576 | 0.041576 | 0.051576 | 0.021576 | -0.048424 | -0.14842 | -0.25842 | -0.35842 | -0.45842 | -0.54842 | -0.63842 | -0.71842 | -0.78842 | -0.82842 | -0.86842 | -0.89842 | -0.92842 | -0.94842 | -0.95842 | -0.94842 | -0.92842 | -0.89842 | -0.86842 | -0.82842 | -0.81842 | -0.81842 | -0.82842 | -0.82842 | -0.82842 | -0.81842 | -0.77842 | -0.72842 | -0.65842 | -0.59842 | -0.52842 | -0.47842 | -0.43842 | -0.41842 | -0.40842 | -0.39842 | -0.35842 | -0.30842 | -0.24842 | -0.18842 | -0.13842 | -0.11842 | -0.10842 | -0.10842 | -0.12842 | -0.14842 | -0.17842 | -0.22842 | -0.29842 | -0.37842 | -0.47842 | -0.58842 | -0.68842 | -0.76842 | -0.82842 | -0.86842 | -0.87842 | -0.88842 | -0.88842 | -0.88842 | -0.88842 | -0.88842 | -0.90842 | -0.92842 | -0.96842 | -1.0184 | -1.0784 | -1.1484 | -1.2284 | -1.3084 | -1.3884 | -1.4584 | -1.5184 | -1.5584 | -1.5784 | -1.5684 | -1.5284 | -1.4684 | -1.3984 | -1.3184 | -1.2384 | -1.1684 | -1.1084 | -1.0484 | -0.99842 | -0.94842 | -0.88842 | -0.82842 | -0.77842 | -0.72842 | -0.68842 | -0.65842 | -0.63842 | -0.63842 | -0.63842 | -0.64842 | -0.66842 | -0.68842 | -0.70842 | -0.71842 | -0.72842 | -0.73842 | -0.73842 | -0.73842 | -0.74842 | -0.76842 | -0.78842 | -0.81842 | -0.85842 | -0.90842 | -0.96842 | -1.0284 | -1.0984 | -1.1784 | -1.2584 | -1.3284 | -1.4084 | -1.4884 | -1.5484 | -1.6084 | -1.6684 | -1.7184 | -1.7584 | -1.7884 | -1.8184 | -1.8484 | -1.8584 | -1.8684 | -1.8584 | -1.8384 | -1.7984 | -1.7484 | -1.6884 | -1.6184 | -1.5384 | -1.4584 | -1.3784 | -1.2884 | -1.2184 | -1.1484 | -1.0784 | -1.0184 | -0.95842 | -0.89842 | -0.83842 | -0.77842 | -0.72842 | -0.67842 | -0.62842 | -0.60842 | -0.58842 | -0.59842 | -0.61842 | -0.65842 | -0.70842 | -0.76842 | -0.82842 | -0.89842 | -0.96842 | -1.0384 | -1.1084 | -1.1784 | -1.2484 | -1.3184 | -1.3784 | -1.4384 | -1.4884 | -1.5484 | -1.5984 | -1.6384 | -1.6884 | -1.7284 | -1.7684 | -1.8084 | -1.8384 | -1.8584 | -1.8684 | -1.8684 | -1.8584 | -1.8384 | -1.8084 | -1.7684 | -1.7184 | -1.6584 | -1.5884 | -1.5284 | -1.4584 | -1.3784 | -1.3084 | -1.2484 | -1.1784 | -1.1184 | -1.0684 | -1.0284 | -0.80842 | -1.0184 | -1.4284 | -1.8284 | -2.0284 | -2.0684 | -1.8984 | -1.6584 | -1.5184 | -1.6184 | -1.9384 | -2.5284 | -3.4184 | -4.8884 | -7.1084 | -10.2084 | -14.2284 | -18.8484 | -23.6484 | -28.0384 | -31.3784 | -33.6784 | -34.9384 | -35.4284 | -35.7284 | -36.0484 | -36.2284 | -36.0584 | -35.8884 | -35.8684 | -35.8084 | -35.3684 | -34.6284 | -34.0684 | -33.8984 | -33.8584 | -33.6384 | -33.2884 | -33.0684 | -33.0784 | -33.0784 | -32.8884 | -32.5484 | -32.3384 | -32.3584 | -32.4484 | -32.3984 | -32.2084 | -32.0684 | -32.0284 | -31.9284 | -31.5484 | -30.9884 | -30.4384 | -29.9984 | -29.6184 | -29.1684 | -28.7284 | -28.4384 | -28.3284 | -28.2684 | -28.0684 | -27.8084 | -27.6084 | -27.4884 | -27.3484 | -27.0484 | -26.5684 | -26.0484 | -25.5984 | -25.2684 | -25.0784 | -25.0584 | -25.2184 | -25.4984 | -25.7684 | -25.8884
GN TV-Streamer+ | MoorMoerDUO | 24 kHz | GN TV-Streamer+ 24 kHz - MoorMoerDUO | -21.7401 | -18.9901 | -16.2101 | -18.8301 | -18.2001 | -16.3201 | -16.1101 | -14.6301 | -14.4201 | -13.1601 | -11.6501 | -11.3901 | -11.2901 | -10.4901 | -10.2701 | -10.4201 | -9.9001 | -9.1501 | -8.8701 | -8.7001 | -8.1401 | -6.4801 | -6.6001 | -6.8301 | -6.1001 | -5.9701 | -6.0001 | -6.2001 | -6.0601 | -5.3001 | -4.9601 | -4.9801 | -5.0701 | -4.6801 | -4.3501 | -4.0501 | -3.9501 | -3.9901 | -3.9801 | -4.2901 | -4.2101 | -3.9001 | -3.7401 | -3.6701 | -3.5201 | -3.4601 | -3.4401 | -3.3701 | -3.1701 | -2.8701 | -2.7501 | -2.8301 | -2.8001 | -2.6401 | -2.5001 | -2.3401 | -2.2201 | -2.1901 | -2.3301 | -2.5201 | -2.6501 | -2.7401 | -2.7801 | -2.6901 | -2.4501 | -2.1901 | -1.8801 | -1.7301 | -1.7001 | -1.7201 | -1.7801 | -1.8301 | -1.8601 | -1.8701 | -1.8001 | -1.6401 | -1.4401 | -1.2901 | -1.2801 | -1.2701 | -1.1801 | -1.1501 | -1.2401 | -1.3601 | -1.4801 | -1.5901 | -1.6901 | -1.7401 | -1.6801 | -1.6101 | -1.4801 | -1.3101 | -1.2001 | -1.2001 | -1.2701 | -1.3501 | -1.4301 | -1.4601 | -1.3901 | -1.2501 | -1.1301 | -1.0501 | -0.96011 | -0.84011 | -0.79011 | -0.85011 | -0.98011 | -1.0601 | -1.0901 | -1.0901 | -1.0901 | -1.1001 | -1.0701 | -1.0201 | -0.96011 | -0.92011 | -0.90011 | -0.89011 | -0.90011 | -0.92011 | -0.93011 | -0.94011 | -0.94011 | -0.92011 | -0.86011 | -0.78011 | -0.68011 | -0.59011 | -0.50011 | -0.44011 | -0.42011 | -0.44011 | -0.48011 | -0.57011 | -0.67011 | -0.74011 | -0.72011 | -0.62011 | -0.60011 | -0.59011 | -0.64011 | -0.69011 | -0.67011 | -0.61011 | -0.50011 | -0.42011 | -0.40011 | -0.39011 | -0.37011 | -0.34011 | -0.32011 | -0.31011 | -0.36011 | -0.47011 | -0.60011 | -0.66011 | -0.63011 | -0.54011 | -0.48011 | -0.45011 | -0.39011 | -0.30011 | -0.22011 | -0.11011 | 0.0098913 | 0.099891 | 0.10989 | 0.029891 | -0.12011 | -0.23011 | -0.28011 | -0.31011 | -0.32011 | -0.34011 | -0.34011 | -0.31011 | -0.26011 | -0.20011 | -0.14011 | -0.11011 | -0.080109 | -0.050109 | -0.020109 | -0.010109 | -0.030109 | -0.080109 | -0.13011 | -0.17011 | -0.19011 | -0.19011 | -0.18011 | -0.17011 | -0.18011 | -0.20011 | -0.21011 | -0.20011 | -0.14011 | -0.070109 | -0.0001087 | 0.039891 | 0.069891 | 0.079891 | 0.079891 | 0.059891 | -0.010109 | 0.029891 | 0.10989 | 0.14989 | 0.15989 | 0.18989 | 0.22989 | 0.25989 | 0.25989 | 0.29989 | 0.33989 | 0.26989 | 0.16989 | 0.10989 | 0.13989 | 0.18989 | 0.22989 | 0.23989 | 0.22989 | 0.20989 | 0.16989 | 0.079891 | -0.030109 | -0.10011 | -0.12011 | -0.050109 | 0.039891 | 0.10989 | 0.10989 | 0.059891 | 0.019891 | 0.0098913 | 0.0098913 | 0.0098913 | 0.0098913 | 0.049891 | 0.10989 | 0.14989 | 0.17989 | 0.20989 | 0.22989 | 0.24989 | 0.24989 | 0.21989 | 0.12989 | 0.019891 | -0.060109 | -0.080109 | -0.040109 | 0.019891 | 0.059891 | 0.079891 | 0.079891 | 0.099891 | 0.15989 | 0.22989 | 0.27989 | 0.30989 | 0.29989 | 0.25989 | 0.20989 | 0.13989 | 0.089891 | 0.039891 | -0.010109 | -0.060109 | -0.10011 | -0.11011 | -0.11011 | -0.090109 | -0.060109 | -0.030109 | -0.010109 | -0.020109 | -0.030109 | 0.069891 | 0.18989 | 0.30989 | 0.31989 | 0.22989 | 0.089891 | 0.0098913 | 0.0098913 | 0.049891 | 0.13989 | 0.23989 | 0.28989 | 0.23989 | 0.12989 | 0.029891 | -0.050109 | -0.12011 | -0.17011 | -0.16011 | -0.11011 | -0.070109 | -0.0001087 | 0.069891 | 0.11989 | 0.13989 | 0.10989 | 0.069891 | 0.069891 | 0.099891 | 0.11989 | 0.13989 | 0.12989 | 0.10989 | 0.079891 | 0.039891 | 0.0098913 | 0.0098913 | 0.0098913 | 0.039891 | 0.049891 | 0.069891 | 0.089891 | 0.12989 | 0.15989 | 0.19989 | 0.22989 | 0.23989 | 0.25989 | 0.26989 | 0.24989 | 0.20989 | 0.14989 | 0.099891 | 0.079891 | 0.099891 | 0.13989 | 0.19989 | 0.22989 | 0.20989 | 0.17989 | 0.13989 | 0.10989 | 0.089891 | 0.089891 | 0.079891 | 0.069891 | 0.069891 | 0.069891 | 0.089891 | 0.10989 | 0.12989 | 0.14989 | 0.14989 | 0.12989 | 0.099891 | 0.069891 | 0.049891 | 0.039891 | 0.029891 | 0.019891 | -0.0001087 | -0.020109 | -0.050109 | -0.070109 | -0.090109 | -0.13011 | -0.15011 | -0.16011 | -0.16011 | -0.14011 | -0.11011 | -0.080109 | -0.040109 | -0.010109 | -0.0001087 | -0.0001087 | -0.010109 | -0.010109 | -0.010109 | -0.010109 | -0.010109 | -0.030109 | -0.050109 | -0.070109 | -0.10011 | -0.12011 | -0.12011 | -0.12011 | -0.10011 | -0.080109 | -0.060109 | -0.050109 | -0.070109 | -0.10011 | -0.13011 | -0.16011 | -0.17011 | -0.17011 | -0.16011 | -0.15011 | -0.13011 | -0.11011 | -0.10011 | -0.090109 | -0.10011 | -0.11011 | -0.11011 | -0.11011 | -0.11011 | -0.10011 | -0.10011 | -0.090109 | -0.080109 | -0.070109 | -0.070109 | -0.080109 | -0.10011 | -0.12011 | -0.14011 | -0.15011 | -0.15011 | -0.15011 | -0.14011 | -0.13011 | -0.14011 | -0.15011 | -0.16011 | -0.18011 | -0.21011 | -0.23011 | -0.24011 | -0.24011 | -0.23011 | -0.21011 | -0.18011 | -0.14011 | -0.11011 | -0.080109 | -0.070109 | -0.070109 | -0.12011 | -0.26011 | -0.34011 | -0.32011 | -0.29011 | -0.26011 | -0.29011 | -0.34011 | -0.38011 | -0.33011 | -0.25011 | -0.22011 | -0.21011 | -0.20011 | -0.25011 | -0.35011 | -0.38011 | -0.31011 | -0.28011 | -0.32011 | -0.33011 | -0.28011 | -0.24011 | -0.27011 | -0.36011 | -0.46011 | -0.51011 | -0.51011 | -0.44011 | -0.36011 | -0.30011 | -0.24011 | -0.16011 | -0.070109 | -0.020109 | -0.010109 | -0.040109 | -0.10011 | -0.14011 | -0.16011 | -0.18011 | -0.20011 | -0.19011 | -0.16011 | -0.13011 | -0.12011 | -0.15011 | -0.17011 | -0.19011 | -0.18011 | -0.17011 | -0.18011 | -0.18011 | -0.19011 | -0.21011 | -0.24011 | -0.28011 | -0.32011 | -0.37011 | -0.41011 | -0.45011 | -0.46011 | -0.42011 | -0.37011 | -0.33011 | -0.31011 | -0.33011 | -0.38011 | -0.45011 | -0.51011 | -0.55011 | -0.57011 | -0.60011 | -0.64011 | -0.67011 | -0.69011 | -0.67011 | -0.62011 | -0.58011 | -0.54011 | -0.51011 | -0.47011 | -0.43011 | -0.39011 | -0.36011 | -0.34011 | -0.33011 | -0.34011 | -0.36011 | -0.39011 | -0.41011 | -0.42011 | -0.42011 | -0.41011 | -0.39011 | -0.38011 | -0.39011 | -0.42011 | -0.47011 | -0.51011 | -0.53011 | -0.54011 | -0.54011 | -0.53011 | -0.51011 | -0.49011 | -0.47011 | -0.46011 | -0.47011 | -0.49011 | -0.52011 | -0.53011 | -0.52011 | -0.50011 | -0.48011 | -0.46011 | -0.45011 | -0.45011 | -0.45011 | -0.45011 | -0.45011 | -0.47011 | -0.50011 | -0.52011 | -0.54011 | -0.55011 | -0.57011 | -0.59011 | -0.61011 | -0.63011 | -0.65011 | -0.66011 | -0.65011 | -0.64011 | -0.62011 | -0.61011 | -0.61011 | -0.63011 | -0.66011 | -0.70011 | -0.75011 | -0.80011 | -0.85011 | -0.89011 | -0.92011 | -0.96011 | -0.98011 | -1.0001 | -0.99011 | -0.97011 | -0.92011 | -0.86011 | -0.78011 | -0.71011 | -0.63011 | -0.57011 | -0.52011 | -0.49011 | -0.48011 | -0.50011 | -0.53011 | -0.58011 | -0.64011 | -0.69011 | -0.75011 | -0.81011 | -0.88011 | -0.95011 | -1.0101 | -1.0701 | -1.1201 | -1.1401 | -1.1501 | -1.1301 | -1.1001 | -1.0601 | -1.0301 | -1.0001 | -0.99011 | -0.99011 | -0.99011 | -0.98011 | -0.98011 | -0.98011 | -0.98011 | -1.0001 | -1.0201 | -1.0501 | -1.0901 | -1.1301 | -1.1701 | -1.2101 | -1.2301 | -1.2401 | -1.2401 | -1.2301 | -1.2001 | -1.1501 | -1.1001 | -1.0401 | -0.98011 | -0.92011 | -0.87011 | -0.83011 | -0.79011 | -0.77011 | -0.76011 | -0.76011 | -0.78011 | -0.80011 | -0.83011 | -0.87011 | -0.91011 | -0.95011 | -0.99011 | -1.0301 | -1.0601 | -1.0801 | -1.1001 | -1.1101 | -1.1101 | -1.1101 | -1.1001 | -1.0901 | -1.0701 | -1.0501 | -1.0201 | -0.99011 | -0.96011 | -0.93011 | -0.90011 | -0.87011 | -0.85011 | -0.84011 | -0.84011 | -0.85011 | -0.87011 | -0.89011 | -0.91011 | -0.93011 | -0.94011 | -0.95011 | -0.96011 | -0.97011 | -0.97011 | -0.98011 | -0.99011 | -1.0001 | -1.0201 | -1.0401 | -1.0601 | -1.0801 | -1.1001 | -1.1201 | -1.1401 | -1.1701 | -1.2001 | -1.2301 | -1.2701 | -1.3101 | -1.3501 | -1.3901 | -1.4201 | -1.4401 | -1.4601 | -1.4701 | -1.4701 | -1.4701 | -1.4701 | -1.4601 | -1.4401 | -1.4301 | -1.4001 | -1.3801 | -1.3501 | -1.3201 | -1.3001 | -1.2701 | -1.2501 | -1.2401 | -1.2201 | -1.2101 | -1.2001 | -1.2001 | -1.1901 | -1.1801 | -1.1801 | -1.1701 | -1.1701 | -1.1601 | -1.1201 | -1.1001 | -1.2301 | -1.5301 | -2.0801 | -2.8601 | -3.9001 | -5.0601 | -6.5201 | -8.2101 | -10.1701 | -12.2201 | -14.1801 | -16.1701 | -18.2201 | -20.3401 | -22.3901 | -24.1101 | -25.6101 | -27.0801 | -28.5901 | -30.0301 | -31.3601 | -32.7101 | -34.2501 | -35.9201 | -37.6501 | -39.2701 | -40.7301 | -42.1201 | -43.4101 | -44.6501 | -46.0101 | -47.5201 | -48.9601 | -50.1801 | -51.1001 | -51.7301 | -52.1601 | -52.4201 | -52.5301 | -52.6001 | -52.7501 | -52.9601 | -53.1701 | -53.3201 | -53.3801 | -53.3901 | -53.4101 | -53.4201 | -53.3401 | -53.1201 | -52.8001 | -52.4701 | -52.2101 | -52.0201 | -51.8801 | -51.8001 | -51.7501 | -51.7401 | -51.7701 | -51.7601 | -51.7201 | -51.6401 | -51.5401 | -51.4501 | -51.4101 | -51.3801 | -51.3401 | -51.2701 | -51.1901 | -51.0701 | -50.9001 | -50.7101 | -50.5501 | -50.4501 | -50.4201
Arendi TV-Streamer | BettearRTX | 48 kHz | Arendi TV-Streamer 48 kHz HR - BettearRTX | -0.26016 | -0.11016 | -0.080163 | 0.009837 | -0.060163 | -0.10016 | 0.13984 | 0.029837 | -0.00016304 | -0.030163 | -0.030163 | 0.029837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.14984 | 0.11984 | 0.14984 | 0.17984 | 0.17984 | 0.069837 | -0.030163 | 0.089837 | 0.15984 | 0.15984 | 0.17984 | 0.22984 | 0.24984 | 0.22984 | 0.16984 | 0.11984 | 0.12984 | 0.13984 | 0.12984 | 0.16984 | 0.17984 | 0.14984 | 0.099837 | 0.039837 | -0.020163 | -0.060163 | -0.060163 | -0.060163 | -0.050163 | -0.030163 | -0.010163 | 0.039837 | 0.029837 | -0.020163 | 0.009837 | 0.069837 | 0.059837 | 0.009837 | 0.019837 | 0.079837 | 0.11984 | 0.12984 | 0.099837 | 0.089837 | 0.079837 | 0.11984 | 0.13984 | 0.16984 | 0.18984 | 0.20984 | 0.21984 | 0.20984 | 0.18984 | 0.18984 | 0.19984 | 0.19984 | 0.18984 | 0.16984 | 0.18984 | 0.21984 | 0.18984 | 0.14984 | 0.10984 | 0.089837 | 0.099837 | 0.11984 | 0.15984 | 0.19984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.19984 | 0.16984 | 0.12984 | 0.099837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.10984 | 0.099837 | 0.099837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.12984 | 0.13984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.099837 | 0.079837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.10984 | 0.11984 | 0.12984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.099837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.11984 | 0.13984 | 0.16984 | 0.18984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.18984 | 0.17984 | 0.15984 | 0.13984 | 0.11984 | 0.089837 | 0.089837 | 0.10984 | 0.13984 | 0.15984 | 0.17984 | 0.19984 | 0.18984 | 0.13984 | 0.089837 | 0.059837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.069837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.10984 | 0.12984 | 0.13984 | 0.13984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.11984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.099837 | 0.089837 | 0.089837 | 0.089837 | 0.079837 | 0.049837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.039837 | 0.059837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.089837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.10984 | 0.13984 | 0.14984 | 0.15984 | 0.15984 | 0.15984 | 0.15984 | 0.14984 | 0.14984 | 0.14984 | 0.13984 | 0.11984 | 0.099837 | 0.079837 | 0.059837 | 0.059837 | 0.059837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.099837 | 0.069837 | 0.029837 | 0.019837 | 0.049837 | 0.089837 | 0.10984 | 0.12984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.11984 | 0.12984 | 0.10984 | 0.089837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.089837 | 0.059837 | 0.039837 | 0.019837 | 0.009837 | 0.009837 | 0.029837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.059837 | 0.049837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.049837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.10984 | 0.11984 | 0.12984 | 0.11984 | 0.099837 | 0.079837 | 0.059837 | 0.039837 | 0.029837 | 0.019837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.049837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.059837 | 0.049837 | 0.029837 | 0.019837 | 0.019837 | 0.019837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.059837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.089837 | 0.059837 | 0.039837 | 0.019837 | 0.029837 | 0.059837 | 0.089837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.099837 | 0.089837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.059837 | 0.059837 | 0.049837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.049837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.089837 | 0.089837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.10984 | 0.099837 | 0.099837 | 0.10984 | 0.12984 | 0.13984 | 0.11984 | 0.089837 | 0.069837 | 0.049837 | 0.039837 | 0.029837 | 0.039837 | 0.039837 | 0.049837 | 0.059837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.059837 | 0.039837 | 0.019837 | -0.010163 | -0.030163 | -0.030163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.030163 | -0.030163 | -0.010163 | 0.009837 | 0.039837 | 0.059837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.079837 | 0.069837 | 0.039837 | 0.019837 | -0.00016304 | -0.020163 | -0.030163 | -0.040163 | -0.040163 | -0.040163 | -0.030163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.030163 | -0.030163 | -0.040163 | -0.050163 | -0.050163 | -0.050163 | -0.050163 | -0.040163 | -0.020163 | -0.00016304 | 0.009837 | 0.019837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.039837 | 0.039837 | 0.029837 | 0.019837 | 0.009837 | -0.010163 | -0.020163 | -0.020163 | -0.030163 | -0.030163 | -0.040163 | -0.050163 | -0.050163 | -0.060163 | -0.060163 | -0.070163 | -0.080163 | -0.080163 | -0.080163 | -0.080163 | -0.070163 | -0.070163 | -0.060163 | -0.060163 | -0.050163 | -0.050163 | -0.050163 | -0.060163 | -0.060163 | -0.070163 | -0.070163 | -0.070163 | -0.080163 | -0.080163 | -0.090163 | -0.10016 | -0.11016 | -0.12016 | -0.13016 | -0.13016 | -0.14016 | -0.14016 | -0.14016 | -0.13016 | -0.13016 | -0.12016 | -0.11016 | -0.11016 | -0.10016 | -0.10016 | -0.090163 | -0.080163 | -0.080163 | -0.070163 | -0.070163 | -0.070163 | -0.10016 | -0.23016 | -0.24016 | -0.22016 | -0.20016 | -0.19016 | -0.19016 | -0.18016 | -0.15016 | -0.15016 | -0.16016 | -0.22016 | -0.34016 | -0.41016 | -0.43016 | -0.44016 | -0.44016 | -0.45016 | -0.44016 | -0.42016 | -0.40016 | -0.39016 | -0.40016 | -0.41016 | -0.38016 | -0.35016 | -0.34016 | -0.33016 | -0.33016 | -0.34016 | -0.34016 | -0.31016 | -0.27016 | -0.21016 | -0.16016 | -0.14016 | -0.16016 | -0.19016 | -0.24016 | -0.28016 | -0.32016 | -0.33016 | -0.34016 | -0.36016 | -0.42016 | -0.49016 | -0.55016 | -0.60016 | -0.63016 | -0.65016 | -0.65016 | -0.63016 | -0.60016 | -0.57016 | -0.55016 | -0.53016 | -0.51016 | -0.50016 | -0.50016 | -0.51016 | -0.53016 | -0.54016 | -0.55016 | -0.56016 | -0.57016 | -0.60016 | -0.64016 | -0.67016 | -0.71016 | -0.75016 | -0.80016 | -0.83016 | -0.86016 | -0.88016 | -0.88016 | -0.86016 | -0.82016 | -0.76016 | -0.71016 | -0.66016 | -0.63016 | -0.63016 | -0.64016 | -0.65016 | -0.68016 | -0.72016 | -0.75016 | -0.77016 | -0.77016 | -0.76016 | -0.74016 | -0.72016 | -0.70016 | -0.67016 | -0.64016 | -0.61016 | -0.58016 | -0.55016 | -0.51016 | -0.49016 | -0.48016 | -0.48016 | -0.49016 | -0.52016 | -0.56016 | -0.60016 | -0.64016 | -0.65016 | -0.65016 | -0.63016 | -0.60016 | -0.55016 | -0.51016 | -0.48016 | -0.46016 | -0.45016 | -0.46016 | -0.46016 | -0.46016 | -0.45016 | -0.45016 | -0.45016 | -0.46016 | -0.48016 | -0.51016 | -0.53016 | -0.56016 | -0.58016 | -0.60016 | -0.62016 | -0.63016 | -0.62016 | -0.61016 | -0.59016 | -0.57016 | -0.55016 | -0.54016 | -0.52016 | -0.50016 | -0.48016 | -0.46016 | -0.45016 | -0.44016 | -0.44016 | -0.44016 | -0.44016 | -0.44016 | -0.43016 | -0.43016 | -0.43016 | -0.43016 | -0.43016 | -0.43016 | -0.44016 | -0.45016 | -0.47016 | -0.50016 | -0.52016 | -0.54016 | -0.55016 | -0.56016 | -0.56016 | -0.56016 | -0.56016 | -0.57016 | -0.57016 | -0.57016 | -0.57016 | -0.56016 | -0.56016 | -0.56016 | -0.56016 | -0.57016 | -0.59016 | -0.60016 | -0.62016 | -0.64016 | -0.65016 | -0.67016 | -0.68016 | -0.68016 | -0.68016 | -0.68016 | -0.68016 | -0.68016 | -0.68016 | -0.69016 | -0.70016 | -0.72016 | -0.73016 | -0.74016 | -0.74016 | -0.74016 | -0.74016 | -0.73016 | -0.71016 | -0.70016 | -0.68016 | -0.66016 | -0.63016 | -0.61016 | -0.58016 | -0.55016 | -0.53016 | -0.51016 | -0.49016 | -0.48016 | -0.47016 | -0.47016 | -0.48016 | -0.49016 | -0.50016 | -0.52016 | -0.54016 | -0.56016 | -0.57016 | -0.59016 | -0.60016 | -0.60016 | -0.61016 | -0.61016 | -0.61016 | -0.62016 | -0.63016 | -0.63016 | -0.64016 | -0.64016 | -0.64016 | -0.64016 | -0.63016 | -0.62016 | -0.60016 | -0.59016 | -0.58016 | -0.58016 | -0.57016 | -0.57016 | -0.58016 | -0.58016 | -0.58016 | -0.59016 | -0.60016 | -0.61016 | -0.62016 | -0.64016 | -0.65016 | -0.67016 | -0.68016 | -0.70016 | -0.71016 | -0.71016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.72016 | -0.73016 | -0.74016 | -0.75016 | -0.76016 | -0.77016 | -0.78016 | -0.78016 | -0.79016 | -0.79016 | -0.79016 | -0.79016 | -0.79016 | -0.78016 | -0.77016 | -0.77016 | -0.76016 | -0.74016 | -0.73016 | -0.71016 | -0.69016 | -0.67016 | -0.65016 | -0.63016 | -0.61016 | -0.59016 | -0.57016 | -0.54016 | -0.52016 | -0.32016 | -0.090163 | -0.080163 | -0.18016 | -0.31016 | -0.41016 | -0.46016 | -0.44016 | -0.38016 | -0.29016 | -0.27016 | -0.28016 | -0.29016 | -0.29016 | -0.31016 | -0.36016 | -0.42016 | -0.50016 | -0.57016 | -0.65016 | -0.73016 | -0.77016 | -0.77016 | -0.75016 | -0.72016 | -0.68016 | -0.64016 | -0.63016 | -0.57016 | -0.42016 | -0.28016 | -0.23016 | -0.24016 | -0.33016 | -0.46016 | -0.59016 | -0.72016 | -0.85016 | -0.93016 | -0.96016 | -1.0002 | -1.0502 | -1.0302 | -0.95016 | -0.81016 | -0.61016 | -0.41016 | -0.31016 | -0.31016 | -0.39016 | -0.48016 | -0.56016 | -0.61016 | -0.62016 | -0.62016 | -0.63016 | -0.66016 | -0.65016 | -0.59016 | -0.53016 | -0.48016 | -0.44016 | -0.39016 | -0.32016 | -0.26016 | -0.22016 | -0.23016 | -0.32016 | -0.51016 | -0.78016 | -1.0702 | -1.3902 | -1.7102 | -1.9802 | -2.2002 | -2.3502 | -2.4202
Arendi TV-Streamer | MoorMoerDUO | 48 kHz | Arendi TV-Streamer 48 kHz HR - MoorMoerDUO | -3.1626 | -2.9826 | -2.5426 | -2.4026 | -2.2026 | -1.9926 | -1.6426 | -1.5726 | -1.4226 | -1.2926 | -1.1626 | -1.0926 | -1.0026 | -0.89261 | -0.76261 | -0.73261 | -0.59261 | -0.55261 | -0.54261 | -0.62261 | -0.65261 | -0.47261 | -0.35261 | -0.35261 | -0.30261 | -0.23261 | -0.21261 | -0.24261 | -0.25261 | -0.24261 | -0.22261 | -0.21261 | -0.23261 | -0.18261 | -0.14261 | -0.13261 | -0.13261 | -0.15261 | -0.21261 | -0.26261 | -0.29261 | -0.32261 | -0.31261 | -0.29261 | -0.24261 | -0.17261 | -0.16261 | -0.19261 | -0.17261 | -0.14261 | -0.13261 | -0.15261 | -0.13261 | -0.092609 | -0.072609 | -0.072609 | -0.092609 | -0.092609 | -0.072609 | -0.022609 | 0.0073913 | 0.027391 | 0.047391 | 0.077391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.077391 | 0.087391 | 0.097391 | 0.087391 | 0.067391 | 0.057391 | 0.077391 | 0.097391 | 0.067391 | 0.037391 | -0.0026087 | -0.022609 | -0.022609 | -0.012609 | 0.0073913 | 0.027391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.057391 | 0.027391 | -0.0026087 | -0.022609 | -0.012609 | 0.0073913 | 0.027391 | 0.057391 | 0.077391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.067391 | 0.047391 | 0.027391 | 0.0073913 | 0.0073913 | 0.027391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.047391 | 0.047391 | 0.037391 | 0.017391 | 0.0073913 | -0.0026087 | 0.0073913 | 0.017391 | 0.037391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.077391 | 0.087391 | 0.077391 | 0.057391 | 0.037391 | 0.027391 | 0.027391 | 0.037391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.077391 | 0.097391 | 0.13739 | 0.15739 | 0.16739 | 0.15739 | 0.14739 | 0.12739 | 0.097391 | 0.057391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.047391 | 0.10739 | 0.13739 | 0.16739 | 0.18739 | 0.19739 | 0.15739 | 0.11739 | 0.077391 | 0.047391 | 0.037391 | 0.037391 | 0.047391 | 0.067391 | 0.087391 | 0.11739 | 0.13739 | 0.13739 | 0.12739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.11739 | 0.097391 | 0.077391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.047391 | 0.027391 | 0.027391 | 0.037391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.077391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.10739 | 0.12739 | 0.14739 | 0.16739 | 0.16739 | 0.15739 | 0.15739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.12739 | 0.097391 | 0.077391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.077391 | 0.087391 | 0.097391 | 0.10739 | 0.11739 | 0.12739 | 0.13739 | 0.12739 | 0.10739 | 0.10739 | 0.097391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.10739 | 0.12739 | 0.13739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.13739 | 0.10739 | 0.097391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.097391 | 0.10739 | 0.11739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.10739 | 0.077391 | 0.047391 | 0.017391 | -0.0026087 | -0.012609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.0026087 | 0.027391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.047391 | 0.047391 | 0.047391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.077391 | 0.097391 | 0.10739 | 0.12739 | 0.13739 | 0.12739 | 0.11739 | 0.087391 | 0.077391 | 0.067391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.077391 | 0.097391 | 0.10739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.10739 | 0.10739 | 0.10739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.087391 | 0.087391 | 0.097391 | 0.10739 | 0.10739 | 0.097391 | 0.097391 | 0.087391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.077391 | 0.10739 | 0.11739 | 0.13739 | 0.14739 | 0.13739 | 0.11739 | 0.087391 | 0.067391 | 0.037391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.027391 | 0.037391 | 0.037391 | 0.027391 | 0.037391 | 0.027391 | 0.0073913 | -0.0026087 | -0.0026087 | 0.017391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.067391 | 0.057391 | 0.047391 | 0.037391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.027391 | 0.067391 | 0.087391 | 0.097391 | 0.077391 | 0.057391 | 0.047391 | 0.037391 | 0.037391 | 0.037391 | 0.047391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.067391 | 0.077391 | 0.067391 | 0.047391 | 0.017391 | -0.012609 | -0.032609 | -0.042609 | -0.052609 | -0.052609 | -0.062609 | -0.062609 | -0.072609 | -0.062609 | -0.052609 | -0.042609 | -0.022609 | -0.0026087 | 0.0073913 | 0.017391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.0073913 | -0.0026087 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | 0.0073913 | 0.017391 | 0.027391 | 0.037391 | 0.037391 | 0.027391 | 0.017391 | -0.0026087 | -0.022609 | -0.032609 | -0.042609 | -0.042609 | -0.042609 | -0.032609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.0026087 | -0.0026087 | -0.012609 | -0.012609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.012609 | -0.0026087 | -0.0026087 | -0.0026087 | -0.012609 | -0.012609 | -0.032609 | -0.042609 | -0.062609 | -0.082609 | -0.092609 | -0.11261 | -0.11261 | -0.11261 | -0.11261 | -0.10261 | -0.10261 | -0.092609 | -0.082609 | -0.082609 | -0.092609 | -0.10261 | -0.11261 | -0.12261 | -0.13261 | -0.14261 | -0.15261 | -0.16261 | -0.16261 | -0.17261 | -0.16261 | -0.16261 | -0.15261 | -0.14261 | -0.13261 | -0.11261 | -0.10261 | -0.092609 | -0.082609 | -0.082609 | -0.072609 | -0.072609 | -0.082609 | -0.11261 | -0.15261 | -0.16261 | -0.17261 | -0.12261 | -0.062609 | -0.062609 | -0.092609 | -0.12261 | -0.10261 | -0.042609 | 0.0073913 | 0.057391 | 0.027391 | -0.082609 | -0.20261 | -0.25261 | -0.27261 | -0.26261 | -0.26261 | -0.24261 | -0.19261 | -0.17261 | -0.17261 | -0.18261 | -0.16261 | -0.10261 | -0.042609 | -0.012609 | -0.0026087 | -0.022609 | -0.052609 | -0.072609 | -0.082609 | -0.082609 | -0.082609 | -0.092609 | -0.14261 | -0.20261 | -0.27261 | -0.33261 | -0.39261 | -0.42261 | -0.45261 | -0.47261 | -0.49261 | -0.50261 | -0.49261 | -0.48261 | -0.47261 | -0.47261 | -0.48261 | -0.48261 | -0.47261 | -0.46261 | -0.48261 | -0.48261 | -0.47261 | -0.45261 | -0.42261 | -0.40261 | -0.37261 | -0.34261 | -0.32261 | -0.30261 | -0.29261 | -0.29261 | -0.30261 | -0.32261 | -0.33261 | -0.35261 | -0.38261 | -0.40261 | -0.42261 | -0.44261 | -0.47261 | -0.50261 | -0.53261 | -0.57261 | -0.58261 | -0.58261 | -0.58261 | -0.56261 | -0.56261 | -0.57261 | -0.59261 | -0.60261 | -0.60261 | -0.58261 | -0.54261 | -0.51261 | -0.48261 | -0.45261 | -0.42261 | -0.39261 | -0.35261 | -0.32261 | -0.29261 | -0.28261 | -0.28261 | -0.30261 | -0.33261 | -0.37261 | -0.40261 | -0.43261 | -0.46261 | -0.50261 | -0.54261 | -0.58261 | -0.61261 | -0.66261 | -0.70261 | -0.73261 | -0.75261 | -0.76261 | -0.75261 | -0.73261 | -0.70261 | -0.66261 | -0.63261 | -0.60261 | -0.57261 | -0.56261 | -0.55261 | -0.55261 | -0.55261 | -0.55261 | -0.56261 | -0.56261 | -0.56261 | -0.57261 | -0.57261 | -0.57261 | -0.58261 | -0.60261 | -0.61261 | -0.63261 | -0.64261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.64261 | -0.65261 | -0.67261 | -0.67261 | -0.66261 | -0.64261 | -0.61261 | -0.57261 | -0.54261 | -0.51261 | -0.48261 | -0.47261 | -0.46261 | -0.46261 | -0.47261 | -0.49261 | -0.52261 | -0.55261 | -0.58261 | -0.61261 | -0.62261 | -0.64261 | -0.64261 | -0.65261 | -0.66261 | -0.68261 | -0.69261 | -0.70261 | -0.72261 | -0.73261 | -0.73261 | -0.74261 | -0.73261 | -0.73261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.73261 | -0.74261 | -0.75261 | -0.75261 | -0.75261 | -0.74261 | -0.73261 | -0.71261 | -0.69261 | -0.68261 | -0.67261 | -0.66261 | -0.66261 | -0.67261 | -0.68261 | -0.69261 | -0.70261 | -0.71261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.72261 | -0.71261 | -0.71261 | -0.70261 | -0.69261 | -0.68261 | -0.67261 | -0.67261 | -0.66261 | -0.65261 | -0.65261 | -0.64261 | -0.64261 | -0.64261 | -0.65261 | -0.65261 | -0.66261 | -0.66261 | -0.66261 | -0.65261 | -0.65261 | -0.64261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.62261 | -0.62261 | -0.61261 | -0.61261 | -0.60261 | -0.60261 | -0.61261 | -0.61261 | -0.61261 | -0.62261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.62261 | -0.60261 | -0.58261 | -0.57261 | -0.55261 | -0.54261 | -0.54261 | -0.54261 | -0.55261 | -0.56261 | -0.58261 | -0.61261 | -0.64261 | -0.66261 | -0.69261 | -0.72261 | -0.75261 | -0.77261 | -0.80261 | -0.82261 | -0.84261 | -0.84261 | -0.84261 | -0.83261 | -0.81261 | -0.79261 | -0.75261 | -0.71261 | -0.67261 | -0.63261 | -0.59261 | -0.55261 | -0.53261 | -0.51261 | -0.50261 | -0.49261 | -0.50261 | -0.51261 | -0.52261 | -0.54261 | -0.56261 | -0.58261 | -0.61261 | -0.63261 | -0.65261 | -0.68261 | -0.70261 | -0.73261 | -0.75261 | -0.76261 | -0.86261 | -0.88261 | -0.81261 | -0.76261 | -0.76261 | -0.80261 | -0.88261 | -0.99261 | -1.0626 | -0.94261 | -0.74261 | -0.58261 | -0.49261 | -0.43261 | -0.44261 | -0.41261 | -0.37261 | -0.33261 | -0.42261 | -0.63261 | -0.83261 | -0.87261 | -0.87261 | -0.92261 | -1.0426 | -1.1626 | -1.2426 | -1.3026 | -1.3026 | -1.2126 | -1.0726 | -0.91261 | -0.76261 | -0.66261 | -0.63261 | -0.67261 | -0.75261 | -0.81261 | -0.88261 | -0.95261 | -0.98261 | -1.0026 | -1.0026 | -1.0326 | -1.1126 | -1.1926 | -1.2826 | -1.3726 | -1.3826 | -1.3526 | -1.3126 | -1.2726 | -1.2126 | -1.1426 | -1.0626 | -0.97261 | -0.91261 | -0.90261 | -0.97261 | -1.0726 | -1.1426 | -1.1526 | -1.1126 | -1.0226 | -0.89261 | -0.74261 | -0.60261 | -0.52261 | -0.54261 | -0.64261 | -0.76261 | -0.89261 | -1.0126 | -1.1326 | -1.2626 | -1.3726 | -1.4426
Arendi TV-Streamer | BettearRTX | 48 kHz | Arendi TV-Streamer 48 kHz LL - BettearRTX | -1.9081 | 1.3719 | 1.1919 | 1.1719 | -1.0081 | -0.2781 | -1.2481 | -3.6881 | -2.5081 | -3.7981 | -4.5381 | -3.4581 | -1.0381 | -0.6681 | -0.9681 | -0.6381 | -0.1081 | 0.3319 | -1.9481 | -1.1881 | -0.038098 | 0.2119 | -0.2081 | -0.2381 | 0.5719 | 1.8219 | 1.6619 | 0.7919 | -0.2181 | -0.3481 | 0.3419 | 0.7719 | 0.6919 | 1.6519 | 1.6519 | 1.5019 | 1.4219 | 0.7419 | 0.4819 | 0.4119 | 0.7919 | 1.4019 | 1.6919 | 1.1819 | 0.091902 | -0.3681 | -0.7781 | -1.4381 | -1.6381 | -1.5881 | -1.4081 | -0.8781 | -0.1481 | 0.3319 | 0.5119 | 0.5019 | 0.4119 | 0.2819 | 0.3419 | 0.5119 | 0.3419 | 0.1219 | -0.1581 | -0.5181 | -0.4681 | 0.031902 | 0.6519 | 1.2719 | 1.4819 | 1.3319 | 0.8419 | 0.4419 | 0.1519 | -0.058098 | -0.1481 | -0.1981 | -0.2381 | -0.2581 | -0.2581 | -0.4181 | -0.6581 | -0.8481 | -0.7781 | -0.3781 | 0.1919 | 0.6119 | 0.8719 | 1.0319 | 1.0619 | 0.9919 | 0.9119 | 0.8419 | 0.7519 | 0.6819 | 0.6919 | 0.7819 | 0.8119 | 0.7619 | 0.6919 | 0.7919 | 0.8819 | 0.8819 | 0.7719 | 0.6119 | 0.4819 | 0.4019 | 0.3419 | 0.2419 | 0.071902 | -0.1281 | -0.2181 | -0.2181 | -0.1481 | -0.0080978 | 0.1619 | 0.3019 | 0.3319 | 0.2319 | 0.081902 | -0.068098 | -0.2381 | -0.4381 | -0.5881 | -0.6081 | -0.4581 | -0.1681 | 0.1719 | 0.4319 | 0.5719 | 0.5819 | 0.5019 | 0.3619 | 0.1919 | -0.2081 | -0.3981 | -0.4281 | -0.3681 | -0.078098 | 0.3019 | 0.5019 | 0.5919 | 0.7519 | 0.8519 | 0.8019 | 0.6419 | 0.3519 | 0.1619 | -0.1481 | -0.4681 | -0.4681 | -0.2781 | 0.071902 | 0.4219 | 0.4119 | 0.041902 | -0.4481 | -0.7881 | -0.9181 | -0.8581 | -0.6081 | -0.2581 | 0.011902 | 0.2319 | 0.3619 | 0.4019 | 0.3719 | 0.2919 | 0.2619 | 0.2919 | 0.3519 | 0.3719 | 0.3419 | 0.2919 | 0.2019 | 0.1019 | 0.031902 | -0.0080978 | -0.0080978 | 0.0019022 | -0.068098 | -0.1881 | -0.3081 | -0.3681 | -0.3481 | -0.2681 | -0.1681 | -0.098098 | -0.058098 | -0.058098 | -0.068098 | -0.098098 | -0.1381 | -0.1981 | -0.3581 | -0.6081 | -0.8381 | -0.9181 | -0.7781 | -0.4881 | -0.1781 | 0.061902 | 0.2119 | 0.2619 | 0.2519 | 0.2219 | 0.3619 | 0.5919 | 0.5819 | 0.3319 | 0.071902 | 0.031902 | 0.061902 | 0.081902 | 0.071902 | -0.058098 | -0.1981 | -0.3281 | -0.4581 | -0.5381 | -0.5181 | -0.4081 | -0.1781 | 0.1019 | 0.2619 | 0.3119 | 0.4219 | 0.4819 | 0.4519 | 0.3619 | 0.2619 | 0.1419 | -0.028098 | -0.1281 | -0.1381 | -0.1281 | -0.1181 | -0.1581 | -0.1981 | -0.1881 | -0.1381 | -0.088098 | -0.058098 | 0.0019022 | 0.071902 | 0.1519 | 0.1919 | 0.2119 | 0.2219 | 0.2019 | 0.1819 | 0.2019 | 0.2919 | 0.4719 | 0.6619 | 0.7919 | 0.8219 | 0.7319 | 0.5019 | 0.2319 | -0.048098 | -0.2681 | -0.4181 | -0.4981 | -0.5381 | -0.5481 | -0.5181 | -0.4681 | -0.4081 | -0.3681 | -0.3381 | -0.2981 | -0.2581 | -0.2181 | -0.1881 | -0.1681 | -0.1481 | -0.1481 | -0.018098 | 0.1419 | 0.3319 | 0.3919 | 0.3819 | 0.2919 | 0.2319 | 0.2419 | 0.2519 | 0.2219 | 0.1919 | 0.1819 | 0.2019 | 0.2119 | 0.1719 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1419 | 0.1219 | 0.091902 | 0.081902 | 0.1019 | 0.1119 | 0.1419 | 0.2019 | 0.2919 | 0.3619 | 0.3619 | 0.3019 | 0.2219 | 0.1819 | 0.1819 | 0.1719 | 0.1319 | 0.071902 | 0.011902 | -0.038098 | -0.078098 | -0.048098 | 0.041902 | 0.1319 | 0.2219 | 0.2619 | 0.2519 | 0.1919 | 0.1619 | 0.1819 | 0.2419 | 0.2719 | 0.2619 | 0.2519 | 0.2519 | 0.2319 | 0.2119 | 0.1819 | 0.1619 | 0.1519 | 0.1419 | 0.1019 | 0.051902 | 0.0019022 | -0.068098 | -0.1281 | -0.1781 | -0.1981 | -0.1981 | -0.1781 | -0.1581 | -0.1381 | -0.1281 | -0.1181 | -0.098098 | -0.068098 | -0.028098 | 0.011902 | 0.051902 | 0.071902 | 0.071902 | 0.071902 | 0.061902 | 0.061902 | 0.061902 | 0.071902 | 0.071902 | 0.051902 | 0.021902 | -0.018098 | -0.038098 | -0.038098 | -0.028098 | -0.0080978 | 0.011902 | 0.041902 | 0.071902 | 0.091902 | 0.091902 | 0.081902 | 0.071902 | 0.061902 | 0.041902 | 0.021902 | 0.011902 | -0.0080978 | -0.028098 | -0.058098 | -0.098098 | -0.1381 | -0.1781 | -0.2081 | -0.2281 | -0.2381 | -0.2281 | -0.2081 | -0.1781 | -0.1481 | -0.1081 | -0.078098 | -0.048098 | -0.018098 | 0.0019022 | 0.031902 | 0.051902 | 0.071902 | 0.091902 | 0.1119 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1119 | 0.091902 | 0.061902 | 0.021902 | -0.018098 | -0.058098 | -0.088098 | -0.1181 | -0.1381 | -0.1481 | -0.1581 | -0.1681 | -0.1681 | -0.1781 | -0.1781 | -0.1781 | -0.1781 | -0.1781 | -0.1781 | -0.1881 | -0.1881 | -0.1781 | -0.1681 | -0.1481 | -0.1281 | -0.1081 | -0.068098 | -0.038098 | 0.011902 | 0.051902 | 0.091902 | 0.1319 | 0.1619 | 0.1719 | 0.1719 | 0.091902 | -0.038098 | -0.2381 | -0.3581 | -0.3681 | -0.3081 | -0.2581 | -0.1881 | -0.1981 | -0.1781 | -0.1281 | -0.098098 | -0.078098 | -0.048098 | -0.018098 | 0.051902 | 0.061902 | 0.031902 | -0.018098 | -0.078098 | -0.1281 | -0.1381 | -0.1381 | -0.1181 | -0.028098 | 0.1019 | 0.1819 | 0.1819 | 0.1119 | -0.0080978 | -0.098098 | -0.1481 | -0.1981 | -0.2481 | -0.2881 | -0.2681 | -0.2081 | -0.1681 | -0.1981 | -0.2481 | -0.3081 | -0.3581 | -0.3881 | -0.3781 | -0.3581 | -0.3381 | -0.2881 | -0.2081 | -0.1381 | -0.078098 | -0.028098 | 0.041902 | 0.081902 | 0.081902 | 0.011902 | -0.088098 | -0.1781 | -0.2681 | -0.3481 | -0.4681 | -0.6081 | -0.7281 | -0.8181 | -0.8681 | -0.8981 | -0.9181 | -0.9081 | -0.8581 | -0.7781 | -0.6881 | -0.5781 | -0.4981 | -0.4281 | -0.3881 | -0.3781 | -0.4081 | -0.4681 | -0.5481 | -0.5881 | -0.5881 | -0.5581 | -0.5281 | -0.4781 | -0.4281 | -0.3881 | -0.3381 | -0.2981 | -0.2681 | -0.2581 | -0.2681 | -0.2881 | -0.3381 | -0.4181 | -0.5181 | -0.6081 | -0.6881 | -0.7381 | -0.7681 | -0.7581 | -0.7381 | -0.7281 | -0.7381 | -0.7581 | -0.7781 | -0.7581 | -0.7081 | -0.6381 | -0.5581 | -0.4881 | -0.4481 | -0.4381 | -0.4481 | -0.4481 | -0.4581 | -0.4481 | -0.4381 | -0.4181 | -0.3981 | -0.3981 | -0.4081 | -0.4481 | -0.4881 | -0.5281 | -0.5681 | -0.5981 | -0.6181 | -0.6181 | -0.6181 | -0.6081 | -0.5981 | -0.5781 | -0.5481 | -0.5381 | -0.5281 | -0.5381 | -0.5481 | -0.5581 | -0.5681 | -0.5781 | -0.5781 | -0.5981 | -0.6181 | -0.6481 | -0.6781 | -0.7081 | -0.7281 | -0.7381 | -0.7381 | -0.7481 | -0.7481 | -0.7381 | -0.7381 | -0.7381 | -0.7381 | -0.7281 | -0.7081 | -0.6881 | -0.6681 | -0.6381 | -0.6081 | -0.5781 | -0.5381 | -0.5081 | -0.4781 | -0.4581 | -0.4481 | -0.4581 | -0.4681 | -0.4981 | -0.5381 | -0.5881 | -0.6381 | -0.6881 | -0.7281 | -0.7681 | -0.7981 | -0.8181 | -0.8281 | -0.8381 | -0.8381 | -0.8381 | -0.8381 | -0.8381 | -0.8281 | -0.8181 | -0.8181 | -0.8081 | -0.7981 | -0.7981 | -0.8081 | -0.8181 | -0.8381 | -0.8681 | -0.8981 | -0.9281 | -0.9581 | -0.9881 | -1.0081 | -1.0181 | -1.0281 | -1.0381 | -1.0281 | -1.0281 | -1.0081 | -0.9881 | -0.9581 | -0.9081 | -0.8681 | -0.8181 | -0.7881 | -0.7581 | -0.7381 | -0.7281 | -0.7181 | -0.7081 | -0.6981 | -0.6881 | -0.6681 | -0.6581 | -0.6481 | -0.6481 | -0.6481 | -0.6481 | -0.6581 | -0.6581 | -0.6581 | -0.6481 | -0.6281 | -0.6081 | -0.5881 | -0.5681 | -0.5681 | -0.5681 | -0.5781 | -0.5981 | -0.6181 | -0.6481 | -0.6681 | -0.6781 | -0.6881 | -0.6781 | -0.6681 | -0.6481 | -0.6181 | -0.5881 | -0.5481 | -0.5081 | -0.4681 | -0.4281 | -0.3781 | -0.3381 | -0.2981 | -0.2581 | -0.2281 | -0.2081 | -0.1981 | -0.1981 | -0.2181 | -0.2381 | -0.2681 | -0.2981 | -0.3281 | -0.3681 | -0.3981 | -0.4281 | -0.4581 | -0.4881 | -0.5081 | -0.5381 | -0.5581 | -0.5781 | -0.5881 | -0.6081 | -0.6181 | -0.6281 | -0.6381 | -0.6481 | -0.6481 | -0.6381 | -0.6281 | -0.6081 | -0.5781 | -0.5481 | -0.5181 | -0.4781 | -0.4281 | -0.3881 | -0.3581 | -0.3181 | -0.2881 | -0.1181 | -0.038098 | -0.038098 | -0.1881 | -0.3881 | -0.4181 | -0.3281 | -0.3081 | -0.3081 | -0.2081 | 0.0019022 | 0.2919 | 0.6719 | 0.7719 | 0.6019 | 0.3019 | 0.011902 | -0.1981 | -0.2481 | -0.1981 | -0.1081 | -0.078098 | -0.1681 | -0.1381 | 0.0019022 | 0.041902 | -0.058098 | -0.2081 | -0.2681 | -0.2981 | -0.4081 | -0.4981 | -0.4981 | -0.3881 | -0.1981 | -0.078098 | -0.048098 | -0.058098 | -0.1481 | -0.2981 | -0.3981 | -0.3681 | -0.2681 | -0.1281 | -0.0080978 | 0.091902 | 0.1719 | 0.2519 | 0.3419 | 0.4619 | 0.5019 | 0.4519 | 0.3619 | 0.2819 | 0.1919 | 0.1119 | 0.041902 | -0.048098 | -0.1781 | -0.3681 | -0.5681 | -0.7281 | -0.8281 | -0.8581 | -0.8081 | -0.7481 | -0.6781 | -0.6381 | -0.6681 | -0.7481 | -0.8481 | -0.9781 | -1.1481 | -1.3681 | -1.5681 | -1.6981 | -1.7681
Arendi TV-Streamer | MoorMoerDUO | 48 kHz | Arendi TV-Streamer 48 kHz LL - MoorMoerDUO | -5.6264 | -1.8664 | -1.8664 | -1.9664 | -3.5464 | -2.6964 | -3.2364 | -5.4164 | -4.7264 | -5.1564 | -4.5664 | -3.7164 | -2.6664 | -2.4264 | -2.1064 | -1.7364 | -1.2764 | -0.91636 | -2.6864 | -1.6364 | -0.38636 | -0.096359 | -0.73636 | -0.78636 | 0.17364 | 1.1136 | 0.85364 | 0.22364 | -0.14636 | -0.41636 | -0.066359 | 0.13364 | -0.016359 | 0.91364 | 0.87364 | 0.62364 | 0.33364 | -0.076359 | -0.23636 | -0.43636 | -0.30636 | 0.12364 | 0.11364 | -0.63636 | -0.68636 | -0.59636 | -1.0364 | -1.6364 | -1.7664 | -1.5264 | -1.3564 | -1.0864 | -0.41636 | -0.0063587 | 0.043641 | 0.10364 | 0.23364 | -0.016359 | 0.023641 | 0.42364 | 0.74364 | 0.76364 | 0.42364 | -0.13636 | -0.52636 | -0.67636 | -0.49636 | -0.20636 | -0.13636 | -0.096359 | 0.043641 | 0.063641 | -0.056359 | -0.23636 | -0.076359 | 0.32364 | 0.68364 | 0.91364 | 0.96364 | 0.71364 | 0.37364 | 0.063641 | -0.046359 | -0.036359 | 0.0036413 | -0.046359 | -0.14636 | -0.19636 | -0.11636 | 0.0036413 | -0.036359 | -0.25636 | -0.47636 | -0.56636 | -0.54636 | -0.44636 | -0.34636 | -0.23636 | -0.12636 | -0.096359 | -0.11636 | -0.17636 | -0.24636 | -0.28636 | -0.27636 | -0.25636 | -0.22636 | -0.20636 | -0.18636 | -0.17636 | -0.056359 | 0.10364 | 0.20364 | 0.19364 | 0.083641 | -0.076359 | -0.17636 | -0.20636 | -0.20636 | -0.18636 | -0.19636 | -0.34636 | -0.59636 | -0.76636 | -0.78636 | -0.65636 | -0.40636 | -0.11636 | 0.15364 | 0.35364 | 0.46364 | 0.46364 | 0.37364 | -0.046359 | -0.39636 | -0.48636 | -0.39636 | -0.11636 | 0.27364 | 0.61364 | 0.78364 | 0.88364 | 0.92364 | 0.89364 | 0.79364 | 0.59364 | 0.49364 | 0.23364 | -0.21636 | -0.51636 | -0.51636 | -0.25636 | 0.043641 | -0.046359 | -0.50636 | -1.0764 | -1.4364 | -1.5364 | -1.3864 | -1.0264 | -0.55636 | -0.18636 | 0.10364 | 0.30364 | 0.39364 | 0.40364 | 0.36364 | 0.28364 | 0.29364 | 0.37364 | 0.43364 | 0.43364 | 0.39364 | 0.35364 | 0.32364 | 0.29364 | 0.26364 | 0.26364 | 0.26364 | 0.20364 | 0.083641 | -0.026359 | -0.086359 | -0.066359 | 0.0036413 | 0.083641 | 0.14364 | 0.15364 | 0.13364 | 0.083641 | 0.023641 | -0.026359 | -0.096359 | -0.21636 | -0.34636 | -0.43636 | -0.45636 | -0.38636 | -0.25636 | -0.15636 | -0.086359 | -0.046359 | -0.036359 | -0.046359 | 0.043641 | 0.25364 | 0.50364 | 0.52364 | 0.32364 | 0.10364 | 0.053641 | 0.073641 | 0.17364 | 0.21364 | 0.053641 | -0.11636 | -0.22636 | -0.30636 | -0.29636 | -0.20636 | -0.12636 | -0.0063587 | 0.14364 | 0.26364 | 0.26364 | 0.35364 | 0.42364 | 0.39364 | 0.26364 | 0.073641 | -0.13636 | -0.35636 | -0.47636 | -0.44636 | -0.34636 | -0.25636 | -0.22636 | -0.23636 | -0.17636 | -0.056359 | 0.063641 | 0.10364 | 0.083641 | 0.053641 | 0.043641 | 0.033641 | 0.063641 | 0.10364 | 0.093641 | 0.063641 | 0.083641 | 0.16364 | 0.33364 | 0.52364 | 0.64364 | 0.69364 | 0.63364 | 0.46364 | 0.23364 | 0.0036413 | -0.17636 | -0.27636 | -0.32636 | -0.34636 | -0.35636 | -0.35636 | -0.31636 | -0.27636 | -0.23636 | -0.20636 | -0.17636 | -0.16636 | -0.17636 | -0.20636 | -0.26636 | -0.33636 | -0.36636 | -0.20636 | 0.063641 | 0.33364 | 0.47364 | 0.46364 | 0.31364 | 0.15364 | 0.073641 | 0.043641 | 0.043641 | 0.053641 | 0.043641 | 0.063641 | 0.053641 | 0.023641 | 0.0036413 | 0.043641 | 0.083641 | 0.073641 | 0.043641 | 0.073641 | 0.14364 | 0.21364 | 0.27364 | 0.34364 | 0.43364 | 0.48364 | 0.46364 | 0.35364 | 0.19364 | 0.073641 | 0.033641 | 0.043641 | 0.053641 | 0.053641 | 0.043641 | 0.033641 | 0.033641 | 0.053641 | 0.12364 | 0.21364 | 0.30364 | 0.35364 | 0.32364 | 0.23364 | 0.15364 | 0.11364 | 0.11364 | 0.11364 | 0.10364 | 0.083641 | 0.073641 | 0.063641 | 0.033641 | -0.0063587 | -0.036359 | -0.076359 | -0.10636 | -0.14636 | -0.17636 | -0.20636 | -0.23636 | -0.26636 | -0.26636 | -0.24636 | -0.20636 | -0.15636 | -0.11636 | -0.096359 | -0.086359 | -0.076359 | -0.046359 | 0.0036413 | 0.073641 | 0.12364 | 0.16364 | 0.18364 | 0.18364 | 0.18364 | 0.20364 | 0.22364 | 0.25364 | 0.27364 | 0.26364 | 0.23364 | 0.19364 | 0.16364 | 0.16364 | 0.18364 | 0.21364 | 0.23364 | 0.24364 | 0.24364 | 0.23364 | 0.19364 | 0.14364 | 0.073641 | 0.013641 | -0.056359 | -0.10636 | -0.13636 | -0.15636 | -0.15636 | -0.14636 | -0.13636 | -0.13636 | -0.14636 | -0.16636 | -0.18636 | -0.20636 | -0.22636 | -0.23636 | -0.23636 | -0.21636 | -0.16636 | -0.11636 | -0.056359 | -0.0063587 | 0.033641 | 0.063641 | 0.093641 | 0.12364 | 0.13364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.13364 | 0.11364 | 0.093641 | 0.053641 | 0.023641 | -0.016359 | -0.056359 | -0.096359 | -0.13636 | -0.15636 | -0.16636 | -0.15636 | -0.14636 | -0.12636 | -0.11636 | -0.10636 | -0.096359 | -0.096359 | -0.10636 | -0.11636 | -0.13636 | -0.15636 | -0.17636 | -0.18636 | -0.17636 | -0.16636 | -0.15636 | -0.13636 | -0.11636 | -0.086359 | -0.056359 | -0.026359 | 0.0036413 | 0.033641 | 0.063641 | 0.083641 | 0.093641 | 0.073641 | -0.086359 | -0.29636 | -0.44636 | -0.45636 | -0.37636 | -0.20636 | -0.046359 | 0.013641 | 0.053641 | -0.076359 | -0.20636 | -0.28636 | -0.31636 | -0.30636 | -0.27636 | -0.29636 | -0.37636 | -0.43636 | -0.41636 | -0.42636 | -0.45636 | -0.50636 | -0.60636 | -0.67636 | -0.67636 | -0.64636 | -0.66636 | -0.68636 | -0.73636 | -0.73636 | -0.66636 | -0.56636 | -0.46636 | -0.40636 | -0.38636 | -0.37636 | -0.38636 | -0.38636 | -0.39636 | -0.40636 | -0.41636 | -0.41636 | -0.41636 | -0.38636 | -0.31636 | -0.25636 | -0.23636 | -0.28636 | -0.36636 | -0.41636 | -0.43636 | -0.46636 | -0.50636 | -0.52636 | -0.51636 | -0.47636 | -0.43636 | -0.38636 | -0.32636 | -0.30636 | -0.32636 | -0.39636 | -0.48636 | -0.57636 | -0.65636 | -0.70636 | -0.72636 | -0.72636 | -0.70636 | -0.67636 | -0.61636 | -0.56636 | -0.53636 | -0.54636 | -0.58636 | -0.66636 | -0.75636 | -0.82636 | -0.90636 | -0.97636 | -1.0264 | -1.0464 | -1.0364 | -1.0064 | -0.95636 | -0.90636 | -0.84636 | -0.77636 | -0.69636 | -0.62636 | -0.55636 | -0.52636 | -0.51636 | -0.53636 | -0.57636 | -0.61636 | -0.67636 | -0.72636 | -0.77636 | -0.82636 | -0.88636 | -0.94636 | -0.98636 | -0.99636 | -0.95636 | -0.87636 | -0.77636 | -0.66636 | -0.55636 | -0.47636 | -0.40636 | -0.36636 | -0.32636 | -0.30636 | -0.30636 | -0.31636 | -0.34636 | -0.38636 | -0.44636 | -0.49636 | -0.55636 | -0.59636 | -0.60636 | -0.59636 | -0.57636 | -0.54636 | -0.52636 | -0.51636 | -0.51636 | -0.54636 | -0.60636 | -0.67636 | -0.74636 | -0.81636 | -0.89636 | -0.95636 | -1.0164 | -1.0564 | -1.0664 | -1.0664 | -1.0564 | -1.0464 | -1.0264 | -0.98636 | -0.93636 | -0.86636 | -0.78636 | -0.70636 | -0.63636 | -0.55636 | -0.49636 | -0.45636 | -0.42636 | -0.42636 | -0.43636 | -0.46636 | -0.48636 | -0.50636 | -0.51636 | -0.52636 | -0.51636 | -0.50636 | -0.48636 | -0.48636 | -0.48636 | -0.51636 | -0.56636 | -0.61636 | -0.67636 | -0.72636 | -0.76636 | -0.80636 | -0.84636 | -0.88636 | -0.92636 | -0.96636 | -0.99636 | -1.0164 | -1.0164 | -1.0064 | -0.97636 | -0.93636 | -0.89636 | -0.85636 | -0.82636 | -0.80636 | -0.78636 | -0.76636 | -0.74636 | -0.74636 | -0.73636 | -0.73636 | -0.74636 | -0.74636 | -0.75636 | -0.75636 | -0.76636 | -0.77636 | -0.79636 | -0.81636 | -0.82636 | -0.83636 | -0.84636 | -0.84636 | -0.84636 | -0.85636 | -0.85636 | -0.86636 | -0.88636 | -0.89636 | -0.91636 | -0.93636 | -0.94636 | -0.95636 | -0.97636 | -0.98636 | -0.99636 | -1.0064 | -1.0164 | -1.0364 | -1.0564 | -1.0764 | -1.1064 | -1.1264 | -1.1364 | -1.1464 | -1.1464 | -1.1364 | -1.1164 | -1.0864 | -1.0464 | -1.0064 | -0.95636 | -0.89636 | -0.83636 | -0.78636 | -0.72636 | -0.67636 | -0.62636 | -0.57636 | -0.53636 | -0.48636 | -0.44636 | -0.40636 | -0.36636 | -0.34636 | -0.32636 | -0.31636 | -0.31636 | -0.31636 | -0.32636 | -0.33636 | -0.34636 | -0.35636 | -0.37636 | -0.39636 | -0.41636 | -0.44636 | -0.46636 | -0.50636 | -0.54636 | -0.58636 | -0.63636 | -0.69636 | -0.75636 | -0.81636 | -0.87636 | -0.93636 | -0.98636 | -1.0464 | -1.0964 | -1.1464 | -1.1864 | -1.2364 | -1.2764 | -1.3064 | -1.3364 | -1.3664 | -1.3864 | -1.3964 | -1.4064 | -1.4064 | -1.4164 | -1.4164 | -1.4164 | -1.4164 | -1.4164 | -1.4064 | -1.3964 | -1.3164 | -1.4364 | -1.4764 | -1.6064 | -1.7464 | -1.8564 | -1.7664 | -1.7064 | -1.5564 | -1.2464 | -0.83636 | -0.52636 | -0.38636 | -0.48636 | -0.64636 | -0.82636 | -1.0064 | -1.2564 | -1.4664 | -1.4864 | -1.3864 | -1.3064 | -1.3464 | -1.3464 | -1.2864 | -1.3264 | -1.4564 | -1.5564 | -1.5864 | -1.5364 | -1.5064 | -1.4864 | -1.4364 | -1.3664 | -1.3364 | -1.3064 | -1.1964 | -1.0164 | -0.87636 | -0.78636 | -0.80636 | -0.92636 | -0.97636 | -0.94636 | -0.86636 | -0.78636 | -0.77636 | -0.79636 | -0.79636 | -0.73636 | -0.64636 | -0.61636 | -0.67636 | -0.78636 | -0.87636 | -0.93636 | -0.99636 | -1.0364 | -1.0064 | -0.89636 | -0.70636 | -0.49636 | -0.29636 | -0.20636 | -0.25636 | -0.38636 | -0.50636 | -0.63636 | -0.78636 | -0.93636 | -1.0764 | -1.2264 | -1.3664 | -1.5364 | -1.6964 | -1.8164 | -1.8764
Arendi TV-Streamer | BettearRTX | 24 kHz | Arendi TV-Streamer 24 kHz HR - BettearRTX | 0.67147 | 0.63147 | 0.50147 | 0.80147 | 0.65147 | 0.68147 | 0.86147 | 0.86147 | 0.85147 | 0.88147 | 0.91147 | 0.95147 | 0.95147 | 0.88147 | 0.89147 | 0.95147 | 0.90147 | 0.97147 | 0.90147 | 0.79147 | 0.86147 | 0.84147 | 0.80147 | 0.72147 | 0.72147 | 0.73147 | 0.79147 | 1.0315 | 1.0915 | 0.92147 | 0.81147 | 0.69147 | 0.87147 | 0.92147 | 0.90147 | 0.92147 | 0.94147 | 0.96147 | 0.92147 | 0.86147 | 0.80147 | 0.75147 | 0.64147 | 0.56147 | 0.65147 | 0.73147 | 0.74147 | 0.70147 | 0.73147 | 0.88147 | 0.95147 | 0.93147 | 0.95147 | 0.98147 | 0.98147 | 0.97147 | 0.97147 | 0.94147 | 0.92147 | 0.95147 | 1.0015 | 1.0015 | 0.97147 | 0.90147 | 0.84147 | 0.80147 | 0.75147 | 0.75147 | 0.79147 | 0.87147 | 0.94147 | 1.0115 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0015 | 0.95147 | 0.90147 | 0.84147 | 0.81147 | 0.79147 | 0.81147 | 0.80147 | 0.73147 | 0.66147 | 0.63147 | 0.60147 | 0.57147 | 0.57147 | 0.61147 | 0.66147 | 0.75147 | 0.87147 | 1.0315 | 1.1415 | 1.1515 | 1.1215 | 1.0715 | 1.0215 | 0.96147 | 0.87147 | 0.81147 | 0.80147 | 0.83147 | 0.88147 | 0.92147 | 0.96147 | 1.0015 | 1.0315 | 1.0615 | 1.0815 | 1.0915 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0815 | 1.0315 | 0.96147 | 0.87147 | 0.80147 | 0.75147 | 0.71147 | 0.70147 | 0.69147 | 0.70147 | 0.71147 | 0.72147 | 0.74147 | 0.78147 | 0.83147 | 0.87147 | 0.88147 | 0.85147 | 0.80147 | 0.74147 | 0.61147 | 0.52147 | 0.42147 | 0.56147 | 0.72147 | 0.78147 | 0.82147 | 0.87147 | 0.90147 | 0.87147 | 0.80147 | 0.75147 | 0.77147 | 0.81147 | 0.86147 | 0.87147 | 0.88147 | 0.89147 | 0.91147 | 0.94147 | 0.93147 | 0.87147 | 0.80147 | 0.73147 | 0.67147 | 0.62147 | 0.61147 | 0.62147 | 0.64147 | 0.66147 | 0.69147 | 0.71147 | 0.71147 | 0.71147 | 0.72147 | 0.75147 | 0.81147 | 0.85147 | 0.86147 | 0.83147 | 0.77147 | 0.70147 | 0.64147 | 0.59147 | 0.55147 | 0.52147 | 0.52147 | 0.54147 | 0.55147 | 0.54147 | 0.54147 | 0.54147 | 0.54147 | 0.53147 | 0.52147 | 0.52147 | 0.53147 | 0.56147 | 0.59147 | 0.61147 | 0.64147 | 0.66147 | 0.69147 | 0.72147 | 0.72147 | 0.70147 | 0.66147 | 0.61147 | 0.58147 | 0.56147 | 0.55147 | 0.51147 | 0.44147 | 0.36147 | 0.31147 | 0.31147 | 0.34147 | 0.34147 | 0.33147 | 0.33147 | 0.36147 | 0.40147 | 0.41147 | 0.39147 | 0.34147 | 0.26147 | 0.21147 | 0.19147 | 0.20147 | 0.25147 | 0.31147 | 0.29147 | 0.23147 | 0.21147 | 0.19147 | 0.15147 | 0.13147 | 0.12147 | 0.11147 | 0.091467 | 0.061467 | 0.051467 | 0.061467 | 0.11147 | 0.17147 | 0.20147 | 0.21147 | 0.21147 | 0.22147 | 0.22147 | 0.19147 | 0.14147 | 0.091467 | 0.041467 | 0.0014674 | -0.0085326 | -0.0085326 | -0.0085326 | -0.018533 | -0.028533 | -0.028533 | -0.018533 | -0.028533 | -0.048533 | -0.078533 | -0.098533 | -0.11853 | -0.12853 | -0.12853 | -0.13853 | -0.15853 | -0.17853 | -0.19853 | -0.19853 | -0.18853 | -0.19853 | -0.20853 | -0.20853 | -0.18853 | -0.14853 | -0.12853 | -0.10853 | -0.098533 | -0.068533 | -0.078533 | -0.11853 | -0.13853 | -0.14853 | -0.18853 | -0.27853 | -0.35853 | -0.43853 | -0.51853 | -0.53853 | -0.49853 | -0.47853 | -0.48853 | -0.50853 | -0.48853 | -0.42853 | -0.37853 | -0.34853 | -0.36853 | -0.40853 | -0.45853 | -0.45853 | -0.47853 | -0.54853 | -0.61853 | -0.63853 | -0.62853 | -0.62853 | -0.63853 | -0.63853 | -0.62853 | -0.57853 | -0.50853 | -0.46853 | -0.44853 | -0.44853 | -0.43853 | -0.41853 | -0.38853 | -0.35853 | -0.30853 | -0.27853 | -0.26853 | -0.25853 | -0.26853 | -0.28853 | -0.31853 | -0.33853 | -0.33853 | -0.30853 | -0.27853 | -0.25853 | -0.22853 | -0.16853 | -0.10853 | -0.048533 | 0.021467 | 0.091467 | 0.15147 | 0.17147 | 0.17147 | 0.15147 | 0.13147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.14147 | 0.17147 | 0.21147 | 0.27147 | 0.33147 | 0.39147 | 0.45147 | 0.51147 | 0.55147 | 0.58147 | 0.60147 | 0.60147 | 0.59147 | 0.57147 | 0.53147 | 0.49147 | 0.46147 | 0.43147 | 0.41147 | 0.40147 | 0.40147 | 0.43147 | 0.45147 | 0.46147 | 0.47147 | 0.47147 | 0.47147 | 0.47147 | 0.49147 | 0.54147 | 0.60147 | 0.66147 | 0.70147 | 0.70147 | 0.66147 | 0.58147 | 0.50147 | 0.43147 | 0.38147 | 0.36147 | 0.36147 | 0.38147 | 0.41147 | 0.44147 | 0.47147 | 0.50147 | 0.53147 | 0.54147 | 0.56147 | 0.58147 | 0.58147 | 0.56147 | 0.51147 | 0.46147 | 0.40147 | 0.34147 | 0.29147 | 0.24147 | 0.21147 | 0.18147 | 0.15147 | 0.13147 | 0.11147 | 0.091467 | 0.061467 | 0.031467 | 0.0014674 | -0.028533 | -0.058533 | -0.068533 | -0.068533 | -0.068533 | -0.048533 | -0.028533 | -0.0085326 | 0.011467 | 0.021467 | 0.041467 | 0.041467 | 0.041467 | 0.031467 | 0.011467 | -0.018533 | -0.038533 | -0.068533 | -0.088533 | -0.098533 | -0.098533 | -0.088533 | -0.088533 | -0.088533 | -0.088533 | -0.10853 | -0.13853 | -0.17853 | -0.22853 | -0.29853 | -0.53853 | -0.65853 | -0.76853 | -0.89853 | -1.0185 | -1.0585 | -0.98853 | -0.89853 | -0.85853 | -0.83853 | -0.88853 | -0.90853 | -0.92853 | -0.94853 | -0.89853 | -0.80853 | -0.80853 | -0.78853 | -0.70853 | -0.57853 | -0.33853 | -0.058533 | 0.17147 | 0.24147 | 0.17147 | 0.091467 | 0.041467 | 0.031467 | -0.028533 | -0.19853 | -0.31853 | -0.30853 | -0.16853 | 0.0014674 | 0.051467 | -0.0085326 | -0.068533 | -0.078533 | -0.068533 | -0.088533 | -0.18853 | -0.29853 | -0.45853 | -0.63853 | -0.73853 | -0.83853 | -0.91853 | -0.93853 | -0.92853 | -0.96853 | -1.0785 | -1.1985 | -1.3185 | -1.4085 | -1.4285 | -1.3685 | -1.2885 | -1.2085 | -1.1485 | -1.0885 | -1.0185 | -0.95853 | -0.89853 | -0.83853 | -0.78853 | -0.75853 | -0.75853 | -0.80853 | -0.87853 | -0.94853 | -0.97853 | -0.95853 | -0.89853 | -0.84853 | -0.82853 | -0.83853 | -0.83853 | -0.83853 | -0.81853 | -0.75853 | -0.63853 | -0.44853 | -0.21853 | 0.011467 | 0.19147 | 0.31147 | 0.40147 | 0.45147 | 0.45147 | 0.39147 | 0.27147 | 0.10147 | -0.078533 | -0.22853 | -0.30853 | -0.33853 | -0.31853 | -0.29853 | -0.28853 | -0.30853 | -0.35853 | -0.41853 | -0.48853 | -0.55853 | -0.60853 | -0.63853 | -0.65853 | -0.66853 | -0.67853 | -0.73853 | -0.84853 | -0.98853 | -1.1385 | -1.2685 | -1.3685 | -1.4285 | -1.4485 | -1.4085 | -1.3285 | -1.2085 | -1.0785 | -0.93853 | -0.82853 | -0.71853 | -0.62853 | -0.54853 | -0.46853 | -0.38853 | -0.30853 | -0.22853 | -0.15853 | -0.098533 | -0.068533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.048533 | -0.038533 | -0.018533 | 0.031467 | 0.12147 | 0.21147 | 0.28147 | 0.32147 | 0.33147 | 0.31147 | 0.27147 | 0.23147 | 0.17147 | 0.091467 | 0.0014674 | -0.11853 | -0.24853 | -0.37853 | -0.48853 | -0.59853 | -0.68853 | -0.76853 | -0.83853 | -0.91853 | -0.99853 | -1.0685 | -1.1185 | -1.1585 | -1.1885 | -1.2185 | -1.2485 | -1.2885 | -1.3385 | -1.3985 | -1.4485 | -1.4785 | -1.4785 | -1.4485 | -1.3785 | -1.2785 | -1.1585 | -1.0485 | -0.93853 | -0.82853 | -0.72853 | -0.61853 | -0.49853 | -0.38853 | -0.26853 | -0.16853 | -0.078533 | 0.0014674 | 0.061467 | 0.11147 | 0.15147 | 0.18147 | 0.20147 | 0.21147 | 0.22147 | 0.23147 | 0.23147 | 0.22147 | 0.21147 | 0.17147 | 0.13147 | 0.071467 | 0.011467 | -0.048533 | -0.11853 | -0.19853 | -0.26853 | -0.34853 | -0.42853 | -0.51853 | -0.60853 | -0.68853 | -0.76853 | -0.82853 | -0.87853 | -0.91853 | -0.93853 | -0.95853 | -0.97853 | -0.99853 | -1.0285 | -1.0585 | -1.0885 | -1.1185 | -1.1285 | -1.1385 | -1.1285 | -1.1185 | -1.0985 | -1.0685 | -1.0285 | -0.98853 | -0.94853 | -0.90853 | -0.85853 | -0.81853 | -0.76853 | -0.71853 | -0.67853 | -0.63853 | -0.60853 | -0.56853 | -0.53853 | -0.51853 | -0.49853 | -0.48853 | -0.47853 | -0.46853 | -0.46853 | -0.46853 | -0.47853 | -0.49853 | -0.52853 | -0.56853 | -0.61853 | -0.66853 | -0.72853 | -0.79853 | -0.86853 | -0.92853 | -0.99853 | -1.0585 | -1.1285 | -1.2085 | -1.2885 | -1.3785 | -1.4685 | -1.5585 | -1.6385 | -1.7185 | -1.7885 | -1.8485 | -1.8885 | -1.9185 | -1.9185 | -1.9185 | -1.8885 | -1.8485 | -1.7885 | -1.7085 | -1.6085 | -1.4785 | -1.3485 | -1.1985 | -1.0485 | -0.90853 | -0.76853 | -0.65853 | -0.56853 | -0.49853 | -0.46853 | -0.35853 | -0.18853 | -0.41853 | -0.83853 | -1.0185 | -1.2285 | -1.5185 | -1.7585 | -1.8285 | -1.9985 | -2.5285 | -3.5685 | -5.1985 | -7.2885 | -9.6085 | -12.6285 | -16.8285 | -21.7785 | -26.7185 | -30.7685 | -33.1785 | -34.3185 | -34.6485 | -34.6085 | -34.5685 | -34.4585 | -34.0485 | -33.4385 | -33.0185 | -32.9085 | -32.8485 | -32.6485 | -32.2985 | -32.1785 | -32.4385 | -32.7885 | -32.8085 | -32.5385 | -32.3185 | -32.4085 | -32.5785 | -32.5585 | -32.3485 | -32.0585 | -31.6585 | -31.1085 | -30.4285 | -29.7585 | -29.2985 | -29.0685 | -28.9185 | -28.6485 | -28.2685 | -27.9485 | -27.7585 | -27.6085 | -27.3785 | -27.1085 | -26.9485 | -26.8985 | -26.8685 | -26.6585 | -26.3085 | -25.9185 | -25.6085 | -25.2285 | -24.6985 | -24.1185 | -23.6685 | -23.3985 | -23.2485 | -23.1785 | -23.2085 | -23.3285 | -23.5385 | -23.7285 | -23.8085
Arendi TV-Streamer | MoorMoerDUO | 24 kHz | Arendi TV-Streamer 24 kHz HR - MoorMoerDUO | -3.2998 | -3.0098 | -3.1298 | -2.1898 | -2.0198 | -1.9898 | -1.4998 | -1.4498 | -1.2598 | -1.2498 | -1.0198 | -0.88978 | -0.77978 | -0.70978 | -0.68978 | -0.60978 | -0.60978 | -0.50978 | -0.52978 | -0.60978 | -0.52978 | -0.51978 | -0.46978 | -0.37978 | -0.34978 | -0.39978 | -0.38978 | -0.12978 | -0.079783 | -0.17978 | -0.22978 | -0.23978 | -0.10978 | -0.10978 | -0.14978 | -0.11978 | -0.089783 | -0.039783 | -0.069783 | -0.13978 | -0.20978 | -0.24978 | -0.31978 | -0.31978 | -0.20978 | -0.14978 | -0.13978 | -0.15978 | -0.13978 | 0.00021739 | 0.060217 | 0.060217 | 0.13022 | 0.17022 | 0.15022 | 0.15022 | 0.17022 | 0.14022 | 0.11022 | 0.13022 | 0.18022 | 0.17022 | 0.15022 | 0.10022 | 0.030217 | -0.029783 | -0.079783 | -0.069783 | -0.019783 | 0.050217 | 0.13022 | 0.22022 | 0.26022 | 0.25022 | 0.18022 | 0.12022 | 0.090217 | 0.090217 | 0.10022 | 0.11022 | 0.11022 | 0.060217 | -0.059783 | -0.15978 | -0.19978 | -0.21978 | -0.23978 | -0.22978 | -0.17978 | -0.10978 | -0.0097826 | 0.12022 | 0.27022 | 0.38022 | 0.40022 | 0.36022 | 0.31022 | 0.26022 | 0.20022 | 0.13022 | 0.080217 | 0.080217 | 0.12022 | 0.17022 | 0.23022 | 0.29022 | 0.34022 | 0.38022 | 0.41022 | 0.43022 | 0.44022 | 0.45022 | 0.46022 | 0.45022 | 0.41022 | 0.33022 | 0.25022 | 0.17022 | 0.10022 | 0.050217 | 0.020217 | 0.010217 | 0.020217 | 0.030217 | 0.060217 | 0.10022 | 0.15022 | 0.21022 | 0.26022 | 0.28022 | 0.26022 | 0.21022 | 0.14022 | -0.019783 | -0.18978 | -0.31978 | -0.15978 | 0.040217 | 0.13022 | 0.19022 | 0.27022 | 0.31022 | 0.29022 | 0.24022 | 0.22022 | 0.24022 | 0.28022 | 0.32022 | 0.32022 | 0.32022 | 0.32022 | 0.35022 | 0.37022 | 0.35022 | 0.29022 | 0.22022 | 0.15022 | 0.10022 | 0.060217 | 0.050217 | 0.070217 | 0.080217 | 0.090217 | 0.12022 | 0.13022 | 0.14022 | 0.16022 | 0.18022 | 0.22022 | 0.30022 | 0.35022 | 0.36022 | 0.33022 | 0.27022 | 0.19022 | 0.12022 | 0.060217 | 0.010217 | -0.019783 | -0.0097826 | 0.010217 | 0.030217 | 0.050217 | 0.070217 | 0.10022 | 0.12022 | 0.14022 | 0.14022 | 0.14022 | 0.13022 | 0.14022 | 0.16022 | 0.18022 | 0.20022 | 0.23022 | 0.27022 | 0.30022 | 0.32022 | 0.32022 | 0.30022 | 0.27022 | 0.26022 | 0.28022 | 0.30022 | 0.31022 | 0.28022 | 0.18022 | 0.090217 | 0.070217 | 0.11022 | 0.13022 | 0.12022 | 0.11022 | 0.13022 | 0.17022 | 0.20022 | 0.23022 | 0.24022 | 0.19022 | 0.16022 | 0.15022 | 0.16022 | 0.21022 | 0.24022 | 0.21022 | 0.16022 | 0.13022 | 0.090217 | 0.040217 | 0.010217 | 0.010217 | 0.020217 | 0.020217 | 0.020217 | 0.040217 | 0.060217 | 0.11022 | 0.18022 | 0.23022 | 0.26022 | 0.28022 | 0.30022 | 0.29022 | 0.27022 | 0.24022 | 0.20022 | 0.17022 | 0.14022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.11022 | 0.090217 | 0.090217 | 0.11022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.14022 | 0.17022 | 0.22022 | 0.26022 | 0.31022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.31022 | 0.28022 | 0.28022 | 0.27022 | 0.23022 | 0.20022 | 0.17022 | 0.17022 | 0.18022 | 0.21022 | 0.23022 | 0.26022 | 0.32022 | 0.37022 | 0.37022 | 0.34022 | 0.29022 | 0.23022 | 0.21022 | 0.22022 | 0.21022 | 0.15022 | 0.11022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.16022 | 0.19022 | 0.21022 | 0.19022 | 0.12022 | 0.090217 | 0.070217 | 0.050217 | 0.050217 | 0.050217 | 0.040217 | 0.00021739 | -0.049783 | -0.099783 | -0.11978 | -0.11978 | -0.11978 | -0.10978 | -0.089783 | -0.049783 | 0.010217 | 0.040217 | 0.050217 | 0.050217 | 0.040217 | 0.040217 | 0.040217 | 0.040217 | 0.060217 | 0.060217 | 0.040217 | 0.020217 | -0.0097826 | -0.029783 | -0.039783 | -0.049783 | -0.069783 | -0.079783 | -0.089783 | -0.10978 | -0.13978 | -0.14978 | -0.11978 | -0.079783 | -0.029783 | 0.030217 | 0.070217 | 0.090217 | 0.080217 | 0.060217 | 0.040217 | 0.030217 | 0.020217 | 0.020217 | 0.00021739 | -0.0097826 | -0.0097826 | 0.00021739 | 0.020217 | 0.070217 | 0.13022 | 0.20022 | 0.26022 | 0.29022 | 0.29022 | 0.28022 | 0.24022 | 0.20022 | 0.16022 | 0.12022 | 0.090217 | 0.060217 | 0.040217 | 0.020217 | 0.010217 | 0.00021739 | -0.019783 | -0.049783 | -0.089783 | -0.12978 | -0.15978 | -0.14978 | -0.10978 | -0.029783 | 0.050217 | 0.11022 | 0.14022 | 0.13022 | 0.10022 | 0.050217 | 0.00021739 | -0.049783 | -0.089783 | -0.11978 | -0.12978 | -0.11978 | -0.099783 | -0.069783 | -0.029783 | 0.010217 | 0.030217 | 0.040217 | 0.020217 | -0.029783 | -0.099783 | -0.18978 | -0.27978 | -0.35978 | -0.41978 | -0.45978 | -0.47978 | -0.47978 | -0.46978 | -0.44978 | -0.42978 | -0.40978 | -0.39978 | -0.37978 | -0.36978 | -0.36978 | -0.37978 | -0.37978 | -0.37978 | -0.36978 | -0.34978 | -0.32978 | -0.28978 | -0.24978 | -0.20978 | -0.16978 | -0.12978 | -0.099783 | -0.079783 | -0.069783 | -0.059783 | -0.059783 | -0.059783 | -0.059783 | -0.049783 | -0.029783 | -0.0097826 | 0.010217 | 0.030217 | 0.040217 | 0.040217 | 0.020217 | 0.00021739 | -0.019783 | -0.039783 | -0.059783 | -0.019783 | 0.12022 | 0.17022 | 0.17022 | 0.080217 | -0.029783 | -0.099783 | -0.23978 | -0.52978 | -0.70978 | -0.62978 | -0.46978 | -0.34978 | -0.26978 | -0.18978 | -0.16978 | -0.14978 | -0.12978 | -0.099783 | -0.12978 | -0.20978 | -0.23978 | -0.11978 | -0.079783 | -0.18978 | -0.32978 | -0.41978 | -0.46978 | -0.52978 | -0.56978 | -0.59978 | -0.63978 | -0.65978 | -0.59978 | -0.51978 | -0.44978 | -0.40978 | -0.37978 | -0.33978 | -0.32978 | -0.31978 | -0.30978 | -0.28978 | -0.27978 | -0.32978 | -0.41978 | -0.48978 | -0.46978 | -0.39978 | -0.39978 | -0.47978 | -0.61978 | -0.74978 | -0.84978 | -0.89978 | -0.87978 | -0.79978 | -0.64978 | -0.50978 | -0.38978 | -0.29978 | -0.24978 | -0.24978 | -0.22978 | -0.21978 | -0.19978 | -0.20978 | -0.24978 | -0.29978 | -0.33978 | -0.33978 | -0.33978 | -0.30978 | -0.27978 | -0.27978 | -0.30978 | -0.38978 | -0.48978 | -0.56978 | -0.61978 | -0.61978 | -0.56978 | -0.49978 | -0.43978 | -0.41978 | -0.42978 | -0.45978 | -0.46978 | -0.47978 | -0.47978 | -0.47978 | -0.46978 | -0.45978 | -0.40978 | -0.33978 | -0.26978 | -0.19978 | -0.14978 | -0.13978 | -0.16978 | -0.24978 | -0.34978 | -0.45978 | -0.52978 | -0.56978 | -0.57978 | -0.54978 | -0.50978 | -0.45978 | -0.42978 | -0.41978 | -0.42978 | -0.45978 | -0.49978 | -0.51978 | -0.50978 | -0.47978 | -0.42978 | -0.36978 | -0.31978 | -0.26978 | -0.22978 | -0.20978 | -0.20978 | -0.21978 | -0.22978 | -0.21978 | -0.16978 | -0.099783 | -0.019783 | 0.060217 | 0.13022 | 0.19022 | 0.25022 | 0.29022 | 0.33022 | 0.35022 | 0.35022 | 0.34022 | 0.31022 | 0.26022 | 0.20022 | 0.11022 | 0.010217 | -0.099783 | -0.18978 | -0.25978 | -0.32978 | -0.38978 | -0.46978 | -0.54978 | -0.63978 | -0.70978 | -0.75978 | -0.78978 | -0.79978 | -0.80978 | -0.81978 | -0.85978 | -0.90978 | -0.94978 | -0.97978 | -0.98978 | -0.96978 | -0.92978 | -0.88978 | -0.85978 | -0.83978 | -0.83978 | -0.84978 | -0.86978 | -0.86978 | -0.86978 | -0.83978 | -0.79978 | -0.73978 | -0.67978 | -0.62978 | -0.57978 | -0.53978 | -0.49978 | -0.44978 | -0.40978 | -0.36978 | -0.33978 | -0.29978 | -0.26978 | -0.24978 | -0.23978 | -0.23978 | -0.26978 | -0.31978 | -0.38978 | -0.46978 | -0.54978 | -0.62978 | -0.68978 | -0.73978 | -0.74978 | -0.73978 | -0.70978 | -0.65978 | -0.61978 | -0.58978 | -0.56978 | -0.56978 | -0.58978 | -0.62978 | -0.67978 | -0.73978 | -0.78978 | -0.82978 | -0.86978 | -0.88978 | -0.90978 | -0.91978 | -0.91978 | -0.92978 | -0.94978 | -0.97978 | -1.0198 | -1.0698 | -1.1298 | -1.1798 | -1.2198 | -1.2498 | -1.2498 | -1.2398 | -1.2098 | -1.1698 | -1.1298 | -1.0998 | -1.0698 | -1.0398 | -1.0198 | -1.0098 | -0.99978 | -0.98978 | -0.98978 | -0.98978 | -0.99978 | -1.0198 | -1.0298 | -1.0398 | -1.0498 | -1.0398 | -1.0298 | -1.0098 | -0.96978 | -0.92978 | -0.88978 | -0.84978 | -0.81978 | -0.79978 | -0.78978 | -0.78978 | -0.79978 | -0.81978 | -0.83978 | -0.86978 | -0.88978 | -0.91978 | -0.94978 | -0.97978 | -1.0098 | -1.0398 | -1.0698 | -1.0998 | -1.1198 | -1.1198 | -1.1098 | -1.0898 | -1.0398 | -0.97978 | -0.89978 | -0.79978 | -0.70978 | -0.59978 | -0.48978 | -0.38978 | -0.27978 | -0.16978 | -0.059783 | 0.040217 | 0.14022 | 0.23022 | 0.30022 | 0.34022 | 0.35022 | 0.33022 | -0.049783 | -0.82978 | -1.7398 | -2.1798 | -2.3598 | -2.5598 | -3.1698 | -4.3298 | -5.8598 | -7.8798 | -10.1498 | -12.6698 | -15.5298 | -18.4098 | -21.0098 | -23.3098 | -25.3198 | -26.7798 | -27.9098 | -28.8198 | -29.7898 | -30.8798 | -32.1898 | -33.5198 | -34.8198 | -36.3498 | -38.1598 | -39.9998 | -41.6598 | -43.1298 | -44.4498 | -45.6598 | -46.9398 | -48.3798 | -49.8898 | -51.1798 | -51.9898 | -52.3198 | -52.3798 | -52.4198 | -52.5298 | -52.6098 | -52.7098 | -52.8598 | -53.0598 | -53.1698 | -53.1398 | -52.9298 | -52.5898 | -52.1798 | -51.7698 | -51.4198 | -51.1698 | -51.0298 | -50.9798 | -50.8998 | -50.7398 | -50.5598 | -50.4098 | -50.2798 | -50.1598 | -50.1198 | -50.1098 | -50.1698 | -50.2998 | -50.4498 | -50.5298 | -50.4698 | -50.2998 | -50.1098 | -49.9598 | -49.8098 | -49.6398 | -49.4798 | -49.3698 | -49.3198 | -49.3098
Arendi TV-Streamer | BettearRTX | 24 kHz | Arendi TV-Streamer 24 kHz LL - BettearRTX | 0.73527 | 0.65527 | 0.55527 | 0.54527 | 0.49527 | 0.58527 | 0.78527 | 0.74527 | 0.59527 | 0.69527 | 0.67527 | 0.42527 | 0.51527 | 0.70527 | 0.87527 | 0.62527 | 0.59527 | 0.74527 | 0.85527 | 0.81527 | 0.88527 | 0.92527 | 0.88527 | 0.84527 | 0.83527 | 0.83527 | 0.85527 | 0.91527 | 0.96527 | 0.97527 | 0.99527 | 0.91527 | 0.88527 | 0.84527 | 0.81527 | 0.88527 | 0.87527 | 0.69527 | 0.69527 | 0.72527 | 0.68527 | 0.77527 | 0.88527 | 0.89527 | 0.81527 | 0.77527 | 0.77527 | 0.81527 | 0.72527 | 0.55527 | 0.62527 | 0.65527 | 0.74527 | 0.88527 | 0.97527 | 1.0253 | 0.91527 | 0.87527 | 0.86527 | 0.83527 | 0.84527 | 0.91527 | 1.0253 | 1.0553 | 1.0053 | 0.90527 | 0.81527 | 0.74527 | 0.70527 | 0.70527 | 0.78527 | 0.79527 | 0.77527 | 0.77527 | 0.77527 | 0.78527 | 0.79527 | 0.76527 | 0.70527 | 0.64527 | 0.63527 | 0.71527 | 0.75527 | 0.73527 | 0.72527 | 0.72527 | 0.71527 | 0.71527 | 0.74527 | 0.76527 | 0.78527 | 0.81527 | 0.82527 | 0.84527 | 0.89527 | 0.96527 | 1.0453 | 1.0853 | 1.0253 | 0.93527 | 0.85527 | 0.77527 | 0.69527 | 0.65527 | 0.68527 | 0.75527 | 0.82527 | 0.88527 | 0.89527 | 0.88527 | 0.89527 | 0.93527 | 0.95527 | 0.94527 | 0.89527 | 0.83527 | 0.76527 | 0.71527 | 0.66527 | 0.65527 | 0.65527 | 0.65527 | 0.66527 | 0.65527 | 0.64527 | 0.65527 | 0.68527 | 0.70527 | 0.72527 | 0.76527 | 0.80527 | 0.83527 | 0.84527 | 0.83527 | 0.81527 | 0.79527 | 0.75527 | 0.70527 | 0.70527 | 0.73527 | 0.73527 | 0.69527 | 0.62527 | 0.56527 | 0.49527 | 0.41527 | 0.32527 | 0.32527 | 0.37527 | 0.45527 | 0.56527 | 0.69527 | 0.76527 | 0.79527 | 0.81527 | 0.83527 | 0.85527 | 0.83527 | 0.81527 | 0.75527 | 0.66527 | 0.56527 | 0.47527 | 0.43527 | 0.45527 | 0.50527 | 0.54527 | 0.57527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.59527 | 0.60527 | 0.60527 | 0.58527 | 0.56527 | 0.54527 | 0.54527 | 0.52527 | 0.49527 | 0.46527 | 0.43527 | 0.41527 | 0.39527 | 0.37527 | 0.37527 | 0.38527 | 0.40527 | 0.42527 | 0.43527 | 0.40527 | 0.34527 | 0.28527 | 0.22527 | 0.20527 | 0.20527 | 0.25527 | 0.30527 | 0.37527 | 0.45527 | 0.52527 | 0.58527 | 0.61527 | 0.60527 | 0.57527 | 0.46527 | 0.31527 | 0.17527 | 0.10527 | 0.13527 | 0.19527 | 0.26527 | 0.29527 | 0.31527 | 0.31527 | 0.27527 | 0.25527 | 0.23527 | 0.22527 | 0.24527 | 0.28527 | 0.34527 | 0.37527 | 0.35527 | 0.28527 | 0.23527 | 0.20527 | 0.19527 | 0.20527 | 0.20527 | 0.17527 | 0.14527 | 0.095272 | 0.055272 | 0.055272 | 0.055272 | 0.045272 | 0.015272 | -0.014728 | -0.024728 | -0.0047283 | 0.0052717 | -0.0047283 | -0.024728 | -0.054728 | -0.074728 | -0.10473 | -0.12473 | -0.13473 | -0.14473 | -0.14473 | -0.13473 | -0.12473 | -0.13473 | -0.14473 | -0.15473 | -0.17473 | -0.18473 | -0.17473 | -0.16473 | -0.14473 | -0.13473 | -0.13473 | -0.15473 | -0.19473 | -0.23473 | -0.27473 | -0.30473 | -0.32473 | -0.33473 | -0.34473 | -0.34473 | -0.33473 | -0.31473 | -0.29473 | -0.28473 | -0.30473 | -0.44473 | -0.57473 | -0.61473 | -0.57473 | -0.52473 | -0.43473 | -0.37473 | -0.33473 | -0.33473 | -0.33473 | -0.28473 | -0.28473 | -0.32473 | -0.39473 | -0.47473 | -0.52473 | -0.56473 | -0.56473 | -0.54473 | -0.55473 | -0.57473 | -0.63473 | -0.63473 | -0.57473 | -0.46473 | -0.36473 | -0.33473 | -0.35473 | -0.40473 | -0.42473 | -0.42473 | -0.43473 | -0.47473 | -0.51473 | -0.56473 | -0.59473 | -0.60473 | -0.56473 | -0.47473 | -0.41473 | -0.42473 | -0.45473 | -0.47473 | -0.42473 | -0.32473 | -0.22473 | -0.15473 | -0.13473 | -0.14473 | -0.17473 | -0.19473 | -0.17473 | -0.12473 | -0.054728 | 0.0052717 | 0.045272 | 0.075272 | 0.075272 | 0.075272 | 0.085272 | 0.085272 | 0.075272 | 0.085272 | 0.10527 | 0.14527 | 0.17527 | 0.21527 | 0.24527 | 0.26527 | 0.27527 | 0.27527 | 0.25527 | 0.21527 | 0.15527 | 0.085272 | 0.035272 | 0.0052717 | -0.014728 | 0.0052717 | 0.065272 | 0.15527 | 0.23527 | 0.30527 | 0.35527 | 0.41527 | 0.46527 | 0.50527 | 0.53527 | 0.55527 | 0.55527 | 0.55527 | 0.55527 | 0.53527 | 0.51527 | 0.51527 | 0.52527 | 0.54527 | 0.55527 | 0.57527 | 0.59527 | 0.62527 | 0.66527 | 0.70527 | 0.73527 | 0.74527 | 0.73527 | 0.71527 | 0.70527 | 0.71527 | 0.72527 | 0.75527 | 0.77527 | 0.78527 | 0.77527 | 0.74527 | 0.72527 | 0.69527 | 0.66527 | 0.63527 | 0.60527 | 0.58527 | 0.58527 | 0.57527 | 0.57527 | 0.56527 | 0.55527 | 0.54527 | 0.54527 | 0.54527 | 0.53527 | 0.50527 | 0.46527 | 0.40527 | 0.32527 | 0.24527 | 0.17527 | 0.12527 | 0.085272 | 0.055272 | 0.025272 | 0.0052717 | -0.014728 | -0.034728 | -0.054728 | -0.074728 | -0.094728 | -0.11473 | -0.13473 | -0.15473 | -0.17473 | -0.19473 | -0.21473 | -0.24473 | -0.27473 | -0.31473 | -0.34473 | -0.37473 | -0.40473 | -0.43473 | -0.45473 | -0.46473 | -0.47473 | -0.49473 | -0.52473 | -0.55473 | -0.64473 | -0.82473 | -0.93473 | -0.99473 | -0.98473 | -1.0047 | -1.1147 | -1.1147 | -1.0147 | -0.89473 | -0.84473 | -0.81473 | -0.82473 | -0.76473 | -0.66473 | -0.53473 | -0.34473 | -0.28473 | -0.39473 | -0.61473 | -0.75473 | -0.73473 | -0.62473 | -0.44473 | -0.30473 | -0.16473 | -0.024728 | -0.024728 | -0.16473 | -0.30473 | -0.20473 | -0.074728 | -0.064728 | -0.13473 | -0.18473 | -0.13473 | -0.044728 | -0.074728 | -0.22473 | -0.39473 | -0.54473 | -0.67473 | -0.76473 | -0.80473 | -0.80473 | -0.79473 | -0.80473 | -0.88473 | -1.0247 | -1.1647 | -1.2547 | -1.2747 | -1.2547 | -1.2347 | -1.2047 | -1.1647 | -1.0947 | -1.0047 | -0.88473 | -0.81473 | -0.83473 | -0.94473 | -1.0247 | -1.0547 | -1.0147 | -0.95473 | -0.91473 | -0.92473 | -0.92473 | -0.90473 | -0.86473 | -0.80473 | -0.71473 | -0.57473 | -0.42473 | -0.30473 | -0.26473 | -0.25473 | -0.26473 | -0.27473 | -0.24473 | -0.15473 | -0.0047283 | 0.17527 | 0.34527 | 0.44527 | 0.46527 | 0.39527 | 0.30527 | 0.23527 | 0.18527 | 0.11527 | 0.025272 | -0.094728 | -0.22473 | -0.36473 | -0.50473 | -0.65473 | -0.79473 | -0.92473 | -1.0247 | -1.0947 | -1.1747 | -1.2347 | -1.2847 | -1.3247 | -1.3347 | -1.3147 | -1.2747 | -1.2147 | -1.1447 | -1.0947 | -1.0747 | -1.0847 | -1.1147 | -1.1247 | -1.1047 | -1.0447 | -0.94473 | -0.80473 | -0.62473 | -0.41473 | -0.20473 | -0.014728 | 0.13527 | 0.24527 | 0.31527 | 0.35527 | 0.35527 | 0.34527 | 0.32527 | 0.27527 | 0.21527 | 0.13527 | 0.065272 | 0.0052717 | -0.034728 | -0.074728 | -0.094728 | -0.10473 | -0.12473 | -0.17473 | -0.25473 | -0.34473 | -0.45473 | -0.57473 | -0.68473 | -0.77473 | -0.84473 | -0.90473 | -0.94473 | -0.98473 | -1.0247 | -1.0747 | -1.1147 | -1.1547 | -1.1747 | -1.1747 | -1.1547 | -1.1447 | -1.1247 | -1.1247 | -1.1247 | -1.1347 | -1.1547 | -1.1747 | -1.2047 | -1.2247 | -1.2247 | -1.1947 | -1.1447 | -1.0747 | -0.99473 | -0.90473 | -0.82473 | -0.76473 | -0.70473 | -0.66473 | -0.62473 | -0.58473 | -0.54473 | -0.50473 | -0.45473 | -0.41473 | -0.37473 | -0.34473 | -0.33473 | -0.34473 | -0.37473 | -0.43473 | -0.52473 | -0.63473 | -0.76473 | -0.91473 | -1.0647 | -1.2147 | -1.3647 | -1.4847 | -1.5847 | -1.6547 | -1.7047 | -1.7247 | -1.7347 | -1.7447 | -1.7347 | -1.7347 | -1.7247 | -1.7147 | -1.6947 | -1.6847 | -1.6647 | -1.6347 | -1.6047 | -1.5747 | -1.5447 | -1.5247 | -1.5147 | -1.5047 | -1.4947 | -1.4947 | -1.4947 | -1.5047 | -1.5047 | -1.5047 | -1.5047 | -1.4947 | -1.4747 | -1.4447 | -1.4147 | -1.3747 | -1.3347 | -1.2947 | -1.2547 | -1.2247 | -1.2047 | -1.1947 | -1.1947 | -1.1947 | -1.2147 | -1.2447 | -1.2747 | -1.3147 | -1.3347 | -1.3547 | -1.3647 | -1.3747 | -1.3747 | -1.3847 | -1.3847 | -1.3947 | -1.3947 | -1.3947 | -1.3947 | -1.3747 | -1.3547 | -1.3247 | -1.2847 | -1.2447 | -1.2147 | -1.1847 | -1.1647 | -1.1447 | -1.1347 | -1.1247 | -1.1247 | -1.1247 | -1.1347 | -1.1447 | -1.1547 | -1.1647 | -1.1747 | -1.1747 | -1.1647 | -1.1647 | -1.1447 | -1.1247 | -1.0947 | -1.0447 | -0.97473 | -0.88473 | -0.78473 | -0.67473 | -0.55473 | -0.44473 | -0.33473 | -0.23473 | -0.16473 | -0.10473 | 0.22527 | 0.36527 | 0.18527 | -0.35473 | -0.87473 | -1.5847 | -1.9347 | -1.4547 | -0.95473 | -0.71473 | -0.99473 | -2.0847 | -3.7847 | -6.1747 | -9.1547 | -12.9847 | -17.5747 | -22.4047 | -26.8947 | -30.3447 | -32.3847 | -33.4047 | -33.6947 | -33.5547 | -33.6047 | -33.9147 | -34.2947 | -34.4047 | -34.5147 | -34.6247 | -34.6247 | -34.3947 | -34.0847 | -33.9347 | -33.8847 | -33.6847 | -33.1847 | -32.6147 | -32.2847 | -32.1647 | -32.0447 | -31.7047 | -31.3647 | -31.2347 | -31.3347 | -31.4047 | -31.1447 | -30.7447 | -30.4147 | -30.2247 | -30.0347 | -29.6647 | -29.2447 | -28.9447 | -28.7847 | -28.5947 | -28.2647 | -27.9147 | -27.7147 | -27.6647 | -27.6647 | -27.5247 | -27.2347 | -26.8347 | -26.3847 | -25.8747 | -25.2447 | -24.5247 | -23.7847 | -23.1147 | -22.5747 | -22.1947 | -21.9747 | -21.9347 | -22.0347 | -22.1647 | -22.2247
Arendi TV-Streamer | MoorMoerDUO | 24 kHz | Arendi TV-Streamer 24 kHz LL - MoorMoerDUO | -2.8679 | -2.6779 | -2.7279 | -2.3379 | -2.1179 | -2.0379 | -1.5779 | -1.5779 | -1.4379 | -1.2779 | -1.2179 | -1.2879 | -1.0879 | -0.97793 | -0.79793 | -0.74793 | -0.71793 | -0.64793 | -0.43793 | -0.40793 | -0.38793 | -0.40793 | -0.37793 | -0.32793 | -0.31793 | -0.30793 | -0.24793 | -0.16793 | -0.11793 | -0.057935 | -0.047935 | -0.10793 | -0.12793 | -0.097935 | -0.077935 | -0.097935 | -0.10793 | -0.20793 | -0.23793 | -0.24793 | -0.24793 | -0.13793 | -0.047935 | -0.027935 | -0.057935 | -0.067935 | -0.067935 | -0.017935 | -0.067935 | -0.19793 | -0.15793 | -0.13793 | -0.10793 | -0.057935 | -0.0079348 | 0.072065 | 0.012065 | -0.017935 | -0.0079348 | 0.012065 | 0.092065 | 0.21207 | 0.32207 | 0.32207 | 0.27207 | 0.19207 | 0.10207 | 0.012065 | -0.057935 | -0.087935 | 0.0020652 | 0.072065 | 0.092065 | 0.10207 | 0.092065 | 0.092065 | 0.082065 | 0.032065 | -0.037935 | -0.12793 | -0.18793 | -0.13793 | -0.087935 | -0.097935 | -0.097935 | -0.097935 | -0.087935 | -0.047935 | 0.012065 | 0.052065 | 0.072065 | 0.12207 | 0.15207 | 0.17207 | 0.20207 | 0.23207 | 0.26207 | 0.27207 | 0.22207 | 0.17207 | 0.12207 | 0.062065 | -0.0079348 | -0.057935 | -0.047935 | 0.012065 | 0.10207 | 0.19207 | 0.25207 | 0.30207 | 0.35207 | 0.40207 | 0.42207 | 0.39207 | 0.33207 | 0.27207 | 0.22207 | 0.19207 | 0.13207 | 0.062065 | 0.0020652 | -0.037935 | -0.067935 | -0.077935 | -0.087935 | -0.067935 | -0.047935 | -0.017935 | 0.012065 | 0.062065 | 0.13207 | 0.18207 | 0.22207 | 0.26207 | 0.27207 | 0.26207 | 0.22207 | 0.14207 | 0.12207 | 0.13207 | 0.13207 | 0.092065 | 0.022065 | -0.027935 | -0.077935 | -0.10793 | -0.13793 | -0.13793 | -0.087935 | -0.017935 | 0.072065 | 0.18207 | 0.26207 | 0.31207 | 0.34207 | 0.38207 | 0.40207 | 0.39207 | 0.37207 | 0.32207 | 0.22207 | 0.13207 | 0.052065 | 0.022065 | 0.052065 | 0.092065 | 0.12207 | 0.13207 | 0.15207 | 0.18207 | 0.21207 | 0.25207 | 0.28207 | 0.26207 | 0.24207 | 0.23207 | 0.22207 | 0.19207 | 0.15207 | 0.11207 | 0.082065 | 0.072065 | 0.062065 | 0.052065 | 0.052065 | 0.072065 | 0.11207 | 0.14207 | 0.15207 | 0.12207 | 0.052065 | -0.017935 | -0.077935 | -0.087935 | -0.067935 | -0.017935 | 0.052065 | 0.12207 | 0.19207 | 0.25207 | 0.30207 | 0.33207 | 0.32207 | 0.29207 | 0.21207 | 0.10207 | -0.017935 | -0.097935 | -0.077935 | -0.027935 | 0.022065 | 0.052065 | 0.092065 | 0.082065 | 0.032065 | -0.0079348 | 0.0020652 | 0.032065 | 0.092065 | 0.16207 | 0.23207 | 0.25207 | 0.24207 | 0.19207 | 0.16207 | 0.14207 | 0.14207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.15207 | 0.13207 | 0.10207 | 0.082065 | 0.092065 | 0.11207 | 0.12207 | 0.10207 | 0.082065 | 0.082065 | 0.10207 | 0.12207 | 0.12207 | 0.11207 | 0.10207 | 0.082065 | 0.072065 | 0.062065 | 0.062065 | 0.072065 | 0.10207 | 0.14207 | 0.17207 | 0.18207 | 0.19207 | 0.19207 | 0.19207 | 0.18207 | 0.18207 | 0.19207 | 0.20207 | 0.22207 | 0.22207 | 0.20207 | 0.17207 | 0.13207 | 0.10207 | 0.092065 | 0.082065 | 0.082065 | 0.082065 | 0.10207 | 0.13207 | 0.18207 | 0.22207 | 0.24207 | 0.24207 | 0.14207 | 0.072065 | 0.042065 | 0.062065 | 0.11207 | 0.20207 | 0.24207 | 0.25207 | 0.20207 | 0.20207 | 0.26207 | 0.27207 | 0.22207 | 0.16207 | 0.10207 | 0.072065 | 0.042065 | 0.052065 | 0.092065 | 0.12207 | 0.12207 | 0.072065 | 0.052065 | 0.082065 | 0.16207 | 0.24207 | 0.27207 | 0.25207 | 0.20207 | 0.17207 | 0.15207 | 0.13207 | 0.082065 | 0.012065 | -0.067935 | -0.13793 | -0.18793 | -0.18793 | -0.14793 | -0.11793 | -0.11793 | -0.14793 | -0.15793 | -0.11793 | -0.027935 | 0.062065 | 0.11207 | 0.10207 | 0.062065 | 0.0020652 | -0.037935 | -0.037935 | 0.0020652 | 0.062065 | 0.11207 | 0.11207 | 0.092065 | 0.072065 | 0.052065 | 0.062065 | 0.052065 | 0.032065 | 0.012065 | 0.012065 | 0.022065 | 0.042065 | 0.062065 | 0.092065 | 0.11207 | 0.12207 | 0.11207 | 0.082065 | 0.032065 | -0.047935 | -0.12793 | -0.18793 | -0.22793 | -0.22793 | -0.18793 | -0.11793 | -0.057935 | -0.0079348 | 0.012065 | 0.0020652 | 0.0020652 | 0.0020652 | 0.0020652 | 0.012065 | 0.032065 | 0.052065 | 0.062065 | 0.062065 | 0.052065 | 0.022065 | 0.0020652 | -0.017935 | -0.027935 | -0.037935 | -0.057935 | -0.067935 | -0.077935 | -0.077935 | -0.097935 | -0.11793 | -0.12793 | -0.12793 | -0.10793 | -0.077935 | -0.037935 | 0.0020652 | 0.042065 | 0.052065 | 0.042065 | 0.012065 | -0.017935 | -0.037935 | -0.067935 | -0.087935 | -0.10793 | -0.11793 | -0.11793 | -0.097935 | -0.067935 | -0.037935 | -0.0079348 | 0.012065 | 0.022065 | 0.032065 | 0.042065 | 0.032065 | 0.012065 | -0.017935 | -0.077935 | -0.14793 | -0.20793 | -0.26793 | -0.30793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.31793 | -0.29793 | -0.28793 | -0.26793 | -0.24793 | -0.22793 | -0.20793 | -0.18793 | -0.17793 | -0.16793 | -0.15793 | -0.13793 | -0.12793 | -0.10793 | -0.087935 | -0.067935 | -0.037935 | -0.0079348 | 0.022065 | 0.10207 | 0.24207 | 0.30207 | 0.32207 | 0.27207 | 0.15207 | 0.10207 | 0.052065 | -0.017935 | 0.0020652 | 0.062065 | -0.047935 | -0.25793 | -0.28793 | -0.19793 | -0.047935 | 0.12207 | 0.28207 | 0.34207 | 0.27207 | 0.092065 | -0.21793 | -0.52793 | -0.61793 | -0.51793 | -0.36793 | -0.27793 | -0.22793 | -0.17793 | -0.12793 | -0.10793 | -0.11793 | -0.12793 | -0.12793 | -0.10793 | -0.10793 | -0.16793 | -0.30793 | -0.44793 | -0.59793 | -0.75793 | -0.90793 | -0.97793 | -0.93793 | -0.83793 | -0.70793 | -0.57793 | -0.47793 | -0.43793 | -0.46793 | -0.52793 | -0.55793 | -0.57793 | -0.58793 | -0.61793 | -0.66793 | -0.69793 | -0.71793 | -0.69793 | -0.63793 | -0.55793 | -0.50793 | -0.51793 | -0.59793 | -0.69793 | -0.77793 | -0.78793 | -0.74793 | -0.67793 | -0.60793 | -0.49793 | -0.34793 | -0.21793 | -0.10793 | -0.027935 | 0.012065 | 0.032065 | 0.042065 | 0.042065 | 0.012065 | -0.047935 | -0.14793 | -0.23793 | -0.29793 | -0.31793 | -0.32793 | -0.32793 | -0.34793 | -0.36793 | -0.37793 | -0.36793 | -0.31793 | -0.24793 | -0.20793 | -0.22793 | -0.30793 | -0.40793 | -0.46793 | -0.47793 | -0.41793 | -0.31793 | -0.23793 | -0.18793 | -0.18793 | -0.24793 | -0.31793 | -0.40793 | -0.47793 | -0.52793 | -0.54793 | -0.52793 | -0.48793 | -0.42793 | -0.35793 | -0.28793 | -0.25793 | -0.26793 | -0.30793 | -0.34793 | -0.37793 | -0.36793 | -0.31793 | -0.22793 | -0.13793 | -0.047935 | -0.0079348 | -0.0079348 | -0.047935 | -0.13793 | -0.23793 | -0.35793 | -0.47793 | -0.57793 | -0.66793 | -0.72793 | -0.76793 | -0.78793 | -0.79793 | -0.78793 | -0.76793 | -0.73793 | -0.72793 | -0.72793 | -0.74793 | -0.79793 | -0.85793 | -0.92793 | -0.97793 | -1.0179 | -1.0179 | -0.99793 | -0.95793 | -0.90793 | -0.85793 | -0.82793 | -0.80793 | -0.78793 | -0.78793 | -0.77793 | -0.77793 | -0.76793 | -0.76793 | -0.76793 | -0.77793 | -0.78793 | -0.79793 | -0.82793 | -0.85793 | -0.90793 | -0.96793 | -1.0179 | -1.0679 | -1.1179 | -1.1479 | -1.1779 | -1.1979 | -1.2179 | -1.2279 | -1.2479 | -1.2579 | -1.2679 | -1.2679 | -1.2579 | -1.2479 | -1.2179 | -1.1779 | -1.1379 | -1.0979 | -1.0579 | -1.0279 | -1.0079 | -1.0079 | -1.0179 | -1.0379 | -1.0679 | -1.1079 | -1.1479 | -1.1879 | -1.2279 | -1.2479 | -1.2579 | -1.2379 | -1.1979 | -1.1379 | -1.0879 | -1.0379 | -0.99793 | -0.96793 | -0.93793 | -0.92793 | -0.91793 | -0.90793 | -0.90793 | -0.91793 | -0.92793 | -0.94793 | -0.97793 | -1.0179 | -1.0579 | -1.0979 | -1.1279 | -1.1479 | -1.1679 | -1.1679 | -1.1679 | -1.1579 | -1.1379 | -1.1079 | -1.0779 | -1.0379 | -0.99793 | -0.95793 | -0.90793 | -0.85793 | -0.82793 | -0.80793 | -0.79793 | -0.79793 | -0.80793 | -0.81793 | -0.84793 | -0.87793 | -0.91793 | -0.95793 | -0.98793 | -1.0179 | -1.0479 | -1.0679 | -1.0779 | -1.0979 | -1.1079 | -1.1279 | -1.1479 | -1.1679 | -1.1779 | -1.1879 | -1.1879 | -1.1679 | -1.1379 | -1.0979 | -1.0379 | -0.97793 | -0.91793 | -0.85793 | -0.79793 | -0.73793 | -0.68793 | -0.63793 | -0.59793 | -0.56793 | -0.54793 | -0.52793 | -0.51793 | -0.52793 | -0.53793 | -0.56793 | -0.60793 | -0.66793 | -0.72793 | -0.79793 | -0.87793 | -0.94793 | -1.0179 | -1.0779 | -1.1279 | -1.1679 | -1.1779 | -1.1779 | -1.1579 | -1.1179 | -0.71793 | -0.44793 | -0.53793 | -0.93793 | -1.5579 | -2.3279 | -3.3479 | -4.5979 | -6.0479 | -8.0179 | -10.2279 | -12.4279 | -14.8279 | -17.4379 | -19.8079 | -21.7779 | -23.5379 | -25.4379 | -27.2079 | -28.6779 | -29.8479 | -30.8079 | -31.6079 | -32.3779 | -33.2579 | -34.2979 | -35.4079 | -36.5779 | -37.8979 | -39.1379 | -40.3379 | -41.5679 | -42.7679 | -43.9179 | -44.9979 | -46.0779 | -46.9079 | -47.4379 | -47.7279 | -47.8679 | -47.9679 | -47.9679 | -47.8879 | -47.7079 | -47.4479 | -47.1079 | -46.7579 | -46.5279 | -46.4579 | -46.4479 | -46.3279 | -46.0879 | -45.8579 | -45.6979 | -45.5979 | -45.5779 | -45.6579 | -45.8279 | -45.9879 | -46.0579 | -45.9979 | -45.7679 | -45.4179 | -45.0479 | -44.7079 | -44.3979 | -44.1079 | -43.8979 | -43.7679 | -43.6579 | -43.5179 | -43.3079 | -43.0679 | -42.8479 | -42.6779 | -42.6079 | -42.6079
Arendi TV-Streamer | BettearRTX | 16 kHz | Arendi TV-Streamer 16 kHz HR - BettearRTX | 0.35505 | 0.46505 | 0.66505 | 0.39505 | 0.39505 | 0.50505 | 0.73505 | 0.67505 | 0.53505 | 0.44505 | 0.84505 | 0.77505 | 0.65505 | 0.91505 | 0.74505 | 0.73505 | 0.66505 | 0.63505 | 0.72505 | 0.43505 | 0.57505 | 0.58505 | 0.54505 | 0.59505 | 0.75505 | 0.89505 | 0.91505 | 0.79505 | 0.73505 | 0.66505 | 0.73505 | 0.85505 | 0.83505 | 0.82505 | 0.78505 | 0.75505 | 0.71505 | 0.69505 | 0.68505 | 0.73505 | 0.75505 | 0.73505 | 0.67505 | 0.68505 | 0.81505 | 0.84505 | 0.81505 | 0.82505 | 0.81505 | 0.77505 | 0.74505 | 0.72505 | 0.73505 | 0.77505 | 0.85505 | 0.88505 | 0.90505 | 0.96505 | 0.98505 | 0.99505 | 0.92505 | 0.73505 | 0.64505 | 0.65505 | 0.73505 | 0.82505 | 0.89505 | 0.90505 | 0.87505 | 0.79505 | 0.67505 | 0.57505 | 0.56505 | 0.64505 | 0.74505 | 0.83505 | 0.86505 | 0.84505 | 0.80505 | 0.73505 | 0.66505 | 0.62505 | 0.62505 | 0.66505 | 0.73505 | 0.78505 | 0.84505 | 0.95505 | 0.97505 | 0.90505 | 0.76505 | 0.66505 | 0.58505 | 0.53505 | 0.55505 | 0.65505 | 0.78505 | 0.85505 | 0.87505 | 0.88505 | 0.89505 | 0.90505 | 0.91505 | 0.89505 | 0.87505 | 0.82505 | 0.77505 | 0.71505 | 0.66505 | 0.61505 | 0.57505 | 0.53505 | 0.48505 | 0.46505 | 0.48505 | 0.53505 | 0.60505 | 0.66505 | 0.70505 | 0.73505 | 0.75505 | 0.77505 | 0.79505 | 0.82505 | 0.85505 | 0.88505 | 0.90505 | 0.93505 | 0.97505 | 0.99505 | 0.97505 | 0.95505 | 0.92505 | 0.86505 | 0.78505 | 0.74505 | 0.73505 | 0.78505 | 0.86505 | 0.91505 | 0.93505 | 0.88505 | 0.78505 | 0.70505 | 0.63505 | 0.58505 | 0.50505 | 0.43505 | 0.43505 | 0.50505 | 0.62505 | 0.68505 | 0.68505 | 0.68505 | 0.72505 | 0.73505 | 0.74505 | 0.74505 | 0.75505 | 0.78505 | 0.81505 | 0.84505 | 0.83505 | 0.82505 | 0.80505 | 0.81505 | 0.83505 | 0.88505 | 0.91505 | 0.89505 | 0.82505 | 0.72505 | 0.63505 | 0.57505 | 0.54505 | 0.53505 | 0.55505 | 0.60505 | 0.63505 | 0.63505 | 0.62505 | 0.62505 | 0.65505 | 0.71505 | 0.79505 | 0.86505 | 0.90505 | 0.88505 | 0.83505 | 0.76505 | 0.72505 | 0.69505 | 0.68505 | 0.68505 | 0.72505 | 0.76505 | 0.81505 | 0.86505 | 0.89505 | 0.88505 | 0.86505 | 0.83505 | 0.80505 | 0.77505 | 0.72505 | 0.64505 | 0.54505 | 0.44505 | 0.47505 | 0.57505 | 0.62505 | 0.64505 | 0.62505 | 0.55505 | 0.45505 | 0.34505 | 0.22505 | 0.12505 | 0.11505 | 0.19505 | 0.27505 | 0.32505 | 0.36505 | 0.39505 | 0.40505 | 0.38505 | 0.34505 | 0.32505 | 0.34505 | 0.37505 | 0.41505 | 0.46505 | 0.48505 | 0.43505 | 0.39505 | 0.40505 | 0.44505 | 0.46505 | 0.46505 | 0.43505 | 0.40505 | 0.38505 | 0.36505 | 0.33505 | 0.31505 | 0.33505 | 0.37505 | 0.41505 | 0.42505 | 0.39505 | 0.33505 | 0.27505 | 0.23505 | 0.20505 | 0.19505 | 0.17505 | 0.17505 | 0.18505 | 0.20505 | 0.22505 | 0.22505 | 0.21505 | 0.19505 | 0.16505 | 0.14505 | 0.13505 | 0.15505 | 0.20505 | 0.26505 | 0.34505 | 0.39505 | 0.40505 | 0.38505 | 0.36505 | 0.34505 | 0.32505 | 0.33505 | 0.36505 | 0.43505 | 0.52505 | 0.52505 | 0.46505 | 0.28505 | 0.14505 | 0.035054 | -0.084946 | -0.13495 | -0.13495 | -0.094946 | -0.094946 | -0.094946 | -0.084946 | -0.084946 | -0.10495 | -0.15495 | -0.16495 | -0.12495 | -0.074946 | -0.064946 | -0.044946 | -0.064946 | -0.094946 | -0.16495 | -0.25495 | -0.32495 | -0.31495 | -0.20495 | -0.084946 | 0.025054 | 0.10505 | 0.12505 | 0.10505 | 0.015054 | -0.084946 | -0.17495 | -0.22495 | -0.21495 | -0.19495 | -0.16495 | -0.10495 | -0.034946 | -0.0049457 | -0.044946 | -0.13495 | -0.21495 | -0.23495 | -0.20495 | -0.12495 | -0.044946 | -0.0049457 | -0.014946 | -0.034946 | -0.034946 | -0.044946 | -0.064946 | -0.094946 | -0.13495 | -0.17495 | -0.22495 | -0.27495 | -0.33495 | -0.41495 | -0.49495 | -0.53495 | -0.51495 | -0.44495 | -0.38495 | -0.34495 | -0.30495 | -0.26495 | -0.19495 | -0.11495 | -0.034946 | 0.065054 | 0.14505 | 0.19505 | 0.20505 | 0.16505 | 0.10505 | 0.025054 | -0.064946 | -0.12495 | -0.15495 | -0.14495 | -0.12495 | -0.10495 | -0.064946 | -0.0049457 | 0.075054 | 0.15505 | 0.22505 | 0.27505 | 0.30505 | 0.30505 | 0.28505 | 0.21505 | 0.13505 | 0.045054 | -0.014946 | -0.034946 | -0.014946 | 0.015054 | 0.055054 | 0.095054 | 0.10505 | 0.11505 | 0.10505 | 0.095054 | 0.075054 | 0.045054 | 0.015054 | -0.024946 | -0.054946 | -0.074946 | -0.074946 | -0.054946 | -0.024946 | 0.025054 | 0.085054 | 0.13505 | 0.16505 | 0.17505 | 0.16505 | 0.11505 | 0.035054 | -0.044946 | -0.13495 | -0.19495 | -0.22495 | -0.21495 | -0.18495 | -0.13495 | -0.084946 | -0.014946 | 0.055054 | 0.10505 | 0.14505 | 0.15505 | 0.16505 | 0.16505 | 0.15505 | 0.15505 | 0.15505 | 0.16505 | 0.17505 | 0.18505 | 0.18505 | 0.18505 | 0.16505 | 0.14505 | 0.12505 | 0.095054 | 0.055054 | -0.0049457 | -0.064946 | -0.13495 | -0.18495 | -0.22495 | -0.25495 | -0.24495 | -0.29495 | -0.31495 | -0.39495 | -0.51495 | -0.60495 | -0.55495 | -0.48495 | -0.37495 | -0.40495 | -0.56495 | -0.77495 | -0.97495 | -1.0249 | -0.97495 | -0.93495 | -0.91495 | -0.93495 | -0.89495 | -0.62495 | -0.30495 | -0.11495 | -0.024946 | -0.064946 | -0.21495 | -0.46495 | -0.65495 | -0.76495 | -0.80495 | -0.85495 | -0.92495 | -0.94495 | -0.96495 | -0.82495 | -0.57495 | -0.23495 | 0.055054 | 0.19505 | 0.17505 | 0.045054 | -0.10495 | -0.20495 | -0.20495 | -0.064946 | 0.12505 | 0.25505 | 0.32505 | 0.34505 | 0.27505 | 0.14505 | 0.10505 | 0.16505 | 0.23505 | 0.31505 | 0.34505 | 0.27505 | 0.13505 | -0.074946 | -0.31495 | -0.59495 | -0.87495 | -1.0649 | -1.1049 | -1.0049 | -0.87495 | -0.76495 | -0.67495 | -0.54495 | -0.39495 | -0.30495 | -0.29495 | -0.33495 | -0.38495 | -0.40495 | -0.40495 | -0.35495 | -0.25495 | -0.12495 | 0.0050543 | 0.095054 | 0.13505 | 0.13505 | 0.11505 | 0.025054 | -0.10495 | -0.25495 | -0.34495 | -0.38495 | -0.40495 | -0.44495 | -0.48495 | -0.52495 | -0.55495 | -0.59495 | -0.64495 | -0.63495 | -0.56495 | -0.45495 | -0.32495 | -0.20495 | -0.094946 | -0.034946 | -0.024946 | -0.054946 | -0.094946 | -0.14495 | -0.18495 | -0.21495 | -0.23495 | -0.22495 | -0.17495 | -0.11495 | -0.064946 | -0.044946 | -0.044946 | -0.094946 | -0.15495 | -0.24495 | -0.35495 | -0.44495 | -0.50495 | -0.52495 | -0.51495 | -0.48495 | -0.47495 | -0.45495 | -0.45495 | -0.46495 | -0.48495 | -0.51495 | -0.54495 | -0.57495 | -0.57495 | -0.56495 | -0.55495 | -0.56495 | -0.60495 | -0.64495 | -0.68495 | -0.70495 | -0.72495 | -0.71495 | -0.69495 | -0.63495 | -0.56495 | -0.47495 | -0.38495 | -0.32495 | -0.28495 | -0.28495 | -0.31495 | -0.36495 | -0.44495 | -0.53495 | -0.64495 | -0.75495 | -0.84495 | -0.92495 | -0.96495 | -0.96495 | -0.93495 | -0.89495 | -0.83495 | -0.78495 | -0.73495 | -0.71495 | -0.71495 | -0.74495 | -0.79495 | -0.87495 | -0.95495 | -1.0149 | -1.0649 | -1.0749 | -1.0549 | -1.0249 | -0.99495 | -0.95495 | -0.92495 | -0.89495 | -0.88495 | -0.87495 | -0.86495 | -0.86495 | -0.87495 | -0.88495 | -0.89495 | -0.90495 | -0.91495 | -0.91495 | -0.90495 | -0.89495 | -0.87495 | -0.86495 | -0.85495 | -0.85495 | -0.86495 | -0.89495 | -0.94495 | -1.0049 | -1.0949 | -1.1949 | -1.3149 | -1.4449 | -1.6049 | -1.7849 | -1.9849 | -2.2049 | -2.4549 | -2.7349 | -3.0349 | -3.3749 | -3.7449 | -4.1449 | -4.5649 | -4.9949 | -5.4249 | -5.8649 | -6.3049 | -6.7549 | -7.2249 | -7.7149 | -8.2249 | -8.7749 | -9.3549 | -9.9849 | -10.6549 | -11.3749 | -12.1549 | -12.9849 | -13.8649 | -14.7949 | -15.7849 | -16.8249 | -17.9149 | -19.0549 | -20.2349 | -21.4549 | -22.7249 | -24.0249 | -25.3549 | -26.7049 | -28.0649 | -29.4349 | -30.8049 | -32.1549 | -33.4549 | -34.6749 | -35.8049 | -36.8149 | -37.6949 | -38.4549 | -39.1149 | -39.6749 | -40.1749 | -40.6149 | -41.0149 | -41.3749 | -41.6949 | -41.9649 | -42.1649 | -42.2949 | -42.3349 | -42.2849 | -42.1349 | -41.9149 | -41.6449 | -41.3449 | -41.0349 | -40.7549 | -40.5149 | -40.3349 | -40.2249 | -40.1849 | -40.2149 | -40.3149 | -40.4649 | -40.6449 | -40.8349 | -41.0149 | -41.1649 | -41.2649 | -41.2949 | -41.2449 | -41.1349 | -40.9749 | -40.7949 | -40.6349 | -40.5149 | -40.4549 | -40.3349 | -40.4449 | -39.7649 | -38.8049 | -38.4549 | -38.5149 | -38.5449 | -37.8249 | -37.1649 | -37.2049 | -37.8249 | -38.0749 | -37.3949 | -36.5149 | -36.2649 | -36.6249 | -36.7649 | -36.2349 | -35.6749 | -35.4949 | -35.5849 | -35.2249 | -34.3749 | -33.4949 | -33.0949 | -33.0749 | -32.9149 | -32.4749 | -32.2449 | -32.2949 | -32.3949 | -32.0949 | -31.4749 | -31.1349 | -31.1449 | -31.1149 | -30.5349 | -29.4749 | -28.4749 | -27.7749 | -27.1349 | -26.2149 | -25.0649 | -23.9949 | -23.2249 | -22.6549 | -22.2249 | -22.1849 | -22.7049 | -23.6449 | -24.7749 | -25.7449 | -26.4149 | -26.9049 | -27.3649 | -27.8049 | -28.0449 | -28.0749 | -28.1249 | -28.3349 | -28.6149 | -28.7349 | -28.6049 | -28.3449 | -28.0949 | -27.8849 | -27.5849 | -27.1449 | -26.6349 | -26.2049 | -25.9749 | -26.0449 | -26.3549 | -26.7549 | -27.0849 | -27.3049 | -27.3949
Arendi TV-Streamer | MoorMoerDUO | 16 kHz | Arendi TV-Streamer 16 kHz HR - MoorMoerDUO | -3.1462 | -2.9462 | -2.6562 | -2.3962 | -1.9962 | -1.7562 | -1.2562 | -1.3062 | -1.3962 | -1.4462 | -0.7462 | -0.7662 | -0.8562 | -0.4062 | -0.4762 | -0.4562 | -0.4062 | -0.4462 | -0.3962 | -0.6462 | -0.4462 | -0.4262 | -0.4662 | -0.3962 | -0.1462 | 0.1338 | 0.1038 | -0.0061957 | -0.1262 | -0.1962 | -0.1162 | 0.013804 | 0.053804 | 0.073804 | 0.033804 | 0.013804 | -0.0061957 | -0.066196 | -0.046196 | 0.043804 | 0.093804 | 0.063804 | 0.053804 | 0.2138 | 0.4538 | 0.3938 | 0.2838 | 0.2238 | 0.1438 | 0.043804 | 0.013804 | 0.063804 | 0.1438 | 0.2238 | 0.3138 | 0.3738 | 0.4138 | 0.4738 | 0.5038 | 0.5438 | 0.4638 | 0.2538 | 0.1438 | 0.1638 | 0.2638 | 0.3638 | 0.4138 | 0.4238 | 0.3738 | 0.2838 | 0.1738 | 0.1038 | 0.033804 | 0.053804 | 0.1038 | 0.1738 | 0.2338 | 0.2638 | 0.2338 | 0.1438 | 0.053804 | -0.016196 | -0.026196 | 0.013804 | 0.1338 | 0.2838 | 0.4338 | 0.5638 | 0.5838 | 0.4938 | 0.3238 | 0.1738 | 0.073804 | 0.023804 | 0.063804 | 0.2038 | 0.3438 | 0.4238 | 0.4538 | 0.4738 | 0.5038 | 0.5138 | 0.5038 | 0.4638 | 0.4238 | 0.3738 | 0.3138 | 0.2538 | 0.1938 | 0.1438 | 0.1038 | 0.073804 | 0.043804 | 0.033804 | 0.063804 | 0.1138 | 0.1838 | 0.2338 | 0.2538 | 0.2738 | 0.2838 | 0.3138 | 0.3438 | 0.3838 | 0.4238 | 0.4638 | 0.5038 | 0.5538 | 0.5938 | 0.6238 | 0.6238 | 0.5938 | 0.5538 | 0.4438 | 0.3438 | 0.2738 | 0.2738 | 0.3238 | 0.4238 | 0.4838 | 0.5038 | 0.4838 | 0.4038 | 0.3538 | 0.3138 | 0.2638 | 0.1838 | 0.093804 | 0.063804 | 0.1338 | 0.2638 | 0.3238 | 0.2938 | 0.2538 | 0.2938 | 0.3338 | 0.3538 | 0.3638 | 0.3838 | 0.4038 | 0.4338 | 0.4338 | 0.4038 | 0.3638 | 0.3538 | 0.3738 | 0.4138 | 0.4738 | 0.5138 | 0.4838 | 0.4338 | 0.3538 | 0.2538 | 0.1938 | 0.1838 | 0.1938 | 0.2438 | 0.3138 | 0.3538 | 0.3538 | 0.3338 | 0.3238 | 0.3538 | 0.4238 | 0.4938 | 0.5538 | 0.5738 | 0.5238 | 0.4538 | 0.3738 | 0.3338 | 0.3138 | 0.3138 | 0.3238 | 0.3538 | 0.4038 | 0.4638 | 0.5138 | 0.5438 | 0.5338 | 0.5138 | 0.4938 | 0.4638 | 0.4438 | 0.3638 | 0.2438 | 0.1938 | 0.1638 | 0.2038 | 0.3238 | 0.4038 | 0.4538 | 0.4938 | 0.4538 | 0.3638 | 0.2438 | 0.1338 | 0.053804 | 0.043804 | 0.053804 | 0.063804 | 0.073804 | 0.083804 | 0.1238 | 0.1538 | 0.1538 | 0.1438 | 0.1238 | 0.1238 | 0.1438 | 0.1538 | 0.1938 | 0.2238 | 0.1938 | 0.1838 | 0.2338 | 0.2838 | 0.3038 | 0.3038 | 0.2838 | 0.3038 | 0.3238 | 0.3438 | 0.3338 | 0.3138 | 0.3138 | 0.3538 | 0.3938 | 0.4138 | 0.3838 | 0.3338 | 0.2738 | 0.2438 | 0.2238 | 0.1938 | 0.1538 | 0.1238 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1238 | 0.1338 | 0.1438 | 0.1238 | 0.093804 | 0.083804 | 0.1038 | 0.1538 | 0.2138 | 0.2938 | 0.3638 | 0.4238 | 0.4438 | 0.4338 | 0.4238 | 0.4038 | 0.3738 | 0.3638 | 0.3838 | 0.4538 | 0.5438 | 0.5738 | 0.5938 | 0.5138 | 0.4438 | 0.2838 | 0.1238 | 0.073804 | 0.093804 | 0.1238 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1138 | 0.1038 | 0.083804 | 0.053804 | 0.023804 | 0.043804 | 0.053804 | 0.013804 | -0.016196 | -0.036196 | -0.036196 | -0.036196 | -0.046196 | -0.046196 | -0.0061957 | 0.1038 | 0.2038 | 0.2938 | 0.3538 | 0.3838 | 0.3838 | 0.3538 | 0.2938 | 0.1838 | 0.063804 | -0.026196 | -0.066196 | -0.026196 | 0.093804 | 0.2138 | 0.2838 | 0.2638 | 0.2138 | 0.1338 | 0.053804 | 0.023804 | 0.053804 | 0.1138 | 0.1438 | 0.1538 | 0.1638 | 0.1738 | 0.1838 | 0.1738 | 0.1538 | 0.1038 | 0.063804 | 0.013804 | -0.046196 | -0.1362 | -0.2362 | -0.3062 | -0.3262 | -0.2762 | -0.1862 | -0.1062 | -0.046196 | 0.0038043 | 0.043804 | 0.1138 | 0.1938 | 0.2738 | 0.3438 | 0.3838 | 0.3938 | 0.3738 | 0.3438 | 0.3038 | 0.2638 | 0.2038 | 0.1538 | 0.1238 | 0.1138 | 0.093804 | 0.093804 | 0.1038 | 0.1438 | 0.1838 | 0.2138 | 0.2338 | 0.2338 | 0.2338 | 0.2238 | 0.1838 | 0.1138 | 0.013804 | -0.076196 | -0.1562 | -0.1962 | -0.1962 | -0.1662 | -0.1262 | -0.086196 | -0.056196 | -0.036196 | -0.036196 | -0.026196 | -0.026196 | -0.036196 | -0.056196 | -0.086196 | -0.1062 | -0.1362 | -0.1562 | -0.1662 | -0.1762 | -0.1762 | -0.1762 | -0.1862 | -0.1962 | -0.2062 | -0.2262 | -0.2462 | -0.2862 | -0.3362 | -0.3762 | -0.4062 | -0.4062 | -0.3862 | -0.3462 | -0.2862 | -0.2362 | -0.1762 | -0.1262 | -0.086196 | -0.066196 | -0.066196 | -0.096196 | -0.1262 | -0.1462 | -0.1762 | -0.1962 | -0.2062 | -0.2262 | -0.2362 | -0.2562 | -0.2762 | -0.3062 | -0.3362 | -0.3662 | -0.4062 | -0.4462 | -0.5062 | -0.5662 | -0.6362 | -0.6862 | -0.7262 | -0.7462 | -0.7662 | -0.9962 | -1.0662 | -1.1062 | -0.9462 | -0.8362 | -0.6762 | -0.4262 | -0.1562 | 0.0038043 | 0.073804 | 0.013804 | -0.066196 | -0.2062 | -0.3062 | -0.5362 | -0.8362 | -0.9862 | -0.8962 | -0.6862 | -0.4462 | -0.1062 | 0.1638 | 0.2838 | 0.2538 | 0.073804 | -0.0061957 | -0.056196 | -0.2262 | -0.4662 | -0.7662 | -1.0162 | -1.1762 | -1.1062 | -0.8462 | -0.5762 | -0.3162 | -0.026196 | 0.1938 | 0.3038 | 0.2538 | 0.1038 | 0.0038043 | 0.053804 | 0.1938 | 0.3138 | 0.3638 | 0.3138 | 0.1038 | -0.1562 | -0.3662 | -0.4962 | -0.6262 | -0.6962 | -0.7562 | -0.7962 | -0.7762 | -0.7362 | -0.6862 | -0.6762 | -0.7162 | -0.7262 | -0.6962 | -0.6462 | -0.5762 | -0.5362 | -0.5162 | -0.5162 | -0.5262 | -0.5362 | -0.5462 | -0.5362 | -0.5162 | -0.4662 | -0.4062 | -0.3362 | -0.2862 | -0.2562 | -0.2262 | -0.2362 | -0.2462 | -0.2962 | -0.3462 | -0.3662 | -0.3362 | -0.3062 | -0.2962 | -0.3062 | -0.3362 | -0.3662 | -0.3862 | -0.4162 | -0.4662 | -0.5362 | -0.6362 | -0.7262 | -0.7762 | -0.8062 | -0.8262 | -0.8462 | -0.8462 | -0.8362 | -0.8462 | -0.8762 | -0.9062 | -0.9662 | -1.0062 | -1.0162 | -0.9562 | -0.8362 | -0.6462 | -0.4262 | -0.2362 | -0.096196 | -0.016196 | 0.0038043 | -0.046196 | -0.1362 | -0.2262 | -0.3062 | -0.3362 | -0.3262 | -0.2862 | -0.2462 | -0.2362 | -0.2462 | -0.2762 | -0.2962 | -0.2962 | -0.2962 | -0.2862 | -0.2862 | -0.2962 | -0.3262 | -0.3662 | -0.4162 | -0.4762 | -0.5462 | -0.5962 | -0.6162 | -0.6062 | -0.5662 | -0.5062 | -0.4262 | -0.3462 | -0.2762 | -0.2362 | -0.2262 | -0.2562 | -0.3162 | -0.4162 | -0.5262 | -0.6462 | -0.7762 | -0.8962 | -0.9862 | -1.0562 | -1.1062 | -1.1162 | -1.1062 | -1.0662 | -0.9862 | -0.8962 | -0.7862 | -0.6662 | -0.5562 | -0.4762 | -0.4062 | -0.3762 | -0.3762 | -0.3862 | -0.3962 | -0.4062 | -0.4062 | -0.4062 | -0.4062 | -0.4062 | -0.4262 | -0.4462 | -0.4862 | -0.5362 | -0.5962 | -0.6862 | -0.8062 | -0.9562 | -1.1562 | -1.3962 | -1.6862 | -2.0162 | -2.3862 | -2.7862 | -3.2062 | -3.6462 | -4.1162 | -4.6162 | -5.1462 | -5.7262 | -6.3362 | -6.9662 | -7.6262 | -8.2862 | -8.9362 | -9.5662 | -10.1862 | -10.8062 | -11.4262 | -12.0762 | -12.7462 | -13.4562 | -14.2062 | -14.9862 | -15.8062 | -16.6462 | -17.5162 | -18.3962 | -19.2762 | -20.1362 | -20.9862 | -21.8162 | -22.6262 | -23.4062 | -24.1662 | -24.9062 | -25.6262 | -26.3162 | -26.9962 | -27.6562 | -28.2962 | -28.9162 | -29.5062 | -30.0862 | -30.6462 | -31.1862 | -31.7062 | -32.1962 | -32.6862 | -33.1462 | -33.5962 | -34.0362 | -34.4762 | -34.9062 | -35.3362 | -35.7662 | -36.2162 | -36.6862 | -37.1762 | -37.6962 | -38.2562 | -38.8562 | -39.4962 | -40.1562 | -40.8462 | -41.5562 | -42.2562 | -42.9462 | -43.6262 | -44.2762 | -44.8862 | -45.4662 | -46.0062 | -46.5062 | -46.9562 | -47.3462 | -47.6762 | -47.9462 | -48.1362 | -48.2662 | -48.3162 | -48.3062 | -48.2362 | -48.1262 | -47.9762 | -47.8162 | -47.6562 | -47.4862 | -47.3362 | -47.1962 | -47.0762 | -46.9862 | -46.9262 | -46.8962 | -46.9062 | -46.9362 | -46.9962 | -47.0962 | -47.2162 | -47.3662 | -47.5162 | -47.6762 | -47.8262 | -48.8562 | -49.9862 | -51.2762 | -52.5862 | -53.9262 | -55.1562 | -55.9762 | -56.3062 | -55.9262 | -54.7962 | -53.1562 | -51.6662 | -50.5962 | -49.6662 | -48.9262 | -48.2362 | -47.6362 | -47.0062 | -46.3662 | -45.8662 | -45.3262 | -44.6162 | -44.0162 | -43.5662 | -43.2262 | -42.9762 | -42.9462 | -42.9662 | -42.9562 | -42.8962 | -42.8362 | -42.7562 | -42.6262 | -42.4962 | -42.4962 | -42.6162 | -42.6562 | -42.6062 | -42.4962 | -42.2762 | -41.9362 | -41.5262 | -40.9362 | -40.2962 | -39.7562 | -39.5862 | -40.0562 | -41.1662 | -42.6762 | -44.3662 | -46.0662 | -47.7062 | -49.1462 | -50.3362 | -51.2662 | -51.9362 | -52.3062 | -52.3362 | -52.0762 | -51.6462 | -51.1862 | -50.7162 | -50.2462 | -49.7462 | -49.1962 | -48.5362 | -47.8462 | -47.1662 | -46.5962 | -46.1262 | -45.7562 | -45.4862 | -45.3262 | -45.2262 | -45.1662 | -45.1262 | -45.1262
Arendi TV-Streamer | BettearRTX | 16 kHz | Arendi TV-Streamer 16 kHz LL - BettearRTX | 1.3618 | -0.0082065 | 0.45179 | 0.44179 | 0.44179 | 0.39179 | 0.051793 | 0.081793 | -0.078207 | 0.58179 | 0.58179 | 0.68179 | 0.69179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.84179 | 0.78179 | 0.69179 | 0.60179 | 0.59179 | 0.62179 | 0.60179 | 0.48179 | 0.55179 | 0.54179 | 0.67179 | 0.67179 | 0.59179 | 0.50179 | 0.53179 | 0.67179 | 0.68179 | 0.66179 | 0.76179 | 0.86179 | 0.82179 | 0.75179 | 0.73179 | 0.74179 | 0.67179 | 0.58179 | 0.56179 | 0.59179 | 0.64179 | 0.72179 | 0.70179 | 0.67179 | 0.73179 | 0.77179 | 0.83179 | 0.78179 | 0.70179 | 0.65179 | 0.69179 | 0.73179 | 0.79179 | 0.79179 | 0.69179 | 0.51179 | 0.33179 | 0.22179 | 0.081793 | -0.058207 | -0.098207 | -0.0082065 | 0.17179 | 0.38179 | 0.55179 | 0.60179 | 0.56179 | 0.52179 | 0.56179 | 0.62179 | 0.68179 | 0.70179 | 0.69179 | 0.69179 | 0.68179 | 0.68179 | 0.73179 | 0.79179 | 0.86179 | 0.90179 | 0.87179 | 0.72179 | 0.52179 | 0.31179 | 0.28179 | 0.40179 | 0.54179 | 0.62179 | 0.67179 | 0.70179 | 0.71179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.67179 | 0.53179 | 0.38179 | 0.32179 | 0.36179 | 0.45179 | 0.54179 | 0.59179 | 0.60179 | 0.59179 | 0.58179 | 0.58179 | 0.55179 | 0.54179 | 0.57179 | 0.62179 | 0.67179 | 0.70179 | 0.72179 | 0.73179 | 0.72179 | 0.71179 | 0.71179 | 0.73179 | 0.78179 | 0.82179 | 0.83179 | 0.82179 | 0.80179 | 0.78179 | 0.76179 | 0.73179 | 0.68179 | 0.60179 | 0.51179 | 0.42179 | 0.34179 | 0.25179 | 0.29179 | 0.39179 | 0.47179 | 0.54179 | 0.58179 | 0.58179 | 0.57179 | 0.54179 | 0.47179 | 0.43179 | 0.42179 | 0.44179 | 0.52179 | 0.57179 | 0.62179 | 0.71179 | 0.81179 | 0.85179 | 0.84179 | 0.77179 | 0.67179 | 0.56179 | 0.45179 | 0.36179 | 0.30179 | 0.28179 | 0.28179 | 0.28179 | 0.29179 | 0.28179 | 0.27179 | 0.27179 | 0.25179 | 0.27179 | 0.34179 | 0.42179 | 0.52179 | 0.61179 | 0.67179 | 0.71179 | 0.74179 | 0.76179 | 0.76179 | 0.74179 | 0.70179 | 0.65179 | 0.60179 | 0.54179 | 0.49179 | 0.46179 | 0.44179 | 0.42179 | 0.38179 | 0.34179 | 0.32179 | 0.33179 | 0.36179 | 0.40179 | 0.44179 | 0.46179 | 0.46179 | 0.43179 | 0.38179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.38179 | 0.42179 | 0.46179 | 0.48179 | 0.48179 | 0.41179 | 0.33179 | 0.26179 | 0.29179 | 0.43179 | 0.54179 | 0.54179 | 0.46179 | 0.36179 | 0.32179 | 0.22179 | 0.14179 | 0.11179 | 0.10179 | 0.081793 | 0.051793 | 0.051793 | 0.081793 | 0.091793 | 0.15179 | 0.21179 | 0.26179 | 0.31179 | 0.36179 | 0.41179 | 0.45179 | 0.47179 | 0.51179 | 0.56179 | 0.58179 | 0.57179 | 0.55179 | 0.51179 | 0.45179 | 0.37179 | 0.29179 | 0.23179 | 0.17179 | 0.11179 | 0.021793 | -0.078207 | -0.15821 | -0.15821 | -0.10821 | -0.058207 | -0.028207 | -0.058207 | -0.10821 | -0.13821 | -0.12821 | -0.098207 | -0.038207 | 0.041793 | 0.13179 | 0.23179 | 0.32179 | 0.36179 | 0.35179 | 0.32179 | 0.29179 | 0.28179 | 0.28179 | 0.28179 | 0.27179 | 0.26179 | 0.28179 | 0.30179 | 0.33179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.36179 | 0.34179 | 0.29179 | 0.25179 | 0.21179 | 0.15179 | 0.061793 | -0.0082065 | -0.048207 | -0.13821 | -0.21821 | -0.24821 | -0.20821 | -0.16821 | -0.10821 | -0.058207 | -0.038207 | -0.078207 | -0.14821 | -0.21821 | -0.23821 | -0.23821 | -0.24821 | -0.27821 | -0.31821 | -0.31821 | -0.33821 | -0.32821 | -0.27821 | -0.21821 | -0.16821 | -0.14821 | -0.20821 | -0.33821 | -0.43821 | -0.49821 | -0.54821 | -0.61821 | -0.66821 | -0.65821 | -0.56821 | -0.47821 | -0.41821 | -0.36821 | -0.36821 | -0.39821 | -0.39821 | -0.35821 | -0.30821 | -0.23821 | -0.14821 | -0.078207 | -0.028207 | 0.0017935 | 0.0017935 | -0.0082065 | -0.048207 | -0.10821 | -0.15821 | -0.17821 | -0.16821 | -0.16821 | -0.17821 | -0.18821 | -0.20821 | -0.24821 | -0.29821 | -0.32821 | -0.36821 | -0.39821 | -0.42821 | -0.44821 | -0.44821 | -0.43821 | -0.40821 | -0.35821 | -0.29821 | -0.20821 | -0.12821 | -0.038207 | 0.051793 | 0.13179 | 0.20179 | 0.25179 | 0.31179 | 0.35179 | 0.37179 | 0.37179 | 0.35179 | 0.31179 | 0.27179 | 0.22179 | 0.17179 | 0.10179 | 0.011793 | -0.10821 | -0.22821 | -0.33821 | -0.42821 | -0.47821 | -0.47821 | -0.43821 | -0.34821 | -0.23821 | -0.10821 | 0.021793 | 0.14179 | 0.24179 | 0.31179 | 0.35179 | 0.36179 | 0.36179 | 0.36179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.35179 | 0.34179 | 0.33179 | 0.31179 | 0.29179 | 0.26179 | 0.22179 | 0.18179 | 0.12179 | 0.051793 | -0.0082065 | -0.058207 | -0.088207 | -0.10821 | -0.11821 | -0.10821 | -0.078207 | -0.028207 | 0.021793 | 0.061793 | 0.10179 | 0.13179 | 0.15179 | 0.17179 | 0.18179 | 0.19179 | 0.19179 | 0.19179 | 0.19179 | 0.19179 | 0.18179 | 0.17179 | 0.15179 | 0.14179 | 0.13179 | 0.14179 | 0.15179 | 0.17179 | 0.19179 | 0.22179 | 0.25179 | 0.28179 | 0.31179 | 0.33179 | 0.35179 | 0.36179 | 0.37179 | 0.38179 | 0.39179 | 0.29179 | 0.22179 | 0.15179 | 0.17179 | -0.068207 | -0.28821 | -0.41821 | -0.50821 | -0.66821 | -0.73821 | -0.71821 | -0.57821 | -0.32821 | -0.13821 | -0.018207 | -0.10821 | -0.34821 | -0.69821 | -1.1282 | -1.5882 | -1.8582 | -1.7482 | -1.3182 | -0.93821 | -0.64821 | -0.52821 | -0.52821 | -0.60821 | -0.71821 | -0.84821 | -0.86821 | -0.75821 | -0.64821 | -0.53821 | -0.40821 | -0.20821 | 0.031793 | 0.21179 | 0.26179 | 0.24179 | 0.24179 | 0.29179 | 0.39179 | 0.50179 | 0.56179 | 0.61179 | 0.67179 | 0.69179 | 0.59179 | 0.41179 | 0.25179 | 0.11179 | 0.011793 | -0.078207 | -0.15821 | -0.25821 | -0.39821 | -0.53821 | -0.65821 | -0.73821 | -0.77821 | -0.84821 | -0.95821 | -1.0682 | -1.1482 | -1.1582 | -1.1282 | -1.0782 | -1.0282 | -0.93821 | -0.82821 | -0.69821 | -0.55821 | -0.46821 | -0.40821 | -0.39821 | -0.42821 | -0.43821 | -0.40821 | -0.31821 | -0.26821 | -0.29821 | -0.41821 | -0.60821 | -0.82821 | -1.0282 | -1.1482 | -1.1982 | -1.1582 | -1.0682 | -0.92821 | -0.77821 | -0.63821 | -0.55821 | -0.51821 | -0.51821 | -0.52821 | -0.50821 | -0.44821 | -0.36821 | -0.29821 | -0.25821 | -0.25821 | -0.31821 | -0.40821 | -0.52821 | -0.67821 | -0.82821 | -0.96821 | -1.0882 | -1.1782 | -1.2382 | -1.2782 | -1.3082 | -1.3282 | -1.3282 | -1.2982 | -1.2382 | -1.1582 | -1.0782 | -1.0282 | -0.99821 | -1.0182 | -1.0582 | -1.0782 | -1.0782 | -1.0382 | -0.96821 | -0.88821 | -0.80821 | -0.75821 | -0.71821 | -0.68821 | -0.67821 | -0.68821 | -0.72821 | -0.75821 | -0.78821 | -0.79821 | -0.77821 | -0.72821 | -0.65821 | -0.59821 | -0.56821 | -0.55821 | -0.58821 | -0.64821 | -0.71821 | -0.78821 | -0.83821 | -0.86821 | -0.85821 | -0.81821 | -0.76821 | -0.70821 | -0.65821 | -0.62821 | -0.61821 | -0.62821 | -0.63821 | -0.63821 | -0.61821 | -0.57821 | -0.52821 | -0.48821 | -0.45821 | -0.44821 | -0.46821 | -0.50821 | -0.57821 | -0.65821 | -0.74821 | -0.85821 | -0.98821 | -1.1182 | -1.2382 | -1.3682 | -1.4782 | -1.5682 | -1.6382 | -1.6982 | -1.7382 | -1.7682 | -1.7882 | -1.7982 | -1.7882 | -1.7582 | -1.7182 | -1.6582 | -1.5882 | -1.5082 | -1.4382 | -1.3882 | -1.3482 | -1.3282 | -1.3082 | -1.3082 | -1.3082 | -1.2982 | -1.3082 | -1.3182 | -1.3482 | -1.4182 | -1.5282 | -1.6782 | -1.8682 | -2.0982 | -2.3582 | -2.6582 | -2.9882 | -3.3482 | -3.7582 | -4.1982 | -4.6782 | -5.1882 | -5.7182 | -6.2682 | -6.8282 | -7.3982 | -7.9782 | -8.5682 | -9.1482 | -9.7382 | -10.3482 | -10.9682 | -11.6082 | -12.2982 | -13.0182 | -13.7782 | -14.5882 | -15.4382 | -16.3382 | -17.2782 | -18.2582 | -19.2782 | -20.3482 | -21.4682 | -22.6482 | -23.8782 | -25.1682 | -26.5082 | -27.8782 | -29.2782 | -30.6682 | -32.0282 | -33.3382 | -34.5482 | -35.6482 | -36.6182 | -37.4482 | -38.1682 | -38.7882 | -39.3482 | -39.8682 | -40.3682 | -40.8582 | -41.3282 | -41.7782 | -42.1882 | -42.5282 | -42.7882 | -42.9582 | -43.0182 | -42.9882 | -42.8882 | -42.7282 | -42.5482 | -42.3482 | -42.1782 | -42.0282 | -41.9382 | -41.9082 | -41.9382 | -42.0182 | -42.1482 | -42.2982 | -42.4682 | -42.6082 | -42.7182 | -42.7582 | -42.7182 | -42.5882 | -42.3782 | -42.0982 | -41.7782 | -41.4582 | -41.1782 | -40.9482 | -40.8182 | -40.3282 | -40.6382 | -40.3882 | -39.2482 | -38.3282 | -38.3882 | -38.6982 | -38.3282 | -37.7382 | -37.7382 | -38.2982 | -38.8582 | -38.5382 | -38.0682 | -37.9582 | -38.0182 | -37.8082 | -37.1682 | -36.6782 | -36.7382 | -37.1682 | -37.3682 | -37.0182 | -36.3882 | -35.9782 | -35.8682 | -35.4982 | -34.5682 | -33.6182 | -33.0982 | -32.8882 | -32.4682 | -31.8382 | -31.3082 | -31.0782 | -31.0182 | -30.6282 | -29.8082 | -28.9082 | -28.1582 | -27.3482 | -26.1882 | -24.7682 | -23.4682 | -22.5182 | -21.9282 | -21.6382 | -21.7282 | -22.3182 | -23.3782 | -24.5982 | -25.5982 | -26.2082 | -26.6982 | -27.2282 | -27.7182 | -28.1282 | -28.5182 | -28.9682 | -29.4682 | -29.8882 | -29.9682 | -29.6882 | -29.2382 | -28.7882 | -28.3482 | -27.7982 | -27.0882 | -26.3282 | -25.7082 | -25.3982 | -25.5482 | -26.1282 | -26.8782 | -27.5482 | -27.9982 | -28.1982
Arendi TV-Streamer | MoorMoerDUO | 16 kHz | Arendi TV-Streamer 16 kHz LL - MoorMoerDUO | -2.0783 | -3.2683 | -2.7783 | -2.2683 | -2.1883 | -2.1683 | -1.9583 | -1.9483 | -2.0483 | -1.2783 | -1.2083 | -0.95826 | -0.86826 | -0.71826 | -0.68826 | -0.44826 | -0.41826 | -0.48826 | -0.52826 | -0.51826 | -0.56826 | -0.52826 | -0.48826 | -0.39826 | -0.40826 | -0.21826 | -0.27826 | -0.33826 | -0.34826 | -0.25826 | -0.14826 | -0.14826 | -0.12826 | 0.0017391 | 0.10174 | 0.061739 | -0.038261 | -0.068261 | -0.038261 | -0.10826 | -0.19826 | -0.18826 | -0.12826 | -0.098261 | -0.018261 | -0.028261 | -0.018261 | 0.071739 | 0.11174 | 0.16174 | 0.091739 | 0.011739 | -0.018261 | 0.031739 | 0.11174 | 0.16174 | 0.14174 | 0.021739 | -0.20826 | -0.38826 | -0.47826 | -0.59826 | -0.71826 | -0.75826 | -0.67826 | -0.50826 | -0.28826 | -0.10826 | -0.048261 | -0.13826 | -0.25826 | -0.24826 | -0.16826 | -0.048261 | 0.011739 | 0.031739 | 0.041739 | 0.021739 | 0.0017391 | 0.051739 | 0.14174 | 0.24174 | 0.31174 | 0.29174 | 0.17174 | 0.0017391 | -0.17826 | -0.19826 | -0.098261 | -0.0082609 | 0.041739 | 0.061739 | 0.081739 | 0.091739 | 0.11174 | 0.13174 | 0.091739 | -0.028261 | -0.15826 | -0.18826 | -0.12826 | -0.018261 | 0.051739 | 0.081739 | 0.061739 | 0.031739 | 0.011739 | 0.0017391 | -0.028261 | -0.048261 | -0.018261 | 0.031739 | 0.081739 | 0.11174 | 0.13174 | 0.13174 | 0.13174 | 0.12174 | 0.13174 | 0.17174 | 0.22174 | 0.28174 | 0.30174 | 0.29174 | 0.27174 | 0.25174 | 0.23174 | 0.20174 | 0.15174 | 0.081739 | -0.0082609 | -0.10826 | -0.18826 | -0.27826 | -0.23826 | -0.13826 | -0.048261 | 0.011739 | 0.071739 | 0.10174 | 0.10174 | 0.061739 | 0.031739 | 0.051739 | 0.081739 | 0.13174 | 0.16174 | 0.19174 | 0.22174 | 0.32174 | 0.43174 | 0.47174 | 0.44174 | 0.33174 | 0.20174 | 0.071739 | -0.028261 | -0.10826 | -0.15826 | -0.18826 | -0.19826 | -0.19826 | -0.14826 | -0.12826 | -0.12826 | -0.11826 | -0.12826 | -0.088261 | -0.018261 | 0.061739 | 0.14174 | 0.23174 | 0.28174 | 0.32174 | 0.35174 | 0.39174 | 0.41174 | 0.40174 | 0.38174 | 0.33174 | 0.26174 | 0.20174 | 0.14174 | 0.081739 | 0.051739 | 0.021739 | 0.0017391 | -0.018261 | -0.028261 | 0.0017391 | 0.041739 | 0.091739 | 0.13174 | 0.14174 | 0.13174 | 0.10174 | 0.061739 | 0.041739 | 0.041739 | 0.081739 | 0.13174 | 0.18174 | 0.20174 | 0.18174 | 0.091739 | -0.018261 | -0.088261 | -0.048261 | 0.081739 | 0.26174 | 0.34174 | 0.34174 | 0.29174 | 0.19174 | 0.021739 | -0.088261 | -0.098261 | -0.11826 | -0.16826 | -0.21826 | -0.22826 | -0.21826 | -0.17826 | -0.088261 | 0.0017391 | 0.071739 | 0.14174 | 0.22174 | 0.29174 | 0.36174 | 0.37174 | 0.35174 | 0.34174 | 0.35174 | 0.36174 | 0.37174 | 0.35174 | 0.29174 | 0.20174 | 0.12174 | 0.061739 | 0.011739 | -0.048261 | -0.13826 | -0.22826 | -0.28826 | -0.26826 | -0.18826 | -0.098261 | -0.028261 | -0.018261 | -0.038261 | -0.038261 | -0.018261 | -0.0082609 | 0.011739 | 0.031739 | 0.071739 | 0.15174 | 0.23174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.24174 | 0.22174 | 0.22174 | 0.24174 | 0.28174 | 0.30174 | 0.32174 | 0.34174 | 0.37174 | 0.40174 | 0.41174 | 0.41174 | 0.41174 | 0.44174 | 0.50174 | 0.51174 | 0.49174 | 0.48174 | 0.45174 | 0.36174 | 0.29174 | 0.23174 | 0.13174 | -0.038261 | -0.12826 | -0.10826 | -0.018261 | 0.031739 | 0.061739 | 0.10174 | 0.14174 | 0.14174 | 0.11174 | 0.051739 | 0.051739 | 0.051739 | 0.021739 | -0.018261 | -0.078261 | -0.11826 | -0.16826 | -0.16826 | -0.10826 | -0.038261 | 0.021739 | 0.021739 | -0.038261 | -0.13826 | -0.21826 | -0.25826 | -0.29826 | -0.34826 | -0.40826 | -0.41826 | -0.34826 | -0.23826 | -0.13826 | -0.088261 | -0.098261 | -0.11826 | -0.11826 | -0.088261 | -0.048261 | -0.0082609 | 0.051739 | 0.10174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.10174 | 0.061739 | 0.041739 | 0.031739 | 0.041739 | 0.071739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.051739 | 0.011739 | -0.058261 | -0.13826 | -0.19826 | -0.23826 | -0.26826 | -0.26826 | -0.25826 | -0.22826 | -0.16826 | -0.088261 | 0.011739 | 0.091739 | 0.15174 | 0.17174 | 0.18174 | 0.18174 | 0.19174 | 0.18174 | 0.18174 | 0.20174 | 0.24174 | 0.28174 | 0.32174 | 0.36174 | 0.39174 | 0.42174 | 0.42174 | 0.38174 | 0.31174 | 0.20174 | 0.081739 | -0.038261 | -0.15826 | -0.27826 | -0.36826 | -0.41826 | -0.41826 | -0.35826 | -0.25826 | -0.12826 | 0.011739 | 0.13174 | 0.22174 | 0.30174 | 0.33174 | 0.34174 | 0.33174 | 0.31174 | 0.28174 | 0.26174 | 0.23174 | 0.19174 | 0.14174 | 0.10174 | 0.051739 | 0.011739 | -0.038261 | -0.078261 | -0.13826 | -0.19826 | -0.24826 | -0.28826 | -0.31826 | -0.35826 | -0.37826 | -0.39826 | -0.39826 | -0.38826 | -0.37826 | -0.35826 | -0.33826 | -0.31826 | -0.30826 | -0.28826 | -0.26826 | -0.24826 | -0.21826 | -0.18826 | -0.15826 | -0.13826 | -0.11826 | -0.10826 | -0.088261 | -0.068261 | -0.048261 | -0.028261 | -0.0082609 | -0.0082609 | -0.028261 | -0.058261 | -0.088261 | -0.13826 | -0.17826 | -0.22826 | -0.26826 | -0.30826 | -0.33826 | -0.35826 | -0.28826 | -0.20826 | -0.31826 | -0.49826 | -0.66826 | -0.85826 | -1.0883 | -1.1383 | -1.0883 | -0.94826 | -0.78826 | -0.68826 | -0.65826 | -0.59826 | -0.48826 | -0.24826 | -0.068261 | -0.098261 | -0.32826 | -0.76826 | -1.3083 | -1.6383 | -1.6283 | -1.3183 | -0.90826 | -0.52826 | -0.28826 | -0.17826 | -0.10826 | -0.13826 | -0.31826 | -0.52826 | -0.63826 | -0.68826 | -0.70826 | -0.71826 | -0.67826 | -0.58826 | -0.46826 | -0.38826 | -0.32826 | -0.19826 | -0.038261 | 0.091739 | 0.17174 | 0.18174 | 0.081739 | -0.068261 | -0.14826 | -0.15826 | -0.15826 | -0.15826 | -0.15826 | -0.15826 | -0.13826 | -0.058261 | 0.041739 | 0.12174 | 0.15174 | 0.11174 | 0.061739 | 0.0017391 | -0.058261 | -0.10826 | -0.12826 | -0.12826 | -0.13826 | -0.12826 | -0.11826 | -0.13826 | -0.21826 | -0.32826 | -0.41826 | -0.47826 | -0.51826 | -0.55826 | -0.57826 | -0.58826 | -0.58826 | -0.55826 | -0.49826 | -0.44826 | -0.43826 | -0.48826 | -0.58826 | -0.74826 | -0.95826 | -1.1683 | -1.3583 | -1.4783 | -1.4983 | -1.4483 | -1.3283 | -1.1883 | -1.0683 | -0.96826 | -0.89826 | -0.87826 | -0.88826 | -0.91826 | -0.93826 | -0.93826 | -0.91826 | -0.89826 | -0.85826 | -0.80826 | -0.77826 | -0.75826 | -0.76826 | -0.82826 | -0.93826 | -1.0683 | -1.2183 | -1.3583 | -1.4583 | -1.4883 | -1.4483 | -1.3383 | -1.1983 | -1.0583 | -0.92826 | -0.81826 | -0.74826 | -0.71826 | -0.68826 | -0.65826 | -0.60826 | -0.54826 | -0.46826 | -0.38826 | -0.31826 | -0.25826 | -0.21826 | -0.18826 | -0.17826 | -0.20826 | -0.27826 | -0.35826 | -0.43826 | -0.50826 | -0.55826 | -0.56826 | -0.53826 | -0.47826 | -0.39826 | -0.31826 | -0.23826 | -0.18826 | -0.17826 | -0.21826 | -0.30826 | -0.41826 | -0.55826 | -0.69826 | -0.81826 | -0.93826 | -1.0183 | -1.0783 | -1.1283 | -1.1783 | -1.2083 | -1.2283 | -1.2083 | -1.1383 | -1.0383 | -0.92826 | -0.80826 | -0.71826 | -0.65826 | -0.61826 | -0.61826 | -0.63826 | -0.67826 | -0.73826 | -0.80826 | -0.89826 | -1.0083 | -1.1383 | -1.2783 | -1.4183 | -1.5683 | -1.7183 | -1.8783 | -2.0483 | -2.2283 | -2.4183 | -2.5983 | -2.7983 | -3.0083 | -3.2183 | -3.4483 | -3.6983 | -3.9783 | -4.2983 | -4.6683 | -5.0783 | -5.5283 | -6.0183 | -6.5483 | -7.1183 | -7.7183 | -8.3483 | -8.9983 | -9.6583 | -10.3483 | -11.0583 | -11.7983 | -12.5583 | -13.3483 | -14.1583 | -14.9783 | -15.8183 | -16.6683 | -17.5183 | -18.3683 | -19.2183 | -20.0683 | -20.9083 | -21.7483 | -22.5783 | -23.3883 | -24.1783 | -24.9283 | -25.6583 | -26.3583 | -27.0483 | -27.7083 | -28.3483 | -28.9683 | -29.5783 | -30.1683 | -30.7483 | -31.3083 | -31.8483 | -32.3583 | -32.8483 | -33.3083 | -33.7583 | -34.1983 | -34.6283 | -35.0683 | -35.5183 | -35.9883 | -36.4783 | -36.9883 | -37.5183 | -38.0883 | -38.6783 | -39.3083 | -39.9683 | -40.6683 | -41.3983 | -42.1583 | -42.9483 | -43.7483 | -44.5483 | -45.3483 | -46.1383 | -46.9083 | -47.6383 | -48.3183 | -48.9383 | -49.4883 | -49.9583 | -50.3383 | -50.6183 | -50.7983 | -50.8783 | -50.8883 | -50.8083 | -50.6883 | -50.5183 | -50.3283 | -50.1383 | -49.9383 | -49.7583 | -49.5883 | -49.4383 | -49.3083 | -49.2083 | -49.1383 | -49.0983 | -49.0883 | -49.1183 | -49.1783 | -49.2583 | -49.3683 | -49.4883 | -49.6183 | -49.7483 | -50.6383 | -51.2983 | -51.8883 | -52.5383 | -53.2983 | -54.0983 | -54.6483 | -54.6383 | -54.0883 | -53.1983 | -52.0483 | -51.1183 | -50.4083 | -49.8783 | -49.3483 | -48.6083 | -47.8183 | -47.1183 | -46.6283 | -46.1383 | -45.5783 | -45.1383 | -44.7583 | -44.4383 | -44.1883 | -43.9183 | -43.7983 | -43.7383 | -43.6083 | -43.3483 | -43.0183 | -42.7283 | -42.5483 | -42.3483 | -42.0783 | -41.7983 | -41.5583 | -41.4583 | -41.4083 | -41.2483 | -41.0283 | -40.7483 | -40.3583 | -39.8783 | -39.4483 | -39.3283 | -39.7883 | -40.8383 | -42.3783 | -44.0883 | -45.7183 | -47.2583 | -48.7683 | -50.1583 | -51.2183 | -51.8483 | -52.0883 | -51.8983 | -51.4583 | -50.9583 | -50.5283 | -50.1883 | -49.8883 | -49.6083 | -49.3183 | -48.9983 | -48.6083 | -48.1283 | -47.5683 | -46.9783 | -46.4283 | -46.0083 | -45.7583 | -45.6883 | -45.7183 | -45.7783 | -45.8283
Humantechnik Transmitter | BettearRTX | 48 kHz | Humantechnik Transmitter 48 kHz - BettearRTX | -17.4832 | -16.2432 | -15.0332 | -14.0832 | -14.2132 | -12.6832 | -11.5232 | -11.1732 | -10.5732 | -9.5932 | -9.4832 | -9.3632 | -9.1332 | -7.7032 | -7.5432 | -7.4532 | -7.2232 | -7.0332 | -6.7232 | -6.1832 | -5.9332 | -5.6932 | -5.4532 | -5.2032 | -4.8332 | -4.6132 | -4.4232 | -4.2532 | -4.1932 | -4.1632 | -4.0732 | -3.9332 | -3.7932 | -3.6332 | -3.5032 | -3.3432 | -3.2532 | -3.0632 | -2.8932 | -2.7132 | -2.6432 | -2.6032 | -2.5732 | -2.5532 | -2.5132 | -2.3832 | -2.2232 | -2.0432 | -1.9632 | -1.9432 | -1.9232 | -1.9032 | -1.8932 | -1.8832 | -1.8332 | -1.7732 | -1.7332 | -1.6632 | -1.5832 | -1.5132 | -1.4632 | -1.4532 | -1.4632 | -1.4632 | -1.4332 | -1.3932 | -1.3532 | -1.3032 | -1.2432 | -1.1732 | -1.0932 | -1.0632 | -1.0632 | -1.0532 | -1.0432 | -1.0332 | -1.0132 | -0.97315 | -0.90315 | -0.81315 | -0.70315 | -0.61315 | -0.59315 | -0.62315 | -0.65315 | -0.67315 | -0.66315 | -0.65315 | -0.63315 | -0.62315 | -0.60315 | -0.59315 | -0.57315 | -0.55315 | -0.53315 | -0.51315 | -0.50315 | -0.48315 | -0.45315 | -0.43315 | -0.43315 | -0.43315 | -0.45315 | -0.50315 | -0.57315 | -0.64315 | -0.68315 | -0.67315 | -0.64315 | -0.60315 | -0.56315 | -0.51315 | -0.47315 | -0.42315 | -0.38315 | -0.35315 | -0.33315 | -0.32315 | -0.32315 | -0.32315 | -0.32315 | -0.31315 | -0.31315 | -0.30315 | -0.28315 | -0.27315 | -0.26315 | -0.24315 | -0.22315 | -0.20315 | -0.17315 | -0.14315 | -0.13315 | -0.12315 | -0.15315 | -0.19315 | -0.22315 | -0.22315 | -0.21315 | -0.19315 | -0.15315 | -0.12315 | -0.083152 | -0.053152 | -0.033152 | -0.013152 | -0.023152 | -0.033152 | -0.053152 | -0.063152 | -0.083152 | -0.083152 | -0.10315 | -0.11315 | -0.11315 | -0.10315 | -0.10315 | -0.093152 | -0.063152 | -0.043152 | -0.013152 | 0.016848 | 0.056848 | 0.076848 | 0.086848 | 0.10685 | 0.12685 | 0.13685 | 0.14685 | 0.14685 | 0.12685 | 0.096848 | 0.076848 | 0.056848 | 0.046848 | 0.046848 | 0.046848 | 0.066848 | 0.076848 | 0.096848 | 0.10685 | 0.11685 | 0.11685 | 0.10685 | 0.096848 | 0.086848 | 0.086848 | 0.086848 | 0.096848 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.12685 | 0.13685 | 0.14685 | 0.15685 | 0.15685 | 0.14685 | 0.13685 | 0.12685 | 0.11685 | 0.12685 | 0.14685 | 0.14685 | 0.12685 | 0.11685 | 0.13685 | 0.16685 | 0.17685 | 0.16685 | 0.15685 | 0.13685 | 0.11685 | 0.096848 | 0.11685 | 0.15685 | 0.19685 | 0.22685 | 0.22685 | 0.20685 | 0.17685 | 0.15685 | 0.15685 | 0.16685 | 0.17685 | 0.20685 | 0.22685 | 0.22685 | 0.22685 | 0.21685 | 0.20685 | 0.19685 | 0.16685 | 0.15685 | 0.14685 | 0.14685 | 0.15685 | 0.15685 | 0.16685 | 0.19685 | 0.22685 | 0.24685 | 0.23685 | 0.23685 | 0.24685 | 0.25685 | 0.27685 | 0.28685 | 0.28685 | 0.26685 | 0.25685 | 0.23685 | 0.23685 | 0.21685 | 0.19685 | 0.17685 | 0.17685 | 0.18685 | 0.19685 | 0.22685 | 0.23685 | 0.24685 | 0.24685 | 0.24685 | 0.23685 | 0.23685 | 0.23685 | 0.23685 | 0.22685 | 0.22685 | 0.21685 | 0.20685 | 0.19685 | 0.18685 | 0.16685 | 0.15685 | 0.14685 | 0.15685 | 0.14685 | 0.10685 | 0.066848 | 0.066848 | 0.066848 | 0.096848 | 0.13685 | 0.14685 | 0.10685 | 0.046848 | 0.036848 | 0.056848 | 0.086848 | 0.10685 | 0.11685 | 0.10685 | 0.086848 | 0.046848 | 0.036848 | 0.046848 | 0.046848 | 0.036848 | 0.036848 | 0.046848 | 0.066848 | 0.096848 | 0.13685 | 0.15685 | 0.15685 | 0.14685 | 0.12685 | 0.10685 | 0.086848 | 0.076848 | 0.066848 | 0.066848 | 0.086848 | 0.10685 | 0.12685 | 0.12685 | 0.10685 | 0.066848 | 0.016848 | -0.033152 | -0.073152 | -0.073152 | -0.053152 | -0.013152 | 0.026848 | 0.046848 | 0.066848 | 0.076848 | 0.076848 | 0.086848 | 0.096848 | 0.096848 | 0.086848 | 0.066848 | 0.046848 | 0.016848 | -0.013152 | -0.043152 | -0.063152 | -0.053152 | -0.033152 | 0.0068478 | 0.026848 | 0.036848 | 0.036848 | 0.026848 | 0.026848 | 0.026848 | 0.026848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.026848 | 0.036848 | 0.046848 | 0.046848 | 0.046848 | 0.026848 | 0.0068478 | -0.013152 | -0.033152 | -0.033152 | -0.043152 | -0.053152 | -0.063152 | -0.063152 | -0.063152 | -0.063152 | -0.053152 | -0.033152 | -0.023152 | -0.013152 | -0.0031522 | 0.0068478 | 0.0068478 | -0.0031522 | -0.023152 | -0.033152 | -0.063152 | -0.093152 | -0.12315 | -0.15315 | -0.18315 | -0.21315 | -0.22315 | -0.23315 | -0.24315 | -0.25315 | -0.26315 | -0.27315 | -0.28315 | -0.28315 | -0.26315 | -0.24315 | -0.22315 | -0.20315 | -0.18315 | -0.16315 | -0.14315 | -0.11315 | -0.073152 | -0.043152 | -0.0031522 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.016848 | 0.0068478 | -0.0031522 | -0.013152 | -0.033152 | -0.043152 | -0.063152 | -0.083152 | -0.10315 | -0.11315 | -0.13315 | -0.13315 | -0.14315 | -0.15315 | -0.15315 | -0.16315 | -0.16315 | -0.16315 | -0.17315 | -0.17315 | -0.16315 | -0.16315 | -0.16315 | -0.16315 | -0.16315 | -0.17315 | -0.18315 | -0.21315 | -0.23315 | -0.26315 | -0.32315 | -0.38315 | -0.40315 | -0.40315 | -0.32315 | -0.13315 | 0.016848 | 0.046848 | 0.0068478 | -0.043152 | -0.093152 | -0.15315 | -0.21315 | -0.21315 | -0.16315 | -0.11315 | -0.093152 | -0.083152 | -0.11315 | -0.11315 | -0.11315 | -0.12315 | -0.053152 | 0.026848 | 0.066848 | 0.096848 | 0.11685 | 0.14685 | 0.14685 | 0.11685 | 0.076848 | 0.076848 | 0.046848 | -0.0031522 | -0.083152 | -0.14315 | -0.18315 | -0.18315 | -0.17315 | -0.14315 | -0.083152 | -0.043152 | -0.0031522 | 0.026848 | 0.066848 | 0.096848 | 0.10685 | 0.076848 | 0.026848 | -0.053152 | -0.15315 | -0.24315 | -0.28315 | -0.26315 | -0.19315 | -0.12315 | -0.10315 | -0.11315 | -0.12315 | -0.14315 | -0.17315 | -0.21315 | -0.24315 | -0.25315 | -0.24315 | -0.23315 | -0.22315 | -0.22315 | -0.22315 | -0.21315 | -0.20315 | -0.19315 | -0.16315 | -0.13315 | -0.10315 | -0.053152 | -0.023152 | 0.0068478 | 0.016848 | 0.016848 | 0.0068478 | -0.023152 | -0.063152 | -0.10315 | -0.14315 | -0.17315 | -0.17315 | -0.14315 | -0.10315 | -0.063152 | -0.053152 | -0.073152 | -0.11315 | -0.17315 | -0.22315 | -0.26315 | -0.31315 | -0.35315 | -0.39315 | -0.42315 | -0.45315 | -0.47315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.51315 | -0.52315 | -0.54315 | -0.55315 | -0.56315 | -0.58315 | -0.61315 | -0.64315 | -0.67315 | -0.68315 | -0.67315 | -0.65315 | -0.61315 | -0.58315 | -0.56315 | -0.54315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.53315 | -0.54315 | -0.55315 | -0.55315 | -0.54315 | -0.53315 | -0.50315 | -0.47315 | -0.43315 | -0.39315 | -0.34315 | -0.29315 | -0.25315 | -0.20315 | -0.16315 | -0.14315 | -0.13315 | -0.14315 | -0.16315 | -0.17315 | -0.18315 | -0.18315 | -0.16315 | -0.14315 | -0.13315 | -0.12315 | -0.12315 | -0.14315 | -0.17315 | -0.20315 | -0.24315 | -0.29315 | -0.34315 | -0.39315 | -0.44315 | -0.48315 | -0.51315 | -0.53315 | -0.54315 | -0.53315 | -0.52315 | -0.51315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.51315 | -0.52315 | -0.52315 | -0.52315 | -0.51315 | -0.49315 | -0.46315 | -0.43315 | -0.41315 | -0.39315 | -0.39315 | -0.40315 | -0.42315 | -0.45315 | -0.47315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.48315 | -0.47315 | -0.45315 | -0.43315 | -0.42315 | -0.42315 | -0.43315 | -0.45315 | -0.48315 | -0.51315 | -0.54315 | -0.55315 | -0.55315 | -0.54315 | -0.52315 | -0.49315 | -0.46315 | -0.44315 | -0.43315 | -0.42315 | -0.43315 | -0.44315 | -0.46315 | -0.48315 | -0.50315 | -0.53315 | -0.55315 | -0.57315 | -0.58315 | -0.60315 | -0.62315 | -0.64315 | -0.65315 | -0.67315 | -0.68315 | -0.69315 | -0.70315 | -0.70315 | -0.70315 | -0.69315 | -0.68315 | -0.68315 | -0.68315 | -0.67315 | -0.66315 | -0.66315 | -0.65315 | -0.64315 | -0.64315 | -0.64315 | -0.65315 | -0.66315 | -0.67315 | -0.69315 | -0.70315 | -0.70315 | -0.69315 | -0.68315 | -0.67315 | -0.64315 | -0.62315 | -0.59315 | -0.56315 | -0.54315 | -0.53315 | -0.51315 | -0.51315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.50315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.49315 | -0.48315 | -0.47315 | -0.45315 | -0.42315 | -0.40315 | -0.37315 | -0.33315 | -0.30315 | -0.27315 | -0.24315 | -0.22315 | -0.20315 | -0.19315 | -0.19315 | -0.19315 | -0.20315 | -0.26315 | -0.24315 | -0.26315 | -0.30315 | -0.33315 | -0.28315 | -0.39315 | -0.39315 | -0.22315 | -0.093152 | -0.18315 | -0.40315 | -0.55315 | -0.60315 | -0.67315 | -0.63315 | -0.56315 | -0.45315 | -0.35315 | -0.42315 | -0.58315 | -0.82315 | -1.0632 | -1.1732 | -1.0832 | -0.84315 | -0.59315 | -0.44315 | -0.44315 | -0.48315 | -0.51315 | -0.55315 | -0.60315 | -0.61315 | -0.53315 | -0.41315 | -0.39315 | -0.49315 | -0.57315 | -0.62315 | -0.64315 | -0.65315 | -0.65315 | -0.63315 | -0.59315 | -0.52315 | -0.49315 | -0.51315 | -0.56315 | -0.65315 | -0.78315 | -0.93315 | -1.1032 | -1.2332 | -1.3432 | -1.3932 | -1.3932 | -1.3732 | -1.3632 | -1.3532 | -1.3732 | -1.3832 | -1.3132 | -1.2332 | -1.2232 | -1.2732 | -1.3232 | -1.3732 | -1.3932 | -1.3832 | -1.3532 | -1.3632 | -1.4632 | -1.6532 | -1.9032 | -2.1432 | -2.2732
Humantechnik Transmitter | MoorMoerDUO | 48 kHz | Humantechnik Transmitter 48 kHz - MoorMoerDUO | -20.7128 | -19.0128 | -17.6228 | -16.2828 | -16.0028 | -14.5028 | -13.1628 | -12.7528 | -11.9228 | -10.8328 | -10.6728 | -10.4128 | -10.0728 | -8.5928 | -8.4028 | -8.2828 | -8.0028 | -7.7028 | -7.3728 | -6.8028 | -6.5228 | -6.2528 | -5.9828 | -5.7028 | -5.2928 | -5.0428 | -4.8528 | -4.6428 | -4.5728 | -4.5328 | -4.4228 | -4.2728 | -4.1228 | -3.9528 | -3.7928 | -3.6228 | -3.5328 | -3.3328 | -3.1628 | -2.9628 | -2.8728 | -2.8328 | -2.7928 | -2.7728 | -2.7328 | -2.5828 | -2.4228 | -2.2328 | -2.1428 | -2.1128 | -2.0928 | -2.0628 | -2.0528 | -2.0328 | -1.9928 | -1.9328 | -1.8828 | -1.8028 | -1.7128 | -1.6228 | -1.5628 | -1.5528 | -1.5728 | -1.5828 | -1.5628 | -1.5228 | -1.4728 | -1.4228 | -1.3628 | -1.2828 | -1.1928 | -1.1528 | -1.1428 | -1.1328 | -1.1228 | -1.1128 | -1.0828 | -1.0328 | -0.96283 | -0.87283 | -0.77283 | -0.69283 | -0.66283 | -0.69283 | -0.71283 | -0.73283 | -0.72283 | -0.71283 | -0.69283 | -0.68283 | -0.67283 | -0.66283 | -0.64283 | -0.63283 | -0.61283 | -0.59283 | -0.57283 | -0.55283 | -0.52283 | -0.50283 | -0.49283 | -0.49283 | -0.52283 | -0.58283 | -0.67283 | -0.75283 | -0.78283 | -0.75283 | -0.71283 | -0.66283 | -0.61283 | -0.55283 | -0.50283 | -0.45283 | -0.41283 | -0.37283 | -0.35283 | -0.33283 | -0.32283 | -0.32283 | -0.32283 | -0.32283 | -0.32283 | -0.31283 | -0.30283 | -0.29283 | -0.28283 | -0.27283 | -0.25283 | -0.22283 | -0.19283 | -0.17283 | -0.15283 | -0.13283 | -0.15283 | -0.19283 | -0.24283 | -0.25283 | -0.24283 | -0.22283 | -0.18283 | -0.15283 | -0.10283 | -0.072826 | -0.052826 | -0.032826 | -0.032826 | -0.042826 | -0.052826 | -0.072826 | -0.082826 | -0.092826 | -0.11283 | -0.13283 | -0.13283 | -0.12283 | -0.11283 | -0.092826 | -0.072826 | -0.042826 | -0.022826 | 0.0071739 | 0.037174 | 0.047174 | 0.057174 | 0.077174 | 0.087174 | 0.10717 | 0.12717 | 0.13717 | 0.11717 | 0.087174 | 0.057174 | 0.047174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.057174 | 0.057174 | 0.067174 | 0.087174 | 0.097174 | 0.10717 | 0.10717 | 0.097174 | 0.087174 | 0.097174 | 0.097174 | 0.10717 | 0.11717 | 0.11717 | 0.11717 | 0.10717 | 0.10717 | 0.10717 | 0.11717 | 0.12717 | 0.13717 | 0.14717 | 0.15717 | 0.15717 | 0.14717 | 0.13717 | 0.13717 | 0.13717 | 0.15717 | 0.16717 | 0.14717 | 0.12717 | 0.13717 | 0.15717 | 0.14717 | 0.13717 | 0.11717 | 0.087174 | 0.077174 | 0.057174 | 0.077174 | 0.11717 | 0.16717 | 0.19717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.19717 | 0.18717 | 0.21717 | 0.24717 | 0.27717 | 0.28717 | 0.28717 | 0.28717 | 0.27717 | 0.24717 | 0.22717 | 0.20717 | 0.17717 | 0.15717 | 0.14717 | 0.14717 | 0.15717 | 0.16717 | 0.18717 | 0.21717 | 0.24717 | 0.25717 | 0.25717 | 0.25717 | 0.25717 | 0.25717 | 0.26717 | 0.26717 | 0.25717 | 0.24717 | 0.23717 | 0.22717 | 0.22717 | 0.20717 | 0.17717 | 0.15717 | 0.14717 | 0.15717 | 0.16717 | 0.18717 | 0.19717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.21717 | 0.22717 | 0.22717 | 0.22717 | 0.21717 | 0.21717 | 0.20717 | 0.18717 | 0.17717 | 0.16717 | 0.16717 | 0.16717 | 0.18717 | 0.18717 | 0.16717 | 0.12717 | 0.097174 | 0.10717 | 0.14717 | 0.17717 | 0.17717 | 0.13717 | 0.087174 | 0.087174 | 0.11717 | 0.14717 | 0.16717 | 0.17717 | 0.16717 | 0.14717 | 0.12717 | 0.097174 | 0.087174 | 0.077174 | 0.057174 | 0.037174 | 0.067174 | 0.11717 | 0.15717 | 0.17717 | 0.16717 | 0.13717 | 0.097174 | 0.087174 | 0.077174 | 0.077174 | 0.067174 | 0.067174 | 0.057174 | 0.077174 | 0.097174 | 0.12717 | 0.13717 | 0.11717 | 0.087174 | 0.037174 | -0.022826 | -0.072826 | -0.092826 | -0.10283 | -0.092826 | -0.072826 | -0.052826 | -0.032826 | -0.022826 | -0.012826 | -0.0028261 | 0.0071739 | 0.017174 | 0.0071739 | -0.012826 | -0.032826 | -0.062826 | -0.092826 | -0.12283 | -0.14283 | -0.13283 | -0.11283 | -0.092826 | -0.082826 | -0.082826 | -0.082826 | -0.072826 | -0.072826 | -0.072826 | -0.052826 | -0.032826 | -0.0028261 | 0.017174 | 0.027174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.027174 | 0.027174 | 0.0071739 | -0.0028261 | -0.032826 | -0.042826 | -0.052826 | -0.042826 | -0.032826 | -0.022826 | -0.012826 | -0.012826 | -0.0028261 | 0.0071739 | 0.0071739 | 0.017174 | 0.017174 | 0.027174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.027174 | 0.0071739 | -0.012826 | -0.042826 | -0.062826 | -0.092826 | -0.11283 | -0.13283 | -0.14283 | -0.15283 | -0.14283 | -0.13283 | -0.12283 | -0.12283 | -0.12283 | -0.13283 | -0.14283 | -0.15283 | -0.16283 | -0.16283 | -0.16283 | -0.16283 | -0.16283 | -0.16283 | -0.15283 | -0.14283 | -0.13283 | -0.11283 | -0.10283 | -0.082826 | -0.082826 | -0.072826 | -0.082826 | -0.082826 | -0.10283 | -0.12283 | -0.14283 | -0.16283 | -0.17283 | -0.19283 | -0.19283 | -0.18283 | -0.17283 | -0.15283 | -0.13283 | -0.11283 | -0.10283 | -0.10283 | -0.092826 | -0.10283 | -0.10283 | -0.10283 | -0.11283 | -0.12283 | -0.13283 | -0.13283 | -0.14283 | -0.14283 | -0.11283 | -0.072826 | -0.072826 | -0.10283 | -0.13283 | -0.12283 | -0.092826 | -0.032826 | -0.0028261 | -0.052826 | -0.15283 | -0.24283 | -0.28283 | -0.24283 | -0.11283 | 0.017174 | 0.077174 | 0.047174 | -0.0028261 | -0.022826 | 0.0071739 | 0.027174 | 0.027174 | 0.017174 | -0.0028261 | -0.042826 | -0.052826 | -0.072826 | -0.082826 | -0.052826 | -0.042826 | -0.062826 | -0.13283 | -0.24283 | -0.36283 | -0.42283 | -0.39283 | -0.33283 | -0.26283 | -0.22283 | -0.21283 | -0.20283 | -0.15283 | -0.092826 | -0.042826 | -0.022826 | -0.012826 | -0.012826 | -0.032826 | -0.062826 | -0.11283 | -0.15283 | -0.18283 | -0.19283 | -0.17283 | -0.14283 | -0.12283 | -0.092826 | -0.072826 | -0.042826 | -0.012826 | 0.0071739 | 0.027174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.027174 | 0.017174 | 0.0071739 | -0.0028261 | -0.012826 | -0.042826 | -0.072826 | -0.11283 | -0.15283 | -0.21283 | -0.27283 | -0.31283 | -0.31283 | -0.28283 | -0.23283 | -0.19283 | -0.15283 | -0.14283 | -0.14283 | -0.15283 | -0.18283 | -0.20283 | -0.22283 | -0.23283 | -0.26283 | -0.30283 | -0.34283 | -0.39283 | -0.46283 | -0.55283 | -0.66283 | -0.78283 | -0.88283 | -0.95283 | -0.99283 | -1.0128 | -1.0128 | -0.99283 | -0.97283 | -0.92283 | -0.85283 | -0.78283 | -0.69283 | -0.61283 | -0.54283 | -0.47283 | -0.42283 | -0.38283 | -0.36283 | -0.36283 | -0.39283 | -0.43283 | -0.48283 | -0.52283 | -0.55283 | -0.55283 | -0.54283 | -0.52283 | -0.50283 | -0.47283 | -0.44283 | -0.41283 | -0.39283 | -0.37283 | -0.35283 | -0.33283 | -0.31283 | -0.31283 | -0.32283 | -0.35283 | -0.40283 | -0.46283 | -0.52283 | -0.57283 | -0.59283 | -0.59283 | -0.56283 | -0.51283 | -0.44283 | -0.37283 | -0.31283 | -0.26283 | -0.22283 | -0.18283 | -0.15283 | -0.13283 | -0.12283 | -0.11283 | -0.11283 | -0.11283 | -0.12283 | -0.13283 | -0.14283 | -0.15283 | -0.14283 | -0.12283 | -0.092826 | -0.072826 | -0.052826 | -0.052826 | -0.082826 | -0.12283 | -0.17283 | -0.24283 | -0.32283 | -0.39283 | -0.46283 | -0.53283 | -0.58283 | -0.62283 | -0.64283 | -0.64283 | -0.61283 | -0.56283 | -0.49283 | -0.42283 | -0.33283 | -0.25283 | -0.17283 | -0.11283 | -0.052826 | -0.022826 | 0.0071739 | 0.017174 | 0.0071739 | -0.0028261 | -0.032826 | -0.072826 | -0.12283 | -0.17283 | -0.22283 | -0.26283 | -0.30283 | -0.34283 | -0.37283 | -0.39283 | -0.42283 | -0.44283 | -0.46283 | -0.48283 | -0.50283 | -0.52283 | -0.53283 | -0.55283 | -0.57283 | -0.58283 | -0.59283 | -0.60283 | -0.61283 | -0.61283 | -0.61283 | -0.62283 | -0.62283 | -0.61283 | -0.60283 | -0.58283 | -0.56283 | -0.52283 | -0.48283 | -0.43283 | -0.39283 | -0.34283 | -0.31283 | -0.28283 | -0.26283 | -0.24283 | -0.23283 | -0.22283 | -0.22283 | -0.21283 | -0.21283 | -0.21283 | -0.22283 | -0.23283 | -0.24283 | -0.26283 | -0.28283 | -0.31283 | -0.35283 | -0.39283 | -0.43283 | -0.47283 | -0.52283 | -0.56283 | -0.59283 | -0.62283 | -0.65283 | -0.67283 | -0.69283 | -0.71283 | -0.73283 | -0.74283 | -0.75283 | -0.76283 | -0.75283 | -0.74283 | -0.73283 | -0.71283 | -0.69283 | -0.68283 | -0.67283 | -0.67283 | -0.67283 | -0.68283 | -0.69283 | -0.70283 | -0.71283 | -0.71283 | -0.72283 | -0.71283 | -0.71283 | -0.70283 | -0.69283 | -0.67283 | -0.66283 | -0.64283 | -0.62283 | -0.60283 | -0.57283 | -0.55283 | -0.53283 | -0.50283 | -0.47283 | -0.44283 | -0.41283 | -0.18283 | 0.017174 | 0.067174 | -0.082826 | -0.21283 | -0.35283 | -0.46283 | -0.50283 | -0.41283 | -0.27283 | -0.14283 | -0.10283 | -0.042826 | 0.097174 | 0.14717 | 0.19717 | 0.15717 | 0.057174 | -0.042826 | -0.20283 | -0.27283 | -0.22283 | -0.16283 | -0.17283 | -0.18283 | -0.11283 | -0.052826 | -0.092826 | -0.18283 | -0.31283 | -0.49283 | -0.52283 | -0.46283 | -0.33283 | -0.26283 | -0.18283 | -0.082826 | -0.022826 | 0.037174 | 0.047174 | -0.022826 | -0.13283 | -0.20283 | -0.25283 | -0.33283 | -0.42283 | -0.53283 | -0.64283 | -0.72283 | -0.74283 | -0.73283 | -0.71283 | -0.75283 | -0.85283 | -0.98283 | -1.0728 | -1.1128 | -1.0828 | -1.0528 | -1.0328 | -1.0328 | -1.0328 | -1.0328 | -1.0228 | -0.99283 | -0.94283 | -0.87283 | -0.81283 | -0.79283 | -0.84283 | -0.94283 | -1.0128 | -1.0928 | -1.1628 | -1.2328 | -1.2928 | -1.3428
Humantechnik Sender | BettearRTX | 24 kHz | Humantechnik Sender 24 kHz - BettearRTX | -15.9949 | -16.5549 | -16.0149 | -11.1949 | -12.0449 | -11.5349 | -9.5049 | -8.8649 | -8.4149 | -8.3949 | -7.8249 | -8.0049 | -8.3349 | -7.3149 | -6.6849 | -6.3949 | -6.0949 | -5.3449 | -5.5249 | -5.3749 | -4.9149 | -4.7649 | -4.7249 | -4.4949 | -4.2949 | -5.1449 | -4.3549 | -3.7549 | -3.1549 | -2.8849 | -3.0249 | -2.9949 | -2.8849 | -2.4149 | -2.2249 | -2.2749 | -2.5549 | -2.3949 | -2.1249 | -1.8149 | -1.8449 | -1.8449 | -1.9749 | -2.0849 | -2.0749 | -1.9749 | -1.8549 | -1.8849 | -1.8049 | -1.7549 | -1.7749 | -1.7949 | -1.7449 | -1.7849 | -1.4849 | -1.1949 | -0.92495 | -0.90495 | -0.94495 | -0.93495 | -0.89495 | -0.65495 | -0.43495 | -0.41495 | -0.51495 | -0.59495 | -0.50495 | -0.26495 | -0.054946 | 0.015054 | -0.034946 | -0.13495 | -0.28495 | -0.43495 | -0.51495 | -0.54495 | -0.59495 | -0.59495 | -0.45495 | -0.18495 | 0.095054 | 0.32505 | 0.47505 | 0.52505 | 0.52505 | 0.51505 | 0.48505 | 0.45505 | 0.39505 | 0.32505 | 0.25505 | 0.17505 | 0.13505 | 0.13505 | 0.11505 | 0.085054 | 0.095054 | 0.20505 | 0.35505 | 0.42505 | 0.42505 | 0.38505 | 0.29505 | 0.15505 | 0.045054 | -0.034946 | -0.074946 | -0.094946 | -0.094946 | -0.13495 | -0.14495 | -0.13495 | -0.084946 | 0.015054 | 0.14505 | 0.27505 | 0.37505 | 0.44505 | 0.48505 | 0.47505 | 0.45505 | 0.43505 | 0.38505 | 0.30505 | 0.23505 | 0.20505 | 0.21505 | 0.27505 | 0.31505 | 0.33505 | 0.36505 | 0.40505 | 0.43505 | 0.51505 | 0.56505 | 0.59505 | 0.62505 | 0.66505 | 0.68505 | 0.67505 | 0.73505 | 0.71505 | 0.68505 | 0.68505 | 0.67505 | 0.67505 | 0.66505 | 0.78505 | 0.87505 | 0.85505 | 0.82505 | 0.72505 | 0.63505 | 0.64505 | 0.74505 | 0.87505 | 0.95505 | 0.95505 | 0.88505 | 0.81505 | 0.72505 | 0.63505 | 0.60505 | 0.64505 | 0.73505 | 0.81505 | 0.85505 | 0.86505 | 0.88505 | 0.89505 | 0.87505 | 0.83505 | 0.78505 | 0.74505 | 0.71505 | 0.70505 | 0.72505 | 0.76505 | 0.80505 | 0.81505 | 0.77505 | 0.72505 | 0.67505 | 0.63505 | 0.61505 | 0.61505 | 0.61505 | 0.62505 | 0.62505 | 0.61505 | 0.60505 | 0.60505 | 0.59505 | 0.59505 | 0.58505 | 0.58505 | 0.56505 | 0.55505 | 0.53505 | 0.49505 | 0.46505 | 0.43505 | 0.40505 | 0.39505 | 0.41505 | 0.43505 | 0.46505 | 0.52505 | 0.50505 | 0.39505 | 0.29505 | 0.17505 | 0.11505 | 0.10505 | 0.10505 | 0.11505 | 0.13505 | 0.15505 | 0.14505 | 0.14505 | 0.22505 | 0.33505 | 0.42505 | 0.47505 | 0.46505 | 0.45505 | 0.44505 | 0.38505 | 0.28505 | 0.16505 | 0.065054 | -0.014946 | -0.0049457 | 0.075054 | 0.15505 | 0.20505 | 0.25505 | 0.28505 | 0.27505 | 0.21505 | 0.13505 | 0.045054 | 0.0050543 | 0.0050543 | 0.035054 | 0.095054 | 0.14505 | 0.17505 | 0.19505 | 0.21505 | 0.25505 | 0.28505 | 0.29505 | 0.27505 | 0.22505 | 0.14505 | 0.055054 | -0.034946 | -0.10495 | -0.13495 | -0.14495 | -0.12495 | -0.094946 | -0.074946 | -0.064946 | -0.074946 | -0.094946 | -0.14495 | -0.24495 | -0.36495 | -0.45495 | -0.49495 | -0.48495 | -0.42495 | -0.35495 | -0.26495 | -0.16495 | -0.13495 | -0.19495 | -0.30495 | -0.45495 | -0.52495 | -0.49495 | -0.42495 | -0.30495 | -0.22495 | -0.22495 | -0.25495 | -0.27495 | -0.29495 | -0.30495 | -0.31495 | -0.33495 | -0.38495 | -0.43495 | -0.44495 | -0.42495 | -0.37495 | -0.30495 | -0.23495 | -0.19495 | -0.16495 | -0.14495 | -0.12495 | -0.12495 | -0.16495 | -0.20495 | -0.24495 | -0.25495 | -0.24495 | -0.24495 | -0.26495 | -0.31495 | -0.35495 | -0.37495 | -0.37495 | -0.34495 | -0.27495 | -0.17495 | -0.064946 | 0.0050543 | 0.035054 | 0.025054 | 0.015054 | 0.015054 | 0.025054 | 0.045054 | 0.075054 | 0.14505 | 0.20505 | 0.24505 | 0.23505 | 0.20505 | 0.18505 | 0.18505 | 0.19505 | 0.21505 | 0.24505 | 0.27505 | 0.28505 | 0.28505 | 0.26505 | 0.24505 | 0.22505 | 0.19505 | 0.18505 | 0.18505 | 0.19505 | 0.21505 | 0.21505 | 0.21505 | 0.22505 | 0.24505 | 0.28505 | 0.33505 | 0.39505 | 0.44505 | 0.48505 | 0.49505 | 0.48505 | 0.45505 | 0.41505 | 0.37505 | 0.32505 | 0.28505 | 0.26505 | 0.24505 | 0.24505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.24505 | 0.25505 | 0.28505 | 0.33505 | 0.39505 | 0.44505 | 0.48505 | 0.50505 | 0.51505 | 0.50505 | 0.48505 | 0.46505 | 0.45505 | 0.44505 | 0.44505 | 0.43505 | 0.42505 | 0.39505 | 0.33505 | 0.27505 | 0.21505 | 0.17505 | 0.16505 | 0.17505 | 0.21505 | 0.25505 | 0.29505 | 0.32505 | 0.33505 | 0.34505 | 0.35505 | 0.34505 | 0.33505 | 0.32505 | 0.30505 | 0.28505 | 0.27505 | 0.25505 | 0.23505 | 0.20505 | 0.17505 | 0.14505 | 0.11505 | 0.085054 | 0.065054 | 0.035054 | 0.015054 | 0.0050543 | -0.0049457 | -0.014946 | -0.014946 | -0.034946 | -0.054946 | -0.084946 | -0.11495 | -0.14495 | -0.16495 | -0.19495 | -0.22495 | -0.26495 | -0.31495 | -0.36495 | -0.41495 | -0.46495 | -0.50495 | -0.55495 | -0.59495 | -0.64495 | -0.70495 | -0.88495 | -0.98495 | -0.87495 | -0.78495 | -0.78495 | -0.83495 | -0.87495 | -0.86495 | -0.89495 | -0.81495 | -0.76495 | -0.74495 | -0.75495 | -0.78495 | -0.70495 | -0.51495 | -0.38495 | -0.28495 | -0.18495 | -0.10495 | -0.10495 | -0.18495 | -0.22495 | -0.21495 | -0.15495 | -0.064946 | 0.045054 | 0.13505 | 0.22505 | 0.27505 | 0.28505 | 0.31505 | 0.37505 | 0.43505 | 0.50505 | 0.59505 | 0.69505 | 0.77505 | 0.76505 | 0.65505 | 0.48505 | 0.24505 | -0.014946 | -0.18495 | -0.25495 | -0.25495 | -0.24495 | -0.22495 | -0.22495 | -0.21495 | -0.20495 | -0.22495 | -0.29495 | -0.43495 | -0.60495 | -0.79495 | -0.97495 | -1.1149 | -1.2149 | -1.2749 | -1.2949 | -1.2749 | -1.2049 | -1.1349 | -1.0849 | -1.0549 | -1.0349 | -0.98495 | -0.89495 | -0.77495 | -0.64495 | -0.53495 | -0.44495 | -0.37495 | -0.31495 | -0.24495 | -0.16495 | -0.10495 | -0.084946 | -0.10495 | -0.13495 | -0.15495 | -0.15495 | -0.10495 | -0.014946 | 0.085054 | 0.15505 | 0.20505 | 0.20505 | 0.17505 | 0.13505 | 0.085054 | 0.025054 | -0.044946 | -0.12495 | -0.19495 | -0.25495 | -0.33495 | -0.40495 | -0.48495 | -0.55495 | -0.64495 | -0.72495 | -0.81495 | -0.87495 | -0.88495 | -0.88495 | -0.87495 | -0.86495 | -0.88495 | -0.90495 | -0.94495 | -0.97495 | -1.0049 | -1.0349 | -1.0749 | -1.1249 | -1.1849 | -1.2449 | -1.2849 | -1.2949 | -1.2649 | -1.2049 | -1.1149 | -1.0149 | -0.89495 | -0.78495 | -0.66495 | -0.56495 | -0.47495 | -0.41495 | -0.38495 | -0.38495 | -0.41495 | -0.44495 | -0.46495 | -0.47495 | -0.46495 | -0.44495 | -0.41495 | -0.37495 | -0.31495 | -0.25495 | -0.18495 | -0.14495 | -0.12495 | -0.15495 | -0.21495 | -0.30495 | -0.38495 | -0.46495 | -0.52495 | -0.57495 | -0.60495 | -0.62495 | -0.64495 | -0.65495 | -0.65495 | -0.65495 | -0.66495 | -0.68495 | -0.71495 | -0.74495 | -0.77495 | -0.79495 | -0.79495 | -0.78495 | -0.75495 | -0.71495 | -0.68495 | -0.65495 | -0.63495 | -0.61495 | -0.60495 | -0.60495 | -0.61495 | -0.62495 | -0.63495 | -0.65495 | -0.67495 | -0.68495 | -0.69495 | -0.68495 | -0.67495 | -0.64495 | -0.60495 | -0.53495 | -0.45495 | -0.35495 | -0.25495 | -0.13495 | -0.024946 | 0.085054 | 0.18505 | 0.25505 | 0.30505 | 0.30505 | 0.27505 | 0.21505 | 0.12505 | 0.0050543 | -0.11495 | -0.25495 | -0.40495 | -0.56495 | -0.71495 | -0.87495 | -1.0149 | -1.1449 | -1.2649 | -1.3549 | -1.4449 | -1.5149 | -1.5749 | -1.6249 | -1.6649 | -1.6849 | -1.6949 | -1.6849 | -1.6549 | -1.6049 | -1.5449 | -1.4749 | -1.4149 | -1.3549 | -1.2949 | -1.2449 | -1.1949 | -1.1549 | -1.1049 | -1.0449 | -0.98495 | -0.93495 | -0.87495 | -0.82495 | -0.77495 | -0.73495 | -0.68495 | -0.64495 | -0.61495 | -0.58495 | -0.55495 | -0.52495 | -0.50495 | -0.48495 | -0.47495 | -0.47495 | -0.47495 | -0.48495 | -0.50495 | -0.53495 | -0.56495 | -0.60495 | -0.65495 | -0.70495 | -0.75495 | -0.80495 | -0.86495 | -0.90495 | -0.94495 | -0.97495 | -0.98495 | -1.0049 | -1.0049 | -1.0149 | -1.0249 | -1.0349 | -1.0549 | -1.0649 | -1.0849 | -1.0949 | -1.1149 | -1.1349 | -1.1649 | -1.1849 | -1.2049 | -1.2149 | -1.2149 | -1.2049 | -1.1749 | -1.1349 | -1.0749 | -1.0049 | -0.92495 | -0.85495 | -0.77495 | -0.71495 | -0.68495 | -0.67495 | -0.69495 | -1.0049 | -1.3849 | -1.8449 | -2.4349 | -2.7049 | -2.8449 | -2.9649 | -3.1449 | -3.3049 | -3.4649 | -3.6949 | -4.3949 | -5.6049 | -7.3649 | -9.7949 | -12.7349 | -16.3349 | -20.5649 | -25.1849 | -29.4749 | -32.6349 | -34.6549 | -35.6649 | -36.0449 | -36.2749 | -36.4549 | -36.3749 | -36.0249 | -35.7549 | -35.5249 | -35.1549 | -34.5149 | -33.7549 | -33.1949 | -32.9949 | -32.9449 | -32.7149 | -32.3849 | -32.1949 | -32.1549 | -32.0549 | -31.7049 | -31.3149 | -31.1849 | -31.2349 | -31.2149 | -30.8849 | -30.4049 | -30.0949 | -30.0149 | -29.9249 | -29.6849 | -29.4049 | -29.2249 | -29.1749 | -29.0849 | -28.7849 | -28.3649 | -28.0249 | -27.8349 | -27.6849 | -27.3949 | -26.9949 | -26.6549 | -26.4149 | -26.2149 | -25.9949 | -25.7449 | -25.5449 | -25.4149 | -25.3149 | -25.2149 | -25.1349 | -25.1149 | -25.1549 | -25.2349 | -25.2649
Humantechnik Transmitter | MoorMoerDUO | 24 kHz | Humantechnik Transmitter 24 kHz - MoorMoerDUO | -22.8926 | -17.8326 | -17.5226 | -15.1526 | -14.8826 | -15.0126 | -13.4226 | -13.0526 | -12.1826 | -11.2726 | -10.3226 | -10.2526 | -9.6926 | -8.8626 | -8.2426 | -8.1426 | -8.0226 | -7.3426 | -6.9026 | -6.6426 | -6.3226 | -6.0326 | -5.7526 | -5.3926 | -4.9426 | -4.9726 | -4.9226 | -4.6826 | -4.4026 | -4.2626 | -4.1726 | -3.9726 | -3.7526 | -3.6326 | -3.4826 | -3.4126 | -3.3326 | -3.0826 | -2.9926 | -2.9626 | -2.9026 | -2.7926 | -2.7226 | -2.6926 | -2.5626 | -2.4826 | -2.4826 | -2.4026 | -2.2826 | -2.1626 | -2.0726 | -1.9726 | -1.8326 | -1.8126 | -1.7626 | -1.7226 | -1.6626 | -1.6526 | -1.6626 | -1.6826 | -1.7026 | -1.6826 | -1.6226 | -1.5526 | -1.4526 | -1.3326 | -1.2126 | -1.1026 | -1.0126 | -1.0426 | -1.0926 | -1.1126 | -1.0826 | -1.0226 | -0.93261 | -0.86261 | -0.82261 | -0.78261 | -0.75261 | -0.75261 | -0.74261 | -0.73261 | -0.71261 | -0.68261 | -0.66261 | -0.66261 | -0.65261 | -0.65261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.64261 | -0.65261 | -0.65261 | -0.66261 | -0.68261 | -0.70261 | -0.70261 | -0.66261 | -0.60261 | -0.54261 | -0.51261 | -0.50261 | -0.49261 | -0.48261 | -0.47261 | -0.47261 | -0.47261 | -0.45261 | -0.41261 | -0.38261 | -0.34261 | -0.33261 | -0.32261 | -0.32261 | -0.31261 | -0.29261 | -0.27261 | -0.25261 | -0.24261 | -0.24261 | -0.24261 | -0.24261 | -0.23261 | -0.22261 | -0.22261 | -0.22261 | -0.21261 | -0.19261 | -0.15261 | -0.11261 | -0.082609 | -0.062609 | -0.052609 | -0.072609 | -0.062609 | -0.062609 | -0.062609 | -0.042609 | -0.012609 | 0.027391 | 0.027391 | 0.0073913 | -0.012609 | -0.032609 | -0.032609 | -0.042609 | -0.012609 | 0.047391 | 0.11739 | 0.16739 | 0.19739 | 0.20739 | 0.22739 | 0.23739 | 0.20739 | 0.16739 | 0.15739 | 0.16739 | 0.18739 | 0.18739 | 0.18739 | 0.17739 | 0.16739 | 0.15739 | 0.16739 | 0.18739 | 0.20739 | 0.21739 | 0.22739 | 0.23739 | 0.24739 | 0.25739 | 0.25739 | 0.24739 | 0.24739 | 0.25739 | 0.27739 | 0.32739 | 0.36739 | 0.39739 | 0.38739 | 0.36739 | 0.34739 | 0.32739 | 0.32739 | 0.31739 | 0.30739 | 0.29739 | 0.27739 | 0.26739 | 0.24739 | 0.24739 | 0.23739 | 0.23739 | 0.23739 | 0.23739 | 0.23739 | 0.23739 | 0.23739 | 0.22739 | 0.21739 | 0.20739 | 0.19739 | 0.19739 | 0.19739 | 0.22739 | 0.24739 | 0.25739 | 0.25739 | 0.26739 | 0.26739 | 0.22739 | 0.18739 | 0.15739 | 0.13739 | 0.14739 | 0.16739 | 0.15739 | 0.12739 | 0.10739 | 0.13739 | 0.21739 | 0.29739 | 0.34739 | 0.34739 | 0.34739 | 0.34739 | 0.32739 | 0.27739 | 0.22739 | 0.20739 | 0.22739 | 0.24739 | 0.26739 | 0.28739 | 0.31739 | 0.34739 | 0.36739 | 0.36739 | 0.35739 | 0.35739 | 0.35739 | 0.34739 | 0.32739 | 0.31739 | 0.31739 | 0.32739 | 0.35739 | 0.38739 | 0.41739 | 0.44739 | 0.45739 | 0.46739 | 0.44739 | 0.41739 | 0.36739 | 0.30739 | 0.25739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.24739 | 0.27739 | 0.29739 | 0.29739 | 0.30739 | 0.30739 | 0.29739 | 0.28739 | 0.27739 | 0.26739 | 0.26739 | 0.26739 | 0.28739 | 0.31739 | 0.32739 | 0.33739 | 0.33739 | 0.28739 | 0.21739 | 0.12739 | 0.027391 | -0.0026087 | 0.027391 | 0.077391 | 0.14739 | 0.22739 | 0.27739 | 0.30739 | 0.31739 | 0.30739 | 0.28739 | 0.26739 | 0.23739 | 0.17739 | 0.10739 | 0.097391 | 0.12739 | 0.17739 | 0.26739 | 0.32739 | 0.36739 | 0.37739 | 0.37739 | 0.38739 | 0.37739 | 0.33739 | 0.29739 | 0.25739 | 0.24739 | 0.25739 | 0.24739 | 0.20739 | 0.13739 | 0.087391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.077391 | 0.12739 | 0.19739 | 0.24739 | 0.27739 | 0.26739 | 0.24739 | 0.22739 | 0.22739 | 0.23739 | 0.24739 | 0.26739 | 0.28739 | 0.30739 | 0.30739 | 0.26739 | 0.21739 | 0.17739 | 0.14739 | 0.12739 | 0.10739 | 0.097391 | 0.10739 | 0.10739 | 0.10739 | 0.097391 | 0.077391 | 0.057391 | 0.037391 | 0.027391 | 0.017391 | 0.017391 | -0.0026087 | -0.022609 | -0.052609 | -0.072609 | -0.062609 | -0.042609 | -0.012609 | 0.037391 | 0.067391 | 0.087391 | 0.087391 | 0.067391 | 0.027391 | -0.012609 | -0.072609 | -0.12261 | -0.18261 | -0.22261 | -0.25261 | -0.28261 | -0.29261 | -0.31261 | -0.33261 | -0.35261 | -0.37261 | -0.37261 | -0.35261 | -0.31261 | -0.27261 | -0.24261 | -0.22261 | -0.20261 | -0.20261 | -0.19261 | -0.19261 | -0.19261 | -0.18261 | -0.17261 | -0.18261 | -0.21261 | -0.26261 | -0.33261 | -0.38261 | -0.42261 | -0.43261 | -0.40261 | -0.36261 | -0.30261 | -0.24261 | -0.20261 | -0.18261 | -0.16261 | -0.14261 | -0.13261 | -0.13261 | -0.13261 | -0.13261 | -0.13261 | -0.12261 | -0.11261 | -0.11261 | -0.12261 | -0.13261 | -0.14261 | -0.15261 | -0.16261 | -0.16261 | -0.17261 | -0.18261 | -0.18261 | -0.17261 | -0.16261 | -0.15261 | -0.15261 | -0.16261 | -0.17261 | -0.18261 | -0.19261 | -0.19261 | -0.19261 | -0.20261 | -0.21261 | -0.22261 | -0.24261 | -0.26261 | -0.28261 | -0.29261 | -0.31261 | -0.32261 | -0.35261 | -0.39261 | -0.51261 | -0.56261 | -0.42261 | -0.27261 | -0.19261 | -0.15261 | -0.082609 | -0.092609 | -0.20261 | -0.25261 | -0.29261 | -0.28261 | -0.16261 | -0.072609 | 0.027391 | 0.11739 | 0.087391 | 0.047391 | 0.057391 | 0.10739 | 0.11739 | 0.057391 | -0.0026087 | -0.012609 | 0.0073913 | 0.017391 | 0.027391 | 0.027391 | 0.037391 | -0.012609 | -0.082609 | -0.092609 | -0.022609 | 0.027391 | 0.077391 | 0.13739 | 0.17739 | 0.18739 | 0.12739 | 0.027391 | -0.12261 | -0.30261 | -0.47261 | -0.52261 | -0.45261 | -0.36261 | -0.30261 | -0.24261 | -0.17261 | -0.082609 | 0.017391 | 0.067391 | 0.047391 | -0.052609 | -0.21261 | -0.39261 | -0.54261 | -0.64261 | -0.67261 | -0.65261 | -0.62261 | -0.58261 | -0.53261 | -0.48261 | -0.44261 | -0.42261 | -0.38261 | -0.32261 | -0.23261 | -0.13261 | -0.052609 | -0.022609 | -0.022609 | -0.032609 | -0.042609 | -0.042609 | -0.042609 | -0.072609 | -0.15261 | -0.26261 | -0.39261 | -0.49261 | -0.54261 | -0.52261 | -0.46261 | -0.38261 | -0.32261 | -0.28261 | -0.26261 | -0.25261 | -0.26261 | -0.28261 | -0.32261 | -0.37261 | -0.43261 | -0.47261 | -0.51261 | -0.54261 | -0.56261 | -0.56261 | -0.55261 | -0.55261 | -0.57261 | -0.58261 | -0.58261 | -0.55261 | -0.51261 | -0.47261 | -0.44261 | -0.44261 | -0.45261 | -0.47261 | -0.48261 | -0.49261 | -0.48261 | -0.47261 | -0.48261 | -0.50261 | -0.53261 | -0.57261 | -0.60261 | -0.63261 | -0.63261 | -0.61261 | -0.58261 | -0.55261 | -0.53261 | -0.51261 | -0.50261 | -0.52261 | -0.57261 | -0.65261 | -0.76261 | -0.87261 | -0.98261 | -1.0526 | -1.0926 | -1.0826 | -1.0426 | -0.98261 | -0.91261 | -0.81261 | -0.71261 | -0.61261 | -0.53261 | -0.47261 | -0.44261 | -0.43261 | -0.44261 | -0.46261 | -0.49261 | -0.53261 | -0.56261 | -0.58261 | -0.60261 | -0.61261 | -0.60261 | -0.59261 | -0.56261 | -0.53261 | -0.51261 | -0.49261 | -0.48261 | -0.46261 | -0.44261 | -0.40261 | -0.35261 | -0.30261 | -0.25261 | -0.22261 | -0.20261 | -0.19261 | -0.21261 | -0.23261 | -0.27261 | -0.31261 | -0.37261 | -0.44261 | -0.51261 | -0.60261 | -0.68261 | -0.76261 | -0.82261 | -0.87261 | -0.89261 | -0.89261 | -0.87261 | -0.82261 | -0.75261 | -0.67261 | -0.58261 | -0.48261 | -0.38261 | -0.30261 | -0.23261 | -0.19261 | -0.19261 | -0.21261 | -0.26261 | -0.32261 | -0.40261 | -0.48261 | -0.56261 | -0.65261 | -0.75261 | -0.84261 | -0.94261 | -1.0226 | -1.0926 | -1.1426 | -1.1826 | -1.2126 | -1.2326 | -1.2426 | -1.2526 | -1.2526 | -1.2426 | -1.2226 | -1.1826 | -1.1426 | -1.0826 | -1.0326 | -0.97261 | -0.93261 | -0.90261 | -0.88261 | -0.88261 | -0.89261 | -0.90261 | -0.91261 | -0.92261 | -0.93261 | -0.94261 | -0.94261 | -0.93261 | -0.92261 | -0.91261 | -0.90261 | -0.90261 | -0.89261 | -0.90261 | -0.91261 | -0.91261 | -0.92261 | -0.92261 | -0.92261 | -0.91261 | -0.91261 | -0.91261 | -0.91261 | -0.92261 | -0.93261 | -0.94261 | -0.96261 | -0.98261 | -0.99261 | -1.0126 | -1.0126 | -1.0226 | -1.0126 | -0.99261 | -0.96261 | -0.93261 | -0.89261 | -0.85261 | -0.81261 | -0.78261 | -0.75261 | -0.73261 | -0.71261 | -0.70261 | -0.71261 | -0.72261 | -0.75261 | -0.79261 | -0.83261 | -0.88261 | -0.92261 | -0.96261 | -0.99261 | -1.0226 | -1.0326 | -1.0326 | -1.0326 | -1.0126 | -1.0026 | -1.0026 | -1.0026 | -1.0126 | -1.0326 | -1.2826 | -1.8026 | -2.3826 | -2.7326 | -3.1226 | -3.9226 | -5.2826 | -6.9926 | -8.7326 | -10.3426 | -12.1426 | -14.2826 | -16.5126 | -18.6526 | -20.7026 | -22.8326 | -24.9926 | -26.7926 | -28.3426 | -29.7426 | -31.1426 | -32.4326 | -33.6526 | -34.9426 | -36.2426 | -37.3826 | -38.5226 | -39.8426 | -41.2926 | -42.8026 | -44.2426 | -45.6726 | -47.1026 | -48.5926 | -50.1026 | -51.4726 | -52.4026 | -52.7426 | -52.7326 | -52.6726 | -52.6226 | -52.6026 | -52.5826 | -52.5426 | -52.5126 | -52.5226 | -52.5826 | -52.7226 | -52.9626 | -53.3026 | -53.6426 | -53.9126 | -54.0726 | -54.0426 | -53.7726 | -53.3326 | -52.7826 | -52.2326 | -51.7326 | -51.2826 | -50.8726 | -50.4726 | -50.0526 | -49.6626 | -49.3026 | -48.9926 | -48.7426 | -48.5226 | -48.3226 | -48.1826 | -48.1326 | -48.1826 | -48.3126 | -48.4526 | -48.5226 | -48.5326 | -48.5426
Bettear B-CASTER | BettearRTX | 48 kHz | Bettear B-CASTER 48 kHz - BettearRTX | -8.2722 | -3.5422 | -4.2322 | -4.3222 | -4.2922 | -2.6322 | -2.8322 | -3.0822 | -3.0122 | -2.7422 | -2.5922 | -2.2122 | -2.6422 | -3.1522 | -3.4322 | -3.2122 | -3.5222 | -2.6622 | -2.1022 | -2.9122 | -2.1822 | -2.1022 | -2.0422 | -1.7422 | -1.5522 | -1.6622 | -1.9722 | -2.1322 | -1.9122 | -2.1422 | -2.0022 | -2.0822 | -1.9722 | -0.72217 | -0.58217 | -1.9922 | -1.8022 | -1.7022 | -1.4622 | -1.8322 | -1.6322 | -0.85217 | -0.89217 | -0.79217 | -0.56217 | -0.53217 | -0.61217 | -0.69217 | -1.1522 | -1.3722 | -1.2822 | -1.1822 | -1.2922 | -1.4822 | -1.5322 | -1.1422 | -0.66217 | -0.44217 | -0.37217 | -0.18217 | -0.022174 | 0.12783 | 0.17783 | 0.17783 | 0.15783 | -0.11217 | -0.55217 | -1.1322 | -1.4722 | -1.4322 | -1.1322 | -0.68217 | -0.55217 | -0.73217 | -0.89217 | -0.90217 | -0.86217 | -0.88217 | -0.93217 | -0.85217 | -0.75217 | -0.67217 | -0.54217 | -0.29217 | 0.0078261 | 0.15783 | 0.12783 | -0.012174 | -0.24217 | -0.49217 | -0.70217 | -0.87217 | -0.96217 | -0.96217 | -0.89217 | -0.76217 | -0.57217 | -0.38217 | -0.10217 | 0.28783 | 0.71783 | 0.93783 | 0.82783 | 0.48783 | 0.15783 | -0.072174 | -0.18217 | -0.26217 | -0.47217 | -0.80217 | -1.0322 | -1.0222 | -0.77217 | -0.45217 | -0.12217 | 0.097826 | 0.17783 | 0.13783 | 0.027826 | -0.11217 | -0.24217 | -0.32217 | -0.36217 | -0.41217 | -0.51217 | -0.68217 | -0.88217 | -1.0922 | -1.2522 | -1.2422 | -1.1022 | -0.90217 | -0.73217 | -0.50217 | -0.072174 | 0.25783 | 0.31783 | 0.18783 | -0.052174 | -0.32217 | -0.46217 | -0.37217 | -0.072174 | 0.14783 | 0.31783 | 0.52783 | 0.60783 | 0.41783 | 0.077826 | -0.18217 | -0.24217 | -0.10217 | -0.0021739 | -0.022174 | 0.017826 | 0.13783 | 0.27783 | 0.39783 | 0.44783 | 0.37783 | 0.23783 | 0.017826 | -0.18217 | -0.20217 | -0.032174 | 0.20783 | 0.30783 | 0.25783 | 0.087826 | -0.032174 | -0.042174 | -0.082174 | -0.14217 | -0.16217 | -0.10217 | -0.062174 | -0.012174 | 0.087826 | 0.23783 | 0.29783 | 0.35783 | 0.46783 | 0.56783 | 0.65783 | 0.67783 | 0.62783 | 0.47783 | 0.28783 | 0.047826 | -0.21217 | -0.43217 | -0.55217 | -0.61217 | -0.65217 | -0.68217 | -0.67217 | -0.59217 | -0.47217 | -0.34217 | -0.19217 | -0.012174 | 0.16783 | 0.29783 | 0.36783 | 0.46783 | 0.78783 | 0.82783 | 0.36783 | 0.0078261 | -0.39217 | -0.60217 | -0.48217 | -0.30217 | -0.29217 | -0.25217 | -0.19217 | -0.18217 | -0.22217 | -0.23217 | -0.33217 | -0.49217 | -0.65217 | -0.64217 | -0.69217 | -0.73217 | -0.73217 | -0.65217 | -0.58217 | -0.46217 | -0.18217 | -0.052174 | -0.062174 | -0.18217 | -0.28217 | -0.23217 | -0.13217 | 0.017826 | 0.23783 | 0.47783 | 0.64783 | 0.64783 | 0.62783 | 0.64783 | 0.62783 | 0.55783 | 0.51783 | 0.42783 | 0.34783 | 0.32783 | 0.37783 | 0.38783 | 0.32783 | 0.27783 | 0.15783 | -0.022174 | -0.24217 | -0.49217 | -0.69217 | -0.74217 | -0.64217 | -0.48217 | -0.30217 | -0.11217 | 0.067826 | 0.23783 | 0.33783 | 0.36783 | 0.31783 | 0.24783 | 0.16783 | 0.077826 | 0.027826 | 0.0078261 | 0.017826 | 0.027826 | -0.012174 | -0.21217 | -0.27217 | -0.21217 | -0.27217 | -0.18217 | -0.18217 | -0.022174 | 0.13783 | 0.18783 | 0.16783 | 0.047826 | -0.12217 | -0.21217 | -0.10217 | 0.10783 | 0.34783 | 0.46783 | 0.58783 | 0.81783 | 0.94783 | 0.89783 | 0.68783 | 0.36783 | 0.11783 | 0.057826 | 0.057826 | 0.097826 | 0.13783 | 0.17783 | 0.16783 | 0.097826 | -0.042174 | -0.14217 | -0.23217 | -0.33217 | -0.43217 | -0.44217 | -0.36217 | -0.20217 | -0.012174 | 0.067826 | 0.0078261 | -0.14217 | -0.26217 | -0.29217 | -0.26217 | -0.21217 | -0.15217 | -0.12217 | -0.17217 | -0.27217 | -0.35217 | -0.43217 | -0.46217 | -0.43217 | -0.36217 | -0.25217 | -0.14217 | -0.022174 | 0.047826 | 0.017826 | -0.10217 | -0.18217 | -0.18217 | -0.11217 | -0.012174 | 0.057826 | 0.10783 | 0.11783 | 0.13783 | 0.16783 | 0.22783 | 0.29783 | 0.37783 | 0.43783 | 0.50783 | 0.56783 | 0.56783 | 0.47783 | 0.30783 | 0.12783 | -0.0021739 | -0.062174 | -0.092174 | -0.12217 | -0.18217 | -0.27217 | -0.36217 | -0.44217 | -0.51217 | -0.59217 | -0.67217 | -0.73217 | -0.76217 | -0.76217 | -0.72217 | -0.64217 | -0.54217 | -0.42217 | -0.30217 | -0.19217 | -0.10217 | -0.042174 | 0.027826 | 0.097826 | 0.18783 | 0.29783 | 0.41783 | 0.51783 | 0.59783 | 0.62783 | 0.60783 | 0.51783 | 0.39783 | 0.24783 | 0.11783 | 0.0078261 | -0.072174 | -0.13217 | -0.18217 | -0.22217 | -0.23217 | -0.23217 | -0.19217 | -0.14217 | -0.082174 | -0.042174 | -0.022174 | -0.022174 | -0.042174 | -0.092174 | -0.14217 | -0.20217 | -0.25217 | -0.29217 | -0.32217 | -0.36217 | -0.39217 | -0.41217 | -0.42217 | -0.42217 | -0.41217 | -0.36217 | -0.28217 | -0.18217 | -0.072174 | 0.047826 | 0.14783 | 0.23783 | 0.28783 | 0.31783 | 0.33783 | 0.33783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.33783 | 0.33783 | 0.32783 | 0.31783 | 0.31783 | 0.33783 | 0.35783 | 0.38783 | 0.42783 | 0.46783 | 0.55783 | 0.78783 | 0.89783 | 0.94783 | 0.85783 | 0.64783 | 0.54783 | 0.56783 | 0.48783 | 0.38783 | 0.29783 | 0.047826 | -0.20217 | -0.36217 | -0.24217 | -0.032174 | 0.25783 | 0.45783 | 0.52783 | 0.59783 | 0.60783 | 0.48783 | 0.30783 | 0.067826 | -0.092174 | -0.13217 | -0.17217 | -0.15217 | 0.017826 | 0.28783 | 0.50783 | 0.64783 | 0.74783 | 0.76783 | 0.80783 | 0.94783 | 1.1478 | 1.3278 | 1.4678 | 1.4478 | 1.1978 | 0.76783 | 0.29783 | -0.092174 | -0.33217 | -0.53217 | -0.73217 | -0.91217 | -1.0622 | -1.1122 | -1.0522 | -0.84217 | -0.54217 | -0.28217 | -0.10217 | -0.032174 | -0.072174 | -0.13217 | -0.15217 | -0.12217 | -0.11217 | -0.092174 | -0.062174 | -0.042174 | -0.032174 | -0.042174 | -0.082174 | -0.12217 | -0.14217 | -0.082174 | -0.032174 | 0.017826 | 0.027826 | -0.032174 | -0.14217 | -0.28217 | -0.39217 | -0.43217 | -0.43217 | -0.39217 | -0.31217 | -0.20217 | -0.10217 | -0.012174 | 0.027826 | 0.037826 | 0.027826 | -0.0021739 | -0.022174 | -0.032174 | -0.052174 | -0.062174 | -0.062174 | -0.052174 | -0.022174 | 0.037826 | 0.097826 | 0.15783 | 0.19783 | 0.20783 | 0.15783 | 0.067826 | -0.052174 | -0.17217 | -0.30217 | -0.42217 | -0.51217 | -0.56217 | -0.59217 | -0.59217 | -0.57217 | -0.54217 | -0.48217 | -0.38217 | -0.26217 | -0.15217 | -0.052174 | 0.037826 | 0.097826 | 0.14783 | 0.19783 | 0.24783 | 0.30783 | 0.35783 | 0.40783 | 0.43783 | 0.43783 | 0.39783 | 0.33783 | 0.25783 | 0.20783 | 0.16783 | 0.12783 | 0.077826 | -0.0021739 | -0.082174 | -0.15217 | -0.19217 | -0.22217 | -0.23217 | -0.23217 | -0.20217 | -0.16217 | -0.10217 | -0.032174 | 0.047826 | 0.11783 | 0.18783 | 0.22783 | 0.25783 | 0.25783 | 0.25783 | 0.25783 | 0.24783 | 0.24783 | 0.24783 | 0.24783 | 0.25783 | 0.27783 | 0.29783 | 0.33783 | 0.37783 | 0.39783 | 0.38783 | 0.34783 | 0.29783 | 0.23783 | 0.18783 | 0.13783 | 0.10783 | 0.097826 | 0.087826 | 0.077826 | 0.067826 | 0.047826 | 0.0078261 | -0.052174 | -0.13217 | -0.23217 | -0.33217 | -0.43217 | -0.53217 | -0.61217 | -0.69217 | -0.77217 | -0.82217 | -0.86217 | -0.88217 | -0.88217 | -0.85217 | -0.81217 | -0.74217 | -0.67217 | -0.58217 | -0.50217 | -0.43217 | -0.39217 | -0.36217 | -0.36217 | -0.38217 | -0.41217 | -0.43217 | -0.46217 | -0.46217 | -0.45217 | -0.42217 | -0.37217 | -0.31217 | -0.25217 | -0.20217 | -0.15217 | -0.12217 | -0.11217 | -0.12217 | -0.14217 | -0.18217 | -0.21217 | -0.25217 | -0.28217 | -0.30217 | -0.32217 | -0.34217 | -0.36217 | -0.39217 | -0.41217 | -0.43217 | -0.44217 | -0.44217 | -0.43217 | -0.42217 | -0.40217 | -0.39217 | -0.37217 | -0.36217 | -0.35217 | -0.34217 | -0.34217 | -0.34217 | -0.34217 | -0.34217 | -0.35217 | -0.35217 | -0.35217 | -0.34217 | -0.33217 | -0.32217 | -0.30217 | -0.29217 | -0.29217 | -0.30217 | -0.34217 | -0.38217 | -0.45217 | -0.52217 | -0.60217 | -0.69217 | -0.77217 | -0.84217 | -0.91217 | -0.97217 | -1.0222 | -1.0522 | -1.0622 | -1.0722 | -1.0722 | -1.0622 | -1.0522 | -1.0422 | -1.0322 | -1.0322 | -1.0222 | -1.0222 | -1.0222 | -1.0222 | -1.0322 | -1.0322 | -1.0522 | -1.0722 | -1.1022 | -1.1322 | -1.1722 | -1.2022 | -1.2422 | -1.2722 | -1.2922 | -1.2922 | -1.2822 | -1.2622 | -0.98217 | -0.96217 | -0.91217 | -1.0022 | -1.2722 | -1.4922 | -1.7222 | -1.9522 | -2.1222 | -2.1622 | -2.0122 | -1.8222 | -1.8322 | -1.9822 | -2.0222 | -1.8622 | -1.7222 | -1.6022 | -1.5622 | -1.7222 | -1.9122 | -2.0622 | -2.2122 | -2.3622 | -2.4022 | -2.4222 | -2.4022 | -2.3822 | -2.2822 | -2.1522 | -2.0922 | -2.1522 | -2.2122 | -2.2722 | -2.3522 | -2.4522 | -2.4422 | -2.3022 | -2.1022 | -1.9522 | -1.9722 | -2.2022 | -2.5522 | -2.8722 | -3.1022 | -3.2122 | -3.1922 | -3.1122 | -3.0522 | -3.0022 | -3.0222 | -3.0822 | -3.0922 | -3.0922 | -3.1122 | -3.1722 | -3.2622 | -3.4122 | -3.5722 | -3.6522 | -3.6422 | -3.5722 | -3.5322 | -3.5422 | -3.5622 | -3.5522 | -3.5422 | -3.5622 | -3.6022 | -3.7022 | -3.8322 | -4.0122 | -4.2622 | -4.5922 | -4.9222 | -5.1722 | -5.3022
Bettear B-CASTER | MoorMoerDUO | 48 kHz | Bettear B-CASTER 48 kHz - MoorMoerDUO | -11.4354 | -6.1954 | -6.5354 | -6.5354 | -6.5654 | -4.6554 | -4.6454 | -4.7754 | -4.5154 | -4.0954 | -4.0754 | -3.6154 | -3.9754 | -4.0254 | -4.2954 | -4.1154 | -4.4254 | -3.7054 | -2.9754 | -3.4754 | -2.9054 | -2.7354 | -2.6154 | -2.2554 | -1.9654 | -2.0754 | -2.3854 | -2.4854 | -2.0954 | -2.4854 | -2.3954 | -2.4854 | -2.5754 | -1.4754 | -1.1054 | -2.2754 | -2.1454 | -2.0254 | -1.7454 | -2.1154 | -1.9754 | -1.3054 | -1.3154 | -1.1454 | -0.85543 | -0.83543 | -0.96543 | -1.0654 | -1.4354 | -1.6254 | -1.5454 | -1.4154 | -1.4554 | -1.6054 | -1.6654 | -1.2654 | -0.80543 | -0.61543 | -0.56543 | -0.39543 | -0.28543 | -0.15543 | -0.10543 | -0.095435 | -0.11543 | -0.38543 | -0.82543 | -1.4354 | -1.8354 | -1.8154 | -1.4754 | -0.97543 | -0.83543 | -1.0154 | -1.1554 | -1.0954 | -1.0254 | -1.0254 | -1.0354 | -0.90543 | -0.79543 | -0.70543 | -0.59543 | -0.39543 | -0.18543 | -0.10543 | -0.10543 | -0.19543 | -0.36543 | -0.56543 | -0.73543 | -0.88543 | -0.97543 | -0.96543 | -0.85543 | -0.70543 | -0.50543 | -0.33543 | -0.11543 | 0.19457 | 0.55457 | 0.74457 | 0.64457 | 0.34457 | 0.044565 | -0.15543 | -0.25543 | -0.33543 | -0.54543 | -0.86543 | -1.0854 | -1.0954 | -0.90543 | -0.64543 | -0.34543 | -0.11543 | -0.015435 | -0.035435 | -0.12543 | -0.27543 | -0.41543 | -0.50543 | -0.56543 | -0.62543 | -0.71543 | -0.85543 | -1.0054 | -1.1754 | -1.3054 | -1.3154 | -1.2054 | -1.0354 | -0.87543 | -0.63543 | -0.21543 | 0.054565 | 0.074565 | -0.055435 | -0.22543 | -0.40543 | -0.46543 | -0.32543 | -0.015435 | 0.22457 | 0.43457 | 0.66457 | 0.71457 | 0.46457 | 0.13457 | -0.12543 | -0.21543 | -0.13543 | -0.095435 | -0.14543 | -0.095435 | 0.054565 | 0.20457 | 0.36457 | 0.45457 | 0.40457 | 0.26457 | 0.034565 | -0.18543 | -0.22543 | -0.10543 | 0.074565 | 0.13457 | 0.084565 | -0.055435 | -0.14543 | -0.12543 | -0.13543 | -0.18543 | -0.16543 | -0.075435 | -0.025435 | 0.0045652 | 0.034565 | 0.12457 | 0.15457 | 0.19457 | 0.27457 | 0.34457 | 0.44457 | 0.50457 | 0.49457 | 0.41457 | 0.26457 | 0.064565 | -0.17543 | -0.38543 | -0.49543 | -0.54543 | -0.58543 | -0.61543 | -0.60543 | -0.53543 | -0.41543 | -0.26543 | -0.095435 | 0.12457 | 0.33457 | 0.46457 | 0.52457 | 0.54457 | 0.72457 | 0.81457 | 0.48457 | 0.11457 | -0.31543 | -0.57543 | -0.52543 | -0.35543 | -0.27543 | -0.15543 | -0.055435 | -0.065435 | -0.14543 | -0.21543 | -0.37543 | -0.52543 | -0.64543 | -0.63543 | -0.72543 | -0.74543 | -0.71543 | -0.58543 | -0.46543 | -0.32543 | -0.075435 | 0.024565 | 0.044565 | -0.0054348 | -0.035435 | 0.024565 | 0.094565 | 0.17457 | 0.30457 | 0.43457 | 0.52457 | 0.48457 | 0.45457 | 0.48457 | 0.47457 | 0.39457 | 0.34457 | 0.23457 | 0.16457 | 0.16457 | 0.21457 | 0.21457 | 0.15457 | 0.14457 | 0.11457 | 0.0045652 | -0.17543 | -0.39543 | -0.63543 | -0.77543 | -0.80543 | -0.73543 | -0.60543 | -0.43543 | -0.21543 | -0.0054348 | 0.14457 | 0.18457 | 0.12457 | 0.034565 | -0.045435 | -0.10543 | -0.11543 | -0.085435 | -0.035435 | -0.0054348 | -0.025435 | -0.11543 | -0.035435 | 0.18457 | 0.33457 | 0.62457 | 0.74457 | 0.75457 | 0.65457 | 0.47457 | 0.27457 | 0.024565 | -0.27543 | -0.44543 | -0.44543 | -0.29543 | -0.025435 | 0.16457 | 0.35457 | 0.58457 | 0.63457 | 0.49457 | 0.20457 | -0.12543 | -0.33543 | -0.33543 | -0.31543 | -0.28543 | -0.25543 | -0.14543 | -0.055435 | -0.035435 | -0.11543 | -0.21543 | -0.30543 | -0.37543 | -0.42543 | -0.39543 | -0.28543 | -0.11543 | 0.054565 | 0.13457 | 0.054565 | -0.12543 | -0.27543 | -0.35543 | -0.39543 | -0.38543 | -0.31543 | -0.24543 | -0.27543 | -0.37543 | -0.46543 | -0.52543 | -0.56543 | -0.55543 | -0.47543 | -0.32543 | -0.14543 | 0.044565 | 0.17457 | 0.18457 | 0.094565 | -0.015435 | -0.085435 | -0.075435 | -0.015435 | 0.084565 | 0.20457 | 0.27457 | 0.31457 | 0.32457 | 0.33457 | 0.33457 | 0.33457 | 0.35457 | 0.39457 | 0.44457 | 0.45457 | 0.38457 | 0.27457 | 0.17457 | 0.12457 | 0.12457 | 0.15457 | 0.15457 | 0.11457 | 0.044565 | -0.045435 | -0.14543 | -0.28543 | -0.45543 | -0.62543 | -0.76543 | -0.85543 | -0.85543 | -0.78543 | -0.65543 | -0.48543 | -0.31543 | -0.15543 | -0.015435 | 0.084565 | 0.14457 | 0.19457 | 0.22457 | 0.24457 | 0.27457 | 0.31457 | 0.37457 | 0.42457 | 0.45457 | 0.44457 | 0.39457 | 0.31457 | 0.20457 | 0.084565 | -0.035435 | -0.13543 | -0.20543 | -0.25543 | -0.27543 | -0.25543 | -0.20543 | -0.14543 | -0.075435 | -0.0054348 | 0.034565 | 0.064565 | 0.074565 | 0.064565 | 0.024565 | -0.025435 | -0.085435 | -0.13543 | -0.16543 | -0.18543 | -0.20543 | -0.22543 | -0.24543 | -0.25543 | -0.26543 | -0.27543 | -0.25543 | -0.22543 | -0.17543 | -0.10543 | -0.025435 | 0.044565 | 0.12457 | 0.18457 | 0.25457 | 0.31457 | 0.37457 | 0.42457 | 0.45457 | 0.47457 | 0.47457 | 0.45457 | 0.42457 | 0.39457 | 0.37457 | 0.36457 | 0.37457 | 0.45457 | 0.58457 | 0.76457 | 0.97457 | 0.95457 | 0.67457 | 0.39457 | 0.14457 | 0.31457 | 0.63457 | 0.74457 | 0.70457 | 0.71457 | 0.59457 | 0.47457 | 0.38457 | 0.41457 | 0.48457 | 0.65457 | 0.78457 | 0.84457 | 0.90457 | 0.88457 | 0.71457 | 0.41457 | 0.044565 | -0.20543 | -0.29543 | -0.37543 | -0.39543 | -0.25543 | 0.13457 | 0.52457 | 0.77457 | 0.85457 | 0.79457 | 0.71457 | 0.72457 | 0.81457 | 0.91457 | 1.0046 | 1.0046 | 0.93457 | 0.75457 | 0.53457 | 0.34457 | 0.24457 | 0.18457 | 0.10457 | -0.035435 | -0.21543 | -0.34543 | -0.37543 | -0.28543 | -0.11543 | 0.034565 | 0.13457 | 0.15457 | 0.084565 | -0.035435 | -0.10543 | -0.12543 | -0.12543 | -0.11543 | -0.065435 | 0.0045652 | 0.084565 | 0.13457 | 0.15457 | 0.14457 | 0.14457 | 0.17457 | 0.19457 | 0.22457 | 0.22457 | 0.18457 | 0.094565 | -0.015435 | -0.13543 | -0.25543 | -0.31543 | -0.31543 | -0.24543 | -0.13543 | -0.015435 | 0.064565 | 0.084565 | 0.044565 | -0.025435 | -0.10543 | -0.17543 | -0.21543 | -0.25543 | -0.29543 | -0.32543 | -0.34543 | -0.32543 | -0.27543 | -0.20543 | -0.12543 | -0.065435 | -0.045435 | -0.075435 | -0.12543 | -0.16543 | -0.20543 | -0.26543 | -0.31543 | -0.36543 | -0.40543 | -0.43543 | -0.44543 | -0.44543 | -0.40543 | -0.32543 | -0.20543 | -0.075435 | 0.054565 | 0.18457 | 0.29457 | 0.36457 | 0.40457 | 0.40457 | 0.38457 | 0.35457 | 0.31457 | 0.27457 | 0.22457 | 0.15457 | 0.084565 | 0.024565 | -0.035435 | -0.065435 | -0.075435 | -0.085435 | -0.095435 | -0.10543 | -0.11543 | -0.11543 | -0.095435 | -0.075435 | -0.055435 | -0.025435 | 0.014565 | 0.064565 | 0.12457 | 0.19457 | 0.27457 | 0.34457 | 0.40457 | 0.45457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.46457 | 0.42457 | 0.36457 | 0.29457 | 0.23457 | 0.18457 | 0.14457 | 0.13457 | 0.13457 | 0.16457 | 0.20457 | 0.24457 | 0.27457 | 0.28457 | 0.26457 | 0.24457 | 0.20457 | 0.17457 | 0.14457 | 0.12457 | 0.10457 | 0.084565 | 0.054565 | 0.014565 | -0.035435 | -0.085435 | -0.13543 | -0.19543 | -0.25543 | -0.32543 | -0.39543 | -0.46543 | -0.54543 | -0.62543 | -0.69543 | -0.75543 | -0.79543 | -0.82543 | -0.82543 | -0.80543 | -0.77543 | -0.72543 | -0.67543 | -0.62543 | -0.58543 | -0.56543 | -0.55543 | -0.55543 | -0.56543 | -0.58543 | -0.59543 | -0.60543 | -0.60543 | -0.57543 | -0.53543 | -0.47543 | -0.39543 | -0.31543 | -0.23543 | -0.15543 | -0.095435 | -0.035435 | 0.0045652 | 0.024565 | 0.044565 | 0.054565 | 0.054565 | 0.064565 | 0.064565 | 0.064565 | 0.054565 | 0.034565 | 0.0045652 | -0.035435 | -0.065435 | -0.10543 | -0.13543 | -0.15543 | -0.16543 | -0.17543 | -0.17543 | -0.19543 | -0.20543 | -0.22543 | -0.24543 | -0.27543 | -0.30543 | -0.33543 | -0.36543 | -0.39543 | -0.42543 | -0.44543 | -0.45543 | -0.45543 | -0.44543 | -0.44543 | -0.44543 | -0.44543 | -0.46543 | -0.48543 | -0.52543 | -0.57543 | -0.63543 | -0.70543 | -0.76543 | -0.83543 | -0.89543 | -0.94543 | -0.99543 | -1.0354 | -1.0554 | -1.0654 | -1.0654 | -1.0554 | -1.0454 | -1.0254 | -1.0054 | -0.98543 | -0.97543 | -0.95543 | -0.93543 | -0.91543 | -0.89543 | -0.87543 | -0.85543 | -0.83543 | -0.81543 | -0.78543 | -0.75543 | -0.72543 | -0.68543 | -0.65543 | -0.61543 | -0.58543 | -0.55543 | -0.53543 | -0.52543 | -0.48543 | -0.72543 | -0.77543 | -0.62543 | -0.66543 | -0.71543 | -0.74543 | -0.97543 | -1.3054 | -1.6754 | -1.9954 | -2.3554 | -2.7154 | -2.9154 | -2.7954 | -2.3854 | -1.9654 | -1.6654 | -1.4654 | -1.4254 | -1.3754 | -1.3354 | -1.3954 | -1.6054 | -1.9554 | -2.3154 | -2.6754 | -3.0054 | -3.0854 | -2.9954 | -2.9454 | -2.8854 | -2.7654 | -2.7254 | -2.7154 | -2.6554 | -2.5154 | -2.3154 | -2.0854 | -1.9454 | -1.9454 | -2.0354 | -2.2154 | -2.4354 | -2.6054 | -2.6754 | -2.6554 | -2.5954 | -2.5454 | -2.5454 | -2.5954 | -2.7054 | -2.8654 | -3.0954 | -3.4254 | -3.7754 | -4.1054 | -4.4254 | -4.7354 | -4.9954 | -5.1354 | -5.2054 | -5.2654 | -5.3054 | -5.2854 | -5.1854 | -5.0154 | -4.7954 | -4.5554 | -4.2854 | -4.0554 | -3.9154 | -3.9254 | -4.1054 | -4.3654 | -4.5954 | -4.7054
Bettear B-CASTER | BettearRTX | 16 kHz | Bettear B-CASTER 16 kHz - BettearRTX | -8.8949 | -2.0449 | -2.7449 | -3.5349 | -3.9849 | -1.6549 | -1.7149 | -1.8149 | -2.6149 | -2.2549 | -2.4549 | -2.0749 | -2.3949 | -2.1449 | -1.7549 | -2.9449 | -3.4849 | -3.4749 | -2.4549 | -2.0249 | -1.4549 | -1.5549 | -1.5849 | -1.4649 | -0.28489 | 0.23511 | -0.89489 | -1.4949 | -1.0849 | -1.2549 | -1.2549 | -1.6349 | -2.2349 | -1.1249 | -0.41489 | -1.5049 | -1.6049 | -1.2149 | -0.61489 | -1.0349 | -1.0649 | -0.61489 | -0.48489 | -0.28489 | -0.16489 | -0.36489 | -0.74489 | -1.1349 | -1.1649 | -0.89489 | -0.45489 | -0.11489 | -0.054891 | -0.33489 | -0.74489 | -0.25489 | 0.10511 | 0.11511 | 0.025109 | 0.14511 | 0.19511 | 0.18511 | 0.075109 | -0.084891 | -0.17489 | -0.29489 | -0.48489 | -0.94489 | -1.3749 | -1.1149 | -0.42489 | 0.24511 | 0.32511 | -0.064891 | -0.43489 | -0.49489 | -0.46489 | -0.42489 | -0.33489 | -0.21489 | -0.14489 | -0.074891 | 0.10511 | 0.42511 | 0.59511 | 0.56511 | 0.43511 | 0.26511 | 0.025109 | -0.18489 | -0.33489 | -0.40489 | -0.38489 | -0.33489 | -0.16489 | 0.12511 | 0.45511 | 0.69511 | 0.86511 | 1.0351 | 1.2351 | 1.3251 | 1.1651 | 0.83511 | 0.54511 | 0.39511 | 0.39511 | 0.44511 | 0.38511 | 0.26511 | 0.22511 | 0.36511 | 0.61511 | 0.86511 | 1.1051 | 1.2051 | 1.1351 | 0.96511 | 0.74511 | 0.46511 | 0.15511 | -0.13489 | -0.42489 | -0.73489 | -0.98489 | -1.0749 | -0.98489 | -0.85489 | -0.75489 | -0.63489 | -0.51489 | -0.39489 | -0.29489 | -0.10489 | 0.31511 | 0.46511 | 0.37511 | 0.29511 | 0.26511 | 0.27511 | 0.34511 | 0.49511 | 0.81511 | 1.1451 | 1.5051 | 1.8651 | 1.7851 | 1.4251 | 0.97511 | 0.54511 | 0.23511 | 0.14511 | 0.12511 | 0.15511 | 0.39511 | 0.78511 | 1.1151 | 1.3051 | 1.3651 | 1.3251 | 1.2251 | 1.0351 | 0.80511 | 0.74511 | 0.82511 | 0.83511 | 0.69511 | 0.57511 | 0.55511 | 0.62511 | 0.75511 | 0.81511 | 0.83511 | 0.90511 | 1.0451 | 1.1351 | 1.1551 | 1.1051 | 1.0551 | 0.99511 | 0.97511 | 0.97511 | 0.97511 | 1.0151 | 1.0451 | 1.0451 | 0.95511 | 0.75511 | 0.46511 | 0.14511 | -0.064891 | -0.14489 | -0.12489 | -0.084891 | -0.054891 | 0.0051087 | 0.15511 | 0.41511 | 0.70511 | 1.0051 | 1.3451 | 1.6351 | 1.7951 | 1.8351 | 1.7751 | 1.8051 | 1.7851 | 1.5251 | 1.2551 | 0.84511 | 0.39511 | 0.13511 | 0.065109 | -0.064891 | -0.054891 | -0.0048913 | -0.024891 | 0.035109 | 0.065109 | -0.14489 | -0.28489 | -0.44489 | -0.60489 | -0.76489 | -0.73489 | -0.56489 | -0.38489 | -0.28489 | -0.18489 | 0.025109 | 0.27511 | 0.42511 | 0.41511 | 0.35511 | 0.40511 | 0.53511 | 0.71511 | 0.86511 | 0.90511 | 0.81511 | 0.59511 | 0.32511 | 0.065109 | -0.16489 | -0.32489 | -0.29489 | -0.18489 | 0.075109 | 0.40511 | 0.67511 | 0.75511 | 0.68511 | 0.58511 | 0.48511 | 0.44511 | 0.41511 | 0.21511 | -0.084891 | -0.32489 | -0.42489 | -0.37489 | -0.22489 | 0.0051087 | 0.23511 | 0.44511 | 0.57511 | 0.57511 | 0.44511 | 0.20511 | -0.074891 | -0.35489 | -0.57489 | -0.72489 | -0.81489 | -0.88489 | -0.95489 | -0.90489 | -0.53489 | -0.21489 | -0.044891 | 0.26511 | 0.36511 | 0.29511 | 0.18511 | -0.13489 | -0.34489 | -0.34489 | -0.30489 | -0.23489 | -0.20489 | -0.17489 | -0.12489 | -0.064891 | 0.035109 | 0.20511 | 0.17511 | 0.045109 | -0.10489 | -0.29489 | -0.38489 | -0.38489 | -0.33489 | -0.30489 | -0.32489 | -0.31489 | -0.28489 | -0.33489 | -0.48489 | -0.64489 | -0.71489 | -0.78489 | -0.86489 | -0.90489 | -0.86489 | -0.79489 | -0.74489 | -0.67489 | -0.59489 | -0.54489 | -0.48489 | -0.44489 | -0.45489 | -0.49489 | -0.51489 | -0.54489 | -0.61489 | -0.72489 | -0.84489 | -0.90489 | -0.89489 | -0.81489 | -0.71489 | -0.60489 | -0.49489 | -0.40489 | -0.37489 | -0.45489 | -0.69489 | -1.0049 | -1.3049 | -1.4849 | -1.5149 | -1.3949 | -1.2049 | -1.0349 | -0.92489 | -0.85489 | -0.77489 | -0.70489 | -0.64489 | -0.60489 | -0.49489 | -0.33489 | -0.19489 | -0.11489 | -0.084891 | -0.054891 | 0.025109 | 0.10511 | 0.17511 | 0.20511 | 0.19511 | 0.14511 | 0.095109 | 0.065109 | 0.055109 | 0.085109 | 0.14511 | 0.18511 | 0.22511 | 0.26511 | 0.31511 | 0.36511 | 0.40511 | 0.41511 | 0.36511 | 0.26511 | 0.12511 | -0.0048913 | -0.10489 | -0.17489 | -0.20489 | -0.19489 | -0.15489 | -0.10489 | -0.034891 | 0.015109 | 0.055109 | 0.075109 | 0.085109 | 0.10511 | 0.12511 | 0.14511 | 0.18511 | 0.24511 | 0.30511 | 0.36511 | 0.41511 | 0.46511 | 0.52511 | 0.61511 | 0.70511 | 0.78511 | 0.85511 | 0.91511 | 0.94511 | 0.95511 | 0.92511 | 0.86511 | 0.79511 | 0.72511 | 0.66511 | 0.60511 | 0.58511 | 0.58511 | 0.61511 | 0.65511 | 0.68511 | 0.70511 | 0.70511 | 0.69511 | 0.67511 | 0.65511 | 0.65511 | 0.66511 | 0.69511 | 0.73511 | 0.80511 | 0.87511 | 0.96511 | 1.0451 | 1.1351 | 1.2351 | 1.3251 | 1.4051 | 1.4651 | 1.4851 | 1.4651 | 1.3751 | 0.88511 | 0.60511 | 0.43511 | 0.35511 | 0.22511 | -0.034891 | -0.33489 | -0.54489 | -0.21489 | 0.26511 | 0.65511 | 0.88511 | 1.0051 | 0.92511 | 0.80511 | 0.69511 | 0.65511 | 0.55511 | 0.33511 | 0.15511 | 0.065109 | -0.054891 | -0.16489 | -0.19489 | -0.22489 | -0.19489 | -0.0048913 | 0.18511 | 0.31511 | 0.36511 | 0.37511 | 0.33511 | 0.28511 | 0.29511 | 0.46511 | 0.64511 | 0.67511 | 0.63511 | 0.46511 | 0.10511 | -0.19489 | -0.27489 | -0.12489 | 0.24511 | 0.64511 | 0.96511 | 1.1451 | 1.1551 | 1.1251 | 1.0951 | 1.0351 | 0.96511 | 0.92511 | 0.85511 | 0.75511 | 0.70511 | 0.68511 | 0.60511 | 0.45511 | 0.25511 | 0.055109 | -0.10489 | -0.19489 | -0.18489 | -0.11489 | -0.044891 | 0.0051087 | 0.045109 | 0.095109 | 0.18511 | 0.28511 | 0.38511 | 0.51511 | 0.61511 | 0.60511 | 0.49511 | 0.30511 | 0.10511 | -0.074891 | -0.17489 | -0.20489 | -0.18489 | -0.11489 | -0.0048913 | 0.095109 | 0.12511 | 0.075109 | 0.0051087 | -0.074891 | -0.10489 | -0.074891 | 0.0051087 | 0.13511 | 0.29511 | 0.46511 | 0.60511 | 0.70511 | 0.73511 | 0.72511 | 0.72511 | 0.75511 | 0.82511 | 0.91511 | 1.0151 | 1.0951 | 1.1651 | 1.2151 | 1.2151 | 1.1551 | 1.0351 | 0.90511 | 0.76511 | 0.62511 | 0.47511 | 0.30511 | 0.13511 | -0.024891 | -0.18489 | -0.33489 | -0.44489 | -0.50489 | -0.54489 | -0.57489 | -0.61489 | -0.64489 | -0.68489 | -0.70489 | -0.71489 | -0.68489 | -0.64489 | -0.57489 | -0.51489 | -0.45489 | -0.41489 | -0.39489 | -0.38489 | -0.36489 | -0.32489 | -0.24489 | -0.16489 | -0.094891 | -0.054891 | -0.044891 | -0.084891 | -0.15489 | -0.23489 | -0.33489 | -0.43489 | -0.53489 | -0.64489 | -0.74489 | -0.84489 | -0.94489 | -1.0249 | -1.0849 | -1.1149 | -1.1149 | -1.0949 | -1.0749 | -1.0649 | -1.0749 | -1.0949 | -1.1149 | -1.1449 | -1.1449 | -1.1449 | -1.1449 | -1.1449 | -1.1549 | -1.1649 | -1.1749 | -1.1749 | -1.1649 | -1.1249 | -1.0849 | -1.0249 | -0.98489 | -0.97489 | -0.98489 | -1.0049 | -1.0349 | -1.0649 | -1.0849 | -1.0949 | -1.0849 | -1.0449 | -0.98489 | -0.90489 | -0.81489 | -0.72489 | -0.63489 | -0.55489 | -0.49489 | -0.44489 | -0.42489 | -0.43489 | -0.46489 | -0.50489 | -0.57489 | -0.65489 | -0.76489 | -0.88489 | -1.0249 | -1.1849 | -1.3349 | -1.4949 | -1.6649 | -1.8449 | -2.0449 | -2.2649 | -2.5149 | -2.7949 | -3.0949 | -3.4149 | -3.7449 | -4.0949 | -4.4449 | -4.8049 | -5.1749 | -5.5649 | -5.9749 | -6.4249 | -6.9049 | -7.4349 | -8.0049 | -8.6249 | -9.2849 | -9.9949 | -10.7449 | -11.5349 | -12.3849 | -13.2649 | -14.1949 | -15.1749 | -16.2049 | -17.2749 | -18.4149 | -19.6049 | -20.8549 | -22.1549 | -23.5049 | -24.8849 | -26.2949 | -27.7049 | -29.0949 | -30.4449 | -31.7149 | -32.8849 | -33.9349 | -34.8349 | -35.5949 | -36.2249 | -36.7449 | -37.1749 | -37.5449 | -37.8649 | -38.1649 | -38.4249 | -38.6549 | -38.8449 | -38.9849 | -39.0649 | -39.0849 | -39.0349 | -38.9149 | -38.7449 | -38.5449 | -38.3249 | -38.0949 | -37.8649 | -37.6549 | -37.4749 | -37.3249 | -37.2049 | -37.1149 | -37.0449 | -36.9949 | -36.9649 | -36.9249 | -36.8749 | -36.8149 | -36.7249 | -36.6249 | -36.4949 | -36.3549 | -36.2149 | -36.0849 | -35.9749 | -35.8849 | -35.8349 | -35.6749 | -35.6549 | -35.5149 | -35.1049 | -35.0449 | -34.9849 | -34.6149 | -33.4549 | -32.0849 | -31.2649 | -31.2349 | -31.3149 | -30.8449 | -30.2349 | -29.9049 | -29.8649 | -29.6149 | -29.0649 | -28.5549 | -28.2649 | -27.9949 | -27.3549 | -26.3649 | -25.6749 | -25.1649 | -24.7349 | -23.9549 | -22.8749 | -22.0249 | -21.7649 | -21.8849 | -21.7249 | -21.1449 | -20.4549 | -20.0749 | -19.9949 | -19.7049 | -19.0749 | -18.2749 | -17.4849 | -16.6049 | -15.3349 | -13.7449 | -12.2449 | -11.1249 | -10.4049 | -10.0749 | -10.1749 | -10.8549 | -11.9349 | -12.9749 | -13.7149 | -14.1849 | -14.5149 | -14.7749 | -15.0249 | -15.1349 | -15.0749 | -15.0049 | -15.0249 | -15.1449 | -15.1949 | -15.1149 | -14.9349 | -14.6949 | -14.3849 | -13.9549 | -13.4249 | -12.8949 | -12.4149 | -12.1149 | -12.0449 | -12.3549 | -12.9349 |  | -14.4949 | -14.7049
Bettear B-CASTER | MoorMoerDUO | 16 kHz | Bettear B-CASTER 16 kHz - MoorMoerDUO | -11.9261 | -5.6261 | -5.9961 | -6.3061 | -6.4361 | -4.2361 | -4.0461 | -4.0561 | -4.6461 | -3.9761 | -4.2161 | -3.8861 | -3.9561 | -3.6161 | -3.3161 | -4.0061 | -4.6761 | -4.4861 | -3.4761 | -3.6661 | -3.0661 | -2.7361 | -2.6161 | -2.3961 | -1.4561 | -1.3661 | -2.0861 | -2.4761 | -2.1561 | -2.2761 | -2.1861 | -2.3861 | -2.8261 | -1.7261 | -1.0461 | -2.1561 | -2.2661 | -2.0261 | -1.4661 | -1.8661 | -1.9061 | -1.3961 | -1.3361 | -1.0961 | -0.88609 | -0.94609 | -1.1861 | -1.4861 | -1.5861 | -1.5361 | -1.2961 | -0.97609 | -0.86609 | -1.1261 | -1.4761 | -1.0661 | -0.69609 | -0.65609 | -0.69609 | -0.54609 | -0.43609 | -0.37609 | -0.40609 | -0.51609 | -0.57609 | -0.68609 | -0.88609 | -1.3161 | -1.7161 | -1.5061 | -0.88609 | -0.27609 | -0.21609 | -0.54609 | -0.84609 | -0.93609 | -0.97609 | -1.0461 | -1.1061 | -1.0561 | -0.96609 | -0.81609 | -0.55609 | -0.20609 | 0.053913 | 0.11391 | 0.063913 | -0.086087 | -0.32609 | -0.57609 | -0.75609 | -0.85609 | -0.84609 | -0.79609 | -0.65609 | -0.43609 | -0.15609 | 0.053913 | 0.22391 | 0.40391 | 0.63391 | 0.74391 | 0.62391 | 0.36391 | 0.11391 | -0.016087 | -0.016087 | -0.016087 | -0.16609 | -0.43609 | -0.61609 | -0.57609 | -0.36609 | -0.096087 | 0.19391 | 0.38391 | 0.41391 | 0.32391 | 0.17391 | -0.016087 | -0.24609 | -0.47609 | -0.70609 | -0.96609 | -1.1861 | -1.3061 | -1.2661 | -1.1761 | -1.0861 | -0.96609 | -0.83609 | -0.70609 | -0.62609 | -0.49609 | -0.16609 | -0.006087 | -0.10609 | -0.19609 | -0.24609 | -0.22609 | -0.18609 | -0.076087 | 0.26391 | 0.60391 | 0.96391 | 1.2839 | 1.2239 | 0.87391 | 0.44391 | 0.063913 | -0.16609 | -0.19609 | -0.23609 | -0.25609 | -0.086087 | 0.21391 | 0.44391 | 0.60391 | 0.67391 | 0.65391 | 0.52391 | 0.27391 | 0.033913 | 0.033913 | 0.19391 | 0.30391 | 0.24391 | 0.12391 | 0.043913 | 0.063913 | 0.17391 | 0.23391 | 0.26391 | 0.36391 | 0.54391 | 0.66391 | 0.70391 | 0.67391 | 0.65391 | 0.61391 | 0.59391 | 0.59391 | 0.58391 | 0.60391 | 0.60391 | 0.55391 | 0.43391 | 0.20391 | -0.10609 | -0.46609 | -0.71609 | -0.77609 | -0.70609 | -0.62609 | -0.56609 | -0.49609 | -0.33609 | -0.076087 | 0.23391 | 0.56391 | 0.90391 | 1.1839 | 1.3439 | 1.3939 | 1.3839 | 1.4139 | 1.3639 | 1.0539 | 0.75391 | 0.35391 | 0.013913 | -0.16609 | -0.15609 | -0.10609 | 0.063913 | 0.23391 | 0.33391 | 0.37391 | 0.31391 | 0.003913 | -0.38609 | -0.79609 | -1.0761 | -1.2361 | -1.1461 | -0.91609 | -0.68609 | -0.57609 | -0.50609 | -0.36609 | -0.13609 | 0.043913 | 0.11391 | 0.18391 | 0.33391 | 0.50391 | 0.67391 | 0.78391 | 0.75391 | 0.64391 | 0.44391 | 0.26391 | 0.083913 | -0.14609 | -0.37609 | -0.45609 | -0.45609 | -0.28609 | -0.016087 | 0.19391 | 0.25391 | 0.16391 | 0.033913 | -0.10609 | -0.19609 | -0.25609 | -0.38609 | -0.57609 | -0.69609 | -0.68609 | -0.57609 | -0.41609 | -0.22609 | -0.086087 | 0.023913 | 0.093913 | 0.063913 | -0.086087 | -0.28609 | -0.49609 | -0.65609 | -0.69609 | -0.61609 | -0.44609 | -0.26609 | -0.12609 | -0.10609 | 0.073913 | 0.18391 | 0.17391 | 0.45391 | 0.70391 | 0.81391 | 0.91391 | 0.73391 | 0.58391 | 0.44391 | 0.20391 | -0.006087 | -0.076087 | -0.026087 | 0.063913 | 0.12391 | 0.23391 | 0.44391 | 0.49391 | 0.36391 | 0.15391 | -0.056087 | -0.24609 | -0.28609 | -0.26609 | -0.24609 | -0.23609 | -0.16609 | -0.12609 | -0.18609 | -0.27609 | -0.35609 | -0.41609 | -0.55609 | -0.73609 | -0.84609 | -0.76609 | -0.53609 | -0.26609 | -0.066087 | 0.023913 | 0.003913 | -0.056087 | -0.13609 | -0.25609 | -0.37609 | -0.39609 | -0.38609 | -0.41609 | -0.47609 | -0.50609 | -0.48609 | -0.41609 | -0.30609 | -0.21609 | -0.086087 | 0.073913 | 0.23391 | 0.35391 | 0.36391 | 0.24391 | 0.053913 | -0.12609 | -0.25609 | -0.32609 | -0.34609 | -0.36609 | -0.40609 | -0.44609 | -0.44609 | -0.43609 | -0.42609 | -0.44609 | -0.45609 | -0.42609 | -0.35609 | -0.33609 | -0.37609 | -0.45609 | -0.51609 | -0.49609 | -0.43609 | -0.36609 | -0.29609 | -0.24609 | -0.23609 | -0.25609 | -0.29609 | -0.31609 | -0.30609 | -0.25609 | -0.17609 | -0.076087 | 0.063913 | 0.24391 | 0.43391 | 0.60391 | 0.70391 | 0.74391 | 0.71391 | 0.62391 | 0.50391 | 0.38391 | 0.29391 | 0.23391 | 0.20391 | 0.20391 | 0.23391 | 0.28391 | 0.35391 | 0.38391 | 0.38391 | 0.32391 | 0.23391 | 0.11391 | 0.003913 | -0.066087 | -0.086087 | -0.066087 | -0.036087 | 0.013913 | 0.073913 | 0.15391 | 0.25391 | 0.37391 | 0.49391 | 0.59391 | 0.68391 | 0.72391 | 0.71391 | 0.65391 | 0.55391 | 0.43391 | 0.30391 | 0.17391 | 0.073913 | -0.006087 | -0.046087 | -0.056087 | -0.036087 | -0.006087 | 0.023913 | 0.053913 | 0.073913 | 0.093913 | 0.10391 | 0.11391 | 0.13391 | 0.16391 | 0.21391 | 0.27391 | 0.34391 | 0.41391 | 0.48391 | 0.53391 | 0.58391 | 0.62391 | 0.63391 | 0.63391 | 0.60391 | 0.55391 | 0.46391 | 0.15391 | -0.29609 | -0.83609 | -1.2361 | -0.89609 | -0.39609 | 0.12391 | 0.74391 | 1.2039 | 1.1439 | 0.79391 | 0.62391 | 0.67391 | 0.87391 | 1.1339 | 1.2039 | 1.2039 | 1.0739 | 1.0339 | 1.0339 | 0.83391 | 0.47391 | 0.12391 | -0.15609 | -0.19609 | -0.10609 | -0.016087 | 0.10391 | 0.29391 | 0.33391 | 0.17391 | -0.066087 | -0.15609 | -0.17609 | -0.12609 | -0.016087 | 0.12391 | 0.21391 | 0.21391 | 0.13391 | -0.066087 | -0.35609 | -0.62609 | -0.73609 | -0.71609 | -0.65609 | -0.59609 | -0.58609 | -0.58609 | -0.54609 | -0.52609 | -0.49609 | -0.44609 | -0.30609 | -0.086087 | 0.13391 | 0.25391 | 0.11391 | -0.29609 | -0.77609 | -1.1661 | -1.4061 | -1.5061 | -1.5061 | -1.4561 | -1.3861 | -1.3461 | -1.3061 | -1.2461 | -1.0961 | -0.89609 | -0.69609 | -0.56609 | -0.51609 | -0.53609 | -0.59609 | -0.65609 | -0.68609 | -0.66609 | -0.60609 | -0.51609 | -0.45609 | -0.46609 | -0.48609 | -0.51609 | -0.56609 | -0.58609 | -0.58609 | -0.56609 | -0.56609 | -0.60609 | -0.68609 | -0.76609 | -0.82609 | -0.86609 | -0.86609 | -0.82609 | -0.75609 | -0.66609 | -0.58609 | -0.53609 | -0.48609 | -0.43609 | -0.36609 | -0.26609 | -0.11609 | 0.043913 | 0.17391 | 0.23391 | 0.19391 | 0.073913 | -0.12609 | -0.33609 | -0.51609 | -0.65609 | -0.72609 | -0.75609 | -0.73609 | -0.68609 | -0.61609 | -0.54609 | -0.49609 | -0.43609 | -0.37609 | -0.28609 | -0.19609 | -0.10609 | -0.026087 | 0.023913 | 0.033913 | -0.026087 | -0.13609 | -0.28609 | -0.44609 | -0.59609 | -0.73609 | -0.85609 | -0.95609 | -1.0561 | -1.1561 | -1.2461 | -1.3261 | -1.3861 | -1.4161 | -1.4261 | -1.4061 | -1.3761 | -1.3361 | -1.2961 | -1.2561 | -1.2461 | -1.2361 | -1.2361 | -1.2361 | -1.2361 | -1.2461 | -1.2661 | -1.2661 | -1.2561 | -1.2161 | -1.1661 | -1.0861 | -1.0061 | -0.90609 | -0.82609 | -0.77609 | -0.76609 | -0.79609 | -0.85609 | -0.94609 | -1.0461 | -1.1261 | -1.1961 | -1.2261 | -1.2461 | -1.2661 | -1.2861 | -1.3261 | -1.3861 | -1.4561 | -1.5461 | -1.6561 | -1.7761 | -1.9261 | -2.1061 | -2.3161 | -2.5461 | -2.8061 | -3.0861 | -3.3861 | -3.6961 | -4.0461 | -4.4361 | -4.8661 | -5.3361 | -5.8361 | -6.3461 | -6.8861 | -7.4361 | -7.9961 | -8.5761 | -9.1661 | -9.7561 | -10.3361 | -10.9061 | -11.4761 | -12.0361 | -12.6061 | -13.1661 | -13.7461 | -14.3361 | -14.9461 | -15.5661 | -16.2161 | -16.8761 | -17.5461 | -18.2361 | -18.9361 | -19.6461 | -20.3761 | -21.1161 | -21.8561 | -22.5961 | -23.3161 | -24.0261 | -24.7261 | -25.4061 | -26.0661 | -26.7061 | -27.3261 | -27.9261 | -28.5161 | -29.0861 | -29.6361 | -30.1661 | -30.6961 | -31.2261 | -31.7761 | -32.3261 | -32.9061 | -33.5061 | -34.1161 | -34.7361 | -35.3761 | -36.0261 | -36.6961 | -37.3661 | -38.0661 | -38.7661 | -39.4861 | -40.2061 | -40.9361 | -41.6561 | -42.3661 | -43.0661 | -43.7461 | -44.4061 | -45.0361 | -45.6361 | -46.1861 | -46.6961 | -47.1461 | -47.5361 | -47.8761 | -48.1561 | -48.3961 | -48.5761 | -48.7161 | -48.8061 | -48.8561 | -48.8661 | -48.8361 | -48.7861 | -48.6961 | -48.5961 | -48.4761 | -48.3461 | -48.1961 | -48.0461 | -47.8861 | -47.7161 | -47.5561 | -47.3961 | -47.2561 | -47.1161 | -47.0061 | -46.9161 | -46.8461 | -46.8161 | -46.7961 | -46.8061 | -46.7661 | -46.5461 | -46.5061 | -46.4161 | -46.3761 | -46.5761 | -46.8461 | -47.0261 | -46.8461 | -46.1561 | -45.1961 | -44.0861 | -43.0561 | -42.2461 | -41.7861 | -41.3361 | -40.6661 | -40.1161 | -39.6661 | -39.1461 | -38.6161 | -37.9861 | -37.3961 | -36.8861 | -36.2661 | -35.5861 | -34.9161 | -34.2261 | -33.7161 | -33.3361 | -33.0861 | -32.9061 | -32.6961 | -32.3361 | -31.7661 | -31.1761 | -30.6261 | -30.2261 | -30.0261 | -29.8561 | -29.6461 | -29.3261 | -28.9461 | -28.5661 | -28.3561 | -28.6661 | -29.6161 | -31.0761 | -32.7261 | -34.3861 | -35.9761 | -37.4461 | -38.8061 | -40.0361 | -41.0361 | -41.6461 | -41.9061 | -41.9161 | -41.7461 | -41.4861 | -41.2261 | -40.9361 | -40.6361 | -40.3561 | -40.1661 | -40.0861 | -39.9661 | -39.7961 | -39.5461 | -39.1861 | -38.8861 | -38.7161 | -38.6261 | -38.5961 | -38.5861 | -38.5861
Bettear B-CASTER | BettearRTX | 24 kHz | Bettear B-CASTER 24 kHz - BettearRTX | -3.3827 | -3.9827 | -3.9927 | -3.5927 | -2.8527 | -1.3827 | -2.9427 | -3.1827 | -3.2727 | -2.5027 | -3.2227 | -3.4927 | -2.5027 | -2.4827 | -2.3427 | -1.7727 | -1.6627 | -1.6727 | -1.9427 | -2.3227 | -1.4527 | -0.91272 | -0.47272 | -0.27272 | -1.2827 | -1.7527 | -1.5927 | -1.1827 | -0.88272 | -0.74272 | -1.0027 | -1.1027 | -0.94272 | -1.3727 | -1.4127 | -1.0327 | -1.0227 | -0.69272 | -0.042717 | 0.40728 | 0.47728 | 0.40728 | 0.047283 | -0.16272 | -0.33272 | -0.78272 | -0.87272 | -0.42272 | 0.16728 | 0.40728 | 0.15728 | 0.0072826 | -0.092717 | -0.52272 | -1.2627 | -2.0427 | -1.6327 | -1.0727 | -0.71272 | -0.56272 | -0.44272 | -0.35272 | -0.36272 | -0.70272 | -0.92272 | -0.90272 | -0.74272 | -0.69272 | -0.77272 | -0.97272 | -1.1627 | -1.0627 | -0.59272 | 0.017283 | 0.79728 | 1.4373 | 1.6173 | 1.3073 | 0.72728 | 0.15728 | -0.27272 | -0.46272 | -0.53272 | -0.54272 | -0.51272 | -0.42272 | -0.35272 | -0.25272 | -0.16272 | -0.042717 | 0.13728 | 0.34728 | 0.45728 | 0.41728 | 0.27728 | 0.18728 | 0.28728 | 0.59728 | 0.94728 | 1.1773 | 1.1273 | 0.81728 | 0.43728 | 0.11728 | -0.16272 | -0.45272 | -0.74272 | -0.89272 | -0.90272 | -0.83272 | -0.72272 | -0.53272 | -0.27272 | -0.042717 | 0.12728 | 0.22728 | 0.25728 | 0.23728 | 0.18728 | 0.14728 | 0.13728 | 0.16728 | 0.13728 | 0.057283 | -0.0027174 | 0.017283 | 0.15728 | 0.40728 | 0.68728 | 0.96728 | 1.2073 | 1.3073 | 1.2573 | 0.86728 | 0.64728 | 0.61728 | 0.54728 | 0.37728 | 0.40728 | 0.48728 | 0.69728 | 0.81728 | 0.84728 | 0.84728 | 0.80728 | 0.93728 | 1.1473 | 1.2273 | 1.0673 | 0.71728 | 0.47728 | 0.48728 | 0.72728 | 1.0073 | 1.1673 | 1.1573 | 1.0073 | 0.75728 | 0.50728 | 0.43728 | 0.54728 | 0.81728 | 0.93728 | 0.85728 | 0.52728 | 0.31728 | 0.29728 | 0.37728 | 0.49728 | 0.65728 | 0.85728 | 1.1173 | 1.3473 | 1.4273 | 1.4173 | 1.4073 | 1.3873 | 1.2873 | 1.1173 | 0.89728 | 0.70728 | 0.59728 | 0.60728 | 0.67728 | 0.75728 | 0.77728 | 0.65728 | 0.41728 | 0.19728 | 0.14728 | 0.17728 | 0.18728 | 0.17728 | 0.13728 | 0.027283 | -0.092717 | -0.19272 | -0.25272 | -0.25272 | -0.21272 | -0.14272 | -0.062717 | 0.037283 | 0.14728 | 0.36728 | 0.49728 | 0.43728 | 0.32728 | 0.087283 | -0.26272 | -0.44272 | -0.40272 | -0.27272 | -0.34272 | -0.44272 | -0.55272 | -0.69272 | -0.81272 | -0.79272 | -0.66272 | -0.55272 | -0.51272 | -0.55272 | -0.63272 | -0.77272 | -0.89272 | -0.90272 | -0.91272 | -0.95272 | -0.97272 | -1.0527 | -1.1227 | -1.1527 | -1.0727 | -0.97272 | -0.89272 | -0.84272 | -0.85272 | -0.90272 | -0.95272 | -0.94272 | -0.90272 | -0.85272 | -0.85272 | -0.84272 | -0.70272 | -0.53272 | -0.40272 | -0.35272 | -0.34272 | -0.37272 | -0.45272 | -0.54272 | -0.64272 | -0.70272 | -0.75272 | -0.81272 | -0.86272 | -0.84272 | -0.76272 | -0.63272 | -0.50272 | -0.37272 | -0.25272 | -0.17272 | -0.19272 | -0.24272 | -0.27272 | -0.28272 | -0.35272 | -0.45272 | -0.54272 | -0.61272 | -0.66272 | -0.68272 | -0.73272 | -0.91272 | -1.2027 | -1.3127 | -1.1427 | -0.83272 | -0.48272 | -0.18272 | -0.0027174 | -0.072717 | -0.20272 | -0.31272 | -0.32272 | -0.26272 | -0.19272 | -0.062717 | 0.047283 | 0.067283 | -0.032717 | -0.22272 | -0.40272 | -0.62272 | -0.82272 | -0.92272 | -0.78272 | -0.50272 | -0.19272 | 0.0072826 | 0.047283 | -0.092717 | -0.33272 | -0.57272 | -0.76272 | -0.79272 | -0.67272 | -0.46272 | -0.25272 | -0.092717 | 0.037283 | 0.12728 | 0.16728 | 0.13728 | 0.037283 | -0.11272 | -0.32272 | -0.57272 | -0.79272 | -0.86272 | -0.77272 | -0.52272 | -0.25272 | -0.022717 | 0.23728 | 0.40728 | 0.41728 | 0.24728 | -0.0027174 | -0.22272 | -0.34272 | -0.31272 | -0.20272 | -0.11272 | -0.10272 | -0.18272 | -0.31272 | -0.42272 | -0.46272 | -0.37272 | -0.20272 | 0.0072826 | 0.20728 | 0.37728 | 0.47728 | 0.49728 | 0.46728 | 0.38728 | 0.28728 | 0.19728 | 0.13728 | 0.12728 | 0.15728 | 0.20728 | 0.23728 | 0.26728 | 0.28728 | 0.28728 | 0.28728 | 0.26728 | 0.22728 | 0.15728 | 0.10728 | 0.087283 | 0.11728 | 0.21728 | 0.35728 | 0.50728 | 0.65728 | 0.76728 | 0.83728 | 0.86728 | 0.88728 | 0.90728 | 0.93728 | 0.94728 | 0.93728 | 0.89728 | 0.82728 | 0.73728 | 0.62728 | 0.53728 | 0.45728 | 0.40728 | 0.36728 | 0.34728 | 0.32728 | 0.31728 | 0.30728 | 0.28728 | 0.28728 | 0.30728 | 0.34728 | 0.41728 | 0.48728 | 0.54728 | 0.59728 | 0.61728 | 0.61728 | 0.59728 | 0.57728 | 0.55728 | 0.53728 | 0.51728 | 0.48728 | 0.45728 | 0.42728 | 0.39728 | 0.35728 | 0.32728 | 0.27728 | 0.22728 | 0.17728 | 0.12728 | 0.097283 | 0.067283 | 0.057283 | 0.047283 | 0.057283 | 0.067283 | 0.087283 | 0.087283 | 0.087283 | 0.077283 | 0.067283 | 0.067283 | 0.057283 | 0.027283 | -0.0027174 | -0.032717 | -0.052717 | -0.052717 | -0.042717 | -0.012717 | 0.027283 | 0.057283 | 0.0072826 | -0.51272 | -1.0927 | -1.3827 | -1.0527 | -0.80272 | -0.99272 | -1.2327 | -1.3127 | -1.3627 | -1.3627 | -1.2427 | -0.96272 | -0.68272 | -0.48272 | -0.50272 | -0.43272 | -0.42272 | -0.53272 | -0.68272 | -0.69272 | -0.48272 | -0.24272 | -0.022717 | 0.097283 | 0.14728 | 0.22728 | 0.27728 | 0.29728 | 0.24728 | 0.18728 | 0.19728 | 0.21728 | 0.23728 | 0.18728 | 0.057283 | -0.14272 | -0.30272 | -0.41272 | -0.46272 | -0.41272 | -0.24272 | -0.032717 | 0.067283 | 0.027283 | -0.082717 | -0.15272 | -0.22272 | -0.34272 | -0.54272 | -0.80272 | -1.1027 | -1.3727 | -1.5227 | -1.5727 | -1.5527 | -1.5527 | -1.5527 | -1.4927 | -1.3727 | -1.2227 | -1.0827 | -0.97272 | -0.88272 | -0.79272 | -0.75272 | -0.75272 | -0.74272 | -0.72272 | -0.67272 | -0.63272 | -0.57272 | -0.48272 | -0.33272 | -0.17272 | -0.042717 | 0.017283 | 0.017283 | -0.042717 | -0.15272 | -0.25272 | -0.28272 | -0.24272 | -0.16272 | -0.082717 | -0.042717 | -0.042717 | -0.11272 | -0.25272 | -0.43272 | -0.62272 | -0.75272 | -0.80272 | -0.76272 | -0.66272 | -0.53272 | -0.44272 | -0.40272 | -0.40272 | -0.44272 | -0.50272 | -0.57272 | -0.65272 | -0.75272 | -0.87272 | -0.99272 | -1.0927 | -1.1927 | -1.3027 | -1.4327 | -1.5727 | -1.6727 | -1.7027 | -1.6627 | -1.5527 | -1.4127 | -1.2627 | -1.1327 | -1.0027 | -0.89272 | -0.78272 | -0.68272 | -0.57272 | -0.46272 | -0.34272 | -0.20272 | -0.062717 | 0.057283 | 0.15728 | 0.23728 | 0.30728 | 0.35728 | 0.38728 | 0.38728 | 0.36728 | 0.32728 | 0.26728 | 0.17728 | 0.077283 | -0.032717 | -0.13272 | -0.21272 | -0.28272 | -0.36272 | -0.44272 | -0.54272 | -0.63272 | -0.72272 | -0.79272 | -0.85272 | -0.91272 | -0.97272 | -1.0427 | -1.1227 | -1.2127 | -1.2927 | -1.3527 | -1.4127 | -1.4527 | -1.4827 | -1.5127 | -1.5227 | -1.5227 | -1.5127 | -1.4927 | -1.4727 | -1.4327 | -1.3927 | -1.3527 | -1.3127 | -1.2527 | -1.1827 | -1.1127 | -1.0527 | -0.99272 | -0.96272 | -0.92272 | -0.90272 | -0.87272 | -0.84272 | -0.82272 | -0.81272 | -0.81272 | -0.81272 | -0.80272 | -0.78272 | -0.74272 | -0.68272 | -0.60272 | -0.52272 | -0.45272 | -0.39272 | -0.35272 | -0.34272 | -0.34272 | -0.36272 | -0.39272 | -0.43272 | -0.47272 | -0.51272 | -0.55272 | -0.58272 | -0.61272 | -0.64272 | -0.67272 | -0.71272 | -0.76272 | -0.81272 | -0.86272 | -0.91272 | -0.96272 | -1.0027 | -1.0427 | -1.0727 | -1.0827 | -1.0827 | -1.0627 | -1.0327 | -0.99272 | -0.95272 | -0.92272 | -0.90272 | -0.89272 | -0.89272 | -0.90272 | -0.91272 | -0.93272 | -0.94272 | -0.96272 | -0.97272 | -0.98272 | -0.98272 | -0.98272 | -0.97272 | -0.98272 | -0.99272 | -1.0227 | -1.0527 | -1.1027 | -1.1727 | -1.2427 | -1.3227 | -1.4027 | -1.4727 | -1.5427 | -1.5927 | -1.6427 | -1.6727 | -1.6927 | -1.7027 | -1.7127 | -1.7227 | -1.7327 | -1.7627 | -1.7927 | -1.8427 | -1.8927 | -1.9427 | -1.9827 | -2.0127 | -2.0427 | -2.0627 | -2.0727 | -2.0827 | -2.0927 | -2.1127 | -2.1227 | -2.1427 | -2.1627 | -2.1827 | -2.2027 | -2.2227 | -2.2227 | -2.2227 | -2.2027 | -2.1827 | -2.1527 | -2.1227 | -2.0827 | -2.0427 | -2.0027 | -1.9627 | -1.9127 | -1.8727 | -1.8327 | -1.7927 | -1.7527 | -1.7127 | -1.6727 | -1.6427 | -1.3327 | -0.79272 | -0.57272 | -0.63272 | -0.81272 | -1.0727 | -1.4527 | -1.7727 | -1.9727 | -2.2627 | -2.7827 | -3.4327 | -4.5327 | -6.4627 | -9.0727 | -12.1927 | -15.9327 | -20.2627 | -24.9427 | -29.3427 | -32.5327 | -34.6627 | -35.7127 | -35.8627 | -35.7727 | -35.6927 | -35.4827 | -34.9227 | -34.5027 | -34.4327 | -34.4327 | -34.1327 | -33.5427 | -32.9227 | -32.3227 | -31.6827 | -30.9327 | -30.2227 | -29.7827 | -29.6427 | -29.6027 | -29.4627 | -29.2427 | -29.1127 | -29.0627 | -28.8027 | -28.2927 | -27.7327 | -27.3027 | -27.0127 | -26.7727 | -26.4327 | -26.0327 | -25.7027 | -25.4327 | -25.1027 | -24.5727 | -23.8827 | -23.2127 | -22.6727 | -22.2027 | -21.7527 | -21.4127 | -21.2327 | -21.1527 | -21.0627 | -20.8427 | -20.4927 | -20.1227 | -19.8327 | -19.6627 | -19.6027 | -19.6327 | -19.7227 | -19.8027 | -19.8527 | -19.8727
Bettear B-CASTER | MoorMoerDUO | 24 kHz | Bettear B-CASTER 24 kHz - MoorMoerDUO | -7.2815 | -7.2915 | -6.9615 | -6.8215 | -5.5615 | -3.9915 | -5.0515 | -5.3015 | -5.2515 | -4.3115 | -5.0715 | -4.9815 | -4.1315 | -4.0715 | -3.6915 | -3.2015 | -3.0615 | -3.1115 | -3.3715 | -3.5915 | -2.7115 | -2.1415 | -1.5115 | -1.4215 | -2.4515 | -2.7815 | -2.6115 | -2.3015 | -2.0315 | -1.9115 | -2.0715 | -2.1315 | -2.0115 | -2.2515 | -2.2315 | -1.9215 | -1.9815 | -1.7015 | -1.1115 | -0.61147 | -0.49147 | -0.54147 | -0.83147 | -1.0115 | -1.1815 | -1.6415 | -1.7015 | -1.2215 | -0.72147 | -0.55147 | -0.73147 | -0.82147 | -0.90147 | -1.2715 | -1.9515 | -2.6615 | -2.2915 | -1.8015 | -1.4815 | -1.3015 | -1.2015 | -1.1715 | -1.2515 | -1.6215 | -1.7915 | -1.7115 | -1.4915 | -1.3915 | -1.4415 | -1.5915 | -1.7215 | -1.5415 | -1.1215 | -0.63147 | 0.028533 | 0.69853 | 1.0485 | 0.88853 | 0.28853 | -0.31147 | -0.78147 | -1.0115 | -1.1015 | -1.1315 | -1.1315 | -1.0815 | -1.0415 | -0.96147 | -0.86147 | -0.73147 | -0.53147 | -0.32147 | -0.21147 | -0.25147 | -0.38147 | -0.43147 | -0.30147 | 0.018533 | 0.35853 | 0.58853 | 0.53853 | 0.23853 | -0.13147 | -0.45147 | -0.70147 | -0.97147 | -1.2615 | -1.4515 | -1.5215 | -1.5515 | -1.5015 | -1.3215 | -1.0115 | -0.72147 | -0.50147 | -0.37147 | -0.31147 | -0.30147 | -0.32147 | -0.33147 | -0.31147 | -0.28147 | -0.31147 | -0.39147 | -0.45147 | -0.44147 | -0.29147 | -0.031467 | 0.25853 | 0.52853 | 0.76853 | 0.86853 | 0.83853 | 0.50853 | 0.25853 | 0.19853 | 0.098533 | -0.11147 | -0.13147 | -0.13147 | -0.0014674 | 0.10853 | 0.17853 | 0.23853 | 0.24853 | 0.41853 | 0.65853 | 0.75853 | 0.63853 | 0.34853 | 0.12853 | 0.058533 | 0.20853 | 0.42853 | 0.54853 | 0.50853 | 0.33853 | 0.058533 | -0.22147 | -0.32147 | -0.20147 | 0.078533 | 0.23853 | 0.22853 | -0.011467 | -0.14147 | -0.13147 | -0.031467 | 0.10853 | 0.25853 | 0.46853 | 0.73853 | 0.97853 | 1.0685 | 1.0585 | 1.0385 | 1.0085 | 0.89853 | 0.71853 | 0.49853 | 0.31853 | 0.21853 | 0.22853 | 0.29853 | 0.36853 | 0.38853 | 0.27853 | 0.048533 | -0.16147 | -0.21147 | -0.21147 | -0.22147 | -0.22147 | -0.22147 | -0.25147 | -0.32147 | -0.38147 | -0.39147 | -0.38147 | -0.34147 | -0.30147 | -0.25147 | -0.18147 | -0.091467 | 0.10853 | 0.16853 | -0.0014674 | -0.19147 | -0.39147 | -0.59147 | -0.65147 | -0.50147 | -0.42147 | -0.58147 | -0.75147 | -0.89147 | -1.0015 | -1.0115 | -0.86147 | -0.67147 | -0.54147 | -0.52147 | -0.59147 | -0.67147 | -0.74147 | -0.82147 | -0.82147 | -0.88147 | -0.97147 | -0.98147 | -0.99147 | -1.0215 | -1.0215 | -0.90147 | -0.75147 | -0.64147 | -0.57147 | -0.55147 | -0.56147 | -0.60147 | -0.58147 | -0.55147 | -0.51147 | -0.54147 | -0.57147 | -0.48147 | -0.35147 | -0.22147 | -0.15147 | -0.12147 | -0.13147 | -0.18147 | -0.21147 | -0.22147 | -0.20147 | -0.19147 | -0.24147 | -0.32147 | -0.35147 | -0.33147 | -0.29147 | -0.27147 | -0.23147 | -0.13147 | -0.031467 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.0014674 | 0.018533 | -0.021467 | -0.091467 | -0.13147 | -0.15147 | -0.15147 | -0.13147 | -0.11147 | -0.17147 | -0.41147 | -0.50147 | -0.29147 | 0.078533 | 0.38853 | 0.60853 | 0.58853 | 0.44853 | 0.36853 | 0.34853 | 0.39853 | 0.42853 | 0.42853 | 0.43853 | 0.47853 | 0.50853 | 0.48853 | 0.34853 | 0.22853 | 0.038533 | -0.12147 | -0.19147 | -0.12147 | 0.028533 | 0.21853 | 0.36853 | 0.40853 | 0.23853 | -0.061467 | -0.35147 | -0.54147 | -0.56147 | -0.43147 | -0.20147 | 0.038533 | 0.19853 | 0.27853 | 0.35853 | 0.41853 | 0.46853 | 0.45853 | 0.38853 | 0.23853 | 0.028533 | -0.19147 | -0.34147 | -0.36147 | -0.23147 | -0.081467 | 0.048533 | 0.20853 | 0.31853 | 0.30853 | 0.15853 | -0.071467 | -0.29147 | -0.41147 | -0.41147 | -0.33147 | -0.25147 | -0.21147 | -0.27147 | -0.36147 | -0.42147 | -0.42147 | -0.35147 | -0.20147 | -0.021467 | 0.16853 | 0.30853 | 0.37853 | 0.38853 | 0.32853 | 0.21853 | 0.088533 | -0.0014674 | -0.051467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.091467 | -0.12147 | -0.16147 | -0.20147 | -0.23147 | -0.23147 | -0.22147 | -0.21147 | -0.21147 | -0.20147 | -0.16147 | -0.081467 | 0.048533 | 0.19853 | 0.34853 | 0.46853 | 0.54853 | 0.59853 | 0.64853 | 0.68853 | 0.73853 | 0.76853 | 0.75853 | 0.70853 | 0.62853 | 0.50853 | 0.37853 | 0.25853 | 0.14853 | 0.078533 | 0.018533 | -0.021467 | -0.051467 | -0.071467 | -0.10147 | -0.15147 | -0.19147 | -0.22147 | -0.23147 | -0.21147 | -0.15147 | -0.081467 | -0.021467 | 0.028533 | 0.048533 | 0.058533 | 0.038533 | 0.018533 | 0.0085326 | -0.011467 | -0.021467 | -0.041467 | -0.051467 | -0.071467 | -0.081467 | -0.10147 | -0.13147 | -0.17147 | -0.20147 | -0.22147 | -0.25147 | -0.27147 | -0.28147 | -0.29147 | -0.28147 | -0.25147 | -0.18147 | -0.12147 | -0.051467 | -0.011467 | 0.0085326 | 0.028533 | 0.028533 | 0.0085326 | -0.011467 | -0.041467 | -0.081467 | -0.12147 | -0.15147 | -0.18147 | -0.20147 | -0.22147 | -0.25147 | -0.42147 | -0.73147 | -0.95147 | -0.92147 | -0.68147 | -0.44147 | -0.29147 | -0.12147 | 0.088533 | 0.16853 | 0.13853 | 0.13853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.068533 | 0.098533 | 0.048533 | -0.051467 | -0.23147 | -0.25147 | -0.18147 | -0.19147 | -0.12147 | -0.031467 | 0.088533 | 0.078533 | -0.081467 | -0.21147 | -0.24147 | -0.22147 | -0.15147 | -0.12147 | -0.12147 | -0.18147 | -0.24147 | -0.25147 | -0.24147 | -0.33147 | -0.46147 | -0.51147 | -0.38147 | -0.19147 | -0.041467 | 0.058533 | 0.12853 | 0.20853 | 0.27853 | 0.34853 | 0.34853 | 0.28853 | 0.12853 | -0.081467 | -0.25147 | -0.36147 | -0.42147 | -0.47147 | -0.54147 | -0.58147 | -0.54147 | -0.45147 | -0.40147 | -0.41147 | -0.44147 | -0.43147 | -0.36147 | -0.23147 | -0.091467 | 0.028533 | 0.13853 | 0.20853 | 0.25853 | 0.28853 | 0.31853 | 0.35853 | 0.37853 | 0.36853 | 0.35853 | 0.31853 | 0.24853 | 0.15853 | 0.078533 | -0.011467 | -0.12147 | -0.24147 | -0.34147 | -0.40147 | -0.46147 | -0.55147 | -0.65147 | -0.73147 | -0.76147 | -0.74147 | -0.66147 | -0.57147 | -0.48147 | -0.42147 | -0.38147 | -0.34147 | -0.30147 | -0.27147 | -0.26147 | -0.26147 | -0.29147 | -0.33147 | -0.36147 | -0.39147 | -0.42147 | -0.45147 | -0.50147 | -0.56147 | -0.60147 | -0.61147 | -0.61147 | -0.60147 | -0.58147 | -0.55147 | -0.49147 | -0.40147 | -0.29147 | -0.18147 | -0.091467 | -0.0014674 | 0.078533 | 0.16853 | 0.28853 | 0.40853 | 0.51853 | 0.57853 | 0.59853 | 0.58853 | 0.54853 | 0.49853 | 0.42853 | 0.34853 | 0.26853 | 0.16853 | 0.068533 | -0.031467 | -0.12147 | -0.19147 | -0.25147 | -0.29147 | -0.32147 | -0.35147 | -0.40147 | -0.45147 | -0.48147 | -0.50147 | -0.48147 | -0.44147 | -0.38147 | -0.33147 | -0.28147 | -0.25147 | -0.24147 | -0.24147 | -0.26147 | -0.28147 | -0.31147 | -0.34147 | -0.36147 | -0.37147 | -0.40147 | -0.42147 | -0.46147 | -0.50147 | -0.54147 | -0.58147 | -0.61147 | -0.63147 | -0.64147 | -0.65147 | -0.66147 | -0.68147 | -0.71147 | -0.76147 | -0.82147 | -0.88147 | -0.94147 | -1.0115 | -1.0915 | -1.1615 | -1.2315 | -1.3015 | -1.3415 | -1.3615 | -1.3515 | -1.3315 | -1.3015 | -1.2815 | -1.2715 | -1.2715 | -1.2815 | -1.3015 | -1.3315 | -1.3515 | -1.3715 | -1.3815 | -1.3815 | -1.3615 | -1.3315 | -1.2815 | -1.2215 | -1.1415 | -1.0615 | -0.96147 | -0.85147 | -0.75147 | -0.66147 | -0.57147 | -0.50147 | -0.44147 | -0.40147 | -0.37147 | -0.35147 | -0.33147 | -0.32147 | -0.32147 | -0.32147 | -0.32147 | -0.32147 | -0.32147 | -0.31147 | -0.29147 | -0.27147 | -0.26147 | -0.25147 | -0.25147 | -0.27147 | -0.30147 | -0.35147 | -0.41147 | -0.47147 | -0.55147 | -0.62147 | -0.70147 | -0.79147 | -0.87147 | -0.96147 | -1.0415 | -1.1115 | -1.1815 | -1.2415 | -1.3015 | -1.3515 | -1.4015 | -1.4515 | -1.4915 | -1.5315 | -1.5615 | -1.5815 | -1.6115 | -1.6415 | -1.6715 | -1.7015 | -1.7415 | -1.7715 | -1.7915 | -1.8015 | -1.8115 | -1.8015 | -1.7915 | -1.7815 | -1.7515 | -1.7315 | -1.7015 | -1.6715 | -1.6415 | -1.6115 | -1.5915 | -1.5815 | -1.5715 | -1.5715 | -1.5815 | -1.6015 | -1.6315 | -1.6515 | -1.6715 | -1.6815 | -1.6915 | -1.6815 | -1.6715 | -1.6515 | -1.6415 | -1.6215 | -1.6015 | -1.5815 | -1.5615 | -1.5315 | -1.2815 | -1.1615 | -1.4015 | -1.8615 | -2.5115 | -3.5215 | -4.9215 | -6.4715 | -8.0315 | -9.7015 | -11.4715 | -13.4015 | -15.4715 | -17.7515 | -20.1315 | -22.5715 | -24.7815 | -26.4615 | -27.8315 | -29.1015 | -30.4315 | -31.7715 | -33.1715 | -34.6515 | -36.1615 | -37.5115 | -38.8115 | -40.1315 | -41.3715 | -42.4815 | -43.3415 | -43.9115 | -44.4315 | -44.9715 | -45.5415 | -46.0715 | -46.4115 | -46.5415 | -46.6015 | -46.5515 | -46.4715 | -46.4915 | -46.5315 | -46.3915 | -46.0915 | -45.8215 | -45.6615 | -45.5815 | -45.5215 | -45.4615 | -45.4115 | -45.3515 | -45.2715 | -45.2115 | -45.1315 | -45.0015 | -44.8215 | -44.6215 | -44.4615 | -44.3715 | -44.3215 | -44.2215 | -44.0615 | -43.9015 | -43.8115 | -43.7815 | -43.7115 | -43.5715 | -43.3715 | -43.1515 | -42.9615 | -42.8115 | -42.7415 | -42.7115 | -42.7115 | -42.7215 | -42.7315
Opus AurOEM | BettearRTX | 24 kHz | Opus AurOEM 24 kHz - BettearRTX | -5.1599 | -4.9499 | -3.5799 | -3.6099 | -3.6799 | -3.1699 | -3.0399 | -2.5299 | -2.4899 | -2.1599 | -2.0799 | -1.7599 | -1.3599 | -1.2999 | -1.2099 | -1.0199 | -0.86995 | -0.76995 | -0.64995 | -0.98995 | -0.93995 | -0.61995 | -0.24995 | -0.25995 | -0.26995 | -0.21995 | -0.29995 | -0.21995 | -0.16995 | -0.099946 | -0.069946 | -0.069946 | -0.069946 | -0.13995 | -0.21995 | -0.27995 | -0.16995 | -0.029946 | 0.030054 | 0.040054 | 0.080054 | 0.15005 | 0.29005 | 0.39005 | 0.48005 | 0.48005 | 0.47005 | 0.46005 | 0.41005 | 0.38005 | 0.36005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.36005 | 0.37005 | 0.28005 | 0.18005 | 0.26005 | 0.38005 | 0.46005 | 0.47005 | 0.49005 | 0.52005 | 0.54005 | 0.53005 | 0.51005 | 0.50005 | 0.52005 | 0.55005 | 0.59005 | 0.65005 | 0.69005 | 0.70005 | 0.62005 | 0.53005 | 0.46005 | 0.43005 | 0.48005 | 0.52005 | 0.57005 | 0.64005 | 0.71005 | 0.77005 | 0.79005 | 0.77005 | 0.73005 | 0.67005 | 0.65005 | 0.67005 | 0.71005 | 0.75005 | 0.79005 | 0.83005 | 0.87005 | 0.92005 | 0.93005 | 0.91005 | 0.85005 | 0.79005 | 0.73005 | 0.69005 | 0.65005 | 0.62005 | 0.61005 | 0.62005 | 0.63005 | 0.65005 | 0.67005 | 0.70005 | 0.73005 | 0.73005 | 0.73005 | 0.75005 | 0.76005 | 0.77005 | 0.76005 | 0.76005 | 0.76005 | 0.75005 | 0.71005 | 0.66005 | 0.59005 | 0.55005 | 0.53005 | 0.53005 | 0.56005 | 0.60005 | 0.64005 | 0.67005 | 0.68005 | 0.67005 | 0.64005 | 0.61005 | 0.57005 | 0.59005 | 0.66005 | 0.73005 | 0.80005 | 0.80005 | 0.76005 | 0.71005 | 0.68005 | 0.70005 | 0.75005 | 0.77005 | 0.79005 | 0.78005 | 0.76005 | 0.77005 | 0.77005 | 0.76005 | 0.73005 | 0.70005 | 0.68005 | 0.67005 | 0.66005 | 0.64005 | 0.64005 | 0.66005 | 0.67005 | 0.65005 | 0.61005 | 0.54005 | 0.52005 | 0.52005 | 0.54005 | 0.58005 | 0.65005 | 0.74005 | 0.84005 | 0.92005 | 0.95005 | 0.94005 | 0.90005 | 0.84005 | 0.77005 | 0.71005 | 0.64005 | 0.56005 | 0.49005 | 0.42005 | 0.38005 | 0.38005 | 0.40005 | 0.43005 | 0.47005 | 0.51005 | 0.53005 | 0.56005 | 0.57005 | 0.57005 | 0.57005 | 0.58005 | 0.59005 | 0.58005 | 0.57005 | 0.55005 | 0.55005 | 0.55005 | 0.56005 | 0.58005 | 0.61005 | 0.64005 | 0.66005 | 0.63005 | 0.63005 | 0.58005 | 0.54005 | 0.50005 | 0.45005 | 0.38005 | 0.37005 | 0.43005 | 0.48005 | 0.46005 | 0.41005 | 0.37005 | 0.32005 | 0.31005 | 0.32005 | 0.37005 | 0.41005 | 0.38005 | 0.33005 | 0.28005 | 0.25005 | 0.24005 | 0.26005 | 0.29005 | 0.31005 | 0.33005 | 0.35005 | 0.34005 | 0.32005 | 0.28005 | 0.24005 | 0.18005 | 0.12005 | 0.12005 | 0.17005 | 0.21005 | 0.24005 | 0.25005 | 0.24005 | 0.22005 | 0.19005 | 0.17005 | 0.15005 | 0.12005 | 0.090054 | 0.060054 | 0.050054 | 0.030054 | 0.020054 | 5.4348e-05 | -0.029946 | -0.049946 | -0.089946 | -0.12995 | -0.17995 | -0.22995 | -0.26995 | -0.30995 | -0.33995 | -0.33995 | -0.30995 | -0.23995 | -0.18995 | -0.13995 | -0.10995 | -0.099946 | -0.099946 | -0.10995 | -0.11995 | -0.13995 | -0.17995 | -0.24995 | -0.24995 | -0.30995 | -0.37995 | -0.42995 | -0.43995 | -0.38995 | -0.34995 | -0.32995 | -0.32995 | -0.39995 | -0.45995 | -0.48995 | -0.46995 | -0.37995 | -0.27995 | -0.24995 | -0.24995 | -0.28995 | -0.29995 | -0.27995 | -0.29995 | -0.32995 | -0.37995 | -0.40995 | -0.41995 | -0.41995 | -0.39995 | -0.35995 | -0.31995 | -0.28995 | -0.28995 | -0.32995 | -0.35995 | -0.36995 | -0.33995 | -0.28995 | -0.21995 | -0.17995 | -0.18995 | -0.23995 | -0.30995 | -0.34995 | -0.33995 | -0.30995 | -0.29995 | -0.28995 | -0.27995 | -0.24995 | -0.19995 | -0.12995 | -0.059946 | 5.4348e-05 | 0.030054 | 0.020054 | -0.019946 | -0.079946 | -0.10995 | -0.10995 | -0.059946 | 0.010054 | 0.10005 | 0.17005 | 0.21005 | 0.23005 | 0.23005 | 0.22005 | 0.17005 | 0.12005 | 0.090054 | 0.10005 | 0.15005 | 0.22005 | 0.28005 | 0.32005 | 0.32005 | 0.31005 | 0.30005 | 0.29005 | 0.31005 | 0.34005 | 0.37005 | 0.40005 | 0.44005 | 0.46005 | 0.49005 | 0.52005 | 0.58005 | 0.65005 | 0.69005 | 0.72005 | 0.73005 | 0.73005 | 0.73005 | 0.71005 | 0.66005 | 0.60005 | 0.54005 | 0.49005 | 0.47005 | 0.47005 | 0.48005 | 0.50005 | 0.51005 | 0.51005 | 0.49005 | 0.46005 | 0.43005 | 0.41005 | 0.41005 | 0.41005 | 0.40005 | 0.39005 | 0.38005 | 0.39005 | 0.41005 | 0.44005 | 0.48005 | 0.52005 | 0.56005 | 0.59005 | 0.61005 | 0.62005 | 0.63005 | 0.64005 | 0.64005 | 0.63005 | 0.60005 | 0.57005 | 0.51005 | 0.44005 | 0.34005 | 0.23005 | 0.11005 | 0.010054 | -0.079946 | -0.13995 | -0.18995 | -0.22995 | -0.26995 | -0.30995 | -0.34995 | -0.36995 | -0.37995 | -0.36995 | -0.34995 | -0.33995 | -0.31995 | -0.29995 | -0.27995 | -0.25995 | -0.24995 | -0.24995 | -0.26995 | -0.29995 | -0.34995 | -0.39995 | -0.44995 | -0.48995 | -0.52995 | -0.53995 | -0.53995 | -0.52995 | -0.44995 | -0.46995 | -0.46995 | -0.55995 | -0.79995 | -0.86995 | -0.85995 | -0.73995 | -0.58995 | -0.50995 | -0.51995 | -0.64995 | -0.74995 | -0.72995 | -0.75995 | -0.79995 | -0.89995 | -1.0599 | -0.98995 | -0.70995 | -0.34995 | -0.069946 | 0.12005 | 0.21005 | 0.22005 | 0.17005 | 0.14005 | 0.23005 | 0.44005 | 0.69005 | 0.85005 | 0.89005 | 0.86005 | 0.78005 | 0.63005 | 0.50005 | 0.37005 | 0.28005 | 0.22005 | 0.13005 | 0.080054 | 0.070054 | 0.080054 | 0.090054 | 0.060054 | -0.019946 | -0.13995 | -0.26995 | -0.35995 | -0.40995 | -0.42995 | -0.49995 | -0.58995 | -0.65995 | -0.71995 | -0.77995 | -0.82995 | -0.85995 | -0.85995 | -0.84995 | -0.84995 | -0.85995 | -0.87995 | -0.90995 | -0.97995 | -1.0599 | -1.1199 | -1.1399 | -1.1599 | -1.1599 | -1.1499 | -1.1599 | -1.1499 | -1.0999 | -1.0199 | -0.92995 | -0.85995 | -0.78995 | -0.72995 | -0.65995 | -0.57995 | -0.45995 | -0.32995 | -0.20995 | -0.13995 | -0.099946 | -0.079946 | -0.029946 | 0.040054 | 0.11005 | 0.14005 | 0.12005 | 0.030054 | -0.11995 | -0.26995 | -0.41995 | -0.53995 | -0.62995 | -0.67995 | -0.69995 | -0.70995 | -0.69995 | -0.67995 | -0.65995 | -0.63995 | -0.61995 | -0.58995 | -0.55995 | -0.54995 | -0.54995 | -0.56995 | -0.59995 | -0.61995 | -0.60995 | -0.56995 | -0.51995 | -0.44995 | -0.37995 | -0.31995 | -0.24995 | -0.17995 | -0.099946 | -0.019946 | 0.060054 | 0.12005 | 0.15005 | 0.16005 | 0.14005 | 0.11005 | 0.080054 | 0.060054 | 0.060054 | 0.070054 | 0.060054 | 0.040054 | 0.010054 | -0.019946 | -0.079946 | -0.13995 | -0.22995 | -0.31995 | -0.42995 | -0.53995 | -0.63995 | -0.71995 | -0.74995 | -0.72995 | -0.65995 | -0.55995 | -0.44995 | -0.35995 | -0.27995 | -0.24995 | -0.24995 | -0.27995 | -0.34995 | -0.42995 | -0.51995 | -0.59995 | -0.66995 | -0.72995 | -0.75995 | -0.78995 | -0.80995 | -0.81995 | -0.82995 | -0.83995 | -0.83995 | -0.82995 | -0.80995 | -0.77995 | -0.75995 | -0.72995 | -0.68995 | -0.63995 | -0.56995 | -0.49995 | -0.41995 | -0.32995 | -0.23995 | -0.13995 | -0.039946 | 0.050054 | 0.14005 | 0.21005 | 0.28005 | 0.33005 | 0.37005 | 0.39005 | 0.41005 | 0.41005 | 0.41005 | 0.40005 | 0.38005 | 0.35005 | 0.31005 | 0.25005 | 0.18005 | 0.11005 | 0.040054 | -0.019946 | -0.069946 | -0.10995 | -0.14995 | -0.17995 | -0.20995 | -0.23995 | -0.26995 | -0.30995 | -0.33995 | -0.36995 | -0.39995 | -0.44995 | -0.48995 | -0.52995 | -0.56995 | -0.59995 | -0.62995 | -0.65995 | -0.70995 | -0.76995 | -0.84995 | -0.94995 | -1.0599 | -1.1599 | -1.2599 | -1.3499 | -1.4199 | -1.4699 | -1.4899 | -1.4899 | -1.4699 | -1.4399 | -1.3999 | -1.3499 | -1.2999 | -1.2399 | -1.1799 | -1.1099 | -1.0199 | -0.93995 | -0.84995 | -0.74995 | -0.66995 | -0.57995 | -0.49995 | -0.41995 | -0.33995 | -0.25995 | -0.18995 | -0.11995 | -0.069946 | -0.019946 | 0.020054 | 0.030054 | 0.030054 | 0.010054 | -0.029946 | -0.069946 | -0.12995 | -0.18995 | -0.24995 | -0.31995 | -0.39995 | -0.47995 | -0.55995 | -0.63995 | -0.70995 | -0.77995 | -0.83995 | -0.88995 | -0.92995 | -0.95995 | -0.98995 | -0.99995 | -0.99995 | -0.98995 | -0.96995 | -0.93995 | -0.89995 | -0.83995 | -0.76995 | -0.69995 | -0.62995 | -0.54995 | -0.47995 | -0.41995 | -0.35995 | -0.31995 | -0.27995 | -0.13995 | -0.30995 | -0.69995 | -0.84995 | -0.85995 | -0.88995 | -0.83995 | -0.75995 | -0.80995 | -1.1099 | -1.8799 | -3.2799 | -5.2599 | -7.5499 | -10.3199 | -13.8199 | -17.9599 | -22.2299 | -26.1399 | -29.2899 | -31.2599 | -32.3399 | -32.8799 | -33.0999 | -33.1899 | -33.0599 | -32.6199 | -31.9699 | -31.5899 | -31.5999 | -31.5899 | -31.2799 | -30.9199 | -30.8299 | -30.9699 | -30.9899 | -30.7999 | -30.5699 | -30.4799 | -30.4899 | -30.4799 | -30.4099 | -30.3299 | -30.2699 | -30.2299 | -30.0899 | -29.6699 | -29.1299 | -28.6699 | -28.2599 | -27.8199 | -27.2599 | -26.6299 | -26.0999 | -25.7399 | -25.5299 | -25.4099 | -25.3799 | -25.4399 | -25.4899 | -25.5099 | -25.4599 | -25.4099 | -25.4399 | -25.5499 | -25.6699 | -25.6499 | -25.4899 | -25.2699 | -25.0999 | -24.9599 | -24.8199 | -24.6899 | -24.6199 | -24.6599 | -24.7699 | -24.8399
Opus AurOEM | MoorMoerDUO | 24 kHz | Opus AurOEM 24 kHz - MoorMoerDUO | -9.3473 | -8.4773 | -6.8373 | -6.4573 | -6.5373 | -5.7773 | -5.4673 | -4.7273 | -4.6273 | -4.1073 | -3.9473 | -3.5373 | -3.0873 | -2.9573 | -2.8173 | -2.5673 | -2.3373 | -2.2673 | -2.2073 | -2.3573 | -2.2873 | -1.9073 | -1.5273 | -1.4973 | -1.4873 | -1.4173 | -1.4373 | -1.3473 | -1.3173 | -1.1773 | -1.1073 | -1.0973 | -1.0573 | -1.1173 | -1.1873 | -1.2573 | -1.1273 | -0.96734 | -0.89734 | -0.88734 | -0.84734 | -0.75734 | -0.60734 | -0.49734 | -0.39734 | -0.39734 | -0.40734 | -0.40734 | -0.43734 | -0.45734 | -0.47734 | -0.49734 | -0.48734 | -0.45734 | -0.42734 | -0.48734 | -0.53734 | -0.47734 | -0.38734 | -0.31734 | -0.31734 | -0.29734 | -0.26734 | -0.26734 | -0.28734 | -0.31734 | -0.31734 | -0.29734 | -0.27734 | -0.23734 | -0.19734 | -0.16734 | -0.15734 | -0.22734 | -0.32734 | -0.39734 | -0.38734 | -0.29734 | -0.21734 | -0.14734 | -0.077337 | -0.017337 | 0.032663 | 0.052663 | 0.032663 | -0.007337 | -0.057337 | -0.067337 | -0.047337 | 0.002663 | 0.052663 | 0.092663 | 0.13266 | 0.17266 | 0.22266 | 0.24266 | 0.21266 | 0.15266 | 0.082663 | 0.022663 | -0.017337 | -0.057337 | -0.097337 | -0.11734 | -0.11734 | -0.10734 | -0.077337 | -0.047337 | -0.007337 | 0.022663 | 0.042663 | 0.052663 | 0.072663 | 0.092663 | 0.10266 | 0.11266 | 0.11266 | 0.11266 | 0.10266 | 0.062663 | 0.002663 | -0.077337 | -0.12734 | -0.14734 | -0.13734 | -0.10734 | -0.057337 | -0.007337 | 0.032663 | 0.042663 | 0.032663 | 0.002663 | -0.027337 | -0.057337 | -0.027337 | 0.042663 | 0.11266 | 0.19266 | 0.19266 | 0.13266 | 0.052663 | 0.002663 | 0.002663 | 0.022663 | 0.032663 | 0.072663 | 0.11266 | 0.14266 | 0.17266 | 0.19266 | 0.19266 | 0.16266 | 0.13266 | 0.10266 | 0.092663 | 0.082663 | 0.082663 | 0.10266 | 0.14266 | 0.16266 | 0.14266 | 0.082663 | 0.012663 | -0.017337 | -0.007337 | 0.022663 | 0.062663 | 0.12266 | 0.21266 | 0.31266 | 0.39266 | 0.43266 | 0.43266 | 0.40266 | 0.35266 | 0.29266 | 0.24266 | 0.18266 | 0.12266 | 0.062663 | 0.022663 | 0.002663 | 0.012663 | 0.062663 | 0.10266 | 0.13266 | 0.17266 | 0.20266 | 0.22266 | 0.24266 | 0.24266 | 0.23266 | 0.24266 | 0.25266 | 0.24266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.24266 | 0.25266 | 0.26266 | 0.27266 | 0.29266 | 0.31266 | 0.32266 | 0.28266 | 0.25266 | 0.23266 | 0.23266 | 0.21266 | 0.19266 | 0.15266 | 0.16266 | 0.20266 | 0.24266 | 0.22266 | 0.17266 | 0.11266 | 0.042663 | 0.012663 | 0.032663 | 0.10266 | 0.16266 | 0.18266 | 0.17266 | 0.15266 | 0.14266 | 0.14266 | 0.18266 | 0.21266 | 0.22266 | 0.23266 | 0.24266 | 0.26266 | 0.26266 | 0.25266 | 0.23266 | 0.18266 | 0.14266 | 0.16266 | 0.22266 | 0.29266 | 0.34266 | 0.37266 | 0.38266 | 0.38266 | 0.37266 | 0.36266 | 0.34266 | 0.31266 | 0.28266 | 0.25266 | 0.22266 | 0.21266 | 0.20266 | 0.19266 | 0.17266 | 0.14266 | 0.11266 | 0.092663 | 0.072663 | 0.072663 | 0.072663 | 0.062663 | 0.062663 | 0.072663 | 0.12266 | 0.18266 | 0.23266 | 0.26266 | 0.28266 | 0.28266 | 0.27266 | 0.25266 | 0.24266 | 0.22266 | 0.19266 | 0.16266 | 0.17266 | 0.14266 | 0.092663 | -0.007337 | -0.047337 | 0.022663 | 0.092663 | 0.092663 | 0.10266 | 0.11266 | 0.12266 | 0.17266 | 0.25266 | 0.32266 | 0.35266 | 0.31266 | 0.26266 | 0.21266 | 0.16266 | 0.15266 | 0.17266 | 0.20266 | 0.22266 | 0.22266 | 0.20266 | 0.16266 | 0.13266 | 0.12266 | 0.12266 | 0.11266 | 0.092663 | 0.052663 | 0.032663 | 0.042663 | 0.062663 | 0.10266 | 0.14266 | 0.16266 | 0.16266 | 0.14266 | 0.082663 | 0.042663 | 0.012663 | -0.007337 | -0.047337 | -0.057337 | -0.067337 | -0.097337 | -0.12734 | -0.15734 | -0.17734 | -0.14734 | -0.077337 | 0.002663 | 0.042663 | 0.032663 | 0.012663 | 0.012663 | 0.032663 | 0.062663 | 0.092663 | 0.11266 | 0.11266 | 0.10266 | 0.072663 | 0.042663 | -0.007337 | -0.077337 | -0.13734 | -0.18734 | -0.20734 | -0.20734 | -0.18734 | -0.16734 | -0.14734 | -0.13734 | -0.13734 | -0.13734 | -0.13734 | -0.13734 | -0.14734 | -0.15734 | -0.16734 | -0.18734 | -0.19734 | -0.17734 | -0.12734 | -0.057337 | 0.002663 | 0.062663 | 0.12266 | 0.17266 | 0.20266 | 0.19266 | 0.14266 | 0.072663 | 0.002663 | -0.067337 | -0.10734 | -0.12734 | -0.13734 | -0.12734 | -0.11734 | -0.11734 | -0.11734 | -0.11734 | -0.10734 | -0.087337 | -0.067337 | -0.047337 | -0.047337 | -0.067337 | -0.087337 | -0.10734 | -0.10734 | -0.11734 | -0.11734 | -0.11734 | -0.12734 | -0.12734 | -0.11734 | -0.097337 | -0.057337 | 0.002663 | 0.052663 | 0.10266 | 0.14266 | 0.17266 | 0.17266 | 0.15266 | 0.10266 | 0.032663 | -0.037337 | -0.097337 | -0.14734 | -0.16734 | -0.17734 | -0.16734 | -0.15734 | -0.14734 | -0.13734 | -0.13734 | -0.11734 | -0.10734 | -0.087337 | -0.077337 | -0.077337 | -0.087337 | -0.097337 | -0.097337 | -0.10734 | -0.10734 | -0.12734 | -0.13734 | -0.15734 | -0.18734 | -0.20734 | -0.23734 | -0.26734 | -0.28734 | -0.30734 | -0.32734 | -0.38734 | -0.16734 | 0.092663 | 0.19266 | 0.31266 | 0.39266 | 0.37266 | 0.23266 | 0.092663 | 0.042663 | -0.047337 | -0.21734 | -0.33734 | -0.34734 | -0.38734 | -0.42734 | -0.48734 | -0.56734 | -0.56734 | -0.48734 | -0.35734 | -0.23734 | -0.12734 | -0.057337 | -0.087337 | -0.10734 | -0.077337 | -0.017337 | 0.15266 | 0.36266 | 0.43266 | 0.28266 | 0.022663 | -0.13734 | -0.18734 | -0.18734 | -0.23734 | -0.26734 | -0.24734 | -0.16734 | -0.047337 | 0.042663 | 0.072663 | 0.032663 | -0.017337 | -0.077337 | -0.12734 | -0.13734 | -0.12734 | -0.11734 | -0.12734 | -0.16734 | -0.17734 | -0.14734 | -0.077337 | -0.007337 | 0.042663 | 0.062663 | 0.10266 | 0.16266 | 0.21266 | 0.24266 | 0.24266 | 0.22266 | 0.17266 | 0.10266 | 0.012663 | -0.067337 | -0.12734 | -0.16734 | -0.19734 | -0.21734 | -0.19734 | -0.15734 | -0.10734 | -0.077337 | -0.077337 | -0.087337 | -0.077337 | -0.067337 | -0.067337 | -0.087337 | -0.12734 | -0.18734 | -0.26734 | -0.36734 | -0.49734 | -0.61734 | -0.69734 | -0.71734 | -0.67734 | -0.61734 | -0.52734 | -0.44734 | -0.38734 | -0.34734 | -0.32734 | -0.33734 | -0.36734 | -0.41734 | -0.44734 | -0.46734 | -0.47734 | -0.49734 | -0.51734 | -0.53734 | -0.53734 | -0.52734 | -0.48734 | -0.42734 | -0.36734 | -0.29734 | -0.22734 | -0.15734 | -0.097337 | -0.057337 | -0.067337 | -0.097337 | -0.15734 | -0.23734 | -0.31734 | -0.36734 | -0.36734 | -0.33734 | -0.29734 | -0.24734 | -0.19734 | -0.16734 | -0.16734 | -0.17734 | -0.19734 | -0.21734 | -0.23734 | -0.26734 | -0.30734 | -0.35734 | -0.39734 | -0.41734 | -0.41734 | -0.40734 | -0.39734 | -0.39734 | -0.43734 | -0.49734 | -0.57734 | -0.65734 | -0.69734 | -0.70734 | -0.69734 | -0.66734 | -0.64734 | -0.64734 | -0.66734 | -0.69734 | -0.74734 | -0.77734 | -0.78734 | -0.77734 | -0.74734 | -0.70734 | -0.66734 | -0.61734 | -0.56734 | -0.52734 | -0.49734 | -0.46734 | -0.43734 | -0.41734 | -0.40734 | -0.39734 | -0.41734 | -0.45734 | -0.50734 | -0.55734 | -0.60734 | -0.65734 | -0.68734 | -0.69734 | -0.67734 | -0.64734 | -0.59734 | -0.53734 | -0.46734 | -0.40734 | -0.34734 | -0.30734 | -0.26734 | -0.23734 | -0.21734 | -0.20734 | -0.20734 | -0.21734 | -0.22734 | -0.24734 | -0.25734 | -0.26734 | -0.27734 | -0.28734 | -0.30734 | -0.32734 | -0.35734 | -0.40734 | -0.47734 | -0.54734 | -0.62734 | -0.68734 | -0.73734 | -0.77734 | -0.78734 | -0.79734 | -0.80734 | -0.81734 | -0.83734 | -0.86734 | -0.89734 | -0.93734 | -0.96734 | -0.99734 | -1.0273 | -1.0473 | -1.0673 | -1.0973 | -1.1273 | -1.1573 | -1.1873 | -1.2273 | -1.2673 | -1.3073 | -1.3473 | -1.3873 | -1.4073 | -1.4173 | -1.4173 | -1.4073 | -1.3973 | -1.3773 | -1.3673 | -1.3473 | -1.3273 | -1.2973 | -1.2573 | -1.2173 | -1.1673 | -1.1073 | -1.0373 | -0.96734 | -0.88734 | -0.81734 | -0.73734 | -0.66734 | -0.58734 | -0.51734 | -0.44734 | -0.37734 | -0.33734 | -0.29734 | -0.27734 | -0.26734 | -0.26734 | -0.26734 | -0.27734 | -0.28734 | -0.30734 | -0.32734 | -0.34734 | -0.37734 | -0.40734 | -0.44734 | -0.48734 | -0.52734 | -0.56734 | -0.60734 | -0.63734 | -0.67734 | -0.71734 | -0.76734 | -0.80734 | -0.84734 | -0.87734 | -0.89734 | -0.91734 | -0.91734 | -0.91734 | -0.89734 | -0.87734 | -0.84734 | -0.81734 | -0.78734 | -0.75734 | -0.74734 | -0.72734 | -0.66734 | -0.37734 | -0.51734 | -1.0073 | -1.8573 | -3.1873 | -4.8673 | -6.4773 | -8.3473 | -10.9473 | -13.9173 | -17.0273 | -19.8473 | -22.3073 | -24.5573 | -26.4373 | -27.8773 | -28.9073 | -29.5773 | -29.9973 | -30.3373 | -30.8373 | -31.5573 | -32.5073 | -33.5373 | -34.4573 | -35.4273 | -36.4673 | -37.4973 | -38.5673 | -39.6773 | -40.7573 | -41.7073 | -42.6573 | -43.6373 | -44.7373 | -45.8573 | -46.8373 | -47.5873 | -47.9473 | -47.8073 | -47.2673 | -46.5973 | -46.0373 | -45.6373 | -45.4773 | -45.5073 | -45.5973 | -45.6673 | -45.7473 | -45.7973 | -45.7773 | -45.6573 | -45.4973 | -45.3773 | -45.3773 | -45.4673 | -45.5573 | -45.5573 | -45.4273 | -45.1473 | -44.8073 | -44.4573 | -44.1673 | -43.9373 | -43.7273 | -43.5873 | -43.5973 | -43.7073 | -43.8773 | -44.0473 | -44.2073 | -44.3173 | -44.3873 | -44.4373 | -44.4373
Opus AurOEM | BettearRTX | 48 kHz | Opus AurOEM 48 kHz - BettearRTX | -5.9395 | -5.4095 | -5.3595 | -4.7795 | -4.2895 | -4.1995 | -3.5695 | -3.5695 | -3.5995 | -2.9395 | -2.8095 | -2.5395 | -2.4495 | -2.1495 | -2.1695 | -2.1795 | -2.0295 | -1.8995 | -1.6695 | -1.5795 | -1.4795 | -1.4195 | -1.3295 | -1.3295 | -1.3295 | -1.2995 | -1.2295 | -1.0395 | -0.94951 | -0.97951 | -1.0095 | -1.0095 | -1.0095 | -1.0395 | -1.0195 | -0.89951 | -0.71951 | -0.77951 | -0.76951 | -0.71951 | -0.69951 | -0.65951 | -0.60951 | -0.54951 | -0.52951 | -0.54951 | -0.54951 | -0.52951 | -0.45951 | -0.32951 | -0.34951 | -0.39951 | -0.43951 | -0.44951 | -0.46951 | -0.48951 | -0.48951 | -0.47951 | -0.42951 | -0.37951 | -0.31951 | -0.26951 | -0.20951 | -0.17951 | -0.18951 | -0.24951 | -0.32951 | -0.38951 | -0.41951 | -0.42951 | -0.38951 | -0.35951 | -0.31951 | -0.25951 | -0.19951 | -0.16951 | -0.15951 | -0.18951 | -0.18951 | -0.16951 | -0.099511 | -0.039511 | -0.019511 | -0.039511 | -0.079511 | -0.12951 | -0.17951 | -0.18951 | -0.17951 | -0.16951 | -0.16951 | -0.17951 | -0.20951 | -0.21951 | -0.21951 | -0.23951 | -0.26951 | -0.27951 | -0.24951 | -0.19951 | -0.16951 | -0.15951 | -0.16951 | -0.18951 | -0.22951 | -0.25951 | -0.28951 | -0.27951 | -0.26951 | -0.25951 | -0.23951 | -0.19951 | -0.16951 | -0.13951 | -0.10951 | -0.089511 | -0.079511 | -0.079511 | -0.079511 | -0.089511 | -0.099511 | -0.10951 | -0.11951 | -0.11951 | -0.10951 | -0.10951 | -0.10951 | -0.099511 | -0.099511 | -0.079511 | -0.059511 | -0.039511 | -0.0095109 | 0.030489 | 0.070489 | 0.050489 | -0.029511 | -0.14951 | -0.22951 | -0.26951 | -0.25951 | -0.21951 | -0.14951 | -0.079511 | -0.019511 | 0.020489 | 0.020489 | -0.0095109 | -0.029511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.0095109 | 0.010489 | 0.030489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.020489 | 0.010489 | 0.020489 | 0.050489 | 0.080489 | 0.10049 | 0.12049 | 0.14049 | 0.15049 | 0.15049 | 0.14049 | 0.13049 | 0.12049 | 0.13049 | 0.15049 | 0.15049 | 0.14049 | 0.12049 | 0.10049 | 0.080489 | 0.080489 | 0.090489 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.080489 | 0.060489 | 0.050489 | 0.060489 | 0.070489 | 0.070489 | 0.060489 | 0.040489 | 0.010489 | 0.00048913 | -0.0095109 | 0.00048913 | 0.020489 | 0.040489 | 0.050489 | 0.070489 | 0.090489 | 0.11049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.050489 | -0.059511 | -0.12951 | -0.10951 | -0.079511 | -0.039511 | -0.0095109 | -0.029511 | -0.069511 | -0.089511 | -0.049511 | -0.019511 | 0.020489 | 0.070489 | 0.11049 | 0.14049 | 0.15049 | 0.12049 | 0.10049 | 0.090489 | 0.10049 | 0.10049 | 0.070489 | 0.00048913 | -0.079511 | -0.099511 | -0.069511 | -0.029511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.029511 | -0.059511 | -0.099511 | -0.12951 | -0.13951 | -0.14951 | -0.14951 | -0.11951 | -0.069511 | -0.019511 | 0.040489 | 0.090489 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.11049 | 0.12049 | 0.13049 | 0.14049 | 0.14049 | 0.16049 | 0.16049 | 0.16049 | 0.14049 | 0.13049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.12049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.12049 | 0.10049 | 0.040489 | 0.00048913 | -0.0095109 | 0.020489 | 0.060489 | 0.080489 | 0.080489 | 0.070489 | 0.020489 | -0.0095109 | -0.029511 | -0.079511 | -0.14951 | -0.16951 | -0.12951 | -0.049511 | -0.0095109 | 0.020489 | 0.070489 | 0.12049 | 0.16049 | 0.15049 | 0.12049 | 0.10049 | 0.11049 | 0.12049 | 0.11049 | 0.060489 | 0.020489 | 0.010489 | 0.010489 | 0.020489 | 0.040489 | 0.050489 | 0.040489 | 0.020489 | -0.0095109 | -0.0095109 | 0.00048913 | 0.020489 | 0.00048913 | -0.039511 | -0.069511 | -0.079511 | -0.079511 | -0.069511 | -0.049511 | -0.019511 | 0.030489 | 0.080489 | 0.12049 | 0.13049 | 0.11049 | 0.090489 | 0.060489 | 0.050489 | 0.060489 | 0.080489 | 0.090489 | 0.080489 | 0.050489 | 0.020489 | 0.00048913 | -0.019511 | -0.039511 | -0.059511 | -0.079511 | -0.089511 | -0.079511 | -0.079511 | -0.089511 | -0.10951 | -0.12951 | -0.15951 | -0.17951 | -0.16951 | -0.14951 | -0.10951 | -0.079511 | -0.059511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.029511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.0095109 | 0.030489 | 0.050489 | 0.070489 | 0.070489 | 0.060489 | 0.050489 | 0.040489 | 0.020489 | 0.010489 | 0.010489 | 0.020489 | 0.030489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.050489 | 0.060489 | 0.070489 | 0.090489 | 0.10049 | 0.10049 | 0.080489 | 0.050489 | 0.020489 | -0.0095109 | -0.039511 | -0.059511 | -0.079511 | -0.089511 | -0.079511 | -0.069511 | -0.059511 | -0.049511 | -0.049511 | -0.039511 | -0.039511 | -0.049511 | -0.039511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.0095109 | 0.00048913 | 0.020489 | 0.030489 | 0.030489 | 0.030489 | 0.020489 | 0.010489 | -0.0095109 | -0.029511 | -0.049511 | -0.059511 | -0.079511 | -0.089511 | -0.10951 | -0.12951 | -0.13951 | -0.14951 | -0.14951 | -0.14951 | -0.13951 | -0.12951 | -0.11951 | -0.099511 | -0.089511 | -0.069511 | -0.059511 | -0.049511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.029511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.0095109 | -0.0095109 | -0.019511 | -0.029511 | -0.039511 | -0.069511 | -0.14951 | -0.24951 | -0.29951 | -0.26951 | -0.18951 | -0.12951 | -0.039511 | 0.020489 | 0.00048913 | -0.029511 | -0.069511 | -0.11951 | -0.11951 | -0.069511 | -0.039511 | -0.049511 | -0.059511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.039511 | 0.00048913 | 0.070489 | 0.12049 | 0.12049 | 0.060489 | -0.0095109 | -0.069511 | -0.10951 | -0.12951 | -0.12951 | -0.12951 | -0.11951 | -0.10951 | -0.10951 | -0.089511 | -0.079511 | -0.069511 | -0.049511 | -0.039511 | -0.029511 | -0.049511 | -0.059511 | -0.089511 | -0.10951 | -0.099511 | -0.079511 | -0.089511 | -0.13951 | -0.24951 | -0.38951 | -0.49951 | -0.54951 | -0.56951 | -0.56951 | -0.53951 | -0.48951 | -0.44951 | -0.41951 | -0.38951 | -0.31951 | -0.25951 | -0.19951 | -0.16951 | -0.14951 | -0.13951 | -0.11951 | -0.10951 | -0.099511 | -0.099511 | -0.089511 | -0.089511 | -0.079511 | -0.069511 | -0.059511 | -0.079511 | -0.12951 | -0.19951 | -0.28951 | -0.35951 | -0.39951 | -0.38951 | -0.34951 | -0.29951 | -0.24951 | -0.20951 | -0.19951 | -0.19951 | -0.22951 | -0.27951 | -0.33951 | -0.38951 | -0.42951 | -0.45951 | -0.44951 | -0.41951 | -0.38951 | -0.34951 | -0.31951 | -0.27951 | -0.25951 | -0.24951 | -0.23951 | -0.24951 | -0.27951 | -0.32951 | -0.37951 | -0.41951 | -0.46951 | -0.50951 | -0.56951 | -0.61951 | -0.65951 | -0.69951 | -0.72951 | -0.73951 | -0.74951 | -0.74951 | -0.74951 | -0.73951 | -0.72951 | -0.70951 | -0.68951 | -0.65951 | -0.64951 | -0.62951 | -0.61951 | -0.59951 | -0.56951 | -0.52951 | -0.49951 | -0.47951 | -0.46951 | -0.46951 | -0.47951 | -0.48951 | -0.49951 | -0.51951 | -0.53951 | -0.55951 | -0.56951 | -0.56951 | -0.56951 | -0.55951 | -0.54951 | -0.51951 | -0.48951 | -0.43951 | -0.38951 | -0.33951 | -0.28951 | -0.25951 | -0.25951 | -0.26951 | -0.28951 | -0.31951 | -0.35951 | -0.38951 | -0.42951 | -0.45951 | -0.49951 | -0.52951 | -0.55951 | -0.56951 | -0.56951 | -0.54951 | -0.50951 | -0.45951 | -0.41951 | -0.38951 | -0.36951 | -0.36951 | -0.36951 | -0.37951 | -0.38951 | -0.40951 | -0.42951 | -0.42951 | -0.42951 | -0.40951 | -0.38951 | -0.34951 | -0.30951 | -0.26951 | -0.23951 | -0.20951 | -0.18951 | -0.18951 | -0.17951 | -0.17951 | -0.17951 | -0.17951 | -0.18951 | -0.19951 | -0.20951 | -0.21951 | -0.23951 | -0.25951 | -0.27951 | -0.29951 | -0.30951 | -0.31951 | -0.32951 | -0.32951 | -0.32951 | -0.33951 | -0.34951 | -0.35951 | -0.37951 | -0.39951 | -0.41951 | -0.43951 | -0.44951 | -0.45951 | -0.44951 | -0.43951 | -0.42951 | -0.40951 | -0.38951 | -0.37951 | -0.36951 | -0.35951 | -0.34951 | -0.33951 | -0.33951 | -0.31951 | -0.30951 | -0.29951 | -0.27951 | -0.26951 | -0.24951 | -0.22951 | -0.20951 | -0.18951 | -0.17951 | -0.17951 | -0.18951 | -0.20951 | -0.23951 | -0.26951 | -0.30951 | -0.34951 | -0.38951 | -0.42951 | -0.45951 | -0.48951 | -0.50951 | -0.52951 | -0.53951 | -0.54951 | -0.55951 | -0.56951 | -0.57951 | -0.59951 | -0.61951 | -0.64951 | -0.66951 | -0.68951 | -0.70951 | -0.70951 | -0.70951 | -0.70951 | -0.69951 | -0.68951 | -0.67951 | -0.66951 | -0.65951 | -0.64951 | -0.63951 | -0.62951 | -0.60951 | -0.59951 | -0.58951 | -0.57951 | -0.56951 | -0.55951 | -0.55951 | -0.54951 | -0.53951 | -0.51951 | -0.48951 | -0.45951 | -0.42951 | -0.37951 | -0.33951 | -0.28951 | -0.24951 | -0.21951 | -0.19951 | -0.11951 | -0.039511 | -0.24951 | -0.49951 | -0.59951 | -0.59951 | -0.52951 | -0.69951 | -0.77951 | -0.76951 | -0.55951 | -0.36951 | -0.29951 | -0.21951 | -0.099511 | -0.019511 | -0.019511 | -0.079511 | -0.16951 | -0.20951 | -0.24951 | -0.23951 | -0.18951 | -0.18951 | -0.20951 | -0.14951 | 0.00048913 | 0.17049 | 0.23049 | 0.17049 | 0.080489 | -0.019511 | -0.059511 | -0.089511 | -0.12951 | -0.16951 | -0.26951 | -0.40951 | -0.56951 | -0.71951 | -0.82951 | -0.84951 | -0.89951 | -0.96951 | -1.0195 | -0.98951 | -0.89951 | -0.79951 | -0.70951 | -0.67951 | -0.69951 | -0.75951 | -0.87951 | -1.0895 | -1.3395 | -1.5695 | -1.7395 | -1.8395 | -1.8695 | -1.8495 | -1.8095 | -1.7695 | -1.7395 | -1.7095 | -1.6895 | -1.6895 | -1.6895 | -1.6495 | -1.5395 | -1.4095 | -1.3295 | -1.2995 | -1.2995 | -1.3295 | -1.3795 | -1.4395 | -1.4795
Opus AurOEM | MoorMoerDUO | 48 kHz | Opus AurOEM 48 kHz - MoorMoerDUO | -9.3799 | -8.1299 | -8.0199 | -7.0899 | -6.2899 | -5.9699 | -5.2599 | -5.1499 | -4.9599 | -4.1899 | -4.0199 | -3.6099 | -3.4999 | -3.1499 | -3.0799 | -3.0299 | -2.8399 | -2.6599 | -2.3799 | -2.2499 | -2.1099 | -2.0199 | -1.9199 | -1.8599 | -1.8299 | -1.7599 | -1.6799 | -1.5199 | -1.4099 | -1.3899 | -1.3899 | -1.3699 | -1.3599 | -1.3899 | -1.3799 | -1.2599 | -1.0499 | -1.0899 | -1.0599 | -0.99989 | -0.95989 | -0.90989 | -0.85989 | -0.80989 | -0.76989 | -0.76989 | -0.74989 | -0.70989 | -0.62989 | -0.51989 | -0.52989 | -0.57989 | -0.62989 | -0.63989 | -0.65989 | -0.65989 | -0.64989 | -0.63989 | -0.58989 | -0.52989 | -0.46989 | -0.41989 | -0.35989 | -0.31989 | -0.31989 | -0.37989 | -0.45989 | -0.51989 | -0.55989 | -0.55989 | -0.51989 | -0.48989 | -0.44989 | -0.38989 | -0.31989 | -0.26989 | -0.24989 | -0.25989 | -0.23989 | -0.19989 | -0.13989 | -0.089891 | -0.079891 | -0.10989 | -0.15989 | -0.21989 | -0.26989 | -0.28989 | -0.27989 | -0.27989 | -0.27989 | -0.29989 | -0.31989 | -0.33989 | -0.34989 | -0.37989 | -0.41989 | -0.42989 | -0.37989 | -0.30989 | -0.25989 | -0.23989 | -0.24989 | -0.27989 | -0.33989 | -0.38989 | -0.41989 | -0.39989 | -0.37989 | -0.34989 | -0.31989 | -0.27989 | -0.23989 | -0.20989 | -0.17989 | -0.15989 | -0.13989 | -0.11989 | -0.12989 | -0.13989 | -0.15989 | -0.16989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.16989 | -0.15989 | -0.14989 | -0.13989 | -0.11989 | -0.079891 | -0.059891 | -0.0098913 | 0.020109 | 0.0001087 | -0.069891 | -0.18989 | -0.26989 | -0.30989 | -0.29989 | -0.25989 | -0.19989 | -0.12989 | -0.089891 | -0.059891 | -0.059891 | -0.079891 | -0.089891 | -0.079891 | -0.059891 | -0.039891 | -0.039891 | -0.029891 | -0.019891 | -0.0098913 | -0.0098913 | -0.0098913 | -0.029891 | -0.049891 | -0.059891 | -0.049891 | -0.019891 | 0.020109 | 0.050109 | 0.080109 | 0.10011 | 0.11011 | 0.11011 | 0.090109 | 0.070109 | 0.060109 | 0.070109 | 0.080109 | 0.090109 | 0.070109 | 0.050109 | 0.030109 | 0.020109 | 0.030109 | 0.060109 | 0.080109 | 0.090109 | 0.090109 | 0.090109 | 0.080109 | 0.060109 | 0.040109 | 0.040109 | 0.040109 | 0.040109 | 0.020109 | 0.0001087 | -0.019891 | -0.029891 | -0.039891 | -0.029891 | -0.019891 | 0.0001087 | 0.020109 | 0.040109 | 0.070109 | 0.090109 | 0.10011 | 0.10011 | 0.030109 | -0.089891 | -0.16989 | -0.16989 | -0.12989 | -0.099891 | -0.089891 | -0.099891 | -0.11989 | -0.11989 | -0.099891 | -0.069891 | -0.0098913 | 0.040109 | 0.060109 | 0.060109 | 0.070109 | 0.060109 | 0.060109 | 0.060109 | 0.080109 | 0.10011 | 0.10011 | 0.050109 | -0.0098913 | -0.029891 | -0.0098913 | 0.020109 | 0.040109 | 0.040109 | 0.040109 | 0.020109 | 0.0001087 | -0.019891 | -0.029891 | -0.039891 | -0.049891 | -0.039891 | -0.0098913 | 0.010109 | 0.020109 | 0.040109 | 0.080109 | 0.12011 | 0.16011 | 0.17011 | 0.14011 | 0.10011 | 0.080109 | 0.070109 | 0.080109 | 0.10011 | 0.11011 | 0.13011 | 0.13011 | 0.15011 | 0.16011 | 0.16011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.15011 | 0.14011 | 0.13011 | 0.080109 | -0.039891 | -0.12989 | -0.13989 | -0.11989 | -0.089891 | -0.039891 | -0.019891 | -0.019891 | -0.039891 | -0.029891 | 0.0001087 | -0.019891 | -0.079891 | -0.099891 | -0.079891 | -0.019891 | 0.020109 | 0.050109 | 0.090109 | 0.14011 | 0.17011 | 0.15011 | 0.10011 | 0.070109 | 0.060109 | 0.060109 | 0.060109 | 0.040109 | 0.030109 | 0.030109 | 0.030109 | 0.020109 | 0.010109 | 0.0001087 | -0.0098913 | -0.019891 | 0.0001087 | 0.040109 | 0.10011 | 0.13011 | 0.11011 | 0.060109 | 0.010109 | -0.0098913 | 0.0001087 | 0.010109 | 0.030109 | 0.040109 | 0.060109 | 0.070109 | 0.080109 | 0.060109 | 0.030109 | 0.0001087 | -0.0098913 | 0.0001087 | 0.030109 | 0.070109 | 0.080109 | 0.080109 | 0.060109 | 0.030109 | -0.0098913 | -0.029891 | -0.039891 | -0.049891 | -0.039891 | -0.029891 | 0.0001087 | 0.040109 | 0.070109 | 0.10011 | 0.10011 | 0.070109 | 0.050109 | 0.030109 | 0.010109 | 0.010109 | 0.010109 | 0.010109 | 0.010109 | 0.010109 | -0.0098913 | -0.0098913 | -0.019891 | 0.0001087 | 0.020109 | 0.050109 | 0.070109 | 0.080109 | 0.090109 | 0.090109 | 0.090109 | 0.070109 | 0.050109 | 0.040109 | 0.020109 | 0.0001087 | -0.019891 | -0.049891 | -0.079891 | -0.099891 | -0.099891 | -0.099891 | -0.089891 | -0.079891 | -0.079891 | -0.089891 | -0.10989 | -0.12989 | -0.15989 | -0.17989 | -0.19989 | -0.20989 | -0.19989 | -0.18989 | -0.16989 | -0.14989 | -0.12989 | -0.11989 | -0.10989 | -0.099891 | -0.089891 | -0.079891 | -0.069891 | -0.059891 | -0.049891 | -0.039891 | -0.039891 | -0.039891 | -0.039891 | -0.059891 | -0.079891 | -0.10989 | -0.13989 | -0.15989 | -0.16989 | -0.17989 | -0.18989 | -0.18989 | -0.19989 | -0.18989 | -0.17989 | -0.15989 | -0.13989 | -0.10989 | -0.079891 | -0.059891 | -0.039891 | -0.029891 | -0.019891 | -0.0098913 | 0.0001087 | 0.010109 | 0.030109 | 0.050109 | 0.070109 | 0.090109 | 0.12011 | 0.13011 | 0.15011 | 0.16011 | 0.16011 | 0.15011 | 0.080109 | 0.040109 | 0.010109 | -0.039891 | 0.0001087 | 0.14011 | 0.22011 | 0.18011 | 0.070109 | -0.099891 | -0.26989 | -0.37989 | -0.39989 | -0.35989 | -0.30989 | -0.20989 | -0.10989 | 0.010109 | 0.070109 | 0.070109 | 0.010109 | -0.019891 | -0.029891 | -0.039891 | -0.039891 | -0.059891 | -0.059891 | -0.049891 | -0.069891 | -0.15989 | -0.22989 | -0.22989 | -0.17989 | -0.11989 | -0.089891 | -0.11989 | -0.16989 | -0.17989 | -0.14989 | -0.079891 | -0.0098913 | 0.030109 | 0.050109 | 0.030109 | -0.0098913 | -0.089891 | -0.16989 | -0.22989 | -0.29989 | -0.35989 | -0.42989 | -0.50989 | -0.58989 | -0.65989 | -0.68989 | -0.71989 | -0.74989 | -0.76989 | -0.72989 | -0.65989 | -0.55989 | -0.43989 | -0.32989 | -0.25989 | -0.22989 | -0.23989 | -0.24989 | -0.26989 | -0.27989 | -0.26989 | -0.26989 | -0.26989 | -0.28989 | -0.30989 | -0.32989 | -0.32989 | -0.30989 | -0.27989 | -0.25989 | -0.25989 | -0.26989 | -0.27989 | -0.25989 | -0.22989 | -0.20989 | -0.18989 | -0.17989 | -0.18989 | -0.20989 | -0.23989 | -0.24989 | -0.24989 | -0.23989 | -0.21989 | -0.20989 | -0.18989 | -0.16989 | -0.15989 | -0.15989 | -0.16989 | -0.19989 | -0.21989 | -0.23989 | -0.25989 | -0.28989 | -0.31989 | -0.37989 | -0.43989 | -0.50989 | -0.58989 | -0.66989 | -0.74989 | -0.81989 | -0.89989 | -0.94989 | -0.98989 | -0.98989 | -0.95989 | -0.90989 | -0.83989 | -0.76989 | -0.70989 | -0.65989 | -0.61989 | -0.59989 | -0.57989 | -0.55989 | -0.53989 | -0.49989 | -0.45989 | -0.40989 | -0.35989 | -0.31989 | -0.29989 | -0.29989 | -0.29989 | -0.31989 | -0.33989 | -0.35989 | -0.37989 | -0.39989 | -0.40989 | -0.41989 | -0.41989 | -0.41989 | -0.42989 | -0.43989 | -0.44989 | -0.47989 | -0.50989 | -0.53989 | -0.57989 | -0.61989 | -0.65989 | -0.69989 | -0.72989 | -0.74989 | -0.75989 | -0.76989 | -0.75989 | -0.73989 | -0.71989 | -0.68989 | -0.65989 | -0.61989 | -0.57989 | -0.53989 | -0.49989 | -0.45989 | -0.41989 | -0.37989 | -0.33989 | -0.29989 | -0.25989 | -0.22989 | -0.20989 | -0.17989 | -0.16989 | -0.15989 | -0.15989 | -0.15989 | -0.16989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.17989 | -0.16989 | -0.16989 | -0.17989 | -0.18989 | -0.19989 | -0.20989 | -0.22989 | -0.23989 | -0.25989 | -0.26989 | -0.28989 | -0.30989 | -0.33989 | -0.36989 | -0.39989 | -0.42989 | -0.46989 | -0.48989 | -0.51989 | -0.52989 | -0.53989 | -0.53989 | -0.52989 | -0.52989 | -0.51989 | -0.50989 | -0.49989 | -0.48989 | -0.46989 | -0.45989 | -0.44989 | -0.43989 | -0.43989 | -0.42989 | -0.42989 | -0.42989 | -0.42989 | -0.42989 | -0.42989 | -0.42989 | -0.43989 | -0.43989 | -0.43989 | -0.45989 | -0.46989 | -0.48989 | -0.50989 | -0.52989 | -0.53989 | -0.53989 | -0.53989 | -0.53989 | -0.52989 | -0.50989 | -0.48989 | -0.46989 | -0.44989 | -0.43989 | -0.42989 | -0.43989 | -0.43989 | -0.44989 | -0.45989 | -0.46989 | -0.47989 | -0.49989 | -0.51989 | -0.53989 | -0.56989 | -0.59989 | -0.62989 | -0.65989 | -0.68989 | -0.71989 | -0.73989 | -0.76989 | -0.78989 | -0.81989 | -0.83989 | -0.85989 | -0.87989 | -0.89989 | -0.91989 | -0.92989 | -0.93989 | -0.95989 | -0.95989 | -0.95989 | -0.93989 | -0.91989 | -0.87989 | -0.83989 | -0.78989 | -0.73989 | -0.67989 | -0.63989 | -0.59989 | -0.57989 | -0.56989 | -0.57989 | -0.76989 | -1.0499 | -1.2499 | -1.1899 | -1.0599 | -0.96989 | -0.88989 | -0.88989 | -0.85989 | -0.81989 | -0.85989 | -0.87989 | -0.73989 | -0.66989 | -0.71989 | -0.87989 | -0.96989 | -0.92989 | -0.81989 | -0.65989 | -0.64989 | -0.68989 | -0.72989 | -0.66989 | -0.53989 | -0.41989 | -0.27989 | -0.24989 | -0.34989 | -0.52989 | -0.61989 | -0.54989 | -0.40989 | -0.27989 | -0.10989 | 0.060109 | 0.12011 | 0.10011 | 0.030109 | -0.10989 | -0.19989 | -0.19989 | -0.18989 | -0.23989 | -0.43989 | -0.72989 | -1.0499 | -1.2799 | -1.4399 | -1.5599 | -1.6399 | -1.6099 | -1.4299 | -1.1499 | -0.88989 | -0.72989 | -0.63989 | -0.59989 | -0.53989 | -0.45989 | -0.41989 | -0.42989 | -0.47989 | -0.55989 | -0.69989 | -0.87989 | -1.0899 | -1.2799 | -1.4199 | -1.5599 | -1.6999 | -1.8699 | -2.0699 | -2.2399 | -2.3599 | -2.4199 | -2.4499
Opus AuraGate | BettearRTX | 16 kHz | Opus AuraGate 16 kHz - BettearRTX | -5.569 | -5.119 | -4.229 | -3.939 | -3.749 | -3.509 | -3.219 | -2.889 | -2.569 | -2.309 | -2.099 | -1.999 | -1.969 | -1.609 | -1.459 | -1.289 | -1.189 | -1.109 | -0.98897 | -0.96897 | -0.96897 | -0.92897 | -0.76897 | -0.67897 | -0.52897 | -0.46897 | -0.41897 | -0.38897 | -0.34897 | -0.36897 | -0.31897 | -0.25897 | -0.20897 | -0.15897 | -0.11897 | -0.088967 | -0.088967 | -0.098967 | -0.088967 | -0.038967 | -0.0089674 | 0.021033 | 0.061033 | 0.10103 | 0.11103 | 0.10103 | 0.091033 | 0.071033 | 0.061033 | 0.13103 | 0.19103 | 0.25103 | 0.28103 | 0.27103 | 0.26103 | 0.26103 | 0.26103 | 0.29103 | 0.38103 | 0.43103 | 0.42103 | 0.42103 | 0.42103 | 0.46103 | 0.53103 | 0.58103 | 0.58103 | 0.54103 | 0.54103 | 0.53103 | 0.50103 | 0.48103 | 0.46103 | 0.45103 | 0.46103 | 0.50103 | 0.54103 | 0.57103 | 0.58103 | 0.57103 | 0.56103 | 0.54103 | 0.53103 | 0.56103 | 0.60103 | 0.62103 | 0.59103 | 0.57103 | 0.56103 | 0.54103 | 0.53103 | 0.53103 | 0.55103 | 0.57103 | 0.56103 | 0.52103 | 0.48103 | 0.44103 | 0.43103 | 0.44103 | 0.47103 | 0.52103 | 0.54103 | 0.55103 | 0.56103 | 0.57103 | 0.58103 | 0.60103 | 0.61103 | 0.64103 | 0.67103 | 0.70103 | 0.72103 | 0.74103 | 0.74103 | 0.72103 | 0.70103 | 0.68103 | 0.67103 | 0.65103 | 0.63103 | 0.61103 | 0.59103 | 0.58103 | 0.57103 | 0.57103 | 0.58103 | 0.59103 | 0.60103 | 0.61103 | 0.61103 | 0.60103 | 0.58103 | 0.54103 | 0.56103 | 0.54103 | 0.47103 | 0.40103 | 0.39103 | 0.47103 | 0.56103 | 0.61103 | 0.62103 | 0.63103 | 0.65103 | 0.68103 | 0.69103 | 0.69103 | 0.69103 | 0.68103 | 0.68103 | 0.69103 | 0.69103 | 0.69103 | 0.68103 | 0.67103 | 0.67103 | 0.68103 | 0.66103 | 0.64103 | 0.64103 | 0.66103 | 0.68103 | 0.69103 | 0.70103 | 0.71103 | 0.72103 | 0.72103 | 0.73103 | 0.74103 | 0.74103 | 0.75103 | 0.74103 | 0.72103 | 0.70103 | 0.67103 | 0.65103 | 0.65103 | 0.66103 | 0.68103 | 0.69103 | 0.69103 | 0.68103 | 0.66103 | 0.64103 | 0.61103 | 0.59103 | 0.58103 | 0.56103 | 0.54103 | 0.53103 | 0.54103 | 0.53103 | 0.52103 | 0.52103 | 0.51103 | 0.51103 | 0.50103 | 0.51103 | 0.51103 | 0.52103 | 0.53103 | 0.54103 | 0.54103 | 0.51103 | 0.50103 | 0.48103 | 0.48103 | 0.50103 | 0.51103 | 0.52103 | 0.52103 | 0.47103 | 0.44103 | 0.39103 | 0.37103 | 0.36103 | 0.36103 | 0.35103 | 0.35103 | 0.36103 | 0.38103 | 0.41103 | 0.42103 | 0.41103 | 0.41103 | 0.41103 | 0.40103 | 0.40103 | 0.40103 | 0.40103 | 0.39103 | 0.37103 | 0.35103 | 0.33103 | 0.33103 | 0.34103 | 0.33103 | 0.30103 | 0.26103 | 0.22103 | 0.20103 | 0.19103 | 0.19103 | 0.20103 | 0.22103 | 0.23103 | 0.24103 | 0.26103 | 0.28103 | 0.30103 | 0.31103 | 0.30103 | 0.30103 | 0.30103 | 0.30103 | 0.29103 | 0.28103 | 0.28103 | 0.28103 | 0.28103 | 0.28103 | 0.28103 | 0.26103 | 0.24103 | 0.23103 | 0.22103 | 0.22103 | 0.22103 | 0.22103 | 0.21103 | 0.20103 | 0.19103 | 0.17103 | 0.15103 | 0.12103 | 0.11103 | 0.12103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.091033 | 0.091033 | 0.081033 | 0.081033 | 0.061033 | 0.021033 | -0.0089674 | -0.018967 | -0.018967 | -0.028967 | -0.048967 | -0.048967 | -0.068967 | -0.098967 | -0.12897 | -0.15897 | -0.16897 | -0.14897 | -0.13897 | -0.10897 | -0.088967 | -0.058967 | -0.058967 | -0.058967 | -0.058967 | -0.078967 | -0.10897 | -0.14897 | -0.19897 | -0.25897 | -0.28897 | -0.27897 | -0.23897 | -0.19897 | -0.17897 | -0.15897 | -0.14897 | -0.15897 | -0.17897 | -0.20897 | -0.22897 | -0.25897 | -0.28897 | -0.28897 | -0.26897 | -0.24897 | -0.25897 | -0.28897 | -0.31897 | -0.34897 | -0.35897 | -0.36897 | -0.36897 | -0.36897 | -0.37897 | -0.37897 | -0.38897 | -0.38897 | -0.37897 | -0.34897 | -0.30897 | -0.28897 | -0.26897 | -0.25897 | -0.24897 | -0.23897 | -0.20897 | -0.17897 | -0.13897 | -0.10897 | -0.098967 | -0.10897 | -0.11897 | -0.13897 | -0.15897 | -0.18897 | -0.20897 | -0.21897 | -0.21897 | -0.21897 | -0.20897 | -0.20897 | -0.19897 | -0.18897 | -0.17897 | -0.15897 | -0.13897 | -0.10897 | -0.078967 | -0.048967 | -0.0089674 | 0.041033 | 0.081033 | 0.12103 | 0.15103 | 0.17103 | 0.18103 | 0.17103 | 0.15103 | 0.13103 | 0.10103 | 0.061033 | 0.031033 | 0.011033 | 0.0010326 | 0.0010326 | 0.011033 | 0.041033 | 0.071033 | 0.10103 | 0.12103 | 0.14103 | 0.15103 | 0.15103 | 0.15103 | 0.14103 | 0.11103 | 0.091033 | 0.071033 | 0.061033 | 0.071033 | 0.091033 | 0.12103 | 0.15103 | 0.18103 | 0.21103 | 0.23103 | 0.24103 | 0.25103 | 0.26103 | 0.28103 | 0.30103 | 0.33103 | 0.36103 | 0.38103 | 0.40103 | 0.41103 | 0.41103 | 0.40103 | 0.38103 | 0.34103 | 0.31103 | 0.28103 | 0.24103 | 0.22103 | 0.20103 | 0.18103 | 0.17103 | 0.15103 | 0.15103 | 0.15103 | 0.15103 | 0.16103 | 0.16103 | 0.16103 | 0.15103 | 0.13103 | 0.11103 | 0.081033 | 0.031033 | -0.0089674 | -0.048967 | -0.098967 | -0.16897 | -0.21897 | -0.26897 | -0.26897 | -0.25897 | -0.24897 | -0.32897 | -0.44897 | -0.55897 | -0.62897 | -0.68897 | -0.68897 | -0.62897 | -0.53897 | -0.44897 | -0.36897 | -0.30897 | -0.26897 | -0.26897 | -0.27897 | -0.30897 | -0.37897 | -0.42897 | -0.44897 | -0.43897 | -0.45897 | -0.43897 | -0.37897 | -0.29897 | -0.25897 | -0.23897 | -0.21897 | -0.18897 | -0.16897 | -0.17897 | -0.19897 | -0.19897 | -0.17897 | -0.16897 | -0.17897 | -0.18897 | -0.16897 | -0.13897 | -0.12897 | -0.16897 | -0.23897 | -0.26897 | -0.27897 | -0.27897 | -0.23897 | -0.15897 | -0.088967 | -0.048967 | -0.048967 | -0.088967 | -0.13897 | -0.18897 | -0.22897 | -0.27897 | -0.33897 | -0.39897 | -0.46897 | -0.52897 | -0.57897 | -0.61897 | -0.63897 | -0.64897 | -0.67897 | -0.71897 | -0.75897 | -0.77897 | -0.76897 | -0.72897 | -0.68897 | -0.65897 | -0.63897 | -0.61897 | -0.60897 | -0.58897 | -0.56897 | -0.55897 | -0.55897 | -0.56897 | -0.56897 | -0.55897 | -0.51897 | -0.46897 | -0.42897 | -0.37897 | -0.32897 | -0.27897 | -0.23897 | -0.20897 | -0.17897 | -0.14897 | -0.12897 | -0.10897 | -0.088967 | -0.078967 | -0.058967 | -0.038967 | -0.018967 | -0.0089674 | -0.018967 | -0.058967 | -0.12897 | -0.20897 | -0.29897 | -0.39897 | -0.48897 | -0.59897 | -0.70897 | -0.81897 | -0.92897 | -1.029 | -1.099 | -1.159 | -1.179 | -1.179 | -1.139 | -1.099 | -1.049 | -1.009 | -0.98897 | -0.98897 | -0.98897 | -1.019 | -1.049 | -1.079 | -1.099 | -1.119 | -1.139 | -1.139 | -1.139 | -1.139 | -1.129 | -1.139 | -1.149 | -1.159 | -1.179 | -1.199 | -1.219 | -1.229 | -1.229 | -1.219 | -1.179 | -1.129 | -1.069 | -0.98897 | -0.90897 | -0.82897 | -0.74897 | -0.68897 | -0.64897 | -0.63897 | -0.65897 | -0.69897 | -0.73897 | -0.78897 | -0.84897 | -0.89897 | -0.94897 | -1.009 | -1.069 | -1.119 | -1.179 | -1.239 | -1.279 | -1.319 | -1.349 | -1.369 | -1.379 | -1.389 | -1.399 | -1.399 | -1.389 | -1.379 | -1.359 | -1.339 | -1.299 | -1.259 | -1.209 | -1.149 | -1.089 | -1.039 | -0.98897 | -0.95897 | -0.93897 | -0.93897 | -0.94897 | -0.96897 | -1.009 | -1.049 | -1.109 | -1.179 | -1.259 | -1.359 | -1.489 | -1.639 | -1.829 | -2.059 | -2.349 | -2.699 | -3.099 | -3.569 | -4.079 | -4.639 | -5.229 | -5.829 | -6.439 | -7.039 | -7.629 | -8.199 | -8.749 | -9.299 | -9.829 | -10.359 | -10.909 | -11.459 | -12.039 | -12.649 | -13.279 | -13.949 | -14.639 | -15.359 | -16.119 | -16.899 | -17.729 | -18.599 | -19.529 | -20.509 | -21.549 | -22.649 | -23.789 | -24.989 | -26.219 | -27.479 | -28.749 | -30.029 | -31.289 | -32.519 | -33.699 | -34.809 | -35.839 | -36.759 | -37.559 | -38.249 | -38.829 | -39.329 | -39.759 | -40.149 | -40.519 | -40.859 | -41.179 | -41.479 | -41.739 | -41.949 | -42.089 | -42.149 | -42.129 | -42.039 | -41.889 | -41.699 | -41.509 | -41.309 | -41.149 | -41.029 | -40.949 | -40.929 | -40.969 | -41.059 | -41.199 | -41.369 | -41.549 | -41.739 | -41.909 | -42.029 | -42.099 | -42.089 | -42.019 | -41.889 | -41.719 | -41.539 | -41.369 | -41.239 | -41.149 | -40.819 | -40.739 | -39.939 | -38.919 | -38.549 | -38.879 | -39.159 | -38.639 | -38.059 | -37.989 | -38.389 | -38.529 | -37.889 | -37.199 | -37.039 | -37.249 | -37.189 | -36.619 | -36.109 | -35.999 | -36.089 | -35.869 | -35.289 | -34.879 | -34.839 | -34.939 | -34.669 | -33.959 | -33.349 | -33.079 | -32.859 | -32.269 | -31.369 | -30.639 | -30.309 | -30.209 | -29.879 | -29.139 | -28.269 | -27.489 | -26.759 | -25.809 | -24.609 | -23.469 | -22.619 | -22.059 | -21.729 | -21.739 | -22.269 | -23.269 | -24.439 | -25.389 | -25.949 | -26.279 | -26.589 | -26.869 | -26.999 | -26.969 | -26.969 | -27.119 | -27.379 | -27.649 | -27.879 | -28.119 | -28.399 | -28.639 | -28.689 | -28.519 | -28.229 | -27.969 | -27.789 | -27.769 | -27.909 | -28.169 | -28.489 | -28.769 | -28.909
Opus AuraGate | MoorMoerDUO | 16 kHz | Opus AuraGate 16 kHz - MoorMoerDUO | -9.2768 | -8.3968 | -7.0868 | -6.5368 | -6.2568 | -5.7968 | -5.2768 | -4.8968 | -4.4568 | -4.0068 | -3.7168 | -3.5368 | -3.4768 | -3.0068 | -2.8068 | -2.5668 | -2.4068 | -2.2768 | -2.1168 | -2.0668 | -2.0168 | -1.8968 | -1.7368 | -1.6268 | -1.4468 | -1.3368 | -1.2668 | -1.2268 | -1.2168 | -1.2268 | -1.1668 | -1.0968 | -1.0068 | -0.90685 | -0.85685 | -0.82685 | -0.80685 | -0.78685 | -0.78685 | -0.73685 | -0.68685 | -0.64685 | -0.60685 | -0.57685 | -0.55685 | -0.56685 | -0.56685 | -0.57685 | -0.56685 | -0.47685 | -0.40685 | -0.36685 | -0.35685 | -0.37685 | -0.38685 | -0.35685 | -0.35685 | -0.30685 | -0.19685 | -0.13685 | -0.14685 | -0.16685 | -0.18685 | -0.16685 | -0.11685 | -0.066848 | -0.046848 | -0.046848 | -0.026848 | -0.036848 | -0.066848 | -0.086848 | -0.10685 | -0.11685 | -0.096848 | -0.046848 | 0.0031522 | 0.043152 | 0.053152 | 0.053152 | 0.043152 | 0.033152 | 0.023152 | 0.043152 | 0.083152 | 0.10315 | 0.083152 | 0.063152 | 0.053152 | 0.043152 | 0.033152 | 0.043152 | 0.063152 | 0.073152 | 0.073152 | 0.033152 | -0.0068478 | -0.036848 | -0.046848 | -0.036848 | -0.0068478 | 0.033152 | 0.053152 | 0.053152 | 0.053152 | 0.063152 | 0.083152 | 0.10315 | 0.12315 | 0.15315 | 0.18315 | 0.22315 | 0.25315 | 0.27315 | 0.27315 | 0.26315 | 0.23315 | 0.22315 | 0.20315 | 0.18315 | 0.15315 | 0.13315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.13315 | 0.14315 | 0.16315 | 0.17315 | 0.17315 | 0.16315 | 0.14315 | 0.093152 | 0.083152 | 0.073152 | 0.023152 | -0.016848 | -0.036848 | 0.023152 | 0.10315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.16315 | 0.19315 | 0.23315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.26315 | 0.27315 | 0.27315 | 0.28315 | 0.29315 | 0.28315 | 0.26315 | 0.24315 | 0.23315 | 0.24315 | 0.23315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.22315 | 0.22315 | 0.22315 | 0.21315 | 0.22315 | 0.22315 | 0.23315 | 0.26315 | 0.28315 | 0.30315 | 0.32315 | 0.33315 | 0.32315 | 0.31315 | 0.28315 | 0.27315 | 0.28315 | 0.29315 | 0.32315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.32315 | 0.30315 | 0.28315 | 0.26315 | 0.25315 | 0.23315 | 0.22315 | 0.22315 | 0.23315 | 0.23315 | 0.22315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.22315 | 0.22315 | 0.23315 | 0.23315 | 0.24315 | 0.23315 | 0.22315 | 0.20315 | 0.20315 | 0.23315 | 0.25315 | 0.27315 | 0.29315 | 0.27315 | 0.23315 | 0.18315 | 0.15315 | 0.13315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.11315 | 0.11315 | 0.13315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.14315 | 0.15315 | 0.16315 | 0.17315 | 0.19315 | 0.20315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.20315 | 0.19315 | 0.20315 | 0.23315 | 0.26315 | 0.26315 | 0.24315 | 0.21315 | 0.19315 | 0.16315 | 0.13315 | 0.10315 | 0.093152 | 0.093152 | 0.093152 | 0.10315 | 0.13315 | 0.15315 | 0.16315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.16315 | 0.17315 | 0.18315 | 0.18315 | 0.20315 | 0.22315 | 0.24315 | 0.26315 | 0.27315 | 0.26315 | 0.25315 | 0.24315 | 0.24315 | 0.25315 | 0.26315 | 0.26315 | 0.25315 | 0.24315 | 0.22315 | 0.19315 | 0.16315 | 0.11315 | 0.10315 | 0.13315 | 0.13315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.13315 | 0.10315 | 0.053152 | 0.043152 | 0.043152 | 0.053152 | 0.083152 | 0.12315 | 0.14315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.11315 | 0.10315 | 0.093152 | 0.073152 | 0.083152 | 0.13315 | 0.17315 | 0.21315 | 0.23315 | 0.23315 | 0.22315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.20315 | 0.17315 | 0.14315 | 0.11315 | 0.083152 | 0.063152 | 0.063152 | 0.083152 | 0.10315 | 0.11315 | 0.13315 | 0.14315 | 0.15315 | 0.13315 | 0.10315 | 0.073152 | 0.043152 | 0.0031522 | -0.026848 | -0.026848 | -0.0068478 | 0.0031522 | 0.0031522 | -0.0068478 | -0.026848 | -0.046848 | -0.076848 | -0.10685 | -0.12685 | -0.13685 | -0.13685 | -0.13685 | -0.11685 | -0.086848 | -0.046848 | -0.0068478 | 0.013152 | 0.013152 | -0.0068478 | -0.026848 | -0.026848 | -0.016848 | 0.023152 | 0.053152 | 0.083152 | 0.093152 | 0.083152 | 0.053152 | 0.023152 | -0.026848 | -0.056848 | -0.086848 | -0.10685 | -0.11685 | -0.11685 | -0.11685 | -0.12685 | -0.11685 | -0.11685 | -0.10685 | -0.096848 | -0.076848 | -0.066848 | -0.056848 | -0.046848 | -0.036848 | -0.016848 | 0.013152 | 0.033152 | 0.053152 | 0.063152 | 0.063152 | 0.043152 | 0.023152 | -0.016848 | -0.066848 | -0.11685 | -0.16685 | -0.20685 | -0.21685 | -0.21685 | -0.20685 | -0.18685 | -0.15685 | -0.14685 | -0.12685 | -0.12685 | -0.12685 | -0.13685 | -0.13685 | -0.14685 | -0.15685 | -0.17685 | -0.17685 | -0.17685 | -0.16685 | -0.13685 | -0.10685 | -0.076848 | -0.056848 | -0.046848 | -0.036848 | -0.036848 | -0.046848 | -0.046848 | -0.046848 | -0.036848 | -0.026848 | -0.0068478 | 0.0031522 | 0.023152 | 0.033152 | 0.043152 | 0.043152 | 0.043152 | 0.023152 | 0.0031522 | -0.016848 | -0.046848 | -0.066848 | -0.096848 | -0.11685 | -0.13685 | -0.15685 | -0.16685 | -0.17685 | -0.17685 | -0.18685 | -0.18685 | -0.19685 | -0.20685 | -0.22685 | -0.24685 | -0.26685 | -0.28685 | -0.30685 | -0.31685 | -0.24685 | -0.13685 | -0.026848 | -0.016848 | -0.026848 | -0.056848 | -0.096848 | -0.16685 | -0.26685 | -0.38685 | -0.46685 | -0.51685 | -0.49685 | -0.40685 | -0.30685 | -0.24685 | -0.21685 | -0.17685 | -0.13685 | -0.086848 | -0.056848 | -0.046848 | -0.066848 | -0.096848 | -0.096848 | -0.086848 | -0.066848 | -0.036848 | -0.016848 | -0.0068478 | -0.076848 | -0.19685 | -0.30685 | -0.40685 | -0.52685 | -0.62685 | -0.66685 | -0.64685 | -0.59685 | -0.52685 | -0.46685 | -0.42685 | -0.40685 | -0.42685 | -0.45685 | -0.47685 | -0.48685 | -0.48685 | -0.46685 | -0.44685 | -0.38685 | -0.32685 | -0.27685 | -0.28685 | -0.33685 | -0.40685 | -0.50685 | -0.61685 | -0.71685 | -0.79685 | -0.83685 | -0.83685 | -0.78685 | -0.72685 | -0.66685 | -0.61685 | -0.59685 | -0.59685 | -0.62685 | -0.64685 | -0.65685 | -0.64685 | -0.61685 | -0.59685 | -0.60685 | -0.65685 | -0.70685 | -0.73685 | -0.73685 | -0.70685 | -0.65685 | -0.60685 | -0.55685 | -0.51685 | -0.49685 | -0.48685 | -0.48685 | -0.48685 | -0.48685 | -0.48685 | -0.45685 | -0.41685 | -0.36685 | -0.34685 | -0.35685 | -0.39685 | -0.45685 | -0.52685 | -0.58685 | -0.63685 | -0.66685 | -0.66685 | -0.63685 | -0.59685 | -0.54685 | -0.51685 | -0.51685 | -0.53685 | -0.56685 | -0.60685 | -0.64685 | -0.66685 | -0.68685 | -0.68685 | -0.68685 | -0.67685 | -0.65685 | -0.63685 | -0.63685 | -0.65685 | -0.67685 | -0.69685 | -0.71685 | -0.73685 | -0.74685 | -0.75685 | -0.77685 | -0.79685 | -0.83685 | -0.87685 | -0.91685 | -0.96685 | -1.0068 | -1.0468 | -1.0768 | -1.0968 | -1.1268 | -1.1568 | -1.1868 | -1.2168 | -1.2468 | -1.2768 | -1.3068 | -1.3368 | -1.3568 | -1.3568 | -1.3368 | -1.2968 | -1.2468 | -1.1768 | -1.0968 | -1.0268 | -0.95685 | -0.90685 | -0.87685 | -0.86685 | -0.87685 | -0.88685 | -0.90685 | -0.91685 | -0.92685 | -0.92685 | -0.93685 | -0.93685 | -0.93685 | -0.93685 | -0.94685 | -0.95685 | -0.96685 | -0.98685 | -1.0068 | -1.0268 | -1.0468 | -1.0768 | -1.1068 | -1.1568 | -1.2068 | -1.2868 | -1.3768 | -1.4968 | -1.6468 | -1.8068 | -2.0068 | -2.2168 | -2.4568 | -2.7168 | -3.0068 | -3.3368 | -3.6868 | -4.0768 | -4.4968 | -4.9368 | -5.4168 | -5.9268 | -6.4668 | -7.0368 | -7.6368 | -8.2568 | -8.9068 | -9.5768 | -10.2868 | -11.0268 | -11.8068 | -12.6268 | -13.4968 | -14.4168 | -15.3668 | -16.3368 | -17.3268 | -18.3068 | -19.2768 | -20.2168 | -21.1268 | -21.9968 | -22.8368 | -23.6268 | -24.3868 | -25.1168 | -25.8168 | -26.4868 | -27.1368 | -27.7568 | -28.3468 | -28.9268 | -29.4668 | -29.9968 | -30.4968 | -30.9868 | -31.4568 | -31.9168 | -32.3568 | -32.7868 | -33.1968 | -33.5968 | -33.9868 | -34.3568 | -34.7168 | -35.0668 | -35.3968 | -35.7268 | -36.0468 | -36.3568 | -36.6768 | -36.9968 | -37.3368 | -37.6768 | -38.0468 | -38.4368 | -38.8468 | -39.2768 | -39.7168 | -40.1668 | -40.6168 | -41.0568 | -41.4968 | -41.9068 | -42.3068 | -42.6768 | -43.0168 | -43.3168 | -43.5868 | -43.8068 | -43.9868 | -44.1268 | -44.2168 | -44.2768 | -44.3068 | -44.3068 | -44.2868 | -44.2668 | -44.2368 | -44.2168 | -44.2068 | -44.2068 | -44.2368 | -44.2868 | -44.3768 | -44.4968 | -44.6568 | -44.8468 | -45.0768 | -45.3268 | -45.5968 | -45.8768 | -46.1568 | -46.4068 | -46.6368 | -48.0668 | -49.2268 | -50.5068 | -51.9568 | -53.3968 | -54.5168 | -55.1368 | -55.0868 | -54.2768 | -53.0468 | -51.6968 | -50.4468 | -49.3368 | -48.3768 | -47.5268 | -46.7668 | -46.0968 | -45.5468 | -45.0568 | -44.6068 | -44.3268 | -44.1668 | -44.0668 | -43.9368 | -43.7268 | -43.4668 | -43.2368 | -43.0468 | -42.8868 | -42.6968 | -42.4568 | -42.2568 | -42.0968 | -41.9068 | -41.6868 | -41.4568 | -41.2168 | -41.0068 | -40.8068 | -40.5868 | -40.2868 | -39.9268 | -39.5068 | -39.0468 | -38.6968 | -38.6268 | -39.0868 | -40.0968 | -41.6068 | -43.4068 | -45.2968 | -47.1068 | -48.7068 | -50.0468 | -51.0868 | -51.7768 | -52.1068 | -52.0968 | -51.7768 | -51.2568 | -50.6068 | -49.9568 | -49.3368 | -48.7768 | -48.2568 | -47.8168 | -47.4368 | -47.1168 | -46.8368 | -46.5568 | -46.2768 | -45.9968 | -45.7568 | -45.5468 | -45.3868 | -45.2868 | -45.2568
Opus AuraGate | BettearRTX | 48 kHz | Opus AuraGate 48 kHz - BettearRTX | -6.1815 | -5.7015 | -4.8715 | -4.7615 | -4.1515 | -4.0215 | -3.7315 | -3.8615 | -3.3515 | -3.2715 | -2.7515 | -2.5415 | -2.4115 | -2.2315 | -2.0215 | -1.9315 | -1.8115 | -1.7515 | -1.6915 | -1.6315 | -1.5115 | -1.4215 | -1.4015 | -1.2515 | -1.2515 | -1.1515 | -1.1115 | -1.0915 | -1.1015 | -1.0715 | -0.98147 | -0.92147 | -0.95147 | -0.87147 | -0.82147 | -0.78147 | -0.78147 | -0.78147 | -0.77147 | -0.75147 | -0.70147 | -0.68147 | -0.71147 | -0.68147 | -0.61147 | -0.53147 | -0.47147 | -0.47147 | -0.48147 | -0.45147 | -0.41147 | -0.38147 | -0.36147 | -0.36147 | -0.36147 | -0.38147 | -0.37147 | -0.36147 | -0.35147 | -0.34147 | -0.33147 | -0.33147 | -0.33147 | -0.32147 | -0.30147 | -0.29147 | -0.30147 | -0.31147 | -0.33147 | -0.35147 | -0.40147 | -0.44147 | -0.40147 | -0.32147 | -0.23147 | -0.17147 | -0.14147 | -0.10147 | -0.10147 | -0.11147 | -0.13147 | -0.16147 | -0.19147 | -0.20147 | -0.21147 | -0.21147 | -0.19147 | -0.16147 | -0.12147 | -0.091467 | -0.071467 | -0.061467 | -0.071467 | -0.091467 | -0.11147 | -0.12147 | -0.11147 | -0.091467 | -0.071467 | -0.061467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.051467 | -0.041467 | -0.041467 | -0.051467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.071467 | -0.091467 | -0.11147 | -0.13147 | -0.13147 | -0.11147 | -0.081467 | -0.051467 | -0.021467 | -0.0014674 | 0.0085326 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.0014674 | 0.0085326 | 0.0085326 | 0.0085326 | 0.018533 | 0.038533 | 0.038533 | 0.028533 | 0.018533 | 0.0085326 | 0.0085326 | -0.0014674 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.011467 | 0.0085326 | 0.028533 | 0.038533 | 0.048533 | 0.068533 | 0.068533 | 0.058533 | 0.028533 | 0.0085326 | -0.0014674 | -0.0014674 | -0.0014674 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.021467 | -0.021467 | -0.011467 | -0.0014674 | 0.0085326 | 0.028533 | 0.058533 | 0.078533 | 0.098533 | 0.098533 | 0.098533 | 0.078533 | 0.068533 | 0.058533 | 0.048533 | 0.048533 | 0.048533 | 0.058533 | 0.088533 | 0.10853 | 0.11853 | 0.11853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.098533 | 0.098533 | 0.088533 | 0.078533 | 0.068533 | 0.048533 | 0.038533 | 0.028533 | 0.028533 | 0.048533 | 0.078533 | 0.098533 | 0.088533 | 0.068533 | 0.048533 | 0.028533 | 0.0085326 | -0.031467 | -0.051467 | -0.021467 | 0.048533 | 0.088533 | 0.098533 | 0.098533 | 0.098533 | 0.10853 | 0.10853 | 0.088533 | 0.048533 | -0.0014674 | -0.021467 | -0.011467 | -0.011467 | -0.0014674 | 0.018533 | 0.048533 | 0.078533 | 0.10853 | 0.12853 | 0.12853 | 0.11853 | 0.098533 | 0.088533 | 0.078533 | 0.058533 | 0.038533 | 0.018533 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.021467 | -0.031467 | -0.021467 | -0.0014674 | 0.028533 | 0.058533 | 0.068533 | 0.078533 | 0.088533 | 0.10853 | 0.12853 | 0.13853 | 0.14853 | 0.15853 | 0.15853 | 0.13853 | 0.11853 | 0.10853 | 0.098533 | 0.10853 | 0.11853 | 0.12853 | 0.12853 | 0.10853 | 0.088533 | 0.058533 | 0.028533 | 0.0085326 | -0.011467 | -0.031467 | -0.051467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.061467 | -0.071467 | -0.051467 | -0.041467 | -0.011467 | 0.018533 | 0.048533 | 0.098533 | 0.15853 | 0.19853 | 0.17853 | 0.13853 | 0.10853 | 0.068533 | 0.038533 | 0.028533 | 0.028533 | 0.018533 | 0.028533 | 0.038533 | 0.058533 | 0.068533 | 0.058533 | 0.038533 | 0.048533 | 0.068533 | 0.088533 | 0.078533 | 0.058533 | 0.028533 | -0.0014674 | -0.051467 | -0.081467 | -0.091467 | -0.081467 | -0.081467 | -0.081467 | -0.071467 | -0.071467 | -0.051467 | -0.041467 | -0.041467 | -0.041467 | -0.051467 | -0.061467 | -0.081467 | -0.13147 | -0.19147 | -0.24147 | -0.22147 | -0.16147 | -0.10147 | -0.051467 | -0.0014674 | 0.058533 | 0.11853 | 0.14853 | 0.12853 | 0.088533 | 0.038533 | -0.0014674 | -0.011467 | 0.0085326 | 0.038533 | 0.068533 | 0.078533 | 0.078533 | 0.048533 | 0.028533 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.021467 | -0.031467 | -0.051467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.061467 | -0.041467 | -0.021467 | -0.0014674 | 0.018533 | 0.028533 | 0.038533 | 0.038533 | 0.038533 | 0.038533 | 0.048533 | 0.058533 | 0.068533 | 0.058533 | 0.048533 | 0.038533 | 0.028533 | 0.018533 | 0.0085326 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.011467 | -0.011467 | -0.0014674 | 0.0085326 | 0.028533 | 0.048533 | 0.058533 | 0.068533 | 0.068533 | 0.058533 | 0.048533 | 0.048533 | 0.058533 | 0.068533 | 0.088533 | 0.098533 | 0.098533 | 0.088533 | 0.068533 | 0.058533 | 0.038533 | 0.028533 | 0.018533 | 0.0085326 | 0.0085326 | 0.0085326 | 0.0085326 | 0.0085326 | -0.0014674 | -0.011467 | -0.031467 | -0.061467 | -0.091467 | -0.13147 | -0.16147 | -0.17147 | -0.18147 | -0.18147 | -0.18147 | -0.17147 | -0.16147 | -0.16147 | -0.17147 | -0.19147 | -0.22147 | -0.24147 | -0.24147 | -0.24147 | -0.22147 | -0.20147 | -0.17147 | -0.15147 | -0.13147 | -0.11147 | -0.081467 | -0.061467 | -0.041467 | -0.021467 | 0.0085326 | 0.028533 | 0.048533 | 0.078533 | 0.098533 | 0.12853 | 0.15853 | 0.18853 | 0.21853 | 0.26853 | 0.26853 | 0.25853 | 0.12853 | -0.011467 | -0.071467 | -0.021467 | 0.078533 | 0.098533 | 0.028533 | -0.091467 | -0.18147 | -0.25147 | -0.31147 | -0.36147 | -0.34147 | -0.28147 | -0.26147 | -0.25147 | -0.27147 | -0.35147 | -0.42147 | -0.50147 | -0.49147 | -0.44147 | -0.36147 | -0.30147 | -0.29147 | -0.30147 | -0.32147 | -0.33147 | -0.30147 | -0.24147 | -0.19147 | -0.18147 | -0.24147 | -0.30147 | -0.33147 | -0.38147 | -0.41147 | -0.42147 | -0.45147 | -0.49147 | -0.53147 | -0.56147 | -0.53147 | -0.49147 | -0.45147 | -0.42147 | -0.38147 | -0.33147 | -0.29147 | -0.26147 | -0.23147 | -0.19147 | -0.21147 | -0.28147 | -0.38147 | -0.46147 | -0.50147 | -0.50147 | -0.49147 | -0.50147 | -0.49147 | -0.49147 | -0.50147 | -0.52147 | -0.51147 | -0.49147 | -0.48147 | -0.47147 | -0.46147 | -0.45147 | -0.44147 | -0.43147 | -0.46147 | -0.51147 | -0.53147 | -0.52147 | -0.49147 | -0.46147 | -0.44147 | -0.43147 | -0.41147 | -0.40147 | -0.39147 | -0.38147 | -0.38147 | -0.37147 | -0.35147 | -0.31147 | -0.28147 | -0.24147 | -0.20147 | -0.16147 | -0.14147 | -0.15147 | -0.18147 | -0.22147 | -0.26147 | -0.30147 | -0.34147 | -0.38147 | -0.42147 | -0.47147 | -0.51147 | -0.55147 | -0.58147 | -0.59147 | -0.59147 | -0.57147 | -0.55147 | -0.53147 | -0.50147 | -0.46147 | -0.43147 | -0.40147 | -0.35147 | -0.30147 | -0.22147 | -0.14147 | -0.061467 | -0.011467 | 0.018533 | 0.018533 | 0.0085326 | -0.011467 | -0.041467 | -0.061467 | -0.081467 | -0.10147 | -0.11147 | -0.12147 | -0.12147 | -0.12147 | -0.11147 | -0.10147 | -0.091467 | -0.10147 | -0.11147 | -0.12147 | -0.14147 | -0.16147 | -0.18147 | -0.21147 | -0.23147 | -0.26147 | -0.28147 | -0.30147 | -0.32147 | -0.33147 | -0.34147 | -0.37147 | -0.40147 | -0.43147 | -0.46147 | -0.48147 | -0.50147 | -0.52147 | -0.54147 | -0.56147 | -0.58147 | -0.58147 | -0.56147 | -0.55147 | -0.52147 | -0.49147 | -0.46147 | -0.43147 | -0.40147 | -0.38147 | -0.37147 | -0.37147 | -0.38147 | -0.40147 | -0.42147 | -0.45147 | -0.47147 | -0.49147 | -0.51147 | -0.52147 | -0.53147 | -0.52147 | -0.51147 | -0.49147 | -0.46147 | -0.43147 | -0.40147 | -0.36147 | -0.34147 | -0.32147 | -0.32147 | -0.34147 | -0.37147 | -0.41147 | -0.46147 | -0.52147 | -0.57147 | -0.61147 | -0.64147 | -0.66147 | -0.68147 | -0.69147 | -0.71147 | -0.72147 | -0.74147 | -0.77147 | -0.81147 | -0.85147 | -0.89147 | -0.93147 | -0.96147 | -0.97147 | -0.98147 | -0.98147 | -0.98147 | -0.97147 | -0.97147 | -0.96147 | -0.95147 | -0.93147 | -0.90147 | -0.86147 | -0.82147 | -0.77147 | -0.72147 | -0.68147 | -0.64147 | -0.61147 | -0.58147 | -0.56147 | -0.54147 | -0.53147 | -0.52147 | -0.51147 | -0.50147 | -0.49147 | -0.48147 | -0.46147 | -0.45147 | -0.44147 | -0.43147 | -0.42147 | -0.41147 | -0.41147 | -0.41147 | -0.41147 | -0.41147 | -0.42147 | -0.44147 | -0.46147 | -0.48147 | -0.50147 | -0.53147 | -0.55147 | -0.57147 | -0.59147 | -0.60147 | -0.61147 | -0.62147 | -0.64147 | -0.65147 | -0.66147 | -0.68147 | -0.71147 | -0.73147 | -0.76147 | -0.79147 | -0.82147 | -0.85147 | -0.87147 | -0.90147 | -0.91147 | -0.93147 | -0.94147 | -0.94147 | -0.94147 | -0.94147 | -0.93147 | -0.93147 | -0.92147 | -0.93147 | -0.93147 | -0.94147 | -0.96147 | -0.97147 | -0.97147 | -0.97147 | -0.96147 | -0.94147 | -0.75147 | -0.55147 | -0.47147 | -0.51147 | -0.62147 | -0.73147 | -0.79147 | -0.95147 | -1.0015 | -0.76147 | -0.55147 | -0.50147 | -0.53147 | -0.49147 | -0.37147 | -0.39147 | -0.52147 | -0.73147 | -0.94147 | -1.0315 | -0.93147 | -0.70147 | -0.39147 | -0.13147 | -0.031467 | -0.15147 | -0.41147 | -0.51147 | -0.44147 | -0.35147 | -0.34147 | -0.49147 | -0.78147 | -1.0515 | -1.1115 | -0.87147 | -0.51147 | -0.18147 | -0.011467 | -0.0014674 | -0.11147 | -0.25147 | -0.43147 | -0.56147 | -0.58147 | -0.60147 | -0.64147 | -0.63147 | -0.59147 | -0.60147 | -0.71147 | -0.85147 | -1.0115 | -1.1715 | -1.3915 | -1.6815 | -2.0115 | -2.2515 | -2.3415 | -2.2415 | -2.0615 | -1.9415 | -1.9615 | -2.0215 | -2.1115 | -2.2215 | -2.3815 | -2.6215 | -2.8915 | -3.0915 | -3.2015 | -3.2715 | -3.2715 | -3.2315 | -3.2115 | -3.2315 | -3.2515
Opus AuraGate | MoorMoerDUO | 48 kHz | Opus AuraGate 48 kHz - MoorMoerDUO | -9.6893 | -8.5193 | -7.1993 | -7.0693 | -5.9793 | -5.8293 | -5.2493 | -5.5793 | -4.7693 | -4.5593 | -3.8993 | -3.5793 | -3.3893 | -3.1893 | -2.8593 | -2.6993 | -2.4893 | -2.4193 | -2.3193 | -2.2393 | -2.0893 | -2.0493 | -2.1493 | -1.8093 | -1.7093 | -1.5993 | -1.5393 | -1.4893 | -1.4593 | -1.4093 | -1.2993 | -1.2293 | -1.2493 | -1.1693 | -1.1093 | -1.0693 | -1.0593 | -1.0593 | -1.0493 | -0.99935 | -0.92935 | -0.90935 | -0.91935 | -0.88935 | -0.80935 | -0.70935 | -0.63935 | -0.64935 | -0.65935 | -0.62935 | -0.58935 | -0.54935 | -0.51935 | -0.51935 | -0.50935 | -0.51935 | -0.50935 | -0.48935 | -0.47935 | -0.46935 | -0.45935 | -0.45935 | -0.45935 | -0.43935 | -0.40935 | -0.38935 | -0.39935 | -0.40935 | -0.42935 | -0.45935 | -0.50935 | -0.55935 | -0.50935 | -0.41935 | -0.32935 | -0.26935 | -0.22935 | -0.19935 | -0.19935 | -0.19935 | -0.20935 | -0.22935 | -0.25935 | -0.27935 | -0.28935 | -0.28935 | -0.26935 | -0.23935 | -0.19935 | -0.16935 | -0.14935 | -0.13935 | -0.13935 | -0.15935 | -0.16935 | -0.17935 | -0.16935 | -0.13935 | -0.11935 | -0.10935 | -0.11935 | -0.11935 | -0.11935 | -0.10935 | -0.099348 | -0.079348 | -0.079348 | -0.089348 | -0.099348 | -0.089348 | -0.089348 | -0.079348 | -0.069348 | -0.069348 | -0.069348 | -0.069348 | -0.069348 | -0.069348 | -0.079348 | -0.079348 | -0.099348 | -0.11935 | -0.14935 | -0.16935 | -0.16935 | -0.14935 | -0.10935 | -0.069348 | -0.039348 | -0.019348 | 0.00065217 | 0.020652 | 0.020652 | 0.020652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.010652 | -0.019348 | -0.039348 | -0.019348 | -0.0093478 | -0.0093478 | -0.0093478 | 0.00065217 | 0.030652 | 0.040652 | 0.040652 | 0.020652 | 0.010652 | 0.00065217 | 0.00065217 | -0.0093478 | -0.019348 | -0.019348 | 0.00065217 | 0.020652 | 0.030652 | 0.040652 | 0.060652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.050652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.020652 | 0.010652 | -0.0093478 | -0.019348 | -0.019348 | -0.0093478 | 0.00065217 | 0.010652 | 0.020652 | 0.050652 | 0.070652 | 0.090652 | 0.090652 | 0.090652 | 0.090652 | 0.080652 | 0.080652 | 0.080652 | 0.080652 | 0.080652 | 0.090652 | 0.11065 | 0.12065 | 0.13065 | 0.12065 | 0.11065 | 0.10065 | 0.090652 | 0.080652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.060652 | 0.050652 | 0.030652 | 0.030652 | 0.030652 | 0.050652 | 0.080652 | 0.10065 | 0.10065 | 0.080652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.040652 | 0.010652 | -0.0093478 | 0.030652 | 0.10065 | 0.12065 | 0.12065 | 0.12065 | 0.11065 | 0.12065 | 0.13065 | 0.11065 | 0.070652 | 0.020652 | 0.00065217 | 0.00065217 | 0.00065217 | 0.010652 | 0.030652 | 0.050652 | 0.080652 | 0.12065 | 0.14065 | 0.13065 | 0.11065 | 0.090652 | 0.080652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.040652 | 0.020652 | 0.00065217 | -0.019348 | -0.039348 | -0.049348 | -0.039348 | -0.019348 | 0.010652 | 0.040652 | 0.060652 | 0.070652 | 0.090652 | 0.11065 | 0.12065 | 0.14065 | 0.14065 | 0.14065 | 0.14065 | 0.12065 | 0.10065 | 0.080652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.070652 | 0.080652 | 0.090652 | 0.080652 | 0.060652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.010652 | -0.0093478 | -0.019348 | -0.039348 | -0.049348 | -0.049348 | -0.049348 | -0.029348 | -0.049348 | -0.049348 | -0.049348 | -0.039348 | -0.029348 | -0.0093478 | 0.060652 | 0.14065 | 0.20065 | 0.18065 | 0.15065 | 0.13065 | 0.090652 | 0.050652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.00065217 | -0.0093478 | 0.00065217 | 0.020652 | 0.040652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.050652 | 0.090652 | 0.13065 | 0.14065 | 0.13065 | 0.10065 | 0.060652 | 0.00065217 | -0.039348 | -0.059348 | -0.069348 | -0.079348 | -0.099348 | -0.089348 | -0.079348 | -0.039348 | -0.0093478 | 0.020652 | 0.030652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.010652 | -0.019348 | -0.069348 | -0.11935 | -0.11935 | -0.099348 | -0.069348 | -0.049348 | -0.019348 | 0.030652 | 0.080652 | 0.11065 | 0.10065 | 0.070652 | 0.030652 | 0.00065217 | -0.0093478 | 0.00065217 | 0.030652 | 0.060652 | 0.080652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.010652 | 0.00065217 | -0.0093478 | -0.0093478 | -0.0093478 | 0.010652 | 0.020652 | 0.040652 | 0.050652 | 0.050652 | 0.050652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.020652 | 0.030652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.00065217 | -0.019348 | -0.029348 | -0.039348 | -0.029348 | -0.019348 | -0.0093478 | 0.00065217 | 0.00065217 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.00065217 | 0.00065217 | -0.0093478 | -0.019348 | -0.019348 | -0.0093478 | 0.00065217 | 0.020652 | 0.040652 | 0.060652 | 0.070652 | 0.070652 | 0.060652 | 0.050652 | 0.040652 | 0.030652 | 0.020652 | 0.010652 | 0.00065217 | 0.00065217 | 0.00065217 | 0.00065217 | -0.0093478 | -0.0093478 | -0.029348 | -0.039348 | -0.069348 | -0.099348 | -0.13935 | -0.17935 | -0.19935 | -0.21935 | -0.21935 | -0.20935 | -0.18935 | -0.16935 | -0.15935 | -0.16935 | -0.17935 | -0.19935 | -0.21935 | -0.22935 | -0.21935 | -0.20935 | -0.18935 | -0.17935 | -0.15935 | -0.14935 | -0.13935 | -0.11935 | -0.099348 | -0.079348 | -0.059348 | -0.039348 | -0.0093478 | 0.020652 | 0.050652 | 0.080652 | 0.12065 | 0.17065 | 0.21065 | 0.25065 | 0.33065 | 0.36065 | 0.31065 | 0.13065 | -0.049348 | -0.11935 | -0.059348 | 0.040652 | 0.080652 | 0.020652 | -0.089348 | -0.17935 | -0.21935 | -0.24935 | -0.26935 | -0.24935 | -0.17935 | -0.14935 | -0.17935 | -0.23935 | -0.31935 | -0.37935 | -0.45935 | -0.47935 | -0.45935 | -0.40935 | -0.34935 | -0.30935 | -0.30935 | -0.31935 | -0.30935 | -0.27935 | -0.21935 | -0.15935 | -0.13935 | -0.16935 | -0.17935 | -0.19935 | -0.26935 | -0.33935 | -0.37935 | -0.41935 | -0.46935 | -0.51935 | -0.54935 | -0.53935 | -0.50935 | -0.45935 | -0.39935 | -0.32935 | -0.25935 | -0.22935 | -0.22935 | -0.23935 | -0.24935 | -0.30935 | -0.39935 | -0.51935 | -0.60935 | -0.63935 | -0.61935 | -0.57935 | -0.53935 | -0.50935 | -0.47935 | -0.45935 | -0.44935 | -0.42935 | -0.39935 | -0.36935 | -0.32935 | -0.28935 | -0.24935 | -0.21935 | -0.20935 | -0.23935 | -0.29935 | -0.35935 | -0.38935 | -0.38935 | -0.37935 | -0.36935 | -0.35935 | -0.33935 | -0.30935 | -0.27935 | -0.24935 | -0.22935 | -0.21935 | -0.19935 | -0.16935 | -0.14935 | -0.13935 | -0.10935 | -0.079348 | -0.059348 | -0.069348 | -0.10935 | -0.14935 | -0.19935 | -0.23935 | -0.27935 | -0.31935 | -0.36935 | -0.40935 | -0.44935 | -0.46935 | -0.47935 | -0.47935 | -0.47935 | -0.47935 | -0.46935 | -0.45935 | -0.44935 | -0.42935 | -0.41935 | -0.39935 | -0.37935 | -0.33935 | -0.28935 | -0.21935 | -0.14935 | -0.099348 | -0.049348 | -0.019348 | -0.0093478 | -0.0093478 | -0.019348 | -0.049348 | -0.079348 | -0.11935 | -0.14935 | -0.17935 | -0.19935 | -0.21935 | -0.22935 | -0.23935 | -0.24935 | -0.26935 | -0.29935 | -0.34935 | -0.38935 | -0.43935 | -0.47935 | -0.52935 | -0.55935 | -0.57935 | -0.60935 | -0.61935 | -0.62935 | -0.63935 | -0.64935 | -0.66935 | -0.67935 | -0.68935 | -0.68935 | -0.66935 | -0.65935 | -0.64935 | -0.64935 | -0.64935 | -0.64935 | -0.63935 | -0.62935 | -0.60935 | -0.57935 | -0.55935 | -0.53935 | -0.51935 | -0.50935 | -0.49935 | -0.48935 | -0.48935 | -0.49935 | -0.50935 | -0.52935 | -0.54935 | -0.56935 | -0.56935 | -0.57935 | -0.56935 | -0.55935 | -0.54935 | -0.52935 | -0.50935 | -0.48935 | -0.44935 | -0.41935 | -0.36935 | -0.32935 | -0.28935 | -0.26935 | -0.25935 | -0.26935 | -0.29935 | -0.33935 | -0.37935 | -0.42935 | -0.46935 | -0.49935 | -0.51935 | -0.52935 | -0.53935 | -0.53935 | -0.54935 | -0.55935 | -0.57935 | -0.60935 | -0.64935 | -0.68935 | -0.72935 | -0.75935 | -0.77935 | -0.79935 | -0.79935 | -0.79935 | -0.79935 | -0.78935 | -0.76935 | -0.74935 | -0.72935 | -0.68935 | -0.65935 | -0.61935 | -0.58935 | -0.55935 | -0.52935 | -0.50935 | -0.48935 | -0.47935 | -0.46935 | -0.45935 | -0.44935 | -0.43935 | -0.43935 | -0.43935 | -0.42935 | -0.42935 | -0.41935 | -0.41935 | -0.41935 | -0.41935 | -0.41935 | -0.42935 | -0.42935 | -0.43935 | -0.44935 | -0.45935 | -0.47935 | -0.50935 | -0.53935 | -0.56935 | -0.59935 | -0.61935 | -0.63935 | -0.63935 | -0.64935 | -0.63935 | -0.63935 | -0.63935 | -0.62935 | -0.62935 | -0.63935 | -0.63935 | -0.64935 | -0.65935 | -0.67935 | -0.68935 | -0.70935 | -0.72935 | -0.74935 | -0.76935 | -0.77935 | -0.79935 | -0.80935 | -0.80935 | -0.81935 | -0.81935 | -0.80935 | -0.80935 | -0.79935 | -0.79935 | -0.78935 | -0.78935 | -0.77935 | -0.77935 | -0.76935 | -0.75935 | -0.73935 | -0.71935 | -0.55935 | -0.37935 | -0.26935 | -0.29935 | -0.27935 | -0.36935 | -0.50935 | -0.83935 | -1.1293 | -1.1393 | -1.0593 | -1.1193 | -1.1593 | -0.98935 | -0.74935 | -0.66935 | -0.61935 | -0.64935 | -0.67935 | -0.57935 | -0.30935 | -0.019348 | 0.22065 | 0.21065 | 0.060652 | -0.079348 | -0.14935 | -0.079348 | 0.020652 | 0.13065 | 0.19065 | 0.17065 | 0.070652 | -0.059348 | -0.17935 | -0.22935 | -0.19935 | -0.079348 | 0.060652 | 0.10065 | -0.019348 | -0.21935 | -0.42935 | -0.59935 | -0.68935 | -0.71935 | -0.66935 | -0.52935 | -0.39935 | -0.31935 | -0.36935 | -0.52935 | -0.71935 | -0.88935 | -1.0893 | -1.3393 | -1.5793 | -1.7393 | -1.8193 | -1.7793 | -1.6793 | -1.6193 | -1.6193 | -1.6693 | -1.7193 | -1.7193 | -1.7493 | -1.8593 | -2.0293 | -2.1593 | -2.2293 | -2.2693 | -2.2893 | -2.3193 | -2.3893 | -2.4793 | -2.5493
Opus AuraGate | BettearRTX | 24 kHz | Opus AuraGate 24 kHz - BettearRTX | -5.322 | -4.972 | -3.862 | -3.872 | -3.772 | -3.342 | -3.142 | -2.512 | -2.432 | -2.242 | -2.142 | -1.752 | -1.482 | -1.322 | -1.322 | -1.312 | -1.162 | -1.012 | -0.91196 | -0.93196 | -0.83196 | -0.79196 | -0.71196 | -0.62196 | -0.59196 | -0.55196 | -0.50196 | -0.38196 | -0.29196 | -0.24196 | -0.21196 | -0.23196 | -0.25196 | -0.28196 | -0.24196 | -0.16196 | -0.051957 | -0.041957 | -0.0019565 | 0.058043 | 0.13804 | 0.15804 | 0.18804 | 0.26804 | 0.42804 | 0.43804 | 0.43804 | 0.42804 | 0.42804 | 0.44804 | 0.38804 | 0.30804 | 0.24804 | 0.25804 | 0.29804 | 0.33804 | 0.38804 | 0.41804 | 0.39804 | 0.34804 | 0.31804 | 0.32804 | 0.34804 | 0.34804 | 0.32804 | 0.33804 | 0.37804 | 0.42804 | 0.46804 | 0.50804 | 0.53804 | 0.56804 | 0.59804 | 0.61804 | 0.59804 | 0.55804 | 0.51804 | 0.50804 | 0.51804 | 0.55804 | 0.61804 | 0.62804 | 0.60804 | 0.56804 | 0.54804 | 0.55804 | 0.58804 | 0.59804 | 0.59804 | 0.59804 | 0.61804 | 0.66804 | 0.72804 | 0.75804 | 0.75804 | 0.70804 | 0.68804 | 0.67804 | 0.68804 | 0.67804 | 0.65804 | 0.62804 | 0.59804 | 0.58804 | 0.58804 | 0.59804 | 0.60804 | 0.62804 | 0.65804 | 0.68804 | 0.70804 | 0.69804 | 0.66804 | 0.63804 | 0.59804 | 0.55804 | 0.53804 | 0.51804 | 0.51804 | 0.51804 | 0.52804 | 0.56804 | 0.59804 | 0.61804 | 0.61804 | 0.60804 | 0.58804 | 0.57804 | 0.56804 | 0.55804 | 0.54804 | 0.53804 | 0.53804 | 0.56804 | 0.60804 | 0.61804 | 0.61804 | 0.62804 | 0.64804 | 0.65804 | 0.66804 | 0.64804 | 0.62804 | 0.62804 | 0.62804 | 0.62804 | 0.61804 | 0.61804 | 0.64804 | 0.67804 | 0.69804 | 0.68804 | 0.67804 | 0.67804 | 0.66804 | 0.65804 | 0.63804 | 0.62804 | 0.62804 | 0.62804 | 0.61804 | 0.60804 | 0.57804 | 0.55804 | 0.55804 | 0.57804 | 0.60804 | 0.63804 | 0.65804 | 0.65804 | 0.65804 | 0.65804 | 0.66804 | 0.66804 | 0.65804 | 0.62804 | 0.60804 | 0.57804 | 0.54804 | 0.52804 | 0.51804 | 0.52804 | 0.54804 | 0.58804 | 0.59804 | 0.59804 | 0.56804 | 0.51804 | 0.45804 | 0.39804 | 0.35804 | 0.34804 | 0.34804 | 0.35804 | 0.36804 | 0.37804 | 0.37804 | 0.37804 | 0.37804 | 0.37804 | 0.37804 | 0.38804 | 0.38804 | 0.38804 | 0.36804 | 0.31804 | 0.28804 | 0.28804 | 0.31804 | 0.36804 | 0.38804 | 0.34804 | 0.28804 | 0.23804 | 0.20804 | 0.19804 | 0.20804 | 0.18804 | 0.16804 | 0.12804 | 0.098043 | 0.098043 | 0.11804 | 0.13804 | 0.12804 | 0.11804 | 0.13804 | 0.17804 | 0.22804 | 0.26804 | 0.30804 | 0.31804 | 0.29804 | 0.25804 | 0.21804 | 0.17804 | 0.12804 | 0.10804 | 0.11804 | 0.13804 | 0.11804 | 0.088043 | 0.048043 | -0.0019565 | -0.051957 | -0.10196 | -0.12196 | -0.14196 | -0.16196 | -0.17196 | -0.18196 | -0.20196 | -0.21196 | -0.20196 | -0.17196 | -0.14196 | -0.13196 | -0.11196 | -0.11196 | -0.10196 | -0.091957 | -0.081957 | -0.091957 | -0.10196 | -0.11196 | -0.12196 | -0.13196 | -0.14196 | -0.16196 | -0.19196 | -0.23196 | -0.28196 | -0.31196 | -0.33196 | -0.35196 | -0.36196 | -0.34196 | -0.31196 | -0.30196 | -0.34196 | -0.41196 | -0.43196 | -0.42196 | -0.38196 | -0.32196 | -0.30196 | -0.33196 | -0.39196 | -0.48196 | -0.53196 | -0.53196 | -0.50196 | -0.44196 | -0.37196 | -0.33196 | -0.31196 | -0.35196 | -0.39196 | -0.42196 | -0.44196 | -0.48196 | -0.47196 | -0.45196 | -0.44196 | -0.44196 | -0.47196 | -0.50196 | -0.50196 | -0.47196 | -0.45196 | -0.43196 | -0.43196 | -0.44196 | -0.42196 | -0.39196 | -0.37196 | -0.40196 | -0.45196 | -0.51196 | -0.53196 | -0.52196 | -0.48196 | -0.42196 | -0.37196 | -0.34196 | -0.32196 | -0.32196 | -0.29196 | -0.24196 | -0.18196 | -0.11196 | -0.061957 | -0.011957 | 0.028043 | 0.038043 | 0.028043 | 0.018043 | 0.038043 | 0.058043 | 0.078043 | 0.068043 | 0.068043 | 0.068043 | 0.078043 | 0.10804 | 0.12804 | 0.14804 | 0.15804 | 0.17804 | 0.18804 | 0.20804 | 0.21804 | 0.22804 | 0.23804 | 0.24804 | 0.26804 | 0.28804 | 0.30804 | 0.33804 | 0.34804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.36804 | 0.37804 | 0.39804 | 0.43804 | 0.47804 | 0.51804 | 0.56804 | 0.61804 | 0.64804 | 0.65804 | 0.65804 | 0.64804 | 0.63804 | 0.60804 | 0.56804 | 0.51804 | 0.45804 | 0.41804 | 0.37804 | 0.35804 | 0.34804 | 0.34804 | 0.35804 | 0.36804 | 0.38804 | 0.40804 | 0.41804 | 0.41804 | 0.39804 | 0.35804 | 0.31804 | 0.27804 | 0.25804 | 0.23804 | 0.24804 | 0.26804 | 0.30804 | 0.34804 | 0.37804 | 0.40804 | 0.42804 | 0.43804 | 0.43804 | 0.41804 | 0.39804 | 0.36804 | 0.34804 | 0.33804 | 0.32804 | 0.33804 | 0.33804 | 0.33804 | 0.33804 | 0.32804 | 0.31804 | 0.29804 | 0.26804 | 0.24804 | 0.20804 | 0.17804 | 0.15804 | 0.13804 | 0.11804 | 0.10804 | 0.098043 | 0.078043 | 0.048043 | 0.0080435 | -0.041957 | -0.10196 | -0.15196 | -0.19196 | -0.22196 | -0.24196 | -0.26196 | -0.28196 | -0.31196 | -0.44196 | -0.57196 | -0.64196 | -0.68196 | -0.76196 | -0.93196 | -1.152 | -1.272 | -1.262 | -1.132 | -1.032 | -0.90196 | -0.84196 | -0.83196 | -0.81196 | -0.77196 | -0.69196 | -0.53196 | -0.39196 | -0.34196 | -0.36196 | -0.36196 | -0.31196 | -0.17196 | -0.071957 | 0.0080435 | 0.038043 | 0.048043 | 0.048043 | 0.048043 | 0.038043 | 0.058043 | 0.11804 | 0.19804 | 0.24804 | 0.28804 | 0.30804 | 0.27804 | 0.24804 | 0.21804 | 0.18804 | 0.15804 | 0.10804 | 0.058043 | 0.018043 | -0.0019565 | -0.041957 | -0.19196 | -0.38196 | -0.56196 | -0.69196 | -0.76196 | -0.81196 | -0.84196 | -0.86196 | -0.88196 | -0.92196 | -0.93196 | -0.90196 | -0.86196 | -0.84196 | -0.85196 | -0.91196 | -0.97196 | -1.052 | -1.112 | -1.142 | -1.122 | -1.052 | -0.98196 | -0.95196 | -0.96196 | -1.012 | -1.042 | -1.052 | -1.012 | -0.90196 | -0.75196 | -0.58196 | -0.42196 | -0.27196 | -0.16196 | -0.091957 | -0.051957 | -0.011957 | 0.0080435 | 0.0080435 | -0.011957 | -0.021957 | -0.021957 | -0.011957 | 0.0080435 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.0080435 | -0.021957 | -0.061957 | -0.12196 | -0.19196 | -0.27196 | -0.36196 | -0.46196 | -0.55196 | -0.66196 | -0.77196 | -0.88196 | -0.99196 | -1.072 | -1.142 | -1.182 | -1.202 | -1.212 | -1.212 | -1.192 | -1.152 | -1.102 | -1.032 | -0.95196 | -0.89196 | -0.85196 | -0.83196 | -0.84196 | -0.85196 | -0.88196 | -0.90196 | -0.93196 | -0.94196 | -0.94196 | -0.92196 | -0.88196 | -0.83196 | -0.77196 | -0.69196 | -0.60196 | -0.50196 | -0.39196 | -0.26196 | -0.13196 | -0.021957 | 0.058043 | 0.10804 | 0.11804 | 0.088043 | 0.038043 | -0.031957 | -0.10196 | -0.18196 | -0.26196 | -0.34196 | -0.43196 | -0.52196 | -0.60196 | -0.67196 | -0.72196 | -0.73196 | -0.72196 | -0.71196 | -0.69196 | -0.69196 | -0.70196 | -0.74196 | -0.80196 | -0.88196 | -0.97196 | -1.082 | -1.202 | -1.312 | -1.422 | -1.512 | -1.572 | -1.612 | -1.632 | -1.642 | -1.642 | -1.632 | -1.592 | -1.522 | -1.422 | -1.302 | -1.162 | -1.032 | -0.91196 | -0.81196 | -0.72196 | -0.64196 | -0.57196 | -0.50196 | -0.43196 | -0.37196 | -0.32196 | -0.27196 | -0.22196 | -0.18196 | -0.14196 | -0.11196 | -0.081957 | -0.061957 | -0.041957 | -0.041957 | -0.061957 | -0.091957 | -0.14196 | -0.20196 | -0.28196 | -0.37196 | -0.48196 | -0.58196 | -0.68196 | -0.77196 | -0.85196 | -0.90196 | -0.94196 | -0.97196 | -1.002 | -1.022 | -1.052 | -1.082 | -1.122 | -1.162 | -1.192 | -1.212 | -1.232 | -1.232 | -1.232 | -1.212 | -1.182 | -1.152 | -1.122 | -1.092 | -1.052 | -1.012 | -0.96196 | -0.92196 | -0.89196 | -0.85196 | -0.82196 | -0.79196 | -0.75196 | -0.72196 | -0.69196 | -0.66196 | -0.64196 | -0.63196 | -0.64196 | -0.65196 | -0.68196 | -0.72196 | -0.76196 | -0.81196 | -0.85196 | -0.90196 | -0.95196 | -0.99196 | -1.042 | -1.082 | -1.122 | -1.162 | -1.202 | -1.242 | -1.272 | -1.322 | -1.362 | -1.422 | -1.472 | -1.532 | -1.592 | -1.642 | -1.692 | -1.722 | -1.752 | -1.772 | -1.772 | -1.762 | -1.742 | -1.722 | -1.692 | -1.652 | -1.612 | -1.572 | -1.522 | -1.462 | -1.412 | -1.342 | -1.282 | -1.212 | -1.152 | -1.082 | -1.022 | -0.96196 | -0.56196 | -0.43196 | -0.55196 | -0.82196 | -1.152 | -1.542 | -1.712 | -1.572 | -1.532 | -1.932 | -3.412 | -5.842 | -8.632 | -11.282 | -13.972 | -17.382 | -21.242 | -25.262 | -29.182 | -32.402 | -34.372 | -35.192 | -35.112 | -34.672 | -34.412 | -34.332 | -34.092 | -33.472 | -32.732 | -32.262 | -32.062 | -31.912 | -31.832 | -31.952 | -32.182 | -32.382 | -32.332 | -32.132 | -32.012 | -32.032 | -32.052 | -31.892 | -31.572 | -31.312 | -31.262 | -31.252 | -31.022 | -30.572 | -30.102 | -29.732 | -29.432 | -29.092 | -28.822 | -28.772 | -28.902 | -29.082 | -29.122 | -29.012 | -28.852 | -28.682 | -28.452 | -28.102 | -27.682 | -27.262 | -26.912 | -26.562 | -26.142 | -25.702 | -25.332 | -25.062 | -24.812 | -24.522 | -24.242 | -24.082 | -24.122 | -24.272 | -24.362
Opus AuraGate | MoorMoerDUO | 24 kHz | Opus AuraGate 24 kHz - MoorMoerDUO | -8.8261 | -8.2461 | -6.7061 | -6.5561 | -6.4461 | -5.7861 | -5.2961 | -4.6261 | -4.4661 | -4.1261 | -3.8961 | -3.4161 | -3.0561 | -2.8261 | -2.7961 | -2.7261 | -2.4961 | -2.3361 | -2.2061 | -2.2461 | -2.2461 | -1.9761 | -1.7761 | -1.6661 | -1.6161 | -1.4861 | -1.4661 | -1.3461 | -1.2561 | -1.1961 | -1.1661 | -1.1861 | -1.1861 | -1.1761 | -1.1161 | -1.0061 | -0.85614 | -0.83614 | -0.80614 | -0.78614 | -0.74614 | -0.69614 | -0.61614 | -0.51614 | -0.33614 | -0.32614 | -0.33614 | -0.32614 | -0.32614 | -0.30614 | -0.34614 | -0.40614 | -0.44614 | -0.43614 | -0.39614 | -0.37614 | -0.35614 | -0.31614 | -0.32614 | -0.36614 | -0.40614 | -0.38614 | -0.36614 | -0.36614 | -0.38614 | -0.38614 | -0.33614 | -0.26614 | -0.18614 | -0.12614 | -0.076141 | -0.026141 | 0.0038587 | 0.0038587 | -0.026141 | -0.076141 | -0.11614 | -0.12614 | -0.11614 | -0.086141 | -0.036141 | -0.016141 | -0.036141 | -0.056141 | -0.056141 | -0.056141 | -0.046141 | -0.026141 | -0.026141 | -0.026141 | -0.0061413 | 0.053859 | 0.11386 | 0.14386 | 0.12386 | 0.063859 | 0.033859 | 0.043859 | 0.063859 | 0.063859 | 0.043859 | 0.023859 | 0.0038587 | -0.0061413 | 0.0038587 | 0.023859 | 0.043859 | 0.073859 | 0.10386 | 0.14386 | 0.16386 | 0.15386 | 0.14386 | 0.11386 | 0.083859 | 0.053859 | 0.033859 | 0.013859 | 0.013859 | 0.0038587 | 0.013859 | 0.033859 | 0.053859 | 0.063859 | 0.063859 | 0.053859 | 0.053859 | 0.043859 | 0.043859 | 0.023859 | 0.013859 | 0.0038587 | 0.0038587 | 0.043859 | 0.093859 | 0.10386 | 0.10386 | 0.11386 | 0.10386 | 0.13386 | 0.16386 | 0.16386 | 0.15386 | 0.14386 | 0.13386 | 0.13386 | 0.13386 | 0.15386 | 0.18386 | 0.21386 | 0.23386 | 0.22386 | 0.22386 | 0.21386 | 0.20386 | 0.19386 | 0.17386 | 0.17386 | 0.19386 | 0.21386 | 0.21386 | 0.21386 | 0.21386 | 0.20386 | 0.19386 | 0.20386 | 0.23386 | 0.26386 | 0.28386 | 0.30386 | 0.31386 | 0.31386 | 0.32386 | 0.32386 | 0.32386 | 0.30386 | 0.27386 | 0.25386 | 0.23386 | 0.21386 | 0.20386 | 0.20386 | 0.23386 | 0.26386 | 0.28386 | 0.28386 | 0.26386 | 0.23386 | 0.19386 | 0.14386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.12386 | 0.13386 | 0.14386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.16386 | 0.18386 | 0.21386 | 0.24386 | 0.26386 | 0.25386 | 0.22386 | 0.19386 | 0.19386 | 0.21386 | 0.26386 | 0.29386 | 0.27386 | 0.22386 | 0.16386 | 0.13386 | 0.13386 | 0.14386 | 0.15386 | 0.16386 | 0.13386 | 0.11386 | 0.12386 | 0.14386 | 0.14386 | 0.12386 | 0.093859 | 0.073859 | 0.093859 | 0.18386 | 0.26386 | 0.33386 | 0.35386 | 0.37386 | 0.38386 | 0.36386 | 0.33386 | 0.30386 | 0.28386 | 0.29386 | 0.31386 | 0.32386 | 0.32386 | 0.30386 | 0.26386 | 0.23386 | 0.21386 | 0.20386 | 0.20386 | 0.19386 | 0.17386 | 0.17386 | 0.16386 | 0.16386 | 0.16386 | 0.17386 | 0.17386 | 0.17386 | 0.18386 | 0.19386 | 0.21386 | 0.23386 | 0.24386 | 0.23386 | 0.20386 | 0.17386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.17386 | 0.20386 | 0.20386 | 0.19386 | 0.18386 | 0.16386 | 0.14386 | 0.12386 | 0.13386 | 0.18386 | 0.26386 | 0.25386 | 0.19386 | 0.083859 | 0.043859 | 0.023859 | 0.043859 | 0.053859 | 0.033859 | 0.033859 | 0.033859 | 0.033859 | 0.043859 | 0.073859 | 0.11386 | 0.16386 | 0.21386 | 0.25386 | 0.25386 | 0.22386 | 0.17386 | 0.12386 | 0.10386 | 0.12386 | 0.16386 | 0.19386 | 0.20386 | 0.21386 | 0.18386 | 0.13386 | 0.10386 | 0.10386 | 0.093859 | 0.073859 | 0.043859 | 0.023859 | 0.023859 | 0.033859 | 0.023859 | -0.046141 | -0.14614 | -0.23614 | -0.28614 | -0.28614 | -0.26614 | -0.21614 | -0.16614 | -0.13614 | -0.13614 | -0.14614 | -0.11614 | -0.056141 | 0.023859 | 0.093859 | 0.15386 | 0.18386 | 0.17386 | 0.14386 | 0.12386 | 0.12386 | 0.14386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.13386 | 0.11386 | 0.083859 | 0.083859 | 0.073859 | 0.063859 | 0.043859 | 0.013859 | -0.016141 | -0.036141 | -0.046141 | -0.046141 | -0.036141 | -0.016141 | -0.0061413 | 0.013859 | 0.033859 | 0.053859 | 0.073859 | 0.083859 | 0.083859 | 0.093859 | 0.093859 | 0.093859 | 0.093859 | 0.093859 | 0.093859 | 0.073859 | 0.033859 | -0.026141 | -0.086141 | -0.13614 | -0.18614 | -0.22614 | -0.25614 | -0.26614 | -0.27614 | -0.28614 | -0.29614 | -0.31614 | -0.32614 | -0.32614 | -0.32614 | -0.32614 | -0.33614 | -0.32614 | -0.31614 | -0.30614 | -0.28614 | -0.27614 | -0.25614 | -0.25614 | -0.24614 | -0.23614 | -0.23614 | -0.23614 | -0.22614 | -0.20614 | -0.18614 | -0.17614 | -0.15614 | -0.13614 | -0.12614 | -0.11614 | -0.11614 | -0.10614 | -0.096141 | -0.086141 | -0.066141 | -0.046141 | -0.016141 | 0.013859 | 0.043859 | 0.073859 | 0.093859 | 0.10386 | 0.10386 | 0.10386 | 0.093859 | 0.083859 | 0.083859 | 0.083859 | 0.093859 | 0.10386 | 0.12386 | 0.12386 | 0.12386 | 0.11386 | 0.10386 | 0.073859 | 0.033859 | 0.0038587 | -0.026141 | -0.046141 | -0.066141 | -0.076141 | -0.086141 | -0.096141 | -0.11614 | -0.15614 | -0.22614 | -0.29614 | -0.30614 | -0.23614 | -0.27614 | -0.47614 | -0.58614 | -0.51614 | -0.30614 | -0.12614 | -0.086141 | -0.046141 | -0.066141 | -0.15614 | -0.28614 | -0.30614 | -0.23614 | -0.21614 | -0.24614 | -0.27614 | -0.31614 | -0.35614 | -0.35614 | -0.33614 | -0.28614 | -0.23614 | -0.17614 | -0.17614 | -0.22614 | -0.31614 | -0.44614 | -0.51614 | -0.50614 | -0.45614 | -0.40614 | -0.36614 | -0.36614 | -0.37614 | -0.39614 | -0.37614 | -0.33614 | -0.30614 | -0.33614 | -0.37614 | -0.36614 | -0.31614 | -0.28614 | -0.28614 | -0.30614 | -0.34614 | -0.41614 | -0.50614 | -0.57614 | -0.59614 | -0.60614 | -0.65614 | -0.72614 | -0.74614 | -0.70614 | -0.61614 | -0.52614 | -0.48614 | -0.48614 | -0.48614 | -0.48614 | -0.48614 | -0.47614 | -0.44614 | -0.43614 | -0.46614 | -0.48614 | -0.48614 | -0.45614 | -0.38614 | -0.29614 | -0.20614 | -0.12614 | -0.056141 | -0.0061413 | 0.033859 | 0.053859 | 0.083859 | 0.083859 | 0.053859 | 0.0038587 | -0.056141 | -0.12614 | -0.19614 | -0.26614 | -0.35614 | -0.44614 | -0.54614 | -0.63614 | -0.69614 | -0.70614 | -0.67614 | -0.61614 | -0.53614 | -0.47614 | -0.45614 | -0.44614 | -0.44614 | -0.44614 | -0.45614 | -0.44614 | -0.41614 | -0.37614 | -0.33614 | -0.30614 | -0.31614 | -0.35614 | -0.39614 | -0.43614 | -0.44614 | -0.43614 | -0.39614 | -0.33614 | -0.28614 | -0.24614 | -0.23614 | -0.24614 | -0.28614 | -0.34614 | -0.41614 | -0.47614 | -0.51614 | -0.53614 | -0.54614 | -0.55614 | -0.57614 | -0.58614 | -0.57614 | -0.56614 | -0.53614 | -0.50614 | -0.47614 | -0.45614 | -0.45614 | -0.45614 | -0.47614 | -0.50614 | -0.54614 | -0.59614 | -0.65614 | -0.71614 | -0.77614 | -0.82614 | -0.87614 | -0.90614 | -0.93614 | -0.95614 | -0.96614 | -0.98614 | -0.99614 | -0.99614 | -0.99614 | -0.98614 | -0.96614 | -0.92614 | -0.88614 | -0.84614 | -0.80614 | -0.76614 | -0.72614 | -0.70614 | -0.68614 | -0.67614 | -0.67614 | -0.66614 | -0.65614 | -0.66614 | -0.67614 | -0.69614 | -0.72614 | -0.76614 | -0.80614 | -0.86614 | -0.91614 | -0.95614 | -0.98614 | -1.0161 | -1.0361 | -1.0361 | -1.0361 | -1.0261 | -1.0161 | -1.0061 | -0.97614 | -0.94614 | -0.90614 | -0.84614 | -0.78614 | -0.72614 | -0.66614 | -0.60614 | -0.55614 | -0.51614 | -0.47614 | -0.45614 | -0.44614 | -0.45614 | -0.46614 | -0.49614 | -0.52614 | -0.56614 | -0.59614 | -0.61614 | -0.63614 | -0.64614 | -0.64614 | -0.63614 | -0.62614 | -0.61614 | -0.60614 | -0.59614 | -0.59614 | -0.60614 | -0.61614 | -0.63614 | -0.67614 | -0.72614 | -0.77614 | -0.83614 | -0.87614 | -0.91614 | -0.93614 | -0.94614 | -0.92614 | -0.89614 | -0.85614 | -0.80614 | -0.74614 | -0.69614 | -0.64614 | -0.62614 | -0.62614 | -0.63614 | -0.66614 | -0.69614 | -0.73614 | -0.77614 | -0.80614 | -0.82614 | -0.83614 | -0.83614 | -0.83614 | -0.83614 | -0.84614 | -0.86614 | -0.88614 | -0.91614 | -0.95614 | -1.0061 | -1.0461 | -1.0861 | -1.1261 | -1.1561 | -1.1761 | -1.1961 | -1.2161 | -1.2361 | -1.2561 | -1.2761 | -1.2961 | -1.3161 | -1.3261 | -1.3261 | -1.3261 | -1.3161 | -1.2861 | -1.2661 | -1.2261 | -1.1861 | -1.1361 | -1.0861 | -1.0361 | -0.97614 | -0.90614 | -0.82614 | -0.73614 | -0.64614 | -0.54614 | -0.44614 | -0.33614 | -0.23614 | -0.13614 | -0.056141 | 0.0038587 | 0.043859 | 0.18386 | 0.21386 | 0.073859 | -0.28614 | -0.82614 | -1.8061 | -3.3961 | -5.2161 | -7.0761 | -9.1661 | -11.4561 | -14.1161 | -17.1461 | -19.9261 | -22.5461 | -25.2861 | -27.6861 | -29.3161 | -30.5661 | -31.7361 | -32.5861 | -32.8961 | -33.1661 | -33.8161 | -34.7061 | -35.8461 | -37.0861 | -38.3961 | -39.7461 | -41.2261 | -42.8361 | -44.5161 | -46.2661 | -47.9261 | -49.3761 | -50.5261 | -51.3061 | -51.8361 | -52.2461 | -52.4761 | -52.5161 | -52.5661 | -52.6861 | -52.7761 | -52.8061 | -52.6861 | -52.4761 | -52.3161 | -52.2261 | -52.1461 | -52.1061 | -52.1061 | -52.1661 | -52.2561 | -52.3561 | -52.3761 | -52.2761 | -52.0661 | -51.8261 | -51.5661 | -51.3061 | -51.0461 | -50.8061 | -50.6161 | -50.4961 | -50.4261 | -50.3761 | -50.2961 | -50.1761 | -49.9961 | -49.7861 | -49.5461 | -49.3061 | -49.0961 | -48.9261 | -48.8261 | -48.7861
Williams Infinium | BettearRTX | 16 kHz | Williams Infinium 16 kHz - BettearRTX | -12.0778 | -9.9378 | -9.5578 | -7.9678 | -7.3178 | -6.5678 | -6.1278 | -5.3378 | -5.4178 | -4.5978 | -4.1578 | -3.8078 | -3.4378 | -3.7978 | -3.0778 | -2.9578 | -2.8378 | -2.5078 | -2.4278 | -2.6478 | -2.0878 | -1.8478 | -1.7078 | -1.4378 | -1.1678 | -0.71783 | -0.98783 | -1.0178 | -0.93783 | -0.88783 | -0.86783 | -0.84783 | -0.85783 | -0.86783 | -0.87783 | -0.90783 | -0.87783 | -0.59783 | -0.53783 | -0.46783 | -0.31783 | -0.29783 | -0.25783 | -0.25783 | -0.24783 | -0.23783 | -0.18783 | -0.14783 | -0.077826 | -0.017826 | 0.042174 | 0.20217 | 0.48217 | 0.55217 | 0.37217 | 0.26217 | 0.25217 | 0.33217 | 0.33217 | 0.24217 | 0.13217 | 0.10217 | 0.10217 | 0.062174 | 0.032174 | 0.022174 | 0.052174 | 0.12217 | 0.20217 | 0.30217 | 0.29217 | 0.26217 | 0.24217 | 0.19217 | 0.11217 | 0.11217 | 0.17217 | 0.23217 | 0.25217 | 0.22217 | 0.19217 | 0.18217 | 0.20217 | 0.26217 | 0.34217 | 0.44217 | 0.54217 | 0.64217 | 0.68217 | 0.67217 | 0.65217 | 0.61217 | 0.56217 | 0.50217 | 0.44217 | 0.42217 | 0.44217 | 0.49217 | 0.54217 | 0.55217 | 0.54217 | 0.52217 | 0.51217 | 0.50217 | 0.50217 | 0.52217 | 0.52217 | 0.50217 | 0.47217 | 0.44217 | 0.42217 | 0.41217 | 0.42217 | 0.45217 | 0.48217 | 0.50217 | 0.50217 | 0.51217 | 0.53217 | 0.57217 | 0.62217 | 0.69217 | 0.75217 | 0.82217 | 0.88217 | 0.92217 | 0.91217 | 0.85217 | 0.75217 | 0.67217 | 0.63217 | 0.61217 | 0.60217 | 0.63217 | 0.64217 | 0.62217 | 0.55217 | 0.47217 | 0.48217 | 0.54217 | 0.55217 | 0.46217 | 0.46217 | 0.54217 | 0.61217 | 0.65217 | 0.76217 | 0.93217 | 1.0122 | 0.96217 | 0.87217 | 0.78217 | 0.70217 | 0.61217 | 0.53217 | 0.42217 | 0.32217 | 0.30217 | 0.39217 | 0.49217 | 0.57217 | 0.61217 | 0.61217 | 0.58217 | 0.53217 | 0.49217 | 0.46217 | 0.42217 | 0.39217 | 0.39217 | 0.41217 | 0.44217 | 0.48217 | 0.52217 | 0.57217 | 0.60217 | 0.61217 | 0.60217 | 0.58217 | 0.56217 | 0.55217 | 0.55217 | 0.58217 | 0.63217 | 0.68217 | 0.72217 | 0.76217 | 0.77217 | 0.73217 | 0.68217 | 0.64217 | 0.63217 | 0.62217 | 0.61217 | 0.58217 | 0.52217 | 0.44217 | 0.35217 | 0.29217 | 0.27217 | 0.29217 | 0.34217 | 0.39217 | 0.43217 | 0.47217 | 0.49217 | 0.47217 | 0.43217 | 0.40217 | 0.40217 | 0.43217 | 0.47217 | 0.50217 | 0.53217 | 0.57217 | 0.58217 | 0.57217 | 0.53217 | 0.49217 | 0.43217 | 0.37217 | 0.35217 | 0.37217 | 0.45217 | 0.53217 | 0.58217 | 0.59217 | 0.55217 | 0.50217 | 0.46217 | 0.43217 | 0.38217 | 0.33217 | 0.32217 | 0.32217 | 0.31217 | 0.27217 | 0.22217 | 0.19217 | 0.19217 | 0.22217 | 0.26217 | 0.31217 | 0.34217 | 0.33217 | 0.31217 | 0.27217 | 0.22217 | 0.18217 | 0.16217 | 0.16217 | 0.17217 | 0.18217 | 0.20217 | 0.23217 | 0.24217 | 0.22217 | 0.17217 | 0.10217 | 0.042174 | 0.0021739 | 0.022174 | 0.072174 | 0.15217 | 0.21217 | 0.25217 | 0.27217 | 0.26217 | 0.24217 | 0.22217 | 0.21217 | 0.20217 | 0.18217 | 0.17217 | 0.17217 | 0.19217 | 0.26217 | 0.28217 | 0.27217 | 0.23217 | 0.17217 | 0.11217 | 0.042174 | -0.0078261 | 0.012174 | 0.0021739 | -0.037826 | -0.10783 | -0.20783 | -0.24783 | -0.20783 | -0.14783 | -0.14783 | -0.18783 | -0.23783 | -0.31783 | -0.39783 | -0.42783 | -0.41783 | -0.35783 | -0.27783 | -0.21783 | -0.18783 | -0.20783 | -0.20783 | -0.21783 | -0.20783 | -0.16783 | -0.14783 | -0.17783 | -0.26783 | -0.35783 | -0.42783 | -0.42783 | -0.34783 | -0.21783 | -0.14783 | -0.12783 | -0.14783 | -0.16783 | -0.19783 | -0.23783 | -0.27783 | -0.31783 | -0.35783 | -0.40783 | -0.45783 | -0.50783 | -0.54783 | -0.58783 | -0.61783 | -0.62783 | -0.62783 | -0.59783 | -0.54783 | -0.47783 | -0.41783 | -0.35783 | -0.29783 | -0.23783 | -0.14783 | -0.087826 | -0.067826 | -0.077826 | -0.11783 | -0.14783 | -0.16783 | -0.17783 | -0.16783 | -0.17783 | -0.18783 | -0.19783 | -0.20783 | -0.19783 | -0.19783 | -0.19783 | -0.20783 | -0.21783 | -0.21783 | -0.19783 | -0.18783 | -0.17783 | -0.17783 | -0.19783 | -0.21783 | -0.22783 | -0.22783 | -0.21783 | -0.16783 | -0.097826 | -0.0078261 | 0.082174 | 0.16217 | 0.21217 | 0.24217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.24217 | 0.24217 | 0.24217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.23217 | 0.21217 | 0.18217 | 0.15217 | 0.12217 | 0.082174 | 0.022174 | -0.027826 | -0.077826 | -0.097826 | -0.067826 | 0.0021739 | 0.082174 | 0.17217 | 0.25217 | 0.31217 | 0.37217 | 0.42217 | 0.46217 | 0.51217 | 0.55217 | 0.60217 | 0.63217 | 0.64217 | 0.63217 | 0.61217 | 0.59217 | 0.57217 | 0.56217 | 0.55217 | 0.54217 | 0.52217 | 0.51217 | 0.50217 | 0.50217 | 0.50217 | 0.48217 | 0.44217 | 0.38217 | 0.30217 | 0.22217 | 0.14217 | 0.092174 | 0.062174 | 0.052174 | 0.072174 | 0.092174 | 0.12217 | 0.15217 | 0.18217 | 0.20217 | 0.20217 | 0.20217 | 0.18217 | 0.13217 | -0.087826 | -0.36783 | -0.43783 | -0.30783 | -0.26783 | -0.28783 | -0.24783 | -0.23783 | -0.28783 | -0.28783 | -0.30783 | -0.39783 | -0.46783 | -0.53783 | -0.64783 | -0.74783 | -0.84783 | -0.81783 | -0.81783 | -0.82783 | -0.76783 | -0.65783 | -0.53783 | -0.51783 | -0.54783 | -0.52783 | -0.49783 | -0.53783 | -0.59783 | -0.68783 | -0.73783 | -0.70783 | -0.61783 | -0.41783 | -0.20783 | -0.12783 | -0.19783 | -0.38783 | -0.61783 | -0.85783 | -1.0678 | -1.1978 | -1.1578 | -0.99783 | -0.70783 | -0.38783 | -0.15783 | -0.097826 | -0.12783 | -0.10783 | -0.037826 | 0.0021739 | -0.027826 | -0.097826 | -0.20783 | -0.31783 | -0.47783 | -0.63783 | -0.74783 | -0.81783 | -0.83783 | -0.79783 | -0.69783 | -0.54783 | -0.42783 | -0.35783 | -0.34783 | -0.40783 | -0.52783 | -0.68783 | -0.86783 | -1.0778 | -1.2678 | -1.4078 | -1.4578 | -1.4078 | -1.3278 | -1.2778 | -1.2378 | -1.2278 | -1.2178 | -1.1778 | -1.1278 | -1.0578 | -0.96783 | -0.87783 | -0.79783 | -0.71783 | -0.63783 | -0.55783 | -0.48783 | -0.40783 | -0.29783 | -0.20783 | -0.12783 | -0.087826 | -0.057826 | -0.037826 | -0.037826 | -0.047826 | -0.077826 | -0.14783 | -0.26783 | -0.43783 | -0.63783 | -0.85783 | -1.0778 | -1.2578 | -1.3978 | -1.4878 | -1.5578 | -1.6078 | -1.6478 | -1.6478 | -1.6378 | -1.6178 | -1.5878 | -1.5678 | -1.5578 | -1.5378 | -1.5278 | -1.5378 | -1.5778 | -1.6578 | -1.7778 | -1.9278 | -2.0878 | -2.2278 | -2.3278 | -2.3778 | -2.3678 | -2.3278 | -2.2678 | -2.1778 | -2.0578 | -1.8978 | -1.7078 | -1.4978 | -1.3078 | -1.1378 | -1.0178 | -0.94783 | -0.91783 | -0.91783 | -0.94783 | -1.0078 | -1.0878 | -1.1978 | -1.3278 | -1.4578 | -1.5778 | -1.6678 | -1.7278 | -1.7378 | -1.7378 | -1.7278 | -1.7178 | -1.7178 | -1.7478 | -1.7878 | -1.8478 | -1.9178 | -1.9978 | -2.0678 | -2.1278 | -2.1778 | -2.2178 | -2.2578 | -2.2978 | -2.3378 | -2.3778 | -2.4178 | -2.4478 | -2.4578 | -2.4678 | -2.4778 | -2.4978 | -2.5378 | -2.5878 | -2.6478 | -2.6878 | -2.7278 | -2.7578 | -2.7778 | -2.8078 | -2.8278 | -2.8578 | -2.8678 | -2.8778 | -2.8778 | -2.8578 | -2.8478 | -2.8378 | -2.8478 | -2.8778 | -2.9278 | -3.0078 | -3.0978 | -3.2078 | -3.3278 | -3.4578 | -3.5878 | -3.7078 | -3.8278 | -3.9478 | -4.0978 | -4.2578 | -4.4478 | -4.6678 | -4.8978 | -5.1578 | -5.4278 | -5.7078 | -6.0078 | -6.3178 | -6.6378 | -6.9978 | -7.3878 | -7.8178 | -8.2878 | -8.8078 | -9.3678 | -9.9678 | -10.5878 | -11.2278 | -11.8778 | -12.5378 | -13.2078 | -13.8778 | -14.5578 | -15.2478 | -15.9578 | -16.6878 | -17.4378 | -18.2278 | -19.0578 | -19.9078 | -20.7778 | -21.6578 | -22.5378 | -23.4078 | -24.2678 | -25.1078 | -25.9078 | -26.6778 | -27.3878 | -28.0578 | -28.6678 | -29.2278 | -29.7378 | -30.2078 | -30.6278 | -31.0078 | -31.3478 | -31.6278 | -31.8578 | -32.0278 | -32.1578 | -32.2478 | -32.2978 | -32.3178 | -32.3178 | -32.3178 | -32.3078 | -32.2978 | -32.2978 | -32.2978 | -32.2978 | -32.3078 | -32.3078 | -32.2978 | -32.2978 | -32.2778 | -32.2578 | -32.2278 | -32.1878 | -32.1478 | -32.0978 | -32.0378 | -31.9778 | -31.9078 | -31.8378 | -31.7678 | -31.6878 | -31.6278 | -31.5678 | -31.5378 | -31.5278 | -31.5678 | -31.6378 | -32.3878 | -33.0378 | -33.4178 | -33.8478 | -34.2478 | -34.6278 | -34.7378 | -34.6078 | -34.3378 | -34.2378 | -34.2378 | -34.0078 | -33.9578 | -34.2278 | -34.7578 | -35.4478 | -35.7878 | -35.8278 | -35.7778 | -35.6478 | -35.4478 | -35.2478 | -35.2878 | -35.5578 | -35.7278 | -35.5578 | -35.0178 | -34.2578 | -33.6778 | -33.5078 | -33.6078 | -33.5978 | -33.3878 | -33.1878 | -33.0378 | -32.9378 | -32.5578 | -31.8578 | -31.1278 | -30.6178 | -30.2578 | -29.6778 | -28.6478 | -27.4478 | -26.4878 | -25.8678 | -25.5178 | -25.4478 | -25.8778 | -26.7478 | -27.7678 | -28.5378 | -28.9978 | -29.3778 | -29.8278 | -30.2478 | -30.4378 | -30.4278 | -30.4078 | -30.5078 | -30.6778 | -30.8078 | -30.8678 | -30.9078 | -30.9478 | -30.9778 | -30.9778 | -30.9678 | -30.9978 | -31.0678 | -31.1978 | -31.3778 | -31.6678 | -31.9978 | -32.3178 | -32.5878 | -32.7078
Williams Infinium | WilliamsInfiniumRx | 16 kHz | Williams Infinium 16 kHz - WilliamsInfiniumRx | -21.1491 | -18.5291 | -17.7291 | -15.2691 | -13.6191 | -12.8091 | -12.2491 | -11.1091 | -10.7491 | -9.4391 | -9.0291 | -8.3091 | -7.7591 | -7.9991 | -7.0291 | -6.8491 | -6.6591 | -6.0991 | -5.6691 | -5.5991 | -4.9691 | -4.6291 | -4.3991 | -4.0291 | -3.4891 | -2.9391 | -3.2991 | -3.3691 | -3.2991 | -3.0791 | -2.9491 | -2.8291 | -2.7791 | -2.7391 | -2.7091 | -2.6791 | -2.6291 | -2.3291 | -2.2191 | -2.1091 | -1.9391 | -1.8491 | -1.7491 | -1.6991 | -1.6291 | -1.5691 | -1.5191 | -1.5091 | -1.4491 | -1.3591 | -1.2491 | -1.0891 | -0.84913 | -0.72913 | -0.77913 | -0.80913 | -0.77913 | -0.69913 | -0.68913 | -0.77913 | -0.90913 | -0.95913 | -0.93913 | -0.92913 | -0.89913 | -0.86913 | -0.83913 | -0.75913 | -0.63913 | -0.53913 | -0.55913 | -0.61913 | -0.66913 | -0.71913 | -0.76913 | -0.75913 | -0.67913 | -0.60913 | -0.56913 | -0.57913 | -0.59913 | -0.59913 | -0.56913 | -0.50913 | -0.44913 | -0.37913 | -0.30913 | -0.24913 | -0.20913 | -0.19913 | -0.17913 | -0.15913 | -0.16913 | -0.20913 | -0.25913 | -0.28913 | -0.26913 | -0.21913 | -0.15913 | -0.12913 | -0.11913 | -0.13913 | -0.16913 | -0.21913 | -0.22913 | -0.21913 | -0.20913 | -0.19913 | -0.19913 | -0.18913 | -0.17913 | -0.15913 | -0.11913 | -0.05913 | -0.0091304 | 0.02087 | 0.02087 | 0.00086957 | -0.0091304 | 0.01087 | 0.05087 | 0.11087 | 0.18087 | 0.24087 | 0.29087 | 0.32087 | 0.33087 | 0.29087 | 0.22087 | 0.16087 | 0.10087 | 0.06087 | 0.03087 | 0.03087 | 0.01087 | -0.02913 | -0.12913 | -0.19913 | -0.11913 | 0.02087 | 0.06087 | -0.0091304 | -0.01913 | 0.07087 | 0.18087 | 0.28087 | 0.40087 | 0.54087 | 0.61087 | 0.58087 | 0.50087 | 0.39087 | 0.29087 | 0.19087 | 0.09087 | -0.0091304 | -0.08913 | -0.08913 | -0.03913 | 0.03087 | 0.12087 | 0.17087 | 0.19087 | 0.18087 | 0.15087 | 0.12087 | 0.10087 | 0.07087 | 0.04087 | 0.04087 | 0.07087 | 0.10087 | 0.13087 | 0.17087 | 0.21087 | 0.24087 | 0.24087 | 0.22087 | 0.18087 | 0.16087 | 0.15087 | 0.16087 | 0.20087 | 0.23087 | 0.26087 | 0.28087 | 0.29087 | 0.29087 | 0.26087 | 0.24087 | 0.22087 | 0.22087 | 0.23087 | 0.22087 | 0.19087 | 0.14087 | 0.06087 | -0.01913 | -0.07913 | -0.09913 | -0.06913 | -0.0091304 | 0.05087 | 0.09087 | 0.11087 | 0.07087 | 0.00086957 | -0.05913 | -0.06913 | -0.02913 | 0.01087 | 0.06087 | 0.09087 | 0.12087 | 0.19087 | 0.22087 | 0.23087 | 0.20087 | 0.16087 | 0.09087 | 0.02087 | -0.0091304 | 0.03087 | 0.11087 | 0.17087 | 0.21087 | 0.23087 | 0.19087 | 0.11087 | 0.05087 | 0.07087 | 0.11087 | 0.13087 | 0.14087 | 0.13087 | 0.08087 | 0.02087 | -0.02913 | -0.01913 | 0.00086957 | 0.03087 | 0.04087 | 0.06087 | 0.08087 | 0.09087 | 0.10087 | 0.10087 | 0.09087 | 0.08087 | 0.07087 | 0.09087 | 0.10087 | 0.10087 | 0.10087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.10087 | 0.07087 | 0.03087 | 0.00086957 | 0.01087 | 0.05087 | 0.11087 | 0.16087 | 0.21087 | 0.24087 | 0.26087 | 0.27087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.24087 | 0.23087 | 0.22087 | 0.24087 | 0.27087 | 0.34087 | 0.39087 | 0.39087 | 0.28087 | 0.17087 | 0.09087 | -0.01913 | -0.12913 | -0.09913 | -0.07913 | -0.06913 | -0.08913 | -0.11913 | -0.13913 | -0.11913 | -0.08913 | -0.09913 | -0.12913 | -0.08913 | -0.04913 | -0.02913 | 0.01087 | 0.06087 | 0.10087 | 0.15087 | 0.16087 | 0.14087 | 0.05087 | -0.03913 | -0.07913 | -0.07913 | -0.03913 | 0.00086957 | 0.00086957 | -0.03913 | -0.07913 | -0.08913 | -0.06913 | -0.01913 | 0.05087 | 0.08087 | 0.06087 | 0.03087 | 0.00086957 | -0.02913 | -0.03913 | -0.04913 | -0.07913 | -0.09913 | -0.13913 | -0.18913 | -0.21913 | -0.22913 | -0.25913 | -0.30913 | -0.33913 | -0.36913 | -0.37913 | -0.37913 | -0.34913 | -0.30913 | -0.26913 | -0.22913 | -0.18913 | -0.13913 | -0.09913 | -0.08913 | -0.09913 | -0.09913 | -0.08913 | -0.05913 | -0.01913 | 0.04087 | 0.10087 | 0.14087 | 0.17087 | 0.19087 | 0.20087 | 0.20087 | 0.19087 | 0.17087 | 0.13087 | 0.08087 | 0.03087 | -0.0091304 | -0.04913 | -0.08913 | -0.11913 | -0.15913 | -0.17913 | -0.16913 | -0.13913 | -0.07913 | 0.00086957 | 0.08087 | 0.14087 | 0.17087 | 0.19087 | 0.19087 | 0.18087 | 0.17087 | 0.17087 | 0.16087 | 0.15087 | 0.14087 | 0.13087 | 0.11087 | 0.08087 | 0.04087 | -0.0091304 | -0.04913 | -0.07913 | -0.10913 | -0.12913 | -0.14913 | -0.16913 | -0.17913 | -0.16913 | -0.13913 | -0.08913 | -0.02913 | 0.02087 | 0.06087 | 0.10087 | 0.12087 | 0.14087 | 0.14087 | 0.14087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.11087 | 0.10087 | 0.07087 | 0.06087 | 0.05087 | 0.05087 | 0.05087 | 0.04087 | 0.01087 | -0.02913 | -0.05913 | -0.07913 | -0.09913 | -0.11913 | -0.15913 | -0.19913 | -0.24913 | -0.31913 | -0.37913 | -0.42913 | -0.45913 | -0.44913 | -0.40913 | -0.33913 | -0.25913 | -0.14913 | -0.03913 | 0.08087 | 0.19087 | 0.30087 | 0.39087 | 0.46087 | 0.53087 | 0.62087 | 0.29087 | -0.05913 | -0.20913 | -0.34913 | -0.61913 | -1.0091 | -1.2991 | -1.4491 | -1.4191 | -1.2391 | -0.89913 | -0.59913 | -0.35913 | -0.13913 | -0.05913 | -0.06913 | -0.12913 | -0.11913 | -0.04913 | 0.08087 | 0.17087 | 0.21087 | 0.19087 | 0.17087 | 0.17087 | 0.15087 | 0.11087 | 0.04087 | 0.02087 | 0.05087 | 0.06087 | -0.01913 | -0.15913 | -0.18913 | -0.09913 | 0.00086957 | 0.03087 | -0.0091304 | -0.10913 | -0.24913 | -0.45913 | -0.66913 | -0.82913 | -0.80913 | -0.67913 | -0.49913 | -0.34913 | -0.27913 | -0.22913 | -0.14913 | -0.10913 | -0.08913 | -0.07913 | -0.08913 | -0.12913 | -0.22913 | -0.38913 | -0.52913 | -0.62913 | -0.61913 | -0.52913 | -0.40913 | -0.26913 | -0.10913 | 0.01087 | 0.08087 | 0.11087 | 0.11087 | 0.07087 | -0.02913 | -0.17913 | -0.32913 | -0.44913 | -0.50913 | -0.47913 | -0.38913 | -0.29913 | -0.23913 | -0.22913 | -0.23913 | -0.27913 | -0.32913 | -0.34913 | -0.33913 | -0.29913 | -0.26913 | -0.27913 | -0.27913 | -0.24913 | -0.17913 | -0.08913 | -0.02913 | -0.03913 | -0.13913 | -0.28913 | -0.45913 | -0.60913 | -0.69913 | -0.71913 | -0.68913 | -0.66913 | -0.70913 | -0.81913 | -1.0091 | -1.2291 | -1.4491 | -1.6491 | -1.7791 | -1.8291 | -1.7991 | -1.6991 | -1.5791 | -1.4491 | -1.3191 | -1.1991 | -1.0791 | -0.96913 | -0.88913 | -0.82913 | -0.78913 | -0.74913 | -0.70913 | -0.64913 | -0.60913 | -0.59913 | -0.62913 | -0.69913 | -0.77913 | -0.84913 | -0.92913 | -0.98913 | -1.0491 | -1.0891 | -1.1191 | -1.1291 | -1.0991 | -1.0291 | -0.93913 | -0.82913 | -0.71913 | -0.62913 | -0.55913 | -0.52913 | -0.53913 | -0.57913 | -0.63913 | -0.71913 | -0.79913 | -0.88913 | -0.97913 | -1.0591 | -1.1291 | -1.1691 | -1.1991 | -1.1991 | -1.1991 | -1.1891 | -1.1791 | -1.1891 | -1.2191 | -1.2491 | -1.2991 | -1.3391 | -1.3491 | -1.3291 | -1.2791 | -1.2191 | -1.1491 | -1.0791 | -1.0091 | -0.95913 | -0.91913 | -0.87913 | -0.85913 | -0.84913 | -0.86913 | -0.90913 | -0.95913 | -1.0191 | -1.0891 | -1.1391 | -1.1891 | -1.2491 | -1.3091 | -1.3991 | -1.4991 | -1.5991 | -1.6891 | -1.7591 | -1.8291 | -1.8891 | -1.9491 | -1.9991 | -2.0491 | -2.1091 | -2.1691 | -2.2191 | -2.2791 | -2.3391 | -2.3891 | -2.4391 | -2.4791 | -2.5291 | -2.5791 | -2.6391 | -2.7091 | -2.7791 | -2.8691 | -2.9791 | -3.1091 | -3.2591 | -3.4291 | -3.6191 | -3.8491 | -4.0991 | -4.3991 | -4.7391 | -5.1191 | -5.5491 | -6.0191 | -6.5191 | -7.0591 | -7.6291 | -8.2191 | -8.8191 | -9.4391 | -10.0591 | -10.7091 | -11.3691 | -12.0491 | -12.7591 | -13.5091 | -14.3191 | -15.1791 | -16.1091 | -17.1191 | -18.1991 | -19.3591 | -20.5891 | -21.8991 | -23.2691 | -24.7191 | -26.2291 | -27.7891 | -29.4091 | -31.0791 | -32.7791 | -34.4991 | -36.2191 | -37.9291 | -39.5891 | -41.1991 | -42.7091 | -44.1091 | -45.3791 | -46.4991 | -47.4791 | -48.3191 | -49.0191 | -49.5991 | -50.0691 | -50.4391 | -50.7291 | -50.9491 | -51.1191 | -51.2491 | -51.3391 | -51.4091 | -51.4491 | -51.4791 | -51.4991 | -51.4991 | -51.5091 | -51.4991 | -51.4891 | -51.4691 | -51.4391 | -51.3991 | -51.3391 | -51.2791 | -51.2091 | -51.1391 | -51.0591 | -50.9891 | -50.9291 | -50.8791 | -50.8391 | -50.8091 | -50.7891 | -50.6991 | -50.4691 | -50.3691 | -50.6791 | -50.9191 | -50.7991 | -50.6691 | -50.7691 | -50.8491 | -50.9491 | -50.9791 | -50.8591 | -50.6691 | -50.3391 | -50.1391 | -50.3091 | -50.7291 | -51.0191 | -50.9291 | -50.5291 | -49.9491 | -49.2991 | -48.8791 | -48.6591 | -48.3991 | -48.1691 | -48.0191 | -47.9091 | -47.8391 | -47.7391 | -47.7391 | -47.8391 | -47.8991 | -47.8291 | -47.6291 | -47.4091 | -47.0891 | -46.6491 | -46.1491 | -45.6891 | -45.2691 | -44.8791 | -44.6091 | -44.4691 | -44.3391 | -44.1191 | -43.8391 | -43.6091 | -43.4891 | -43.3791 | -43.2091 | -43.0191 | -42.7491 | -42.3091 | -41.6391 | -40.8891 | -40.2291 | -39.7591 | -39.5191 | -39.4591 | -39.4191 | -39.2691 | -38.9991 | -38.6691 | -38.3391 | -38.0291 | -37.8191 | -37.6891 | -37.5591 | -37.3691 | -37.1491 | -36.9191 | -36.7191 | -36.5191 | -36.3291 | -36.1791 | -36.1291
Williams Infinium | BettearRTX | 24 kHz | Williams Infinium 24 kHz - BettearRTX | -11.3048 | -10.4248 | -10.1048 | -8.1048 | -7.5048 | -6.8948 | -6.1048 | -4.9548 | -4.8448 | -4.7948 | -4.2848 | -3.8148 | -3.6048 | -3.2948 | -2.9648 | -2.7948 | -2.6648 | -2.3048 | -2.0948 | -1.8748 | -1.7448 | -1.6748 | -1.5648 | -1.5148 | -1.4548 | -1.2248 | -1.0648 | -0.97478 | -0.90478 | -0.89478 | -0.85478 | -0.78478 | -0.70478 | -0.60478 | -0.60478 | -0.65478 | -0.69478 | -0.59478 | -0.50478 | -0.47478 | -0.44478 | -0.29478 | -0.24478 | -0.23478 | -0.18478 | -0.17478 | -0.15478 | -0.084783 | -0.034783 | -0.024783 | -0.034783 | -0.054783 | -0.054783 | -0.024783 | 0.015217 | 0.035217 | 0.065217 | 0.11522 | 0.16522 | 0.18522 | 0.16522 | 0.17522 | 0.20522 | 0.21522 | 0.20522 | 0.21522 | 0.22522 | 0.25522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.25522 | 0.25522 | 0.28522 | 0.30522 | 0.32522 | 0.35522 | 0.39522 | 0.37522 | 0.31522 | 0.28522 | 0.29522 | 0.32522 | 0.35522 | 0.38522 | 0.39522 | 0.40522 | 0.40522 | 0.42522 | 0.43522 | 0.43522 | 0.45522 | 0.46522 | 0.47522 | 0.48522 | 0.49522 | 0.48522 | 0.48522 | 0.50522 | 0.51522 | 0.52522 | 0.52522 | 0.50522 | 0.49522 | 0.49522 | 0.51522 | 0.54522 | 0.56522 | 0.58522 | 0.58522 | 0.57522 | 0.53522 | 0.49522 | 0.46522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.46522 | 0.45522 | 0.44522 | 0.43522 | 0.43522 | 0.43522 | 0.45522 | 0.49522 | 0.54522 | 0.58522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.60522 | 0.59522 | 0.55522 | 0.51522 | 0.49522 | 0.49522 | 0.49522 | 0.48522 | 0.48522 | 0.50522 | 0.52522 | 0.55522 | 0.57522 | 0.57522 | 0.54522 | 0.51522 | 0.50522 | 0.51522 | 0.52522 | 0.53522 | 0.53522 | 0.54522 | 0.54522 | 0.52522 | 0.51522 | 0.51522 | 0.51522 | 0.49522 | 0.45522 | 0.41522 | 0.37522 | 0.33522 | 0.30522 | 0.31522 | 0.35522 | 0.40522 | 0.43522 | 0.45522 | 0.46522 | 0.46522 | 0.45522 | 0.43522 | 0.39522 | 0.35522 | 0.34522 | 0.34522 | 0.35522 | 0.36522 | 0.37522 | 0.39522 | 0.41522 | 0.42522 | 0.44522 | 0.45522 | 0.46522 | 0.48522 | 0.50522 | 0.51522 | 0.52522 | 0.51522 | 0.50522 | 0.47522 | 0.45522 | 0.43522 | 0.42522 | 0.41522 | 0.40522 | 0.38522 | 0.37522 | 0.35522 | 0.33522 | 0.31522 | 0.27522 | 0.29522 | 0.33522 | 0.32522 | 0.28522 | 0.25522 | 0.23522 | 0.22522 | 0.18522 | 0.12522 | 0.11522 | 0.15522 | 0.21522 | 0.25522 | 0.24522 | 0.19522 | 0.16522 | 0.16522 | 0.15522 | 0.13522 | 0.11522 | 0.085217 | 0.045217 | 0.045217 | 0.055217 | 0.075217 | 0.085217 | 0.075217 | 0.065217 | 0.075217 | 0.075217 | 0.085217 | 0.095217 | 0.095217 | 0.10522 | 0.095217 | 0.075217 | 0.045217 | 0.035217 | 0.035217 | 0.045217 | 0.045217 | 0.025217 | 0.0052174 | -0.014783 | -0.034783 | -0.064783 | -0.10478 | -0.16478 | -0.21478 | -0.24478 | -0.26478 | -0.26478 | -0.24478 | -0.21478 | -0.18478 | -0.16478 | -0.15478 | -0.15478 | -0.16478 | -0.17478 | -0.18478 | -0.20478 | -0.22478 | -0.26478 | -0.29478 | -0.31478 | -0.32478 | -0.32478 | -0.31478 | -0.31478 | -0.30478 | -0.28478 | -0.30478 | -0.31478 | -0.34478 | -0.37478 | -0.40478 | -0.41478 | -0.41478 | -0.46478 | -0.51478 | -0.55478 | -0.55478 | -0.54478 | -0.53478 | -0.52478 | -0.49478 | -0.47478 | -0.47478 | -0.46478 | -0.44478 | -0.43478 | -0.44478 | -0.45478 | -0.46478 | -0.48478 | -0.50478 | -0.51478 | -0.50478 | -0.47478 | -0.44478 | -0.40478 | -0.37478 | -0.35478 | -0.36478 | -0.39478 | -0.39478 | -0.38478 | -0.38478 | -0.38478 | -0.37478 | -0.34478 | -0.31478 | -0.28478 | -0.25478 | -0.25478 | -0.26478 | -0.27478 | -0.25478 | -0.22478 | -0.17478 | -0.12478 | -0.084783 | -0.054783 | -0.024783 | 0.0052174 | 0.035217 | 0.055217 | 0.065217 | 0.055217 | 0.035217 | 0.035217 | 0.045217 | 0.075217 | 0.10522 | 0.12522 | 0.15522 | 0.17522 | 0.18522 | 0.20522 | 0.21522 | 0.21522 | 0.21522 | 0.21522 | 0.21522 | 0.21522 | 0.21522 | 0.22522 | 0.23522 | 0.24522 | 0.26522 | 0.28522 | 0.31522 | 0.34522 | 0.37522 | 0.40522 | 0.42522 | 0.45522 | 0.46522 | 0.47522 | 0.48522 | 0.49522 | 0.49522 | 0.49522 | 0.49522 | 0.50522 | 0.51522 | 0.53522 | 0.53522 | 0.52522 | 0.50522 | 0.48522 | 0.45522 | 0.44522 | 0.44522 | 0.45522 | 0.46522 | 0.48522 | 0.51522 | 0.53522 | 0.55522 | 0.57522 | 0.57522 | 0.57522 | 0.56522 | 0.56522 | 0.55522 | 0.54522 | 0.54522 | 0.52522 | 0.51522 | 0.49522 | 0.48522 | 0.46522 | 0.46522 | 0.46522 | 0.46522 | 0.46522 | 0.46522 | 0.45522 | 0.45522 | 0.44522 | 0.43522 | 0.42522 | 0.40522 | 0.37522 | 0.34522 | 0.31522 | 0.28522 | 0.25522 | 0.22522 | 0.20522 | 0.19522 | 0.18522 | 0.17522 | 0.16522 | 0.15522 | 0.13522 | 0.11522 | 0.085217 | 0.045217 | 0.0052174 | -0.034783 | -0.084783 | -0.13478 | -0.20478 | -0.27478 | -0.35478 | -0.43478 | -0.51478 | -0.59478 | -0.66478 | -0.72478 | -0.79478 | -0.90478 | -0.94478 | -0.92478 | -0.96478 | -1.0448 | -1.0748 | -0.98478 | -0.85478 | -0.78478 | -0.78478 | -0.75478 | -0.72478 | -0.72478 | -0.76478 | -0.81478 | -0.81478 | -0.76478 | -0.66478 | -0.57478 | -0.52478 | -0.49478 | -0.42478 | -0.33478 | -0.24478 | -0.16478 | -0.13478 | -0.11478 | -0.084783 | -0.064783 | -0.054783 | -0.054783 | 0.0052174 | 0.085217 | 0.12522 | 0.11522 | 0.085217 | 0.075217 | 0.085217 | 0.085217 | 0.055217 | 0.0052174 | -0.024783 | -0.014783 | -0.034783 | -0.10478 | -0.20478 | -0.28478 | -0.34478 | -0.40478 | -0.47478 | -0.55478 | -0.63478 | -0.70478 | -0.75478 | -0.80478 | -0.85478 | -0.91478 | -0.99478 | -1.0748 | -1.1348 | -1.1648 | -1.1748 | -1.1748 | -1.1648 | -1.1448 | -1.1048 | -1.0448 | -0.95478 | -0.86478 | -0.78478 | -0.71478 | -0.65478 | -0.63478 | -0.63478 | -0.65478 | -0.67478 | -0.67478 | -0.64478 | -0.59478 | -0.52478 | -0.45478 | -0.39478 | -0.36478 | -0.35478 | -0.37478 | -0.42478 | -0.47478 | -0.52478 | -0.55478 | -0.58478 | -0.60478 | -0.63478 | -0.67478 | -0.71478 | -0.75478 | -0.78478 | -0.81478 | -0.83478 | -0.85478 | -0.87478 | -0.90478 | -0.95478 | -1.0148 | -1.1048 | -1.1948 | -1.2948 | -1.3848 | -1.4748 | -1.5348 | -1.5948 | -1.6448 | -1.6848 | -1.7048 | -1.7048 | -1.7048 | -1.6948 | -1.6948 | -1.7048 | -1.7148 | -1.7148 | -1.6948 | -1.6648 | -1.6148 | -1.5748 | -1.5248 | -1.4748 | -1.4248 | -1.3748 | -1.3248 | -1.2648 | -1.2048 | -1.1448 | -1.0848 | -1.0448 | -1.0148 | -0.98478 | -0.96478 | -0.92478 | -0.88478 | -0.84478 | -0.80478 | -0.77478 | -0.75478 | -0.75478 | -0.76478 | -0.78478 | -0.82478 | -0.89478 | -0.96478 | -1.0448 | -1.1148 | -1.1848 | -1.2648 | -1.3548 | -1.4548 | -1.5548 | -1.6448 | -1.7348 | -1.8148 | -1.8948 | -1.9748 | -2.0548 | -2.1248 | -2.2048 | -2.2648 | -2.3248 | -2.3648 | -2.4048 | -2.4248 | -2.4448 | -2.4548 | -2.4648 | -2.4648 | -2.4548 | -2.4248 | -2.3848 | -2.3248 | -2.2548 | -2.1848 | -2.1148 | -2.0548 | -1.9948 | -1.9348 | -1.8748 | -1.8148 | -1.7548 | -1.6948 | -1.6448 | -1.5948 | -1.5548 | -1.5348 | -1.5148 | -1.5148 | -1.5248 | -1.5348 | -1.5648 | -1.5948 | -1.6248 | -1.6648 | -1.6948 | -1.7348 | -1.7748 | -1.8148 | -1.8548 | -1.8948 | -1.9348 | -1.9648 | -2.0048 | -2.0548 | -2.0948 | -2.1548 | -2.2048 | -2.2548 | -2.2948 | -2.3348 | -2.3748 | -2.4148 | -2.4548 | -2.4948 | -2.5448 | -2.5848 | -2.6148 | -2.6348 | -2.6448 | -2.6448 | -2.6348 | -2.6148 | -2.5848 | -2.5448 | -2.5048 | -2.4648 | -2.4248 | -2.3848 | -2.3448 | -2.2948 | -2.2448 | -2.1948 | -2.1448 | -2.0948 | -2.0548 | -2.0148 | -1.9948 | -1.9848 | -1.9848 | -2.0048 | -2.0248 | -2.0448 | -2.0648 | -2.0848 | -2.1048 | -2.1148 | -2.1248 | -2.1348 | -2.1548 | -2.1748 | -2.2048 | -2.2448 | -2.2948 | -2.3548 | -2.4248 | -2.5048 | -2.5848 | -2.6648 | -2.7548 | -2.8448 | -2.9248 | -2.9948 | -3.0648 | -3.1148 | -3.1548 | -3.1848 | -3.2048 | -3.2148 | -3.2148 | -3.1948 | -3.1748 | -3.1348 | -3.0848 | -3.0248 | -2.9448 | -2.8648 | -2.7648 | -2.6648 | -2.5648 | -2.4548 | -2.3548 | -2.2548 | -2.1748 | -2.1048 | -2.0548 | -1.8348 | -2.0048 | -2.5248 | -2.8648 | -3.2148 | -3.7348 | -4.3348 | -4.6948 | -4.9748 | -5.3348 | -5.8048 | -6.5348 | -7.6948 | -9.4248 | -11.7548 | -14.4848 | -17.3948 | -20.3548 | -23.0848 | -25.2248 | -26.7748 | -27.9248 | -28.6648 | -29.1148 | -29.3548 | -29.4548 | -29.4948 | -29.5248 | -29.5148 | -29.5448 | -29.6448 | -29.7548 | -29.8148 | -29.8548 | -29.9248 | -29.9848 | -30.0348 | -30.0248 | -29.9948 | -29.9848 | -30.0148 | -30.0148 | -29.9948 | -30.0348 | -30.1448 | -30.2648 | -30.3248 | -30.3248 | -30.2848 | -30.2248 | -30.2148 | -30.2248 | -30.3248 | -30.4948 | -30.6848 | -30.7748 | -30.7548 | -30.7048 | -30.6848 | -30.7048 | -30.6848 | -30.5548 | -30.3548 | -30.1548 | -30.0048 | -29.8348 | -29.5948 | -29.3348 | -29.0948 | -28.9348 | -28.8648 | -28.8648 | -28.9148 | -29.0448 | -29.2048 | -29.3548 | -29.4248
Williams Infinium | WilliamsInfiniumRx | 24 kHz | Williams Infinium 24 kHz - WilliamsInfiniumRx | -19.9797 | -18.7397 | -17.6697 | -15.1897 | -14.1397 | -13.5297 | -12.2497 | -11.2697 | -9.9797 | -9.7297 | -8.8397 | -8.3597 | -7.9297 | -7.3597 | -7.2097 | -6.9297 | -6.5597 | -5.8697 | -5.5397 | -5.3297 | -5.1297 | -4.9297 | -4.5797 | -4.3697 | -4.4097 | -4.2097 | -3.9897 | -3.7697 | -3.4997 | -3.3297 | -3.2397 | -3.0997 | -2.9197 | -2.6897 | -2.7097 | -2.6897 | -2.5897 | -2.3897 | -2.1697 | -2.0897 | -2.0697 | -1.9497 | -1.8797 | -1.8297 | -1.8697 | -1.8797 | -1.8097 | -1.6297 | -1.5197 | -1.4797 | -1.4497 | -1.4597 | -1.4497 | -1.3797 | -1.3097 | -1.2897 | -1.2497 | -1.1597 | -1.0597 | -1.0397 | -1.1597 | -1.2397 | -1.2197 | -1.1597 | -1.0797 | -1.0097 | -0.96973 | -0.93973 | -0.91973 | -0.84973 | -0.79973 | -0.75973 | -0.74973 | -0.75973 | -0.74973 | -0.70973 | -0.68973 | -0.69973 | -0.72973 | -0.72973 | -0.69973 | -0.66973 | -0.63973 | -0.61973 | -0.58973 | -0.55973 | -0.52973 | -0.50973 | -0.49973 | -0.50973 | -0.50973 | -0.49973 | -0.46973 | -0.42973 | -0.40973 | -0.40973 | -0.41973 | -0.40973 | -0.37973 | -0.34973 | -0.32973 | -0.31973 | -0.30973 | -0.28973 | -0.27973 | -0.27973 | -0.27973 | -0.25973 | -0.21973 | -0.16973 | -0.16973 | -0.20973 | -0.25973 | -0.30973 | -0.34973 | -0.35973 | -0.35973 | -0.34973 | -0.31973 | -0.28973 | -0.21973 | -0.13973 | -0.059728 | -0.0097283 | 0.020272 | 0.010272 | -0.019728 | -0.049728 | -0.069728 | -0.089728 | -0.10973 | -0.11973 | -0.14973 | -0.27973 | -0.37973 | -0.41973 | -0.32973 | -0.23973 | -0.20973 | -0.27973 | -0.38973 | -0.44973 | -0.39973 | -0.22973 | -0.099728 | -0.079728 | -0.11973 | -0.099728 | -0.069728 | -0.039728 | -0.069728 | -0.14973 | -0.19973 | -0.18973 | -0.14973 | -0.16973 | -0.17973 | -0.14973 | -0.079728 | 0.00027174 | 0.050272 | 0.070272 | 0.090272 | 0.14027 | 0.20027 | 0.22027 | 0.22027 | 0.18027 | 0.13027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.13027 | 0.16027 | 0.14027 | 0.070272 | -0.019728 | -0.089728 | -0.099728 | -0.10973 | -0.10973 | -0.099728 | -0.099728 | -0.089728 | -0.079728 | -0.049728 | -0.029728 | -0.0097283 | 0.010272 | 0.040272 | 0.060272 | 0.060272 | 0.060272 | 0.030272 | -0.0097283 | -0.049728 | -0.069728 | -0.089728 | -0.099728 | -0.099728 | -0.099728 | -0.089728 | -0.059728 | -0.039728 | -0.019728 | -0.0097283 | 0.060272 | 0.15027 | 0.19027 | 0.18027 | 0.15027 | 0.14027 | 0.13027 | 0.11027 | 0.060272 | 0.030272 | 0.050272 | 0.12027 | 0.20027 | 0.26027 | 0.25027 | 0.22027 | 0.18027 | 0.14027 | 0.11027 | 0.10027 | 0.090272 | 0.080272 | 0.070272 | 0.080272 | 0.090272 | 0.090272 | 0.080272 | 0.080272 | 0.11027 | 0.14027 | 0.16027 | 0.15027 | 0.13027 | 0.080272 | 0.040272 | 0.010272 | -0.0097283 | 0.020272 | 0.060272 | 0.12027 | 0.16027 | 0.16027 | 0.13027 | 0.11027 | 0.090272 | 0.070272 | 0.060272 | 0.050272 | 0.070272 | 0.12027 | 0.15027 | 0.14027 | 0.090272 | 0.020272 | -0.059728 | -0.10973 | -0.12973 | -0.099728 | -0.029728 | 0.050272 | 0.11027 | 0.15027 | 0.15027 | 0.14027 | 0.11027 | 0.090272 | 0.090272 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.10027 | 0.070272 | 0.070272 | 0.070272 | 0.090272 | 0.090272 | 0.090272 | 0.080272 | 0.080272 | 0.070272 | 0.050272 | 0.030272 | 0.010272 | -0.0097283 | -0.039728 | -0.059728 | -0.0097283 | 0.050272 | 0.070272 | 0.080272 | 0.090272 | 0.10027 | 0.12027 | 0.14027 | 0.14027 | 0.15027 | 0.14027 | 0.13027 | 0.12027 | 0.12027 | 0.14027 | 0.16027 | 0.17027 | 0.17027 | 0.14027 | 0.090272 | 0.050272 | 0.030272 | 0.030272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.030272 | 0.050272 | 0.070272 | 0.090272 | 0.090272 | 0.070272 | 0.040272 | 0.030272 | 0.040272 | 0.070272 | 0.11027 | 0.14027 | 0.15027 | 0.14027 | 0.14027 | 0.13027 | 0.12027 | 0.10027 | 0.060272 | 0.010272 | -0.019728 | -0.029728 | -0.019728 | 0.00027174 | 0.020272 | 0.030272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.030272 | 0.020272 | 0.010272 | -0.0097283 | -0.029728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.039728 | -0.049728 | -0.059728 | -0.079728 | -0.089728 | -0.099728 | -0.10973 | -0.11973 | -0.11973 | -0.11973 | -0.11973 | -0.11973 | -0.099728 | -0.069728 | -0.049728 | -0.039728 | -0.049728 | -0.069728 | -0.089728 | -0.099728 | -0.10973 | -0.10973 | -0.099728 | -0.089728 | -0.069728 | -0.049728 | -0.039728 | -0.029728 | -0.029728 | -0.039728 | -0.049728 | -0.069728 | -0.079728 | -0.089728 | -0.099728 | -0.099728 | -0.089728 | -0.079728 | -0.059728 | -0.049728 | -0.029728 | -0.0097283 | 0.010272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.020272 | 0.010272 | 0.00027174 | -0.0097283 | -0.0097283 | -0.0097283 | -0.0097283 | 0.00027174 | 0.010272 | 0.030272 | 0.040272 | 0.060272 | 0.070272 | 0.080272 | 0.080272 | 0.080272 | 0.080272 | 0.070272 | 0.050272 | 0.030272 | 0.010272 | -0.029728 | -0.069728 | -0.10973 | -0.14973 | -0.19973 | -0.23973 | -0.27973 | -0.30973 | -0.33973 | -0.34973 | -0.34973 | -0.27973 | -0.22973 | -0.21973 | -0.21973 | -0.17973 | -0.10973 | -0.0097283 | 0.030272 | 0.010272 | -0.039728 | -0.099728 | -0.15973 | -0.20973 | -0.21973 | -0.21973 | -0.21973 | -0.19973 | -0.18973 | -0.21973 | -0.27973 | -0.30973 | -0.29973 | -0.27973 | -0.22973 | -0.19973 | -0.21973 | -0.25973 | -0.33973 | -0.42973 | -0.51973 | -0.52973 | -0.47973 | -0.39973 | -0.36973 | -0.37973 | -0.38973 | -0.39973 | -0.38973 | -0.36973 | -0.34973 | -0.31973 | -0.26973 | -0.22973 | -0.22973 | -0.22973 | -0.20973 | -0.16973 | -0.15973 | -0.15973 | -0.15973 | -0.16973 | -0.17973 | -0.19973 | -0.21973 | -0.25973 | -0.28973 | -0.31973 | -0.34973 | -0.37973 | -0.37973 | -0.34973 | -0.29973 | -0.25973 | -0.24973 | -0.23973 | -0.20973 | -0.19973 | -0.20973 | -0.24973 | -0.28973 | -0.29973 | -0.29973 | -0.30973 | -0.33973 | -0.36973 | -0.38973 | -0.38973 | -0.35973 | -0.32973 | -0.28973 | -0.26973 | -0.25973 | -0.26973 | -0.29973 | -0.34973 | -0.38973 | -0.41973 | -0.43973 | -0.45973 | -0.45973 | -0.46973 | -0.47973 | -0.47973 | -0.47973 | -0.45973 | -0.44973 | -0.44973 | -0.43973 | -0.43973 | -0.44973 | -0.46973 | -0.49973 | -0.51973 | -0.52973 | -0.54973 | -0.55973 | -0.56973 | -0.55973 | -0.54973 | -0.52973 | -0.50973 | -0.47973 | -0.43973 | -0.39973 | -0.36973 | -0.34973 | -0.35973 | -0.38973 | -0.43973 | -0.47973 | -0.51973 | -0.54973 | -0.56973 | -0.57973 | -0.56973 | -0.55973 | -0.54973 | -0.51973 | -0.48973 | -0.45973 | -0.42973 | -0.41973 | -0.40973 | -0.40973 | -0.40973 | -0.40973 | -0.40973 | -0.38973 | -0.35973 | -0.33973 | -0.30973 | -0.28973 | -0.27973 | -0.27973 | -0.27973 | -0.29973 | -0.32973 | -0.36973 | -0.40973 | -0.45973 | -0.50973 | -0.56973 | -0.63973 | -0.71973 | -0.78973 | -0.85973 | -0.89973 | -0.92973 | -0.92973 | -0.92973 | -0.91973 | -0.90973 | -0.89973 | -0.89973 | -0.89973 | -0.90973 | -0.91973 | -0.94973 | -0.97973 | -1.0097 | -1.0397 | -1.0597 | -1.0697 | -1.0597 | -1.0397 | -0.99973 | -0.94973 | -0.90973 | -0.87973 | -0.84973 | -0.82973 | -0.79973 | -0.77973 | -0.74973 | -0.71973 | -0.69973 | -0.67973 | -0.66973 | -0.66973 | -0.67973 | -0.69973 | -0.72973 | -0.76973 | -0.80973 | -0.84973 | -0.88973 | -0.91973 | -0.94973 | -0.96973 | -0.98973 | -0.99973 | -0.99973 | -0.99973 | -0.98973 | -0.97973 | -0.95973 | -0.93973 | -0.92973 | -0.90973 | -0.89973 | -0.88973 | -0.87973 | -0.85973 | -0.83973 | -0.81973 | -0.80973 | -0.79973 | -0.80973 | -0.81973 | -0.82973 | -0.83973 | -0.85973 | -0.86973 | -0.87973 | -0.88973 | -0.88973 | -0.89973 | -0.90973 | -0.90973 | -0.91973 | -0.90973 | -0.90973 | -0.89973 | -0.87973 | -0.86973 | -0.83973 | -0.81973 | -0.79973 | -0.77973 | -0.75973 | -0.74973 | -0.74973 | -0.74973 | -0.75973 | -0.77973 | -0.78973 | -0.79973 | -0.79973 | -0.79973 | -0.79973 | -0.78973 | -0.76973 | -0.75973 | -0.73973 | -0.72973 | -0.71973 | -0.71973 | -0.71973 | -0.73973 | -0.74973 | -0.76973 | -0.79973 | -0.81973 | -0.84973 | -0.87973 | -0.90973 | -0.91973 | -0.93973 | -0.93973 | -0.93973 | -0.92973 | -0.91973 | -0.89973 | -0.87973 | -0.84973 | -0.81973 | -0.78973 | -0.74973 | -0.70973 | -0.66973 | -0.61973 | -0.56973 | -0.51973 | -0.47973 | -0.42973 | -0.38973 | -0.35973 | -0.33973 | -0.32973 | -0.30973 | -0.45973 | -0.71973 | -0.93973 | -1.1497 | -1.3397 | -1.5297 | -1.7797 | -2.1597 | -2.7297 | -3.4997 | -4.3497 | -5.2997 | -6.3797 | -7.6197 | -9.2197 | -11.2597 | -13.7597 | -16.7897 | -20.4197 | -24.5897 | -29.1797 | -34.1097 | -38.9697 | -43.2197 | -46.4797 | -48.6597 | -50.0197 | -50.8097 | -51.1497 | -51.1997 | -51.1397 | -51.0597 | -50.9597 | -50.7997 | -50.6197 | -50.4097 | -50.2097 | -50.0597 | -49.9097 | -49.7697 | -49.7197 | -49.7197 | -49.7497 | -49.7497 | -49.6997 | -49.5997 | -49.4297 | -49.1897 | -48.9197 | -48.6997 | -48.5697 | -48.5297 | -48.5197 | -48.4997 | -48.4097 | -48.1797 | -47.8397 | -47.4797 | -47.2197 | -47.0897 | -47.0697 | -47.1097 | -47.1197 | -47.0897 | -47.0097 | -46.8897 | -46.7597 | -46.6597 | -46.5897 | -46.5397 | -46.4897 | -46.4097 | -46.3097 | -46.1997 | -46.1297 | -46.0997

## Signal Reception - Test Setup
Signal Reception Test – Event Venue
Objective: | Reception quality testing of various transmitter-receiver combinations in a large room, without significant interference from stage equipment, Wi-Fi, smartphones, or other devices typically present at events. The transmitter was deliberately positioned to create the greatest possible maximum distance. The intention was not to achieve optimal room coverage through a central ceiling-mounted installation. A more strategic placement of transmitters would allow for improved coverage throughout the space.
Test Signal: | Pinknoise from NTI MR-PRO to analog Input of the transmitter.
Test Procedure: | Monitoring pink noise via headphones and evaluating dropouts, jitter, and distortions as the distance from the transmitter increases. Results are assessed using a rating scale from 1 to 5: 1 = flawless reception throughout the entire room 5 = dropouts and distortions occur after just a few meters
Location | Multipurpose Hall “Stage”, BERNEXPO Exhibition Center, Bern, Switzerland
Floor Area: 75 × 57 meters (approx. 4,000 m²) Ceiling Height: 18 meters
https://bernexpo.ch/de/raeume-stage
Limitations: | This test is not representative for other installations, as reflections from room surfaces play a critical role in reception quality and can vary significantly. As a result, different environments may yield different outcomes. Findings from other tests cannot be directly compared with these results. The purpose of this test is primarily to provide an impression of the reception quality across various transmitter-receiver combinations. Alternative testing procedures may yield different outcomes
Date of Test: | 2025-09-25
Transmitter positioned on a tripod at
a height of approximately 1.8 meters.

## Signal Reception - Rating
Reception Quality of Various Transmitter-Receiver Combinations, Sorted by Overall Results | Starkey TV-Streamer FW:? | Opus Auragate FW:2.1.0 | Moor Moer SoundLinker FW:5.2.2 | Arendi TV-Streamer Low Latency FW:0.8.1 | GN TV-Streamer + FW:1.0.2.7 | Bettear B-CASTER FW:1.0.3 | Listen Auri TX2N FW:1.5 | GN MultiMic+ FW:1.0.2.7 | William Infinium FW:1.4.0 | Arendi TV-Streamer High Reliability FW:0.8.1 | JBL Tour Pro 3 Case FW:4.6.5 | Moer Moor Duo FW:3.7.0 | Humantechnik EarisMAX Transmitter FW:3.6.6 | Bettear RTX FW:1.0.1 | Opus AurOEM & AurLoop FW:2.0.0 | Average Receiver
Starkey Edge AI FW:? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | [6 empty] | 1.8889
JBL Tour Pro 3 FW:4.9.6 |  | 2 | 1 | 4 | 3 |  | 5 | 2 | 5 | [6 empty] | 3.1429
GN Resound Vivia FW:10.21.2.1 via App iPhone 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | [5 empty] | 3.4
Moer Moor Duo #21 FW:3.7.0 via BT Menu on Samsung Galaxy Z Flip 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | [6 empty] | 3.6667
Bettear RTX FW:1.0.1 & 1.0.3 |  | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | [6 empty] | 4
Humantechnik earis MAX Headphone FW: 4.4.0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 4.1111
Listen Auri RX1 FW:1.5 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | -
Williams Infinium Rx FW:? | [8 empty] | 4 | [6 empty] | -
Average Transmitter | 1.75 | 2.1667 | 2.3333 | 3 | 3.6667 | 3.8 | 4 | 4.1667 | 4.4286 | -
Reception Quality Rating Scale
1 – Flawless reception with no or very few dropouts, and minimal audio artefacts or distortion throughout the entire room.
2 – Reception throughout the entire room with occasional dropouts or low audio artefacts/distortion.
3 – Reception throughout the room, with occasional dropouts or slight jitter/distortion starting at approximately 10 meters. Increased number of dropouts or audio artefacts/distortion from around the middle of the room.
4 – Reception throughout the room, with dropouts and audio artefacts/distortion starting at approximately 5-10 meters. High number of dropouts and significant audio artefacts/distortion from around the middle of the room (approx. 40 meters). Connection interruptions may occur, requiring manual reconnection.
5 – Dropouts and audio artefacts/distortion begin as early as 5 meters. Beyond that, a high number of dropouts and severe audio artefacts/distortion occur, with connection interruptions or extreme distortion/dropouts from around the middle of the room.
Conclusions
The Starkey Edge AI hearing aids demonstrated outstanding reception quality, clearly outperforming all other receivers in the test.
Two consumer-grade transmitters — the Starkey TV Streamer and the Moor MoerSoundlinker — delivered exceptional transmission performance, surpassing that of most professional transmitters. The only exception was the Opus AuraGate, which also achieved comparatively strong transmission results.
The Listen Auri RX1 and Williams receivers were only able to receive streams from their respective proprietary transmitters. As a result, they were excluded from the overall evaluation and mean value calculation.
The reasons why certain transmitters are received exceptionally well by specific receivers, yet very poorly by others, remain unclear. One example among many: the Listen Auri TX2N received a rating of 1 when paired with the Listen Auri RX1, but a rating of 5 when used with the Starkey Edge AI — which otherwise performed excellently across most combinations.
Further tests are necessary to confirm the findings of this evaluation.

## Distance (2) (hidden)
Sichtverbindung
Maximale Distanz ohne wesentlich Unterbrüche und Verzerrungen | Listen Auri TX2N FW:1.5 | Opus Auragate FW:2.1.0 | Bettear B-CASTER FW:1.0.3 | William Infinium FW:1.4.0 | Bettear RTX FW:1.0.1 | Opus AurOEM & AurLoop FW:2.0.0 | GN TV-Streamer + FW:1.0.2.7 | GN MultiMic+ FW:1.0.2.7 | Starkey TV-Streamer | Humantechnik EarisMAX Transmitter FW:3.6.6 | Arendi TV-Streamer Low Latency FW:0.8.1 | Arendi TV-Streamer High Reliability FW:0.8.1 | JBL Tour Pro 3 Case FW:4.6.5 | Moer Moor Duo FW:3.7.0 | Moor Moer SoundLinker FW:5.2.2
Listen Auri RX1 FW:1.5 | 0 | nv |  |  |  |  | nv | nv | nv |  | nv |  |  |  | NC
Bettear RTX FW:1.0.1 & 1.0.3 | nc | 1 | 3c | 4 |  |  | 3c | 4 | PIN |  | 2 |  |  |  | 4
Williams Infinium Rx | nv | nv | nd | 3 |  |  | nv | nv | nv |  | nd |  |  |  | nv
GN Resound Vivia FW:10.21.2.1 via App iPhone 12 | 3b | 2b | 3b | 3b |  |  | 3b | 4 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 0
Starkey Edge AI | 4c | 0 | 0b | 2b |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
JBL Tour Pro 3 FW:4.9.5 | 4b | 1b | nd | 4b |  |  | 2b | 1 | nv |  | 3 |  |  |  | 0
Humantechnik earis MAX Headphone FW: 4.4.0 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3c
Moer Moor Duo #21 FW:3.7.0 via BT Menu on Samsung Galaxy Z Flip 5 | 3c | 1 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 Gesamter Raum Empfang mit vereinzelten Drop Outs, Empfang auch zu hinterst mit Körper zwischen Sichtlinie Sneder und Empfänger
2 Gesamter Raum Empfang, erhöhte Anzahl Drop Outs ab Hallenmitter
1b Gesamter Raum Empfang mit vereinzelten teilweisen Jitter / Verzerrungen, Empfang auch zu Hinterst
2b Gesamter Raum Empfang, ab Hallenmitte erhöhte Anzahl Jitter Hörgerät
0 Einwandfreier Empfang ohne Drop Outs oder Jitter
3 ab Hallenmitte zunehmende Anzahl Jitter
3c ab 10 Meter Drop Outs, ab Hallenmitte hohe Anzahl Drop Outs
4 ab 10 Meter hohe Anzahl Drop Outs, ab Hallenmitter Audiosignal auf Grund hoher Anzahl unterbrücke stark verzerrt. Ungenügende Qualität
4b ab 10 Meter hohe Anzahl Jitter, ab Hallenmitter Audiosignal stark verzerrt. Ungenügende Qualität
3b Jitter bereits ab ca 10 Meter, starke Jitter und Unterbruch ab halber Hallenlänge
0b Sehr guter Empfang mit sehr geringen Verzerrungen / Jitter
4b ab 10 Meter hohe Anzahl Jitter, ab Hallenmitter Audiosignal stark verzerrt und Verbindungsabbrüche. Ungenügende Qualität
Allgemein
Drop Outs bereits nach ca. 10 Meter Entfernung